| Техническое задание по расходным материалам для транскатетерного закрытия дефектов межпредсердной, межжелудочковой перегородки, а также открытого артериального протока |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические параметры | Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы (Кат № и № стр.) |
| 1. | Окклюдер ДМПП в наборе с доставочной системой, измерительным баллоном и жестким длинным проводником (ASD occluder) |  |  |
|  | Производитель: |  |
|  | Кол-во: для закупки не менее 200 наборов |  |
|  | Модель: |  |
|  | Назначение: применяется для транскатетерного закрытия дефектов межпредсердной перегородки |  |
|  | Технические требования: |  |
|  | Состав: |  |
|  | 1. нитиноловый окклюдер ДМПП в форме двойного зонтика |  |
|  | 2. Доставочная система |  |
|  | 3. Металлический кабель доставки |  |
|  | 4. Жесткий длинный проводник SuperStiff 0.035”-260 cm J-тип – 200 шт. |  |
|  | 5. Измерительный баллон (ASD Sizing balloon): №24 (24 мм)-60 шт. №34 (34 мм)-140 шт. |  |
|  | NB: Обязательные условия: |  |
|  | 1. Возможность замены размерного ряда окклюдеров с доставочными системами по необходимости; |  |
|  | 2. Возможность возврата поставщику с заменой вскрытого окклюдера в случае невозможности имплантации данного размера во время операции (возможно в 10% случаев). |  |
|  | Номер окклюдера; Размер устройства (равен растянутому измерит. баллоном ДМПП); Диаметр левопред-сердного диска; Ширина соедини-тельного перешейка; Диаметр правопред-сердного диска; Размер доста-вочной системы; Кол-во. 08; 08 мм; 20 мм; 3 мм; 18 мм; 6F; -. 10; 10 мм; 22 мм; 3 мм; 20 мм; 7F; -. 12; 12 мм; 26 мм; 4 мм; 22 мм; 8F; 10. 14; 14 мм; 28 мм; 4 мм; 24 мм; 9F; 10. 16; 16 мм; 30 мм; 4 мм; 26 мм; 9F; 16. 18; 18 мм; 32 мм; 4 мм; 28 мм; 10F; 16. 20; 20 мм; 34 мм; 4 мм; 30 мм; 10F; 20. 22; 22 мм; 36 мм; 4 мм; 32 мм; 10F; 22. 24; 24 мм; 38 мм; 4 мм; 34 мм; 10F; 26. 26; 26 мм; 40 мм; 4 мм; 36 мм; 10F; 25. 28; 28 мм; 42 мм; 4 мм; 38 мм; 12F; 20. 30; 30 мм; 44 мм; 4 мм; 40 мм; 12F; 15. 32; 32 мм; 46 мм; 4 мм; 42 мм; 12F; 5. 34; 34 мм; 50 мм; 4 мм; 44 мм; 12F; 5. 36; 36 мм; 52 мм; 4 мм; 46 мм; 12F; 5. 38; 38 мм; 54 мм; 4 мм; 48 мм; 14F; 3. 40; 40 мм; 56 мм; 4 мм; 50 мм; 14F; 2. ВСЕГО; 200. |  |
|  | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства: |  |
|  | - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ; |  |
|  | - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; |  |
|  | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |
|  | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам (копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Участника). |  |
|  | Регистрация - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации: не менее 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. |  |
|  | Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении, не прошедшим ремонт, дата выпуска производства не ранее 2021 года. |  |

|  | Технические параметры | Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы (Кат № и № стр.) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Окклюдер ОАП в наборе с доставочной системой, ловушкой и жестким длинным проводником (PDA occluder) |  |
|  | Производитель: |  |
|  | Кол-во: для закупки не менее 150 наборов |  |
|  | Модель: |  |
|  | Назначение: Применяется для транскатетерного закрытия открытого артериального протока. |  |
|  | Технические требования: |  |
|  | Состав: |  |
|  | 1. нитиноловый окклюдер ОАП |  |
|  | 2. Доставочная система |  |
|  | 3. Металлический кабель доставки |  |
|  | 4. Ловушка (петлеобразная): диаметр петли -15 мл. длина-124см. угол-90ͦ. Кол-во-150шт |  |
|  | 5. Жесткий длинный проводник SuperStiff 0.035”-260 cm J-тип – 150 шт. |  |
|  | NB: Обязательные условия: |  |
|  | 1. Возможность замены размерного ряда окклюдеров с доставочными системами по необходимости; |  |
|  | 2. Возможность возврата поставщику с заменой вскрытого окклюдера в случае невозможности имплантации данного размера во время операции (возможно в 10% случаев). |  |
|  | Номер окклюдера; Диаметр легочного конца; Диаметр аортального конца; Диаметр удериваю-щей кромки; Длина устройства; Размер доста-вочной системы; Кол-во. 0406; 4 мм; 6 мм; 10 мм; 7 мм; 6F; 30. 0608; 6 мм; 8 мм; 12 мм; 7 мм; 6F; 40. 0810; 8 мм; 10 мм; 16 мм; 8 мм; 7F; 25. 1012; 10 мм; 12 мм; 18 мм; 8 мм; 8F; 20. 1214; 12 мм; 14 мм; 20 мм; 8 мм; 8F; 18. 1416; 14 мм; 16 мм; 22 мм; 8 мм; 9F; 10. 1618; 16 мм; 18 мм; 24 мм; 8 мм; 9F; 5. 1820; 18 мм; 20 мм; 26 мм; 8 мм; 9F; 2. ВСЕГО; 150. |  |
|  | Сертификация |  |
|  | - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ; |  |
|  | - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; |  |
|  | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |
|  | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам (копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Участника). |  |
|  | Регистрация - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации: не менее 24 месяца со дня ввода в экслуатацию. |  |
|  | Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении, не прошедшим ремонт, дата выпуска производства не ранее 2021 года |  |

| 3. | Технические параметры | Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы (Кат № и № стр.) |
| --- | --- | --- |
|  | Окклюдер ДМЖП в наборе с доставочной системой, ловушкой, длинным гидрофильным проводником (VSD occluder) |  |
|  | Производитель: |  |
|  | Кол-во: для закупки не менее 150 наборов; из них: 120 штук симметричных и 30 штук ассимметричных (для множественных ДМЖП) окклюдеров. |  |
|  | Модель: |  |
|  | Назначение: Применяется для транскатетерного закрытия дефектов межжелудочковой перегородки |  |
|  | Технические требования: |  |
|  | Состав: |  |
|  | 1. нитиноловый двухдисковый окклюдер ДМЖП |  |
|  | 2. Доставочная система |  |
|  | 3. Металлический кабель доставки |  |
|  | 4. Ловушка (петлеобразная) |  |
|  | 5. Длинный гидрофильный проводник |  |
|  | NB: Обязательные условия: |  |
|  | 1. Междисковое расстояние не менее 4 мм |  |
|  | 2. Междисковое расстояние с увеличением согласно увеличения размера окклюдера |  |
|  | 3. Возможность замены размерного ряда окклюдеров с доставочными системами по необходимости; |  |
|  | 4. Возможность возврата поставщику с заменой вскрытого окклюдера в случае невозможности имплантации данного размера во время операции (возможно в 20% случаев). |  |
|  | Размеры симметричных окклюдеров ДМЖП: |  |
|  | Размер окклюдера ДМЖП (мм); Диаметр диска со стороны правого желудочка (мм); Диаметр диска со стороны левого желудочка (мм); Меж-дисковое расс-тояние (мм); Размер доставоч-ной системы (French); Размер ловушка (мм); Кол-во (шт). 5; 9; 9; 4; 6; 15; 17. 6; 10; 10; 4; 6; 15; 25. 7; 11; 11; 4; 7; 15; 25. 8; 12; 12; 4; 7; 15; 25. 9; 13; 13; 4,5; 8; 15; 17. 10; 14; 14; 4,5; 8; 15; 11. 12; 15; 16; 4,5; 9; 15; 5. 14; 17; 18; 4,5; 9; 15; 5. ВСЕГО; 130. |  |
|  | Размеры асимметричных окклюдеров ДМЖП: |  |
|  | Размер окклюдера ДМЖП (мм); Диаметр диска со стороны правого желудочка (мм); Диаметр диска со стороны левого желудочка (мм); Меж-дисковое расс-тояние (мм); Размер доставоч-ной системы (French); Размер ловушка (мм); Кол-во (шт). 5; 9; 13; 4; 6; 15; 2. 6; 10; 14; 4; 6; 15; 3. 7; 11; 15; 4; 7; 15; 3. 8; 12; 16; 4; 7; 15; 4. 9; 13; 17; 4,5; 8; 15; 3. 10; 14; 18; 4,5; 8; 15; 3. 12; 16; 20; 4,5; 9; 15; 1. 14; 18; 22; 4,5; 9; 15; 1. ВСЕГО; 20. |  |
|  | Гидрофильные проводники: |  |
|  | Покрытие; диаметр; длина; Тип наконечника; Кол-во. Гидрофильное; 0.035"; 260сm; Angled 1350; 150. ВСЕГО; 150. |  |
|  | Стерильные, апирогенные, нетоксичные, в индивидуальной упаковке. Срок годности – не менее 80%. |  |
|  | Сертификация |  |
|  | - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ; |  |
|  | - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; |  |
|  | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |
|  | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам (копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Участника). |  |
|  | Регистрация - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации: не менее 24 месяца со дня ввода в экслуатацию |  |
|  | Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении, не прошедшим ремонт, дата выпуска производства не ранее 2021 года. |  |