| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы (Кат № и № стр.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кровать функциональная реанимационная (количество 50 шт.) |  |
|  | Модель (полное и точное название): указать |  |
|  | Производитель (полное и точное название): указать |  |
|  | Страна происхождения: указать |  |
|  | Назначение: Кровать функциональная реанимационная используется для размещения и ухода за пациентами в условиях отделения реанимации. |  |
|  | Технические требования: |  |
|  | Количество секций кровати - 4; |  |
|  | Несущая рама металлическая; |  |
|  | Порошковое покрытие рамы на основе эпоксидного полиэстера; |  |
|  | Использование в конструкции системы электромеханических телескопических колонн с исключением горизонтального смещения ложа кровати; |  |
|  | Кол-во цилиндрических телескопических колонн, не менее 2 |  |
|  | Электрические сервомоторы, не менее 4; |  |
|  | Наличие электронного контроллера колонн, обеспечивающего синхронное движение колонн при неравномерной нагрузке; |  |
|  | Рентгенпрозрачное ложе (спинная и тазобедренная секция), изготовленное из рентген проницаемого -пластика; |  |
|  | Возможность проведения рентген исследований с помощью палатного рентген аппарата и С-Дуги в области секции спины и таза. |  |
|  | Подвижный планшет для рентген кассеты; |  |
|  | Полочка для рентген кассет; |  |
|  | Фиксаторы для удержания матраца от сползания; |  |
|  | Количество фиксаторов, не менее 8; |  |
|  | Съемные с фиксаторами взаимозаменяемые головной и ножной торцы из цельнолитого пластика; |  |
|  | Конструкция торцов кровати должна быть легкосъемной, обеспечивающей максимально быстрый доступ медицинского персонала к пациенту со всех сторон; |  |
|  | При снятии торцов на каркасе кровати не должно оставаться никаких элементов торцов; |  |
|  | Раздельные опускаемые боковые ограждения; |  |
|  | Количество раздельных боковых ограждений, не менее 4; |  |
|  | Расстояние между раздельными боковыми ограждениями, не более 40 мм; |  |
|  | Расстояние между раздельными боковыми ограждениями и головным торцом, не более 60мм |  |
|  | Наличие следующих функций на панели управления: |  |
|  | - кнопка безопасности для разблокировки кнопок управления; |  |
|  | - кнопка аварийной остановки; |  |
|  | - датчик-индикатор заряда встроенной аккумуляторной батареи; |  |
|  | - кнопки блокировки регулировок ложа с других панелей управления; |  |
|  | - регулировка высоты ложа; |  |
|  | - регулировка продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург); |  |
|  | - регулировка латеральных наклонов ложа; |  |
|  | - регулировка наклонов секций спины, бедра и голени; |  |
|  | - функция автоконтур (одновременное смещение секций спины и бедра); |  |
|  | - функция CPR для реанимационного положения; |  |
|  | - функция Тренделенбург с возможностью перепрограммирования; |  |
|  | - функция положения обследования пациента; |  |
|  | - функция кардиологического кресла; |  |
|  | -режим автоматической латеральной терапии; |  |
|  | -режим "заморозки"; |  |
|  | - автоматическое позиционирование 30 ̊; |  |
|  | Дополнительные раздельные боковые ограждения для полного закрытия матрасного ложа кровати, не менее 2; |  |
|  | Боковые ограждения с ручками-захватами для помощи пациенту при подъеме; |  |
|  | Высота раздельных боковых ограждений из пластика над матрацным основанием без матраца, не менее 450 мм; |  |
|  | Двойная система блокировки раздельных боковых ограждений; |  |
|  | Использование доводчика на боковых ограждениях; |  |
|  | Максимальная высота матраца, не менее 230 мм; |  |
|  | Встроенные в боковые ограждения сенсоры (функция - открытые боковые ограждения); |  |
|  | Встроенные в боковые ограждения индикаторы угла наклона, не менее 4; |  |
|  | Панели управления в боковых ограждениях с наличием кнопки безопасности, препятствующей несанкционированному; изменению положения секций ложа кровати; |  |
|  | Электрическая регулировка (спинная, тазобедренная, голень) секций и высоты ложа кровати; |  |
|  | Высота ложа кровати в нижнем положении, не более 440 мм; |  |
|  | Высота ложа кровати в верхнем положении, не более 820 мм; |  |
|  | Электрическая регулировка продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург); |  |
|  | Диапазон регулировки продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург), не менее +20°/-17°; |  |
|  | Электрическая регулировка секции спины; |  |
|  | Диапазон регулировки секции спины, не менее 0° - 70°; |  |
|  | Электрическая регулировка тазобедренной секции; |  |
|  | Диапазон регулировки тазобедренной секции, не менее 0° - 35°; |  |
|  | Электрическая регулировка наклонов секции голени; |  |
|  | Диапазон регулировки наклонов секции голени, не менее 0° - 50°; |  |
|  | Наличие функции авторегрессии с продольным смещением секции спины в сторону головного торца при её подъёме, не менее 160 мм; |  |
|  | Функция CPR- электрическая для выравнивания секции спины для реанимации; |  |
|  | Функция CPR -механическая для мгновенного выравнивания секции спины для реанимации c ручками в головной части кровати; |  |
|  | Амортизирование спинной секции при переводе в положение CPR; |  |
|  | Функция автоматических латеральных наклонов ложа кровати; |  |
|  | Проведение латеральных наклонов с помощью ложа кровати; |  |
|  | Электрическая регулировка автоматических латеральных наклонов ложа в пределах, не менее +/-30°; |  |
|  | Регулировка угла наклона и времени автоматических латеральных наклонов; |  |
|  | Встроенная функция удлинения длины ложа кровати (с помощью сервомотора), не менее 220 мм; |  |
|  | Функция автоконтура с одновременным изменением наклона секций спины и бедра, регулируемая на панели управления; |  |
|  | Функция кардиологического кресла; |  |
|  | Функция положения обследования пациента; |  |
|  | Дистанционная (проводная) контрольная панель управления функциями; |  |
|  | Наличие следующих функций на панели управления: |  |
|  | - кнопка безопасности для разблокировки кнопок управления; |  |
|  | - кнопка аварийной остановки; |  |
|  | - датчик-индикатор заряда встроенной аккумуляторной батареи; |  |
|  | - кнопки блокировки регулировок ложа с других панелей управления; |  |
|  | - регулировка высоты ложа; |  |
|  | - регулировка продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург); |  |
|  | - регулировка перехода в положение Тренделенбурга; |  |
|  | - регулировка наклонов спины, тазобедренной и секции голени; |  |
|  | - функция латеральных наклонов; |  |
|  | - функция CPR для реанимационного положения; |  |
|  | - функция Тренделенбург с возможностью перепрограммирования; |  |
|  | - функция вытяжения платформы ложа. |  |
|  | Встроенные весы с контролем и отображением на сенсорной панели; |  |
|  | Функция сигнализации о покидании кровати пациентом; |  |
|  | Билатеральное ножное управление (регулировка высота ложа, позиция осмотра пациента) с защитной рамой; |  |
|  | Билатеральное ножное управление латеральных наклонов с защитной рамой и диапазоном регулировки, не менее +/-15°; |  |
|  | Ручной дистанционный пульт управления (регулировка высоты, углов наклона секций спины, бедра и одновременное изменение наклона секций спины и бедра) со встроенным фонариком и подсветкой кнопок; |  |
|  | Выдвижные упоры для приподнятия пациента с кровати наличие; |  |
|  | 4 сдвоенных антистатических колеса диам., не менее 150мм; |  |
|  | Трехпозиционная центральная система блокировки колес с 4-х углов кровати; |  |
|  | Функция автоматической блокировки незаблокированной колёсной базы; |  |
|  | Время срабатывания автоматической блокировки, не более 120 сек.; |  |
|  | Встроенная аккумуляторная батарея с датчиком-индикатором заряда и срока службы; |  |
|  | Набор подушек для поддержки пациента во время процедуры; |  |
|  | Держатель для аксессуаров аппарата ИВЛ; |  |
|  | Ночная подсветка станины кровати; |  |
|  | Установочные отверстия для инфузионной стойки и других аксессуаров, не менее 8; |  |
|  | Держатели для установки фиксаторов пациента; |  |
|  | Билатеральные держатели для небольших аксессуаров; |  |
|  | Защитные амортизаторы в углах ложа кровати, не менее 4; |  |
|  | Диаметр горизонтальных защитных бамперов, не менее 60 мм; |  |
|  | Кожух базы кровати должен быть из ударопрочного ABS-пластика; |  |
|  | При использовании внутрисосудистых или внутрисердечных аппаратов, для уравнивания потенциалов при отсутствии заземления, подключение через равнопотенциальную клемму к соответствующему аппарату; |  |
|  | Инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском языке; |  |
|  | Максимальная допустимая рабочая нагрузка, не менее 250 кг; |  |
|  | Внутренние габариты (ложе кровати), не более 2000 x 900 мм; |  |
|  | Наружные габариты без удлинения, не более 2150 x 1050 мм. |  |
|  | Комплект поставки: |  |
|  | - Кровать -1 шт.; |  |
|  | - Инфузионная стойка 1 шт.; |  |
|  | - Устройство для приподнятия пациента 2 шт.; |  |
|  | - Выдвижные упоры для приподнятия пациента с кровати в секции голени 2 шт.; |  |
|  | - Матрац пассивный 2 шт. |  |
|  | Поставляемое изделие должно соответствовать международным стандартам производства: |  |
|  | - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ; |  |
|  | - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; |  |
|  | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |
|  | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам.(копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Участника). |  |
|  | Регистрация: - К моменту подачи конкурсного предложения предлагаемая модель должна быть предварительно зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. (если подлежит по коду ТН ВЭД) или сопровождаться гарантийным письмом. |  |
|  | Документация |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на английском, а также узбекском или русском языке |  |
|  | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке |  |
|  | Наличие сервисного центра в Республике Узбекистан с предоставлением сертификатов и паспортных данных сертифицированных специалистов с заверением завода-производителя. |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации: Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию с предоставлением чек-листов компанией-продавцом каждые полгода в республиканский учебно-производственный центр по ремонту и обслуживанию медицинской техники при МЗ РУз. |  |
|  | Изделие должно быть новым, выпущенным не ранее 2018 г. |  |