## Rus
Технические требования предъявляемые к комплектации автомобилей скорой медицинской помощи(Реанимобиль - Tип C)
№ | Общие требования | Параметры
1 | Тип автомобиля | Реанимобиль, 5 дверей, включая откидные задние двери ИЛИ, 4 двери, включая подъемную заднюю дверь
2 | Трансмиссия | 5 скоростей, автоматическая коробка передач или механическая коробка передач
3 | Колесная база | не менее 3200 мм
4 | Дорожный просвет | не менее 190 мм
5 | Максимум. расход топлива | не более 15/100 км
6 | Гарантия | 12 месяцев или 20 000 км
7 | Сервисное обслуживание | Наличие в Узбекистане авторизованного сервис центра производителя автомобиля
8 | Полезная нагрузка | не менее 400 кг
9 | Информация о двигателе: Объем | не менее 2300
| Цилиндров | не менее 4
| Мощность | не менее 120 кВт
| Тип топлива | Бензин/дизель
| Емкость топливного бака | не менее 70 л
| Поворотный круг | не более 5,6 метра
| Размер шин | 215/70 R16
10 | Тормозная система должна быть снабжена | Согласно техническим параметрам базового автомобиля автомобиль снабжен антиблокировочной системой (АБС)
11 | Система безопасности | Активные и пассивные системы безопасности согласно техническим параметрам базового автомобиля
12 | Должны изготавливаться в климатическом исполнении | Автомобили скорой медицинской помощи должны изготавливаться в климатическом исполнении и категории размещения для эксплуатации в климатических районах Республики Узбекистан с умеренным холодным климатом (УХЛ) и тропическим сухим (ТС) климатом.
13 | Угол поперечной устойчивости с технически допустимой максимальной массой | не менее 28° при проверке по ЕЭК ООН №107
14 | Должны быть оборудованы | Противотуманными фарами
16 | Должны быть оборудованы огнетушителями | установлено в соответствии с законодательством Республики Узбекистан
17 | Кабина водителя | Должна быть оснащена: - поисковой фарой (переносным аккумуляторным фонарем); - пассажирское место в кабине водителя должно быть оборудовано поручнем, расположенным на панели приборов, или над дверным проемом, или на передней стойке кабины, сечение которых должно быть не менее 15 мм и не более 25 мм, при длине не менее 120 мм, чтобы на нем могла поместиться кисть руки; - автомобильным видеорегистратором.
18 | Специальные световые сигналы (проблесковые маячки) | 1 шт - светодиодная балка устанавливается на крышу объединенная в одном корпусе с излучателем звука - в передней части крыши автомобиля должен быть поисковой поворотный фонарь (прожектор), с пультом управления из салона, а также боковые прожекторные фонари -должны соответствовать требованиям ЕЭК ООН №65
19 | Специальные звуковые сигналы | светодиодная балка устанавливается на крышу объединенная в одном корпусе с излучателем звука - изменение основной частоты должно быть от 150 до 2000 Gz - продолжительность цикла изменения основной частоты от 0,5 до 6,0 с - уровень звукового давления сигнального устройства установленного на крышу, на расстоянии 2 м от излучателя звука по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия при подаче специального звукового сигнала не должен быть ниже 116 дБа
20 | Перегородка между медицинским салоном и кабиной водителя | Перегородка со сдвижной дверью (обязательно с окном) должна быть защита против открывания во время движения, а также блокировка движения автомобиля при открытой двери перегородки, размер дверного проема не менее: 450 мм ширина, 1500 мм высота. - (Перегородка должна соответствовать требованиям ЕЭК ООН №29 (испытание С), должна иметь сплошную конструкцию и быть достаточно прочной. Перегородка должна выдерживать усилие 9000 Н, прилагаемое штырем (50 х 50) мм. Прогиб перегородки под нагрузкой не должен превышать 300 мм или расстояния до сиденья водителя (что меньше))
21 | Внутренние габаритные размеры медицинского салона (не менее) : - длина (от задней части внутренней поверхности салона до перегородки на уровне носилок), мм | 3050
22 | - ширина (на высоте 800 мм от поверхности пола), мм | 1700
23 | - высота (от поверхности пола до потолка в рабочих зонах), мм | 1760
24 | Размеры бокового проема мед. салона (не менее): Высота, мм | 1400
25 | Ширина, мм | 660
26 | Размеры заднего проема мед. салона (не менее): Высота, мм | 1700
27 | Ширина, мм | 1050
28 | Внешние двери медицинского салона должны быть снабжены предохранительными устройствами, соответствующими требованиям: | - открываться и закрываться без ключа изнутри и снаружи; - открываться изнутри без ключа, если двери закрыты ключом снаружи; - отпираться и запираться ключом снаружи; - открываться снаружи с помощью ключа, если двери заперты изнутри; ключ может быть механическим или не механическим при наличии центрального замка
29 | Окна медицинского салона | - Медицинский салон должен иметь не менее двух окон: по обеим сторонам или с одной стороны и сзади. Двери медицинского салона должны иметь окна. Окна во внешних дверях салона и на боковых панелях должны быть матированы в нижней части на 2/3 высоты. Хотя бы одно окно, расположенное на боковой панели или в боковой двери, должно быть раздвижным (должна быть форточка)
30 | Параметры и типы задних дверей | - при распашной двери - должна состоять из двух створок, открывающихся на угол не менее 150°, с надежной фиксацией при раскрытии на 90° и в положении максимального раскрытия. Замки и петли двери должны соответствовать требованиям ЕЭК ООН №11. - Максимальное усилие открывания (закрывания) дверей должно быть не более 120 Н. -Водитель должен получать предупредительный акустический и/или оптический сигнал о не полностью закрытых дверях
31 | Погрузка носилок через заднюю дверь | -Угол наклона носилок при погрузке не более 16 град. -Максимальная высота пола медицинского салона, если на него устанавливаются носилки, или платформы для носилок над уровнем дороги при нагрузке на транспортное средство, соответствующей его снаряженному состоянию плюс незакрепленное оборудование, не более 750 мм. -Расстояние между серединой ручек носилок и уровнем дороги при погрузке или выгрузке пациента, лежащего на носилках, - не более 825 мм (расстояние от уровня дороги до самой низкой точки полностью поднятой задней двери автомобиля с технически допустимой максимальной массой. Высота погрузки носилок измеряется в снаряженном состоянии).
32 | Подножка проема задней двери | Учитывая, что погрузочная высота салона более 400 мм обязательна подножка проема задней двери. Подножки должны иметь противоскользящую поверхность и выдерживать нагрузку не менее 2000 Н
33 | Потолочный люк | -в его размеры должен вписываться прямоугольник 500 х 700 мм, а площадь проема должна быть не менее 0,4 м2. Запорные и фиксирующие устройства люка должны обеспечивать открывание крышки с наклоном вперед, назад, полное открывание снаружи крышки люка в аварийных ситуациях и фиксацию ее в промежуточных положениях -Усилие открывания (закрывания) крышки люка 120 Н -Остекление люка должно соответствовать требованиям ЕЭК ООН №43
34 | Обивка | -Боковые стены, потолок и двери АСМП изнутри должны быть полностью закрыты обивкой. Внутренняя обивка полностью оборудованного медицинского салона должна выполняться так, чтобы риск травматизма был минимальным -Поверхность стен над плоскостью носилок (включая шкафы и ящики) за исключением окна (окон), должна иметь энергопоглощающую обивку. Энергопоглощающая способность обивки должна соответствовать требованиям Правила ООН ЕЭК №21. Края открытых поверхностей полок должны быть закруглены, каркасы крыши, боковых стен, дверей, перегородки должны быть травмобезопасными, чтобы риск получения травм при контакте с ними в случае ДТП был минимальным и отвечать требованиям Правила ООН ЕЭК №21 -Края панелей обивки должны быть обработаны и/или уплотнены таким образом, чтобы под них не попадала вода. Напольное покрытие должно изготавливаться из противоскользящих антистатических материалов с герметизацией мест стыков, допускающей мойку открытой струей воды. Если пол имеет форму, препятствующую стеканию воды, то должно быть предусмотрено по крайней мере отверстие для ее слива (закрывающееся) -Отслоение и провисание потолочных и боковых панелей обивки от основания не допускается. Допускается выступание элементов крепления и специальных накладок, предназначенных для крепления по­толочных и боковых панелей, не более 5 мм в соответствии с Правила ООН №21 - ящик с карнизной дверцей с мелкими отсеками для хранения лекарств - выдвижной ящик для хранения прочих принадлежностей Требование к материалам: а) материалы, используемые для отделки панелей салона, должны быть светлых тонов. Торцы панелей мебели должны иметь контрастную окраску. б) металлические детали в салоне должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитно-декоративными покрытиями; в) встроенная мебель салона должна быть изготовлена из материалов, соответствие которых установлено гигиеническим заключением. Материалы (стены, полки, потолки и другие) должны быть преимущественно из пластика (к примеру полиестер, АБС), выполненные из высококачественных материалов. В случае использования материалов типа ДСП или МДФ, материал должен быть защищен специальным слоем покрытия для обеспечения устойчивости к дезинфицирующим растворам; г) материалы обтяжки рабочих кресел, сидений, матраца для больного должны быть разрешены к применению в медицинских изделиях; д) складки и морщины в обтяжках на наружных поверхностях не допускаются; е) все материалы и покрытия, применяемые в медицинском салоне, должны быть устойчивыми к моюще-дезинфицирующим средствам, рекомендованным для дезинфекционной обработки поверхностей.
35 | Минимальное число мест для сидения в медицинском салоне должно соответствовать: | 1 сиденье у изголовья, + 1 на 2/3 длины носилок
36 | Размеры сидений | -Ширина не менее 420 мм, глубина - не менее 330 мм для кресел, высота над уровнем пола - не менее 420 мм. Высота спинки с подголовником - не менее 520 мм. Толщина подушек - не менее 50 мм.
37 | Область рабочей зоны | должна быть обеспечена возможность работы персонала со стороны головного конца носилок (медицинской тележки) с рабочей зоной не менее 750 мм с учетом открытого дверного проема в перегородке между медицинским салоном и кабиной водителя, возможность доступа к пациенту для медицинских манипуляций слева и справа по всей длине носилок с шириной рабочей зоны не менее 240 мм
38 | Требование к системе крепления | - рабочее кресло в головном конце носилок (медицинской тележки) должно иметь возможность вращения с фиксацией его при движении автомобиля в положениях по направлению движения и против движения. Кресло должно иметь откидывающиеся подлокотники и диагонально - поясные ремни безопасности. -При наличии перегородки с дверным проемом конструкция кресла должна обеспечивать возможность прохода в кабину водителя. Рабочее сиденье по левому борту (при наличии) должно быть оборудовано диагонально-поясным ремнем безопасности.
39 | Инфузионная система | - не менее 4 шт инфузионных систем
40 | Требования к резерву мощности
41 | Суммарная емкость стартерных аккумуляторных батарей и емкость дополнительной аккумуляторной батареи (Запрещается установка в медицинском салоне АСМП аккумуляторных батарей, не имеющих системы отвода паров и не изолированных от основного помещения) | не менее 130 А-ч
42 | Мощность генератора (Генератор должен обеспечивать постоянную электрическую мощность не менее 40 % при работе двигателя в режиме холостого хода) | не менее 1500 Вт
43 | Внутренняя розетки на 12В | не менее 2 шт
44 | Внутренняя розетки на 220В | не менее 6 шт
45 | Вентиляция | -при стоянке автомобиля в режиме притока свежего (наружного) воздуха должен быть обеспечен не менее чем 20 ти кратный обмен воздуха в течение одного часа, при этом скорость движения воздуха должна быть не более 0,25 м/с в зимнее время и 0,5 м/с в летнее время на высоте 0,1 м в головной части над поверхностью носилок и на высоте 0,7 м над поверхностями сидений кресел. - фильтро-вентиляционное устройство с электрическим вентилятором на потолке (для вытяжки и всасывания воздуха снаружи)
46 | Система отопления в медицинском салоне | - на высоте 0,1 м над поверхностью основных носилок, установленных в крайнем нижнем положении, в центре носилок -20 °С; - на высоте 0,1 м над поверхностью сидений кресел -20 °С; - на высоте 0,05 м от поверхности пола в центре медицинского салона-15 °С. (Время достижения указанных температур в медицинском салоне не должно быть более 30 мин. при начальной температуре минус 25 °С и 60 мин. - при начальной температуре минус 40 °С) -Загрязнение воздушной среды салона при работе отопительной и вентиляционной системы должно соответствовать требованиям ГОСТ 33554 -Медицинский салон должен быть оснащен устройством для выбора (задания) требуемых температур в салоне и поддержания их на заданном уровне в автоматическом режиме (системой климат-контроля) с колебаниями относительно заданного значения не более ± 5 °С
47 | Система кондиционирования в медицинском салоне | -Пульт управления и контроля параметров отопления, вентиляции, освещения салона должен быть расположен в удобном (досягаемом) месте для медицинского персонала. Кнопки, выключатели, световые индикаторы должны быть доступными и видимыми для управления режимами и контроля установленных параметров - установить систему контроля кондиционера с медицинского салона незовисмо от водительского салона.
48 | Теплоизоляция | -На высоте 0,1 м над поверхностью основных носилок, установленных в крайнем нижнем положении, в центре носилок -На высоте 0,1 м над поверхностью сидений кресел -На поверхности пола в центре медицинского салона: 10 °С
49 | Величина освещенности рабочих мест медицинского салона должна соответствовать: | -общая освещенность от ламп накаливания не менее 100 лк -общая освещенность от люминесцентных ламп не менее 200 лк -манипуляционные поля от ламп накаливания не менее 150 лк -манипуляционные поля от люминесцентных ламп не менее 300 лк -поверхность носилок от ламп накаливания не менее 150 лк -поверхность носилок от люминесцентных ламп не менее 300 лк -дополнительный светильник, обеспечивающий освещенность не менее 1000 лк, диаметр светового пятна на поверхности носилок не менее 200 мм
50 | Дополнительное наружное освещение | -светильники над дверями медицинского салона для освещения прилегающей территории, обеспечивающие освещенность на поверхности земли не менее 30 лк в радиусе 2 м от вертикальной оси дверного проема
51 | Цвет кузова | Лимонный
52 | Цвета декоративных полос | Красный
53 | Умывальник | - Расположение бака подачи воды снизу, подача производится насосом
54 | Радиосвязь между мед салоном и кабиной водителя | Расположение по правому борту возле сдвижной двери
55 | Мусорная урна | - встроенная урна шкафная (с выносом бака снизу) ближе к рабочему пространству
56 | Танометр давления | фиксированный подвесного типа
57 | Полки для установки мед оборудования | глубина не менее 30 см
58 | Столик | маленький столик для заметок (откидной)
59 | Поручни | - Потолочный (закрепленный к каркасу) для держания врачами при езде - при входе для облегчения доступа в салон - около сидений мед персонала
60 | Наружное освещение | - На боковые и задние подножки - Над дверными проемами
61 | Стандартное оборудование | Подушки безопасности (водитель + ассистент / пассажир)
Вспомогательный цеп
Сиденье ассистента в зоне пациента
Часы цифровые
Зеркала заднего вида, левое и правое
Полуоткрывающаяся перегородка, водитель / пациент
Буксирная проушина, передняя и задняя
Ремень безопасности передний
Передний дворник
Пленка из матового стекла
Подголовник, передний
Запираемая крышка топливного бака
Усилитель руля
Задний стеклоочиститель
Боковой шаг
Запасное колесо, полноразмерное с домкратом
Стандартный набор инструментов
Солнцезащитные козырьки (Dr + Asst. С зеркалом)
Знак аварийной остановки
Автоматический дверной замок + стеклоподъемник + зеркала заднего вида с электроприводом
Аптечка
Прожектор с ручным управлением
62 | Дополнительное оборудование
63 | Переносной инкубатор для новорожденных | Стандартные характеристики: прозрачный шкаф, двойная стенка с циркуляцией воздуха между крышкой и двойной стенкой, минимум 3 дверцы доступа (боковая, передняя и задняя), минимум 4 ручки для облегчения движения и рулевого управления, 1 порт диафрагмы (дополнительно 10 диафрагм. должны быть включены многоразовые манжеты дверцы доступа), как минимум 2 двойных кабельных втулки для облегчения доступа к пациенту. Кровать заходит через изголовье и позволяет оказывать внешнюю помощь в экстренных ситуациях. Матрас с моющимся водонепроницаемым покрытием. 2 одноразовых ремня безопасности для младенцев. Режимы контроля температуры воздуха и кожи, встроенный контроль температуры с дифференциацией на графиках и регулируемая система отопления с мониторингом, система подачи кислорода. Встроенная пассивная система увлажнения, губка для влажности. Датчик температуры кожи. Панель дисплея (с ЖК-экраном диагональю не менее 14,4 см) имеет: - Контроль температуры кожи, - Отображение температуры воздуха, - Управление системой пассивного увлажнения, - Мониторинг мощности нагрева, - Диаграмма пациента, - Графики тенденций , -Различные аварийные сигналы (показаны ниже), -Индикация даты и времени, -Интерактивное меню, показания концентрации O2 Вход O2, контроль концентрации O2 в инкубаторе, датчик / анализатор O2, кабель постоянного тока. Светодиодная лампа для вспомогательного осмотра с гибким кронштейном. Звуковые и визуальные сигналы: - Высокая температура воздуха, ограниченная безопасностью 40,0 ° C, - Высокая температура воздуха, - Низкая температура воздуха, - Высокая температура кожи, - Низкая температура кожи, - Неисправность датчика (температуры) воздуха, - Кожный датчик ( температура), -смещение кожного зонда, - нарушение циркуляции воздуха, - сбой питания, - низкий уровень заряда батареи, отключение / сброс сигнала тревоги Общие характеристики: диапазон концентрации O2 минимум от 21% до 80%, допустимая влажность более 60%, уровень шума <60 дБА. Высота с тележкой в ​​верхнем положении 124 см, высота с тележкой в ​​нижнем положении 92 см. Технические характеристики: Диапазон установки температуры 20,0 ° C - 45 ° C; Воздушный фильтр Удаляет> 99% взвешенных в воздухе частиц диаметром более 0,5 микрон; Относительная влажность более 60% с использованием влажной губки Мощность переменного тока 127/220 В, 50/60 Гц, 180 Вт, мощность постоянного тока 12 В, 115 Вт. Автономная работа без внешнего питания 4 часа. Соблюдение правил безопасности и помех: IEC 60601-1, IEC 60601-2-20 Документация: - Руководство пользователя, - Руководство по обслуживанию, - Руководство по техническому обслуживанию.
64 | Потолочный крюк / вешалка | для внутривенного аппарата
65 | Основные носилки с тележкой / для одного человека с роликами | Комфортный быстрый и безопасный подъем и транспортировка пациента за счет автоматической загрузки, которую может выполнять только один человек. Носилки / детская кроватка должна быть снабжена с левой стороны откидной, жесткой, телескопической I.V. жердью и держателем
66 | Носилки складные | Носилки складные
67 | Медицинский кабинет | должен легко открываться, но не должен открываться при транспортировке
68 | Портативная искусственная реанимация | с мешками Амбу (2 шт. для взрослых и 2 шт. для младенцев). Мешок Амбу для взрослых должен быть 1500 мл, а для младенцев - 250 мл. Мешки Амбу должны быть укомплектованы системой резервуара для кислорода и трубкой подачи кислорода.
69 | Кислородный баллон (2 шт.) И держатели для обоих. | В машине скорой помощи должна быть медицинская кислородная система больничного типа, в том числе один основной и один запасной кислородные баллоны, способные хранить и подавать 5,0 литров (каждый из них) медицинского кислорода, регулятор, трубный шланг, двойной расходомер 0-15 л / мин. , с увлажнителем. Расходомер должен быть установлен вертикально, и его показания должны быть видны с сиденья / скамейки медперсонала. Кислородные баллоны должны располагаться в зоне, обеспечивающей надлежащую балансировку и распределение веса. Установленные трубопроводы для медицинского кислорода и выпускная система должны быть испытаны на герметичность. Подрядчик должен установить все компоненты и аксессуары, необходимые для трубопроводной кислородной системы, которая должна включать, но не ограничиваться: регулятор давления, трубы из цветных металлов и / или токопроводящий шланг низкого давления, одобренный для медицинского кислорода. Кислородные трубопроводы должны быть скрыты и не подвергаться воздействию элементов, должны быть надежно закреплены для предотвращения повреждений и быть легко доступными для осмотра и замены.
70 | Термоконтейнер для инфузий | Обеспечить безопасное хранение с контролируемой температурой в течение не менее одного дня при температуре окружающей среды от 30 ° C до + 40 ° C при транспортировке на большие расстояния термически нестабильного вещества, такого как инфузионные растворы.
71 | Дефибриллятор двухфазный | Диагональ дисплея 8,4 дюйма, активная область 170 х 126 мм. Тип Цветной ЖК-экран TFT, светодиодная подсветка, регулируемая яркость Разрешение 800 х 600 пикселей. Электропитание: Тип Встроенное напряжение 110..240 В Частота 47..63 Гц переменного тока Тип аккумулятора: Литий-ионный 14,4 В. 6300 мАч. Размеры, минимум 240 мин. непрерывный мониторинг или 200 разрядов при 270Дж. Режим дефибриллятора: AED, ручной и синхронизированный, электроды Paddles. STARTM Двухфазная усеченная экспоненциальная энергия для внешней дефибрилляции 2..270 Дж за 14 шагов, с лопастей или кнопок на передней панели, программируется на время зарядки AED макс. От 4 секунд до 200 Дж, от 5 секунд до 270 Дж. Подушечки / электроды источника ЭКГ, кабели 3,5 отведений и EXT ECG. Контроль чувствительности: .1 / 2 ./. 2.4. Отображение частоты пульса 15..300 уд / мин. Тревоги ЧСС, асистолия, VF, VT Обнаружение кардиостимулятора Мин. Пульсоксиметрия - Диапазон SpO2 0..100% Разрешение +/- 2% Частота пульса 30..300 ударов в минуту Тревоги для нижнего и верхнего пределов, отсутствие падения пальца и датчика. Уровни системы сигнализации 3-уровневая интеллектуальная система сигнализации Визуальная сигнализация Многоцветная, настраиваемая звуковая сигнализация Различные звуки, настраиваемые автоматические действия, сохранение событий, автоматическая распечатка. Тип хранилища данных Внутренняя память Сохраненные события Условия срабатывания сигнализации, ручные события, удары Емкость Минимум 24 часа событий, USB-накопитель, из экспортированных данных USB Тип регистратора Регистратор термограммы Ширина бумаги 50 мм, сохраненные волны, сохраненные события, 12-канальная распечатка ЭКГ одновременно, информация об устройстве, дата, время, режимы, параметры, автоматическая печать, скорость 25, 50 мм / сек. Документация: - Руководство пользователя, - Руководство по обслуживанию, - Руководство по техническому обслуживанию.
72 | Шприцевой насос (2 шт.) | должен быть переносным для транспортировки со следующими характеристиками Автоматически обнаруживает шприцы различных типов и размеров от 1 мл до 60 мл. Видимый шприц для контроля за ходом инфузии Совместимые шприцы: калиброванные шприцы 5, 10, 20, 30, 50/60 мл. Точность: +/- 2% Скорость введения болюса: 1200 мл / час Диапазон скорости доставки (мл / час): 0,1 - 100 мл / час Питание: 230/110 В, 50/60 Гц или никель-кадмиевый аккумулятор. Время работы от аккумулятора: не менее 6 часов при 5 мл / час со шприцем на 60 мл и полностью заряженным аккумулятором Уровень заряда аккумулятора отображается на дисплее (часы / минуты) Документация: - Руководство пользователя, - Руководство по обслуживанию, - Руководство по техническому обслуживанию.
73 | Отсасывающее устройство | Описание: Переносной автономный электрический аспиратор. Производительность не менее 20 л / мин. Максимальное давление не менее 0,8 бар. Емкость коллектора аспираторов не менее 1000 мл. Возможность использования многоразовых коллекций. Возможность использования одноразовых сборников. Встроенная ручка для переноски. Фиксация емкости для аспирата на устройстве. Возможность прикрепить к устройству сумку для аксессуаров. Выбор вакуума с помощью клавиш с заданным значением. Количество дискретных значений - не менее 7 разведений. Дискретное вакуумное давление: -0,05, -0,1, -0,15, -0,2, -0,3, -0,5, -0,8 бар. Выделение клавиш выбора разбавления. Отображает уровень заряда батареи с помощью светодиодов. Количество светодиодов уровня заряда не менее 6. Автоматическое отключение при заполнении сбора для аспирации. Возможность быстрого монтажа платформы. Габариты не более 370x280x140 мм. Масса сборки не более 5,4 кг. Аккумулятор / блок питания: Блок питания 12 В постоянного тока. Тип аккумулятора - никель-кадмиевый. Емкость аккумулятора не менее 2,8 А / ч. Мощность двигателя не менее 50 Вт. Максимальная потребляемая электрическая мощность не более 3,7 А. Возможность зарядки от автомобильной сети. Время зарядки аккумулятора не более 2,5 часов. Энергосберегающая работа. Время непрерывной работы на полной мощности не менее 45 мин. Безопасность и соответствие стандартам: Категория IIb согласно EEC 93/42 Стандарт EN 60601-1 Стандарт EN ISO10079-1 Стандарт EN 1789 Класс водонепроницаемости не ниже IPX1 Уровень шума не более 62 дБ Рабочая среда: Диапазон рабочих температур от -18 ° C до + 40 ° C. Диапазон температур хранения от -40 ° C до +70 ° C. Полный комплект: Аппарат для аспирации. Кабель для подключения к дорожной сети. Многоразовый сбор для аспирации. Контурное стремление. Замена фильтра. Сумка для аксессуаров. Преобразователь-зарядное устройство AC / 220V. Документация: - Руководство пользователя, - Руководство по обслуживанию, - Руководство по техническому обслуживанию.
74 | Транспортный кардиомонитор | Монитор взрослых и детей, который обеспечивает полный набор наиболее часто используемых параметров, включая ЭКГ, анализ аритмии, дыхание, SpO2, частоту пульса, температуру, а также неинвазивное и инвазивное кровяное давление у постели больного или во время транспортировки. Монитор должен быть адаптирован для взрослого и младенца. Его можно закрепить на стене, на роликовой стойке или перенести. Дисплей: Цветной, 12-дюймовый LCD / TFT, разрешение 1024x768; Количество следов: не менее 10 Внешний интерфейс связи: RS-232 Интуитивно понятный пользовательский интерфейс. • Простая иерархия меню обеспечивает быстрый доступ ко всем основным задачам мониторинга. • Управление данными пациента с табличными и графическими тенденциями. Электропитание От 100 до 240 В ~, сетевой кабель 50-60 Гц с заземлением длиной не менее 3 м, аккумуляторная батарея европейского стандарта с выдержкой не менее 90 мин. автономной работы Подзарядка аккумулятора происходит автоматически при подключении агрегата к централизованной сети электроснабжения. Автоматическая активация аккумулятора при отключении централизованного питания с сохранением всех данных и параметров, которые необходимо контролировать Акустическая и визуальная индикация состояния батареи Аксессуары: - кабель ЭКГ 2 м - 2 шт .; - Пульсоксиметрический датчик многоразовый для взрослых, длина кабеля не менее 2 м - 2 шт. - Детский импульсный оксиметрический датчик многоразового использования, длина кабеля не менее 2 м - 2 шт. - Датчик температуры кожный, длина кабеля не менее 2м - 2 шт. - Датчик температуры полостной, длина кабеля не менее 2 м - 2 шт. - Манжета многоразовая для измерения НИАД взрослый размер XL - 2 шт .; размер L - 2шт - Манжета многоразовая для измерения НИАД, для новорожденных - 2 шт. - Пневмопровод для канала НИАП длиной не менее 2 м - 1 шт. - Электроды ЭКГ одноразовые клеящиеся-200 шт .; Документация: - Руководство пользователя, - Руководство по обслуживанию, - Руководство по техническому обслуживанию.
75 | Оборудование для вентиляции легких | Временный, регулируемый по объему и контролируемый по давлению аварийный и транспортный аппарат ИВЛ для пациентов, которым требуется принудительная или вспомогательная вентиляция с дыхательным объемом от 2 мл и выше, со следующими характеристиками: Подача газа: медицинский кислород, от трубопроводной системы или от баллона с кислородом; Рабочее давление O2 от 0 кПа до 690 кПа; Позволяет использовать источник низкого расхода от концентратора кислорода Рабочие данные: режимы вентиляции CPAP, PCV, P-A / C, PC-SIMV, PSV, APRV, VCV, V-A / C, вентиляция при апноэ, NIV (двухуровневая); Дыхательный объем VT от 0,002 до 2,5 л (неонатальный), VT 0,01-2,5 л (детский); Соотношение I: E от 49: 1 до 1: 599; Частота дыхания - 1-150 уд / мин; Время вдоха Ti от 0,1 до 10 с; Пиковый расход 260 л / мин; Триггер потока вдохновения 0,1-20 л / мин; Триггер давления вдохновения -0,1-15 см вод. Ст. Триггер истечения 5-90% вдохновения. пиковый поток; CPAP (неонатальный) 0-25 см вод. Ст., CPAP (педиатрический) 0-35 см вод. PEEP (EPAP) 0-40 см вод. Ст. Пинсп (IPAP) 0-80 см H20; Psupport 0-80 см H20; Резервное копирование при апноэ выключено, 2–100 с; Расширенная кислородная терапия 21-100% Сигнализация / мониторинг: давление (пиковое, плато, среднее); объем (Vti, MVi, Vti / кг, MVi / кг, Vte, MVe, Vte / кг, MVe / кг); время (скорость, Ti, Te, I: E); Кислород FiO2; Кривые (давление, расход, объем, фиксация кривой, курсор кривой 0, расход утечки Источник питания Входное напряжение Блок питания переменного тока от 100 до 240 В ~, 50/60 Гц, 80 Вт или 24 В / 3,5 А постоянного тока; аккумулятор при не менее 4-6 часов автономной работы с компрессором Аксессуары: Типы шлангов для пациентов: многоразовый шланг для взрослых (1,5 м * 2 шт.), Многоразовый детский шланг (1,5 м * 2 шт.) Дыхательный клапан (многоразовый) Датчик расхода (многоразовый) -2 шт. Угловой соединитель 90 ° (многоразовый) Разъем для кислородной ингаляции Коннектор трахеальной трубки, взрослый, Гибкий коннектор к трахеальной трубке, Маска для лица прозрачная, размеры S, M, L - по 2 шт. Каждого размера Документация: - Руководство пользователя, - Руководство по обслуживанию, - Руководство по техническому обслуживанию.