Приложение №2 к письму №_______________от 30.08.2021г

Технические задания для закупки оборудования для укрепления материально-технической базы эндокринологических учреждений.

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Поставщиком* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Аппаратно-программный комплекс для биологических исследований с системой визуализации и программным обеспечением по Кариотипированию и FISH. (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Для установления изменения в хромосомном аппарате клеток, аномалии числа хромосом и наличии структурных перестроек высокочувствительным молекулярно-цитогенетическим FISH(fluorescence in situ hybridization)-методом у детей в диагностике многих врожденных и наследственных заболеваний. |  |
| 5 | Общие характеристики: |  |
| 5.1 | Методы исследования: |  |
| 5.1.1 | в проходящем свете метод светлого поля |  |
| 5.1.2 | метод темного поля, фазового, дифференциально- интерференционного и поляризационного контрастов без замены штатива и конденсора. |  |
| 5.2 | Механизм фокусировки: |  |
| 5.2.1. | Соосные рукоятки грубой и точной фокусировки. |  |
| 5.2.2 | Высота подъёма не менее 24 мм |  |
| 5.2.3 | Наличие дополнительного блокиратора механизма фокусировки. |  |
| 5.3 | Штатив микроскопа должен состоять из двух разъемных частей: верхней и нижней, для обеспечения возможности использования специальных вставок для работы с габаритными объектами |  |
| 5.4 | Предметный стол должен быть со сверхпрочным анодированным покрытием, стойким к чистке и реактивам |  |
| 5.5 | Рукоятка координатного предметного стола должна быть коаксиальной и телескопической (регулироваться по высоте и по плавности хода) |  |
| 5.6 | Тринукулярный тубус: |  |
| 5.6.1 | Угол наклона окулярных трубок не более 30° |  |
| 5.6.2 | Изменяемое межзрачковое расстояние |  |
| 5.6.3 | С возможностью перевода всего светового потока с окуляров на фотовыход |  |
| 5.6.4 | Поле зрения не менее 23 мм. |  |
| 5.7 | Турель объективов должно обеспечивать установку не менее 6 объективов |  |
| 5.8 | Вращение турелей должно обеспечивать четкую фиксацию элементов в рабочем положении, а также вращение как по часовой, так и против часовой стрелки без поломки механизма |  |
| 5.9 | Конденсор |  |
| 5.9.1 | Должен иметь числовую апертуру не менее 0,9 |  |
| 5.9.2 | Должен обеспечивать оптимальное освещение объекта за счет реализации принципа Келлера |  |
| 5.10 | Конструкция конденсора: В состав конденсора должна входить слот для револьверного устройства для темнопольной и фазовых диафрагм |  |
| 5.11 | Положение и перемещение конденсора: Должен иметь возможность перемещения вдоль оптической оси и центрироваться с помощью центрировочных винтов относительно оптической оси. |  |
| 5.12 | Полевая диафрагма: Комплекс должен иметь регулируемую полевую ирисовую диафрагму |  |
| 5.13 | Материалы и механизмы тринокулярной насадки, механизм раздвижки по глазной базе, фокусировочный механизм, механизмы перемещения предметного стола и конденсора должны быть выполнены из металлических сплавов стойких к реактивам, без использования пластиковых деталей. |  |
| 5.14 | Синий конверсионный светофильтры должен располагаться в специальном держателе, допускающем удобный ввод/вывод фильтра их оптического пути |  |
| 5.15 | Галогенный осветитель проходящего света: |  |
| 5.15.1 | Осветительная система проходящего света должна быть встроена в основание и обеспечивать реализацию принципа Келера,а также обеспечивать равномерное освещение плоскости предмета при работе с объективами от 5х до 100х |  |
| 5.15.2 | Мощность галогенного источника света не менее 50 Вт |  |
| 5.15.3 | Узел крепления галогенной лампы должен обеспечивать возможность самостоятельной замены лампы пользователем и самоцентрируемость лампы относительно оптической системы |  |
| 5.16 | Флюоресцентное оборудование: |  |
| 5.16.1 | Тип и мощность осветителя: Металло-галоидная лампа мощностью не менее 120 Вт |  |
| 5.16.2 | Уровень собственной флюоресценции оптической системы должен быть минимален. Общий фон при работе возбуждающего и запирающего светофильтров (без наличии флуорисцирующих меток)должен быть черным. |  |
| 5.16.3 | Защита от ультрафеолетовых лучей: Микросоп должен комплектоваться экраном для защиты от ультрафеолетового излучения |  |
| 5.16.4 | Турель рефлекторных модулей: Должно обеспечивать установку не менее 4 рефлекторных кубиков |  |
| 5.16.5 | Набор флуоресцентных светофильтров |  |
| 5.16.5.1 | Широкополосный для возбуждения в диапазоне неименее чем от 360-370 нм. Диапазон эмиссии 420-470нм. |  |
| 5.16.5.2 | Широкополосный для возбуждения в диапазоне 450-490нм.Диапазон эмиссии 500-550нм. |  |
| 5.16.5.3 | Широкополосный для возбуждения в диапазоне 540-580нм.Диапазон эмиссии 595-665нм |  |
| 5.16.6 | Осветительная флуоресцентная система должна содержать полевуу диафрагму и атгенюатор для ступенчатого ослабления флуоресцентной подвески |  |
| 5.17 | Объективы: |  |
| 5.17.1 | Увеличения, , |  |
| 5.17.1.1 | 5х с числовой апертурой не менее 0,13 |  |
| 5.17.1.2 | 10х с числовой апертурой не менее 0,25 |  |
| 5.17.1.3 | 20х с числовой апертурой не менее 0,45 |  |
| 5.17.1.4 | 40х с числовой апертурой не менее 0,75 |  |
| 5.17.1.5 | 100х (маслянная иммерсия) с числовой апертурой не менее 1,3, в комплект входит иммерсонное масло не менее 20 мл |  |
| 5.17.2 | Оптическая коррекция объективов не хуже планохроматическая с плоским изображением по полю |  |
| 5.17.3 | Оптическая коррекция объективов не хуже планохроматическая с плоским изображением по полю |  |
| 5.17.4 | Конструкция объективов: Объективы должны быть свободными от хроматической разности увеличения, иметь свободный от хроматической окраски фон (работа с простыми окулярами Гюйгенса без компенсационного действия) |  |
| 5.17.5 | Парфокальность не более 45 мм |  |
| 5.18 | Окуляры |  |
| 5.18.1 | Увеличение 10х |  |
| 5.18.2 | Диоптрийная наводка каждого окуляра на резкость для выравнивания изображения в тринокуляроной насадке |  |
| 5.18.3 | Возможность работы в очках |  |
| 5.19 | Система визуализации |  |
| 5.19.1 | Цифровая видео-камера не менее 1,3мегапикселей |  |
| 5.19.2 | Диагональ сенсора не менее ½, 5” |  |
| 5.19.3 | Размер пикселя, сенсора, камеры не более 2,2х2,2мкм |  |
| 5.19.4 | Спектральный диапазон чувствительности сенсора не хуже 400-650 нм |  |
| 5.19.5 | оцифровка не более 8 бит на каждый цифровой канал |  |
| 5.19.6 | Время интеграции (накопление) не хуже 10мкс до 2 с |  |
| 5.19.7 | Интерфейс не хуже USB 2.0 для подключения к ПК |  |
| 5.20 | Характеристики программного обеспечени |  |
| 5.20.1 | Полученные изображения, с помощью ПО, должны иметь возможность быть сохранены на персональном компьютере |  |
| 5.20.2 | Автоматическое кариотиприрование хромосом человека различного типа: |  |
| 5.20.2.1 | Автоматическое разделение наложенных и контактирующих хромосом |  |
| 5.20.2.2 | Автоматическое кариотипирование хромосом человека с учетом положения бендов |  |
| 5.20.2.3 | Выпрямление хромосом |  |
| 5.20.2.4 | Создание отчета по результатам работы в атоматическом режиме |  |
| 5.20.2.5 | Сравнение хромосом и/или идиограмм между собой |  |
| 5.20.3 | Автоматизация спектра исследований по методу флуоресцентной гибритизации in situ (FISH): |  |
| 5.20.3.1 | Возможность использования большого количества люминесцентных фильтров |  |
| 5.20.3.2 | Автоматическое получение результатирующего изображения путём суммирования цветокодированных исходных |  |
| 5.20.3.3 | Коррекция оптических сдвигов |  |
| 5.20.3.4 | Проведение измерений |  |
| 5.20.3.5 | Встроенная база данных |  |
| 5.20.3.6 | Экспорт в универсальный графический формат (ipeg) |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 220 В ± 10 %, 50 - 60 Гц; |  |
| 6.2 | Сетевой кабель с заземлением длиной не менее 3м, разъём евростандарт; |  |
| 7 | Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы): |  |
| 7.1 | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |
| 8 | Требования к сертификации (копии сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Поставщика): |  |
| 8.1 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 8.1.1 | ISO 9001:хххх; |  |
| 8.1.2 | ISO 14000:хххх |  |
| 9 | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 10 | Документация (для каждой единицы): |  |
| 10.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 10.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 11 | Гарантийный срок: |  |
| 11.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 12 | Сборка (для каждой единицы): |  |
| 12.1 | Изделие должно быть протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Поставщика на рабочем месте. |  |
| 13 | Инструктаж (на русском языке): |  |
| 13.1 | Инструктаж должен быть проведён специалистом Поставщика или его местным агентом на рабочем месте. |  |
| 13.2 | Персонал по эксплуатации оборудования – 2 человека; |  |
| 13.3 | Инженерно-технический персонал по сервисному обслуживанию оборудования – 1 человек; |  |
| 14 | Обучение (на русском языке) |  |
| 14.1 | Поставщик должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала, обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом (сертифицированным производителем) |  |
| 15 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года; |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Поставщиком* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 02 | Гистологический сканер (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для сканирования гистологических и цитологических слайдов с целью патоморфологической диагностики. |  |
| 5 | Общие характеристики: |  |
| 5.1 | Сканирование до 6 стандартных слайдов или до 3 двойных слайдов |  |
| 5.2 | Бар-код принтер и распознавание штрих-кодов 1D и 2D |  |
| 5.3 | Возможность увеличения в 20 и 40 раз |  |
| 5.4 | Возможность использования медицинского отраслевого стандарта создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов обследования пациентов DICOM |  |
| 5.5 | Программное обеспечение удаленного мониторинга |  |
| 5.6 | Z-укладка изображений |  |
| 5.7 | Линейный метод сканирования |  |
| 5.8 | Совместимость со сторонним программным обеспечением |  |
| 5.9 | Одиночная и множественная возможность загрузки |  |
| 5.10 | CE-IVD сертификация |  |
| 5.11 | Лотки для стекол с одинарным и со сдвоенным расположением стекол |  |
| 5.12 | Система автоматической калибровки сканера |  |
| 5.13 | Поддержка формата изображений «.bif» для хранения файлов сканирования |  |
| 5.14 | Управление с персонального компьютера |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 220 В ± 10 %, 50 - 60 Гц; |  |
| 6.2 | Сетевой кабель с заземлением длиной не менее 3м, разъём евростандарт; |  |
| 7 | Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы): |  |
| 7.2 | Рабочая станция (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) соответствующей мощности |  |
| 7.1 | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |
| 8 | Требования к сертификации (копии сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Поставщика): |  |
| 8.1 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 8.1.1 | ISO 9001:хххх; |  |
| 8.1.2 | ISO 14000:хххх |  |
| 9 | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 10 | Документация (для каждой единицы): |  |
| 10.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 10.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 11 | Гарантийный срок: |  |
| 11.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 12 | Сборка (для каждой единицы): |  |
| 12.1 | Изделие должно быть протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Поставщика на рабочем месте. |  |
| 13 | Инструктаж (на русском языке): |  |
| 13.1 | Инструктаж должен быть проведён специалистом Поставщика или его местным агентом на рабочем месте. |  |
| 13.2 | Персонал по эксплуатации оборудования – 2 человека; |  |
| 13.3 | Инженерно-технический персонал по сервисному обслуживанию оборудования – 1 человек; |  |
| 14 | Обучение (на русском языке) |  |
| 14.1 | Поставщик должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала, обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом (сертифицированным производителем) |  |
| 15 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года; |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Поставщиком* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 03 | Концентратор кислород (Количество 37 - шт.) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: указать |  |
| 4 | Назначение: Концентратор кислорода прикроватный предназначен для обеспечения кислородно-воздушной смесью у постели больного. |  |
| 5 | Технические параметры: |  |
| 5.1 | Концентратор оснащен одним выходом; |  |
| 5.2 | Производительность – не менее 9 л/мин; |  |
| 5.3 | Процентное соотношение производимого кислорода – не менее 90%; |  |
| 5.4 | Уровень шума - не более 50 Дб; |  |
| 5.5 | Концентрация кислорода на выходе: 86 - 96%; |  |
| 5.6 | Максимальное компрессорное давление не менее 60 кПа; |  |
| 5.7 | Сигнализация при отключении питания и низкой концентрации кислорода; |  |
| 5.8 | Колесики для удобства перемещения аппарата; |  |
| 5.9 | Фильтры, используемые в аппарате должны быть моющимися или заменяемыми. |  |
| 6 | Кислородно-распределительный набор применяется со следующими принадлежностями: |  |
| 6.1 | Увлажнитель – 2 шт.; |  |
| 6.2 | Волюметр кислорода – 1 шт.; |  |
| 6.3 | Носовые канюли взрослого размера – 10 шт.; |  |
| 6.4 | Носовые канюли педиатрического размера – 10 шт.; |  |
| 6.5 | Бактериальный фильтр – 15 шт.; |  |
| 6.6 | Набор фильтров грубой очистки – 1 к-т |  |
| 7 | Электропитание: |  |
| 7.1 | 220/240 В АС +/- 10%, частота-50 Гц. Европейский разъем; |  |
| 7.2 | Кабели питания; |  |
| 7.3 | Выходная мощность - не более 500 Вт; |  |
| 7.4 | Электробезопасность - класс защиты II, тип В. |  |
| 8 | Документация |  |
| 8.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 8.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке. |  |
| 9 | Гарантийный срок: |  |
| 9.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 10 | Требования для сертификации |  |
| 10.1 | Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001, ISO 13485; Поставляемое оборудование должно соответствовать: МЭК 601-1-88; Межгосударственному стандарту (ГОСТ18856-81, ГОСТ 51528-99) или другому соответствующему международному стандарту на данный вид продукции; Требованиям ЕС, по директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 10.2 | Модель должна иметь маркировку СЕ. |  |
| 11 | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 12 | Установка и ввод в эксплуатацию: |  |
| 12.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте. |  |
| 13 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 г. |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Поставщиком* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 04 | Прикроватный монитор (Количество 77-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для длительного непрерывного контроля жизненных функций взрослых, детей в реанимационных отделениях, операционных и палатах интенсивной терапии. |  |
| 5 | Общие характеристики: |  |
| 5.1 | Русифицированная модель; |  |
| 5.2 | Возможность настройки аппарата для взрослых, детей; |  |
| 5.3 | Жидкокристаллический, цветной, графический дисплей с диагональю не менее 15” и разрешением не менее 640х480 пикселей (размер дисплея должен обеспечивать четкую визуализация параметров персоналом на расстоянии); |  |
| 5.4 | Количество отображаемых кривых на дисплее не менее 7 кривых; |  |
| 5.5 | Количество числовых параметров, отображаемых на дисплее не менее 5; |  |
| 5.6 | Тренды не менее 48 часов; |  |
| 5.7 | Сохранение трендов в графической и табличной форме; |  |
| 5.8 | Встроенный термопринтер со скоростью печати 25, 50 мм/сек., ширина бумаги не менее 48 мм |  |
| 5.9 | Стандартный RS-232 интерфейс для передачи данных. |  |
| 5.10 | Возможность подсоединения аппарата в мониторинговую сеть; |  |
| 5.11 | Возможность вызова медицинского персонала пациентом |  |
| 5.12 | Возможность обработки корпуса аппарата дезинфицирующими растворами. |  |
| 5.13 | Ручка для транспортировки; |  |
| 5.14 | Электрокардиография: |  |
| 5.14.1 | Количество каналов не менее 5; |  |
| 5.14.2 | Количество отведений не менее 5; |  |
| 5.14.3 | Режимы записи: ручной и автоматический; |  |
| 5.14.4 | Ручной выбор усиления кардиосигнала; |  |
| 5.14.5 | Скорость развёртки 25 – 50 мм/сек; |  |
| 5.14.6 | Базовый анализ аритмий и анализ ST- сегмента по всем доступным отведениям; |  |
| 5.14.7 | Распознавание импульсов кардиостимулятора; |  |
| 5.14.8 | Защита от воздействия дефибриллятора и электрохирургического оборудования; |  |
| 5.14.9 | Акустический и визуальный сигнал тревоги при изменении заданных минимальных и максимальных параметров; |  |
| 5.15 | Частота сердечных сокращений: |  |
| 5.15.1 | Измерение в диапазоне не менее 20 – 300 уд/мин; |  |
| 5.15.2 | Точность измерения не более ± 2 уд/мин; |  |
| 5.15.3 | Акустический и визуальный сигнал тревоги при изменении заданных минимальных и максимальных параметров; |  |
| 5.16 | Неинвазивное артериальное давление: |  |
| 5.16.1 | Метод измерения: осциллометрический; |  |
| 5.16.2 | Режимы измерения: ручной, автоматический, непрерывный |  |
| 5.16.3 | Время автоматического измерения регулируется в пределах от 1до 60минут; |  |
| 5.16.4 | Диапазон измерения 20 – 300 мм рт. ст.; |  |
| 5.16.5 | Точность измерения не более ± 2 мм рт. ст.; |  |
| 5.16.6 | Типы давления: систолическое, диастолическое, среднее; |  |
| 5.16.7 | Акустический и визуальный сигнал тревоги при изменении заданных минимальных и максимальных параметров; |  |
| 5.17 | Дыхание: |  |
| 5.17.1 | Метод измерения импедансный; |  |
| 5.17.2 | Диапазон измерения не менее 3 – 150 дыханий/мин; |  |
| 5.17.3 | Точность измерения не более ± 2 дыханий/мин; |  |
| 5.17.4 | Акустический и визуальный сигнал тревоги при изменении заданных минимальных и максимальных параметров; |  |
| 5.18 | Пульсоксиметрия: |  |
| 5.18.1 | Метод измерения - поглощение света определенной длины волны гемоглобином крови; |  |
| 5.18.2 | Диапазон измерения в диапазоне не менее 50 – 100 %; |  |
| 5.18.3 | Точность измерения не более ± 2 %; |  |
| 5.18.4 | Акустический и визуальный сигнал тревоги при изменении заданных минимальных и максимальных параметров; |  |
| 5.19 | Температура: |  |
| 5.19.1 | Подключение по 2 каналам; |  |
| 5.19.2 | Диапазон измерения в диапазоне не менее 0 – 50 °С; |  |
| 5.19.3 | Точность измерения не более ± 0,1 °С; |  |
| 5.19.4 | Акустический и визуальный сигнал тревоги при изменении заданных минимальных и максимальных параметров. |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 100 - 240 В ± 10 %, 50 - 60 Гц; |  |
| 6.2 | Сетевой кабель с заземлением длиной не менее 3м, разъём евростандарт; |  |
| 6.3 | Перезаряжаемая аккумуляторная батарея, обеспечивающая работу аппарата в течение не менее 3 часов; |  |
| 6.4 | Перезарядка аккумуляторной батареи происходит автоматически при подключении аппарата к централизованной сети электроснабжения; |  |
| 6.5 | Автоматическое включение аккумуляторной батареи при прекращении централизованного электроснабжения с сохранением всех данных и параметров мониторинга; |  |
| 6.6 | Акустическая и визуальная индикация состояния аккумуляторной батареи. |  |
| 7 | Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы): |  |
| 7.1 | Кабель ЭКГ, не менее 2 м – 2 шт.; |  |
| 7.2 | Многоразовый пульсоксиметрический датчик для взрослых,кабель длиной не менее 2м-2шт. |  |
| 7.3 | Многоразовый пульсоксиметрический датчик для детей, кабель длиной не менее 2 м -2 шт. |  |
| 7.4 | Датчик температурный накожный, кабель длиной не менее 2м – 1шт. |  |
| 7.5 | Датчик температурный полостной, кабель длиной не менее 2 м – 1 шт. |  |
| 7.6 | Многоразовая манжета для измерения НИАД для взрослых, разм.XL-2шт.;размер L-2шт; |  |
| 7.7 | Многоразовая манжета для измерения НИАД, для детей – 2 шт.; |  |
| 7.8 | Пневмомагистраль для канала НИАД длиной не менее 2 м – 1 шт.; |  |
| 7.9 | ЭКГ - электроды, одноразовые, клеящиеся-300 шт.; |  |
| 7.10 | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |
| 8 | Требования к сертификации (копии сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Поставщика): |  |
| 8.1 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 8.1.1 | ISO 9001; |  |
| 8.1.2 | ISO 13485:2003 |  |
| 8.2 | Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
| 8.2.1 | МЭК 601-1; |  |
| 8.2.2 | МЭК 60601-2-4-2001, |  |
| 8.2.3 | ГОСТу Р 50267.49-2004) или другому международному стандарту |  |
| 8.2.4 | Требованиям ЕС по директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |
| 9 | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 10 | Документация (для каждой единицы): |  |
| 10.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 10.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 11 | Гарантийный срок: |  |
| 11.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 12 | Сборка (для каждой единицы): |  |
| 12.1 | Изделие должно быть протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Поставщика на рабочем месте. |  |
| 13 | Инструктаж (на русском языке): |  |
| 13.1 | Инструктаж должен быть проведён специалистом Поставщика или его местным агентом на рабочем месте. |  |
| 13.2 | Персонал по эксплуатации оборудования – 2 человека; |  |
| 13.3 | Инженерно-технический персонал по сервисному обслуживанию оборудования – 1 человек; |  |
| 14 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года; |  |

| № | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Поставщиком* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 05 | Система для окрашивания гистологических и цитологических материалов - автостейнер (Количество 1-шт) |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: для проведения иммуногистохимических реакций и in situ гибридизации в одном аппарате без необходимости переноса материала из одного модуля в другой, полностью исключающая человеческий фактор при обработке материала, что позволяет добиться максимальной стандартизации и воспроизводимости результатов. |  |
| 5 | Общие характеристики: |  |
| 5.1 | Процесс обработки материала должен заключаться в последовательных циклах депарафинизации, демаскировки, инкубации реагентов и промывки на предметных стеклах |  |
| 5.2 | Конструкция аппарата в виде единого прибора с отсеком для буферных растворов и отходов |  |
| 5.3 | Возможность комбинированной окраски с несколькими хромогенами (двойное иммуногистохимическое окрашивание) |  |
| 5.4 | Визуализация результатов in situ гибридизации в светлом поле микроскопа |  |
| 5.5 | Единовременная полная загрузка аппарата. Не менее 30 стекол |  |
| 5.6 | Производительность в течение рабочего дня. Не менее 90 |  |
| 5.7 | Возможность дополнительного ночного запуска. не менее 30 стекол |  |
| 5.8 | Количество позиций для загрузки реактивов. Не менее 35 |  |
| 5.9 | Возможность дозагрузки реактивов в процессе работы без остановки работы прибора |  |
| 5.10 | Функция независимой дозагрузки и выгрузки стекол в процессе выполнения текущих протоколов ИГХ окрашивания и реакций in situ гибридизации без их прерывания |  |
| 5.11 | Стандартизованные реактивы от производителя с маркировкой IVD в специализированных пластиковых флаконах |  |
| 5.12 | Кодировка флаконов с реактивами с помощью штрих-кодов |  |
| 5.13 | Кодировка препаратов (стекол) с помощью штрих-кодов |  |
| 5.14 | Возможность индивидуального подогрева препаратов |  |
| 5.15 | Возможность окрашивать каждый препарат по индивидуальному протоколу |  |
| 5.16 | Нанесение стандартного количества реагентов на препараты. Не более 150 мкл |  |
| 5.17 | Открытая система: возможность использования антител и зондов различных производителей (указать производителей) |  |
| 5.18 | Защита препаратов от высыхания |  |
| 5.19 | Усиленная промывка препаратов после каждого этапа окрашивания |  |
| 5.20 | Возможность добавления дополнительного этапа промывки при необходимости для снижения фонового окрашивания |  |
| 5.21 | Автоматическое бесконтактное распределение реагентов на стекле, которое позволяет избежать «пустых», неокрашенных пространств и создать оптимальные условия окрашивания каждого препарата (гистологического среза, цитологического мазка) |  |
| 5.22 | Емкость встроенных канистр для рабочих растворов достаточная для выполнения окраски не менее чем 90 стекол |  |
| 5.23 | Датчики определения уровня растворов |  |
| 5.24 | Количество емкостей для отходов. Не менее 2 |  |
| 5.25 | Датчики уровня отходов |  |
| 5.26 | Возможность модифицировать протоколы окраски |  |
| 5.27 | Управление с персонального компьютера |  |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | 220 В ± 10 %, 50 - 60 Гц; |  |
| 6.2 | Сетевой кабель с заземлением длиной не менее 3м, разъём евростандарт; |  |
| 7 | Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы): |  |
| 7.2 | Рабочая станция (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер для штрих-кодов) соответствующей мощности |  |
| 7.1 | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |
| 8 | Требования к сертификации (копии сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Поставщика): |  |
| 8.1 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
| 8.1.1 | ISO 9001:хххх; |  |
| 8.1.2 | ISO 14000:хххх |  |
| 9 | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 10 | Документация (для каждой единицы): |  |
| 10.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
| 10.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
| 11 | Гарантийный срок: |  |
| 11.1 | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 12 | Сборка (для каждой единицы): |  |
| 12.1 | Изделие должно быть протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Поставщика на рабочем месте. |  |
| 13 | Инструктаж (на русском языке): |  |
| 13.1 | Инструктаж должен быть проведён специалистом Поставщика или его местным агентом на рабочем месте. |  |
| 13.2 | Персонал по эксплуатации оборудования – 2 человека; |  |
| 13.3 | Инженерно-технический персонал по сервисному обслуживанию оборудования – 1 человек; |  |
| 14 | Обучение (на русском языке) |  |
| 14.1 | Поставщик должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала, обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом (сертифицированным производителем) |  |
| 15 | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года; |  |