	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики
	Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы

(Кат № и № стр.)

	1
	Лениомат, Инфузомат,  дозатор  для медленного вливания жидкости  (количество 10 шт.)
	

	
	Модель:
	

	
	Производитель и страна Происхождения:
	

	
	Назначение: Насос инфузионный предназначен для контролируемого дозированного внутривенного ввода лекарственных препаратов и крови, анестетиков, противораковых препаратов, препаратов для парентерального питания.
	

	
	Общие характеристики:
	

	1. 
	· Русифицированный интерфейс;
	

	2. 
	· Технология основана на ультразвуковом датчике контроля воздуха для непрозрачных сред (парентеральное питание);
	

	3. 
	· Жидкокристаллический дисплей;
	

	4. 
	· Микропроцессорное управление процессом инфузии;
	

	5. 
	· Корпус аппарата водонепроницаемый, с возможностью обработки дезинфицирующими растворами;
	

	6. 
	· Возможность использования  большинства внутривенных систем различных производителей.
	

	7. 
	· Программируемый объём инфузии от 0,1 до не менее 999 мл;
	

	8. 
	· Возможность проведения инфузии по времени (мл/ч)  
	

	9. 
	· Точность скорости инфузии не более ± 5 %;
	

	10. 
	· Наличие не менее 3-х уровней окклюзии;
	

	11. 
	· Класс электробезопасности – I, BF.
	

	12. 
	· Возможность изменения параметров инфузии без остановки работы аппарата;
	

	13. 
	· Наличие акустической и визуальной системы тревоги при (кроме прочего): окклюзии; низком заряде аккумуляторной батареи, открытой двери, окончания инфузии,  наличие пузырьков воздуха в системе, неисправности аппарата.
	

	
	Электропитание:  220 В ± 10 %, 50 Гц;
	

	
	· Сетевой кабель с заземлением длиной не менее 1.5м, разъём евростандарт;
	

	
	· Перезаряжаемая аккумуляторная батарея, обеспечивающая работу аппарата в течение не менее 2  часов, при скорости 25 мл/час;
	

	
	· Перезарядка аккумуляторной батареи должна производится автоматически при подключении аппарата к централизованной сети электроснабжения;
	

	
	· Автоматическое включение аккумуляторной батареи при прекращении централизованного электроснабжения с сохранением всех данных и параметров инфузии.
	

	
	Комплектующие (для каждой единицы):
	

	
	Крепёжный механизм для установки аппарата на штативы или рельсы – 1 шт.;
	

	
	Расходные материала(для каждой единицы)::
	

	
	1. Инфузионные системы для введения препаратов длиной не менее 120 см – не менее 100 штук.
	

	
	Требования к сертификации:
	

	
	· Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001, ISO 13485
	

	
	· Поставляемое оборудование должно соответствовать:
	

	
	· МЭК 601-1-88,  требованиям ЕС по директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по медоборудованию
	

	
	Регистрация - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД).
	

	
	Необходимо предоставить копии вышеуказанных сертификатов, заверенные печатью поставщика
	

	
	Документация (для каждой единицы):
	

	
	· Инструкция по эксплуатации на русском языке;
	

	
	· Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке по одному на учреждение.
	

	
	Сборка и инсталляция (для каждой единицы):
	

	
	Аппарат должен быть собран и проинсталлирован специалистом поставщика на рабочем месте 
	

	
	Инструктаж:
	

	
	Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя:
	

	
	·  Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека 
	

	
	Гарантийный срок:  24 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию.
	

	
	Дата производства предложенной модели не ранее 2021 года.
	


