
	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики
	Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы

(Кат № и № стр.)

	7.2.
	Кардиоманитор (8 шт.)
	

	
	Назначение: Переносной прикроватный монитор пациента с LCD дисплеем, предназначен для длительного непрерывного контроля жизненных функций взрослых, детей в реанимационных отделениях, операционных  и палатах интенсивной терапии.
	

	
	Общие характеристики:
	

	1*
	· Русифицированная модель;
	

	
	· Возможность настройки аппарата для взрослых, детей;
	

	
	· Жидкокристаллический, цветной, графический дисплей с диагональю не менее 15” и разрешением не менее 640х480 пикселей (размер дисплея должен обеспечивать четкую визуализация параметров персоналом на расстоянии);
	

	2
	· Количество отображаемых кривых на дисплее не менее 7 кривых;
	

	
	· Количество числовых параметров, отображаемых на дисплее не менее 5;
	

	
	· Тренды не менее 48 часов;
	

	
	· Сохранение трендов в графической и табличной форме;
	

	
	· Встроенный термопринтер со скоростью печати 25, 50 мм/сек., ширина бумаги не менее 48 мм
	

	
	· Стандартный RS-232 интерфейс для передачи данных. 
	

	
	· Возможность подсоединения аппарата в мониторинговую сеть;
	

	
	· Возможность вызова медицинского персонала пациентом
	

	
	· Возможность обработки корпуса аппарата дезинфицирующими растворами.
	

	
	· Ручка для транспортировки;
	

	3
	Электрокардиография:
	

	
	· Количество каналов не менее 5;
	

	
	· Количество отведений не менее 5;
	

	
	· Режимы записи: ручной и автоматический;
	

	
	· Ручной выбор усиления кардиосигнала; 
	

	
	· Скорость развёртки 25 – 50 мм/сек;
	

	
	· Базовый анализ аритмий и анализ ST- сегмента по всем доступным отведениям;
	

	
	· Распознавание импульсов кардиостимулятора;
	

	
	· Защита от воздействия дефибриллятора и электрохирургического оборудования;
	

	
	· Акустический и визуальный сигнал тревоги при изменении заданных минимальных и максимальных параметров;
	

	4
	Частота сердечных сокращений:
	

	
	· Измерение в диапазоне не менее 20 – 300 уд/мин;
	

	
	· Точность измерения не более ± 2 уд/мин;
	

	
	· Акустический и визуальный сигнал тревоги при изменении заданных минимальных и максимальных  параметров;
	

	5
	Неинвазивное артериальное давление:
	

	
	· Метод измерения: осциллометрический;
	

	
	· Режимы измерения: ручной, автоматический, непрерывный
	

	
	· Время автоматического измерения регулируется в пределах от 1до 60минут;
	

	
	· Диапазон измерения 20 – 300 мм рт. ст.;
	

	
	· Точность измерения не более ± 2 мм рт. ст.;
	

	
	· Типы давления: систолическое, диастолическое, среднее; 
	

	
	· Акустический и визуальный сигнал тревоги при изменении заданных минимальных и максимальных параметров;
	

	6
	Дыхание:
	

	
	· Метод измерения импедансный;
	

	
	· Диапазон измерения не менее 3 – 150 дыханий/мин;
	

	
	· Точность измерения не более ± 2 дыханий/мин;
	

	
	· Акустический и визуальный сигнал тревоги при изменении заданных минимальных и максимальных параметров;
	

	7
	Пульсоксиметрия:
	

	
	· Метод измерения - поглощение света определенной длины волны гемоглобином крови;
	

	
	· Диапазон измерения в диапазоне не менее 50 – 100 %;
	

	
	· Точность измерения не более ± 2 %;
	

	
	· Акустический и визуальный сигнал тревоги при изменении заданных минимальных и максимальных параметров;
	

	8
	Температура:
	

	
	· Подключение по 2 каналам;
	

	
	· Диапазон измерения в диапазоне не менее 0 – 50 °С;
	

	
	· Точность измерения не более ± 0,1 °С;
	

	
	· Акустический и визуальный сигнал тревоги при изменении заданных минимальных и максимальных параметров.
	

	9
	Электропитание:
	

	1. 
	· 100 - 240 В ± 10 %, 50 - 60 Гц;
	

	2. 
	· Сетевой кабель с заземлением длиной не менее 1,5м, разъём евростандарт;
	

	3. 
	· Перезаряжаемая аккумуляторная батарея, обеспечивающая работу аппарата в течение не мен. 3 часов;
	

	4. 
	· Перезарядка аккумуляторной батареи происходит автоматически при подключении аппарата к централизованной сети электроснабжения;
	

	5. 
	· Автоматическое включение аккумуляторной батареи при прекращении централизованного электроснабжения с сохранением всех данных и параметров мониторинга;
	

	6. 
	· Акустическая и визуальная индикация состояния аккумуляторной батареи.
	

	
	Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы):
	

	10
	· Кабель ЭКГ, не менее 2 м – 2 шт.;
	

	
	· Многоразовый пульсоксиметрический датчик для взрослых,кабель длиной не менее 2м-2шт.
	

	
	· Многоразовый пульсоксиметрический датчик для детей, кабель длиной не менее 2 м -2 шт.
	

	
	· Датчик температурный накожный, кабель длиной не менее 2м – 2шт.
	

	
	· Датчик температурный полостной, кабель длиной не менее 2 м – 2 шт.
	

	
	· Многоразовая манжета для измерения НИАД для взрослых, разм.XL-2шт.;размер L-2шт;
	

	
	· Многоразовая манжета для измерения НИАД, для детей – 2 шт.;
	

	
	· Пневмомагистраль для канала НИАД длиной не менее 2 м – 1 шт.;
	

	
	· ЭКГ - электроды, одноразовые, клеящиеся-300 шт.; 
	

	
	Требования к сертификации (копии сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Поставщика):
	

	
	· Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества:
	

	
	· ISO 9001;   ISO 13485:2003
	

	
	· Поставляемое оборудование должно соответствовать:
	

	
	· МЭК 601-1;   МЭК 60601-2-4-2001,  
	

	
	· ГОСТу  Р 50267.49-2004) или другому международному стандарту
	

	
	· Требованиям ЕС по директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования.
	

	
	· Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД).
	

	
	Документация (для каждой единицы):
	

	
	· Инструкция по эксплуатации на русском языке;
	

	
	· Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке;
	

	
	Гарантийный срок:
	

	
	24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию;
	

	
	Сборка (для каждой единицы):
	

	
	Изделие должно быть протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Поставщика на рабочем месте (____________________);
	

	
	Инструктаж (на русском языке):
	

	
	· Инструктаж должен быть проведён специалистом Поставщика или его местным агентом на рабочем месте: (___________________). 
	

	
	· Персонал по эксплуатации оборудования – 2 человека;
	

	
	· Инженерно-технический персонал по сервисному обслуживанию оборудования – 1 человек; 
	

	
	Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года;
	


1

