6-42

Раздел VI.  График поставок

	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики
	Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы 

(Кат № и № стр.)

	1
	Электрокоагулятор (количество 1 шт.)
	

	
	Модель:
	

	
	Производитель и страна Происхождения товара:
	

	
	Назначение: Аппарат высокочастотной электрохирургии предназначен для коагуляции сосудов и резания мягких тканей в хирургии с использованием токов высокой частоты.
	

	
	1. Общие требования:
	

	1.1
	· Автоматическая адаптация режима резания к сопротивлению тканей;
	

	1.2
	· Управление: ручное и через ножную педаль во всех режимах;
	

	1.3
	· Автоматическое блокирование работы аппарата при неисправностях;
	

	1.4
	· Индикация качества заземления прибора;
	

	1.5
	· Непрерывный контроль нейтрального электрода;
	

	1.6
	· Наличие режимов auto-start и auto-stop;
	

	1.7
	· Наличие звуковых и визуальных сигналов тревоги;
	

	1.8
	· Отсутствие взаимовлияния прибора и другой электроаппаратуры;
	

	1.9
	· Покрытие прибора стойкое к обработке различными дезинфицирующими средствами;
	

	
	2. Монополярные режимы:
	

	2.1
	· Режим «purecutting»: максимальная мощность не менее 300 Вт;
	

	2.2
	· Режим «coagulationcutting»: максимальная мощность не менее 140 Вт;
	

	2.3
	· Режим «softcoagulation»: максимальная мощность не менее 100 Вт;
	

	2.4
	· Режим «forcedcoagulation»: максимальная мощность не менее 120 Вт;
	

	2.5
	· Режим «spraycoagulation»: максимальная мощность не менее 80 Вт.
	

	
	3. Биполярные режимы:
	

	3.1
	· Режим «coagulation»: максимальная мощность не менее 120 Вт;
	

	3.2
	· Режим «cutting»: максимальная мощность не менее 100 Вт.
	

	
	4. Электропитание:
	

	4.1
	· 220 В ± 10 %, 50 Гц;
	

	4.2
	· Сетевой кабель, разъём евростандарт.
	

	
	5. Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы):
	

	5.1
	· Тележка с фиксатором колёс для установки прибора – 1 шт.;
	

	5.2
	· Сдвоенная педаль управления с кабелем длиной не менее 5 м – 1 шт.;
	

	5.3
	· Многоразовый нейтральный электрод с кабелем длиной не менее 3 м – 2 шт.;
	

	5.4
	· Многоразовый электрохирургический держатель активных электродов с кнопками активации режимов с кабелем длиной не менее 3 м – 10 шт.;
	

	5.5
	· Многоразовый электрохирургический держатель активных электродов (активация с ножной педали) с кабелем длиной не менее 3 м – 3 шт.;
	

	5.6
	· Пинцет биполярный с кабелем длиной не менее 3 м – 3 шт.;
	

	5.7
	· Электрод-нож – 50 шт.;
	

	5.8
	· Электрод-шпатель – 10 шт.;
	

	5.9
	· Электрод игольчатый, прямой – 10 шт.;
	

	5.10
	· Электрод игольчатый, изогнутый – 10 шт.;
	

	5.11
	· Электрод «ленточная петля», диаметр не менее 5 мм – 5 шт.;
	

	5.12
	· Электрод «ленточная петля», диаметр не менее 10 мм – 5 шт.;
	

	5.13
	· Электрод «ленточная петля», диаметр не менее 15 мм – 5 шт.;
	

	5.14
	· Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Перечень таких дополнительных деталей, узлов, материалов должен быть представлен в предложении;
	


	5.15
	· Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в предложении.
	

	
	6. Документация:
	

	6.1
	· Инструкция по эксплуатации на русском языке;
	

	6.2
	· Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке;
	

	6.3
	· Участник торгов должен представить инструкцию по эксплуатации в конкурсном предложении.
	

	
	7. Требования к сертификации (копии должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов):
	

	7.1
	· Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: 
	

	7.2
	·  ISO 9001;
	

	7.3
	·  ISO 13485;
	

	
	· Поставляемое оборудование должно соответствовать:
	

	7.4
	·  IEC 60601-1-1;
	

	7.5
	·  IEC 60601-1-2;
	

	7.6
	·  IEC 60601-2-2;
	

	7.7
	·  Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования;
	

	7.8
	Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД).
	

	
	8. Гарантийный срок:
	

	8.1
	· 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию;
	

	8.2
	· В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны.
	

	
	9. Установка и ввод в эксплуатацию: 
	

	9.1
	Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом поставщика на рабочем месте _______________________________;
	

	
	10. Инструктаж (на русском языке):
	

	10.1
	· Инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала:
	

	10.2
	·  Медицинский персонал по эксплуатации аппарата – максимальное количество 3 чел.;
	

	10.3
	·  Технический персонал по сервисному обслуживанию аппарата – 1 чел.;
	

	10.4
	·  Инструктаж должен включать необходимые разъяснения по теоретическим и практическим вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования.
	

	
	· Дата производства: Дата выпуска – не ранее 2021г.
	


Оборудование для РСЦК

CCP/ICB/01




CCP/ICB/01
2

