	№
	Описание
	Соответствие с указанием значений и ссылок на подтверждающие материалы (№стр.)

	4.2.
	Операционная лампа бестеневая мобильная (1шт.)
	

	
	Назначение: Светильник хирургический бестеневой мобильный предназначен для обеспечения достаточной освещенности в операционном поле в малых операционных и других помещениях, не оснащенных стационарными светильниками.
	

	
	Технические требования:
	

	
	Свободная фиксация над операционным полем в различных положениях с помощью съёмных рукояток;
	

	
	Светильник должен быть на колесах с фиксатором;
	

	
	Интенсивность освещения рефлектора на расстоянии 1 м не менее 60000 люкс;
	

	
	Длина штанги от центральной стойки до купола не менее -0,75 м;
	

	
	Диаметр светового поля не менее 10 см;
	

	
	Регулировка светового поля стерилизуемой ручкой;
	

	
	Глубина освещения операционной зоны при сфокусированном свете не менее 50 см;
	

	
	Цветовая температура рефлектора 4200 К ± 10 %;
	

	
	Индекс качества воспроизведения цвета (индекс CRI) не хуже ~80 Ra;
	

	
	Светодиодный тип лампочек соответствующей мощности;
	

	
	Возможность проведения обработки дезинфицирующими растворами;
	

	
	Класс защиты - I (по IEC 60601-1).

Тип оборудования - В (по IEC 60601-1).
	

	
	Электропитание: 220 В ± 10 %, 50 Гц;

Источник резервного электрического питания, не менее 1,5 ч. с зарядным устройством.

Cетевой кабель с евроразъемом.
	

	
	Комплектующие, запасные части и расходные материалы (для каждой единицы):
	

	
	Светодиодные лампочки – 20 шт.;
	

	
	Ручки съемные - 3 шт.
	

	
	Регистрация - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД).
	

	
	Документация (для каждой единицы):

Инструкция по эксплуатации на русском языке
	

	
	Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке;
	

	
	Гарантийный период 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию.
	

	
	Установка и ввод в эксплуатацию (для каждой единицы):

Светильник должен быть смонтирован и сдан в эксплуатацию специалистом поставщика на рабочем месте.
	

	
	Инструктаж медицинского персонала (на русском языке):
	

	
	При пуске оборудования в эксплуатацию, продавец должен организовать на рабочем месте инструктаж медицинского персонала (не менее 2 человек).
	

	
	Требования к сертификации (копии должны быть представлены в предложении и заверены печатью участника торгов):
	

	
	- Соответствовать международным стандартам производства 

- ISO 9001:20ХХ, 

и товаров    

- ISO 13485:20ХХ; 

- Соответствовать требованиям Европейского Союза, наличие СЕ маркировки.

Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам.

(копии Сертификатов должны быть представлены в предложении и заверены печатью Участника).
	

	
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска.
	


