| 3.1. | УЗИ-аппарат с Доплером | Соответствие с указанием значений | Ссылка на подтверждающие материалы (№стр.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производитель - (Участник торгов должен указать Производителя предложенной модели) |  |  |  |
|  | Страна происхождения - (Участник торгов должен указать cтрану происхождения предложенной модели) |  |  |  |
|  | Модель – (Участник торгов должен указать модель предложенного оборудования) |  |  |  |
|  | Ссылка на предложенную модель на веб-сайте Производителя – (Участник должен дать ссылку на предложенную модель на веб-сайте Производителя) |  |  |  |
|  | Дата выпуска оборудования не ранее 2021 года |  |  |  |
|  | Участник торгов гарантирует, что поставленный товар является новым и ранее неиспользованным |  |  |  |
|  | Общее описание: |  |  |  |
|  | Сенсорная панель управления с подсветкой, без эффекта мерцания, с антибликовым покрытием и диагональю не менее 8” |  |  |  |
|  | Русифицированный интерфейс |  |  |  |
|  | Кинопетля не менее 1 000 кадров |  |  |  |
|  | Диапазон частот системы не менее 1-18 МГц |  |  |  |
|  | Динамический диапазон не менее 300 дБ |  |  |  |
|  | Частота кадров не менее 2 000 кадр/сек |  |  |  |
|  | Количество цифровых обрабатывающих каналов не мене 3 000 000 |  |  |  |
|  | Увеличение изображения в режиме реального времени (ZOOM) не менее 4 крат |  |  |  |
|  | Технология динамической адаптивной коррекции изображения, усиливающей полезный сигнал и подавляющей спекл-шум |  |  |  |
|  | Замеры: расстояние, площадь, объем, угол, скорость, время, частота пульса |  |  |  |
|  | Количество градации серого не менее 256 |  |  |  |
|  | Мобильная система на 4 антистатических колесиках |  |  |  |
|  | Возможность подключения к Ч/Б и цветному лазерному принтеру |  |  |  |
|  | Алфавитно-цифровая клавиатура с подсветкой |  |  |  |
|  | Цифровой формирователь луча не менее 16 бит |  |  |  |
|  | Максимальная глубина сканирования не менее 40 см (в зависимости от типа датчика): |  |  |  |
|  | Широкополосное и мультичастотное сканирование: |  |  |  |
|  | Наличие технологии динамической адаптивной коррекции изображения, усиливающей полезный сигнал и подавляющей спекл-шум: |  |  |  |
|  | Наличие технологии автоматической оптимизации изображения, основанной на анализе акустических свойств исследуемых тканей в В-режиме, М-режиме и спектральном доплеровском режимах: |  |  |  |
|  | Области применения: |  |  |  |
|  | Кардиология: |  |  |  |
|  | Периферические сосуды: |  |  |  |
|  | Поверхностно расположенные органы: |  |  |  |
|  | Урология: |  |  |  |
|  | Педиатрия: |  |  |  |
|  | Нефрология: |  |  |  |
|  | Травматология и ортопедия: |  |  |  |
|  | Эндокринология: |  |  |  |
|  | Брюшная полость: |  |  |  |
|  | Перинатальная эхокардиография: |  |  |  |
|  | Режимы сканирования: |  |  |  |
|  | B, B+B, M, B+M, D, B+D, B+CF, B+PD, 2D, C, PWD, 2D/C, 2D/PDP, 2D/PPI, 2D/TDB, 2D/C/PWD, 2D/PD/PWD, 2D/DPD/PWD |  |  |  |
|  | В-режим: |  |  |  |
|  | В-режим с функцией тканевой гармоники: |  |  |  |
|  | Сложное многолучевое сканирование в реальном времени в В – режиме: |  |  |  |
|  | Автоматическая оптимизация изображения в B - режиме по акустическим свойствам тканей: |  |  |  |
|  | Режим визуализации кровотока в В-режиме, с возможностью регулировки мощности картирования: |  |  |  |
|  | Режим реконструкции панорамного широкоформатного изображения в В-режиме: |  |  |  |
|  | М-режим: |  |  |  |
|  | Цветной М-режим: |  |  |  |
|  | Анатомический М-режим: |  |  |  |
|  | Возможность сочетания В и М-режимов: |  |  |  |
|  | Импульсно-волновой допплер (PW): |  |  |  |
|  | Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра: |  |  |  |
|  | Сочетание В и PW- режимов в реальном времени: |  |  |  |
|  | Энергетический допплер (CPA): |  |  |  |
|  | Сочетание режимов В и энергетического допплера в реальном времени: |  |  |  |
|  | Сочетание режимов В, PW и энергетического допплера в реальном времени: |  |  |  |
|  | Постоянно-волновой допплер (CW): |  |  |  |
|  | Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра: |  |  |  |
|  | Цветовой допплер (CDI): |  |  |  |
|  | Сочетание режимов В и цветового картирования в реальном времени: |  |  |  |
|  | Сочетание режимов В, М и цветового картирования в реальном времени: |  |  |  |
|  | Сочетание режимов В, PW и цветового картирования в реальном времени: |  |  |  |
|  | Сочетание режимов В, CW и цветового картирования: |  |  |  |
|  | Тканевой допплер (TDI): |  |  |  |
|  | ЭхоСтресс модуль |  |  |  |
|  | Режим кодированной тканевой гармоники |  |  |  |
|  | Подавление спекл шума (для уменьшения зернистости изображения) |  |  |  |
|  | Сочетание режимов В, PW и тканевого допплера в реальном времени: |  |  |  |
|  | Режим картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением: |  |  |  |
|  | Сочетание режимов В, PW и режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением в реальном времени: |  |  |  |
|  | Режим тканевого гармонического изображения (THI): |  |  |  |
|  | Режим тканевого гармонического изображения c субтракцией импульса: |  |  |  |
|  | Режим фильтрационной тканевой гармоники: |  |  |  |
|  | Комбинированные режимы визуализации (дуплексный и триплексный): |  |  |  |
|  | Наличие трапециевидного сканирования: |  |  |  |
|  | Сохранение и обработка "сырых" данных: |  |  |  |
|  | Трехмерная реконструкция: |  |  |  |
|  | Характеристики монитора: |  |  |  |
|  | Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения без эффекта мерцания, с антибликовым покрытием |  |  |  |
|  | Диагональ не менее 21 “ |  |  |  |
|  | Разрешение не менее 1920x1080 |  |  |  |
|  | Возможность регулировки консоли и монитора: |  |  |  |
|  | Угол обзора не менее 178° |  |  |  |
|  | Встроенные стереодинамики: |  |  |  |
|  | Сохранение данных и архивация: |  |  |  |
|  | Возможность архивации изображений на HDD, CD, DVD: |  |  |  |
|  | Жесткий диск объемом не менее 500 Гб |  |  |  |
|  | Поддерживаемые форматы файлов (одиночные изображения): DICOM, JPEG, BMP: |  |  |  |
|  | Поддерживаемые форматы файлов (киноклипы): DICOM, AVI, MotionJPEG, MPEG-4: |  |  |  |
|  | Наличие DICOM 3.0 (storage/print/network): |  |  |  |
|  | Наличие DVD-RW привода: |  |  |  |
|  | Входные и выходные сигналы: |  |  |  |
|  | SVGA: |  |  |  |
|  | RS 232: |  |  |  |
|  | USB – порт: |  |  |  |
|  | Ethernet: |  |  |  |
|  | Датчики: |  |  |  |
|  | Не менее 3-х активных портов для подключения датчиков: |  |  |  |
|  | Конвексный широкополосный многочастотный датчик для абдоминальных исследований, урологии, гинекологии - диапазон частот не менее: 2,0 – 8,0 МГц - глубина сканирования: не менее 40 см - угол обзора: не менее 18 – 60 градусов - количество элементов: не менее 128 |  |  |  |
|  | Линейный широкополосный многочастотный датчик - диапазон частот не менее: 3,0 – 14,0 МГц - глубина сканирования: не менее 15 см - угол обзора: не менее 2 – 32 градуса - количество элементов: не менее 128 |  |  |  |
|  | Микроконвексный широкополостный внутриполостной датчик - диапазон частот не менее: 3,0 – 8,0 МГц - глубина сканирования: не менее 15 см - угол обзора: не менее 50– 180 градуса - количество элементов: не менее 100 |  |  |  |
|  | Участник торгов должен представить в предложении подробное описание предлагаемых датчиков с указанием конкретных моделей: |  |  |  |
|  | Электропитание: |  |  |  |
|  | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: |  |  |  |
|  | Сетевой кабель, разъём евростандарт: |  |  |  |
|  | Работа от встроенной батерии (возможность) |  |  |  |
|  | UPSonline с функцией стабилизации Производитель, Страна, модель – Для поддержания работы сканера в течение 15 – 20 минут Входное напряжение – 180-250В, 50Гц Выходное напряжение – 220В +/-5% Наличие разъема Европейского образца Кабели в комплекте |  |  |  |
|  | Комплектующие, запасные части, расходные материалы: |  |  |  |
|  | Чёрно-белый, медицинский, видео термопринтер для распечатки изображений и отчётов Производитель, Страна, модель – Разрешение не менее 260 точек на дюйм Интерфейс – композитный видео, BNC В комплекте: CD-ROM с драйверами и инструкцией пользователя Кабель для подключения к предложенной модели ультразвуковой системы Салфетка для очистки термоголовки термопринтера Термобумага, размер 110 мм(Ш) х 20 м (Д) – 50 рулонов (если другой размер упаковки, общая длина должна быть не меньше 1000 м) |  |  |  |
|  | Гель для исследований в тюбиках по 250 мл – 20 тюбиков (если другой размер упаковки, общий объем геля должен быть не меньше 5000 мл) |  |  |  |
|  | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |  |  |
|  | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в предложении. |  |  |  |
|  | Требования для сертификации (копии представленных сертификатов должны быть заверены оригинальной печатью Производителя, если участник не является Производителем): |  |  |  |
|  | ISO 9001 |  |  |  |
|  | ISO 13485 |  |  |  |
|  | CE или FDA на предложенную модель сканера |  |  |  |
|  | МЭК 601-1 на предложенную модель сканера или аналог |  |  |  |
|  | Авторизованный сервисный центр не менее 3-х лет на рынке |  |  |  |
|  | Документация: |  |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |  |  |
|  | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. |  |  |  |
|  | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в предложении. |  |  |  |
|  | Гарантийные условия: |  |  |  |
|  | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию – 24 месяца |  |  |  |
|  | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Покупателя |  |  |  |
|  | Регистрация - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |  |  |
|  | Отзывы: |  |  |  |
|  | Участник должен предоставить отзывы на предлагаемую модель из не менее 2 крупных научных центров и клиник США или стран Европейского Союза |  |  |  |
|  | Монтаж: |  |  |  |
|  | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте |  |  |  |
|  | Обучение врачебного и медицинского персонала: |  |  |  |
|  | Обучение организуется Поставщиком или агентом Поставщика на рабочем месте или на региональном уровне для врачебного и медицинского персонала - 2 человека на аппарат Поставщик должен организовать обучение (на русском языке или узбекском языке) с выдачей сертификата. Обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом, имеющим достаточный опыт работы на аналогичном оборудовании. Обучение должно обеспечивать получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для адекватного применения оборудования с учетом его технических возможностей и программного обеспечения. Общее время обучения – не менее 15 часов |  |  |  |