	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики
	Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы 

(Кат № и № стр.)

	1
	Электрокардиограф 3 канальный  (количество 2 шт.)
	

	
	Модель:
	

	
	Производитель и страна происхождения товара:
	

	
	Назначение: Электрокардиограф шестиканальный предназначен для регистрации и одновременной записи (3 каналов) электрофизиологической активности сердца в стандартных отведениях.
	

	
	Технические требования:
	

	1. 1
	· Русифицированное меню пользователя;
	

	2. 
	· Количество каналов – 3;
	

	3. 
	· Одновременная регистрация 12 стандартных кардиографических отведений;
	

	4. 
	· Встроенный термопринтер с возможностью использования термобумаги, с разрешением не менее 8 точек/мм;
	

	5. 
	· Ширина термобумаги не менее 80 мм;
	

	6. 
	· Скорость регистрации 10, 25, 50 мм/сек; 
	

	7. 
	· Чувствительность: 5 - 10 - 20 мм/мВ;
	

	8. 
	· Разрядность АЦП: не менее 13 бит;
	

	9. 
	· Режимы регистрации: автоматический, ручной, поиск аритмий;
	

	10. 
	· Наличие фильтра помех от переменного тока;
	

	11. 
	· Наличие фильтра помех от мышечных сокращений;
	

	12. 
	· Автоматическая система компенсации колебаний базовой линии;
	

	13. 
	· Акустический и визуальный контроль каждого электрода;
	

	14. 
	· Распознавание импульсов кардиостимулятора;
	

	15. 
	· Защита от импульсов дефибриллятора;
	

	16. 
	· Память не менее чем на 20 фрагментов ЭКГ с возможностью просмотра и распечатки;
	

	17. 
	· Возможность подключения аппарата к внешнему компьютеру;
	

	18. 
	· Программное обеспечение на русском языке для измерения ЭКГ и интерпретаций полученных данных.
	

	19. 
	Электропитание:
	

	20. 
	1. 220 В ± 10 %, 50 Гц;
	

	21. 
	2. Сетевой кабель, разъём  евростандарт;
	

	22. 
	· Электробезопасность: класс защиты I, тип CF. 
	

	23. 
	· Перезаряжаемая аккумуляторная батарея, обеспечивающая работу аппарата в течение не менее 1 ч.;
	

	24. 
	· Перезарядка аккумуляторной батареи происходит автоматически при подключении аппарата к централизованной сети электроснабжения или при помощи зарядного устройства;
	

	25. 
	· Индикация состояния аккумуляторной батареи на панели аппарата.
	

	26. 
	· Комплектующие (для каждой единицы):
	

	27. 
	· Кабель ЭКГ-отведений – 2 шт.;
	

	28. 
	· Комплект электродов (для конечностей и грудные) – 2 комплекта;
	

	29. 
	· Сумка для транспортировки аппарата и принадлежностей – 1 шт.;
	

	30. 
	· Защитный чехол от пыли – 1 шт.;
	

	31. 
	· Измерительная линейка – 1 шт.;
	

	32. 
	· Кабель заземления – 1 шт.
	

	33. 
	· Расходные материалы (для каждой единицы):
	

	· 
	· Термобумага – в рулонах или другое исполнение (общая длина не менее 1000 м);
	

	34. 
	· Электродный гель – в удобной для использования таре (общее количество не менее 1000 мл).
	

	
	Требования к сертификации (копии должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов):
	

	
	· Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества:
	

	
	· ISO 9001;
	

	
	· ISO 13485:2003;
	

	
	· Поставляемое оборудование должно соответствовать:
	

	
	· IEC 60601-1-1:2000;
	

	
	· IEC 60601-1-2:2005;
	

	
	· IEC 60601-2-25;
	

	
	· IEC 60601-2-51-2005;
	

	
	· Требованиям ГОСТ Р 50267.27-95, ГОСТ Р 50267.25-94, ГОСТ Р 30324.25-95 или другому стандарту на данный вид оборудования;
	

	
	· Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования;
	

	
	· Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране происхождения;
	

	
	Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД).
	

	
	Установка и ввод в эксплуатацию (для каждой единицы):
	

	
	· Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на рабочем месте (отделение функциональной диагностики _______________).;
	

	
	· Документация (для каждой единицы):
	

	
	· Инструкция по эксплуатации на русском языке;
	

	
	· Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке.
	

	
	· Гарантийный период:
	

	
	· 24 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.
	

	
	· Дата производства: Дата выпуска – не ранее 2021  года.
	


1

