Комплект оборудования для проведения

имунногистохимического анализа (на 5000 анализов)

| № п/п | Наименование оборудования | Требование технического задания | Ссылка на подтверждающие материалы (№ стр.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматический гистологический процессор |  |  |
|  | Количество – 1 штука |  |  |
|  | Производитель: |  |  |
|  | Модель: |  |  |
|  | Назначение: Предназначен для обезвоживания биологических образцов, просветления в растворах, пропитки в парафине и других видов химической обработки в технологическом процессе приготовления препаратов для дальнейшего микроскопического исследования. |  |  |
| 1 | Тип аппарата | карусельный |  |
| 2 | Количество станций всего | 12 шт |  |
| 2.1 | Количество парафиновых станций/ванн не менее | 3 шт |  |
| 2.2 | Количество станций/ванн под реагенты | 9 шт |  |
| 3 | Материал ванн: |  |  |
| 3.1 | - парафиновых ванн | алюминий |  |
| 3.2 | - ванн под реагенты | стекло группы ТС или из химически стойкого пластика с ручками |  |
| 4 | Рабочий объем ванны не менее | 1.8 л |  |
| 5 | Количество одновременно обрабатываемых корзин | 2 шт |  |
| 6 | Корзин с возможностью обработки с вакуумом или система дополнительного перемешивания, то есть вращения корзины вокруг своей оси и движения по вертикали | Не менее 1 шт |  |
| 7 | Максимальная загрузка кассет |  |  |
| 7.1 | - в 1 корзину не менее | 80 шт |  |
| 7.2 | - в 2 корзины не менее | 160 шт |  |
| 8 | Программ обработки: |  |  |
| 8.1 | - предустановленных не менее | 9 шт |  |
| 8.2 | - пользовательских | ограничено памятью компьютера |  |
| 9 | Диапазон регулирования температур ванн с парафином | В пределах 100 С до 750 С |  |
| 10 | Точность поддержания температуры ванн с парафином не менее | ±30 С |  |
| 11 | Функция отложенного запуска: |  |  |
| 11.1 | - закончить программу обработки | указывается дата и время окончания обработки |  |
| 12 | Вакуум (только в ваннах с парафином) | не более 50 кПа или используется систе- ма дополнительного пере-мешивания, то есть враще-ния корзины вокруг своей оси и движения по верти-кали. |  |
| 13 | Режим "встряхивания" | наличие |  |
| 14 | Режим "перемешивания" | наличие |  |
| 15 | Блок отведения и очистки паров реагентов | наличие |  |
| 16 | Возможность подключения к внешней вентиляции или собственная система вытяжки для фильтрации вредных испарений с вентилятором и фильтром на основе активированного угля. | наличие |  |
| 17 | Рамка для сменных фильтров | 1 |  |
| 18 | Звуковая и световая сигнализация об окончании программы обработки | наличие |  |
| 19 | Управление с помощью цветного сенсорного экрана или жидкокристаллический дисплей с индикацией параметров работы прибора | наличие |  |
| 23 | Жидкокристаллический дисплей с индикацией параметров работы прибора | наличие |  |
| 24 | Возможность начала выполнения пользовательского протокола с любой станции | наличие |  |
| 25 | Возможность произвольной расстановки ванн с реагентами | наличие |  |
| 26 | Индикация выполнения протокола для корзины 1 | Графическая или символьная (на экране) |  |
| 27 | Клавиатура | наличие |  |
| 28 | Поворотное устройство, обеспечивающее вращение аппарата вокруг вертикальной оси на 360 град. | наличие |  |
| 29 | Стартовый набор реагентов: о-Ксилол (18 л) 1 канистра Формалин забуференный нейтральный 10% (10 л) 5 шт. Изопропиловый спирт (10 кг) 5 шт Гомогенизированная парафиновая среда (5 кг) 5 шт Биопсийные кассеты (Размер пор: 0,6 × 0,6 мм, 500 шт/уп) 2 уп. Биопсийные мешочки (1000 шт/уп) 5 уп |  |  |
|  | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандар там производства: - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ; - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; |  |  |
|  | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандар там (копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Участника). |  |  |
|  | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандар там .(копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Участника). |  |  |
|  | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |  |
|  | Документация |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на английском, а также узбекском или русском языке |  |  |
|  | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке |  |  |
|  | Наличие сервисного центра в Республике Узбекистан с предоставлением серти-фикатов и паспортных данных сертифицированных специалистов с заверением завода-производителя |  |  |
|  | Монтаж: Оборудование должно быть инсталлировано, протестировано и сдано в эксплуатацию Поставщиком на рабочем месте; |  |  |
|  | Гарантийный срок: 24 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию |  |  |
|  | Гарантийный срок сервисного обслуживания: 24 месяца со дня ввода в эксплуа-тацию с предоставлением чек-листов компанией-продавцом каждые полгода в республиканский учебно-производственный центр по ремонту и обслуживанию медицинской техники при МЗ РУз |  |  |
|  | Поcтгарантийное обслуживание: по дополнительному договору |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года; |  |  |

| Поз.№ | Наименование параметра | Показатели | Соответствие со ссылкой на источник |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Компактный напольный криостат для повседневных задач в гистологии и клинической гистопатологии. |  |  |
|  | Количество – 1 штук |  |  |
|  | Производитель: |  |  |
|  | Модель: |  |  |
|  | Назначение: Используют для резки не залитых, но фиксированных объектов, материала, залитого в желатин и водорастворимые пластмассы. |  |  |

|  | Дезинфекция при помощи УФ | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Удобная и функциональная криокамера | Наличие |  |
|  | Удобная и безопасная система смены одноразовых ножей | Наличие |  |
|  | Установка толщины среза не менее | 1 - 100 мкм |  |
|  | Максимальный размер образца: | 55х55 или 50х80 мм или 70х55 мм |  |
|  | Горизонтальное перемещение образца не менее: | 25 мм |  |
|  | Вертикальное перемещение образца не менее: | 59 мм |  |
|  | Ориентация образца: | 8° по оси x и y |  |
|  | Автоматическая подача образца: | Наличие |  |
|  | Установка температуры в камере: | от 0°С до -35°С |  |
|  | Система быстрого охлаждения образца в пределах | -55°С |  |
|  | Автоматическая и ручная функции разморозки | Наличие |  |
|  | Стартовый набор реагентов: Матричная среда для криотомии (125, 150 мл/фл) 3 шт Аутонтитела к десмосомам кожи: Anti-human IgA antibody FITC (1мл/фл) 2 шт. Anti-human IgE antibody FITC (1мл/фл) 2 шт. Anti-human IgG antibody FITC (1мл/фл) 2 шт. Антитела C3 (1мл/фл) 2 шт. Реагент Fluromont (25ml) 2 шт. Гидрофобный карандаш Elite PAP pen 1 шт |  |  |
|  | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |  |
|  | Наличие авторизации завода-производителя |  |  |
|  | Документация |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на английском, а также узбекском или русском языке |  |  |
|  | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке |  |  |
|  | Наличие сервисного центра в Республике Узбекистан с предоставлением сертификатов и паспортных данных сертифицированных специалистов с заверением завода-производителя |  |  |
|  | Сборка и инсталляция (для каждой единицы): |  |  |
|  | Аппарат должен быть собран и проинсталлирован специалистом поставщика на рабочем месте |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |  |  |
|  | Гарантийный срок сервисного обслуживания: 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию с предоставлением чек-листов компанией-продавцом каждые полгода в республиканский учебно-производственный центр по ремонту и обслуживанию медицинской техники при МЗ РУз |  |  |
|  | Поcтгарантийное обслуживание: по дополнительному договору |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 года |  |  |

|  | Микроскоп цифровой, тринокулярный |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество – 1 штука |  |
|  | Производитель: |  |
|  | Модель: |  |
|  | Назначение: Тринокулярный микроскоп предназначен для целей гемосканирования (микроскопии нативной крови), а также наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу темного поля.; |  |
|  | Насадка: тринокулярная с видеоокуляром, поворотная на 360°; |  |
|  | Увеличение, крат: 40x, 80x, 100x, 200x, 400x, 800x, 1000x, 2000x; |  |
|  | Дополнительные принадлежности для возможности сонаблюдения 2 ассистентов (“многоловый микроскоп”) |  |
|  | Материал оптики: просветленное оптическое стекло; |  |
|  | Материал корпуса: металл; |  |
|  | Диаметр окулярной трубки, мм: 23,2; |  |
|  | Окуляры: WF10x/18 мм, WFH20x; |  |
|  | Объективы: ахроматы 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный); |  |
|  | Длина тубуса, мм: 160; |  |
|  | Револьвер: на 4 объектива; |  |
|  | Размеры столика, мм: 140х130мм, с координатной шкалой и зажимами; |  |
|  | Перемещение столика, мм: по вертикали 50 мм, по горизонтали 75 мм; |  |
|  | Конденсор: Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой; |  |
|  | Механизм фокусировки: грубая и точная настройки. Микровинт, шаг 0,002 мм.; |  |
|  | Нижний осветитель: светодиод |  |
|  | Регулировка яркости: есть; |  |
|  | Светофильтры: синий, зеленый, желтый; |  |
|  | Питание от сети: сетевой адаптер 220В, 50Гц.; |  |
|  | Способ визуализации: два - через окуляр или вывод на компьютер; |  |
|  | Видеоокуляр: есть; |  |
|  | Разрешение: не менее 2592x1944; |  |
|  | Количество мегапикселей: не менее 5 млн.; |  |
|  | Размер одного фотоэлемента, мкм: 2,2x2,2; |  |
|  | Матрица, тип: цветной CMOS-сенсор, экспозиция ERS; |  |
|  | Возможность видеозаписи: есть; |  |
|  | Формат фото: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif, *.gif, *.psd, *.ico и др.; |  |
|  | Формат видео: *wmv, *asf, *avi, *mp4, *m4v, *3gp, *h264, *h265 и др.; |  |
|  | Программа: размер изображения, яркость, время выдержки; |  |
|  | Операционные системы: Mac OS 10.6-10.10, Linux 2.6, Windows XP/Vista/7/8/10 (32и 64 бит); |  |
|  | Порт: USB 2.0 |  |
|  | Комплект поставки: Микроскоп с тринокулярной насадкой; Цифровая камера-окуляр не менее 5 Мпикс.; С принадлежностями для возможности сонаблюдения 2 ассистентов (multihead) Три светофильтра; Флакон с иммерсионным маслом; Адаптер для камеры; USB-кабель; Диск с программным обеспечением и драйверами; Пылезащитный чехол; Сетевой адаптер (питание 220–250 В, 50 Гц); Шестигранный ключ; Запасной предохранитель; Инструкция по эксплуатации на русском языке; Гарантийный талон. |  |
|  | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Наличие авторизации завода-производителя |  |
|  | Документация |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на английском, а также узбекском или русском языке |  |
|  | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке |  |
|  | Наличие сервисного центра в Республике Узбекистан с предоставлением сертификатов и паспортных данных сертифицированных специалистов с заверением завода-производителя |  |
|  | Сборка и инсталляция (для каждой единицы): |  |
|  | Аппарат должен быть собран и проинсталлирован специалистом поставщика на рабочем месте |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |  |
|  | Гарантийный срок сервисного обслуживания: 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию с пре-доставлением чек-листов компанией-продавцом каждые полгода в республиканский учебно-производственный центр по ремонту и обслуживанию медицинской техники при МЗ РУз |  |
|  | Поcтгарантийное обслуживание: по дополнительному договору |  |
|  | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 года |  |

|  | Станция для заливки биологических тканей парафином |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество – 1 штука |  |  |
|  | Производитель: |  |  |
|  | Модель: |  |  |
|  | Назначение: Оборудование предназначено для подготовки биологических образцов, изготовления стандартного парафинового блока, готового к резке на микротоме. | Наличие |  |
|  | Модульная конструкция, прибор состоит из двух модулей: | заливочного центра и охлаждающей панели. |  |
|  | Программное обеспечение на русском языке | Наличие |  |
|  | Возможность независимой работы нагреваемого и охлаждающего модуля | Наличие |  |
|  | Электронное управление | Наличие |  |
|  | Сенсорный ЖК-дисплей для управления прибором и отображения основных текущих параметров | Наличие |  |
|  | Предварительный прогрев прибора перед началом рабочего дня и автоматическое выключение в конце. | Наличие |  |
|  | Емкость для парафина | не менее 5 л |  |
|  | Нагрев парафин ванн и всех нагреваемых поверхностей и емкостей в диапазоне температур | от +50 до +70С |  |
|  | Автоматическое включение подсветки при подаче парафина и автоматическое выключение при окончании процесса | Наличие |  |
|  | Ножная педаль для управления дозатором парафина | Наличие |  |
|  | Дополнительное освещение зоны образца и инструментов с регулировкой яркости | Наличие |  |
|  | Установка температуры на модуле охлаждения, в диапазоне не менее | от –12С до 0С |  |
|  | Блок хранения кассет | Наличие |  |
|  | Блок хранения форм | Наличие |  |
|  | Регулировка потока парафина | Наличие |  |
|  | Блок для хранения использованных расходных материалов | Наличие |  |
|  | Подогреваемые лунки для пинцетов, не менее 6ти | Наличие |  |
|  | Встроенное устройство для удаления излишков парафина | Наличие |  |
|  | Возможность подключения нагреваемых пинцетов для работы правой, и левой рукой | Наличие |  |
|  | Возможность оснащения держателем для документов | Наличие |  |
|  | Возможность оснащения широкопольным увеличителем | Наличие |  |
|  | Дополнительная комплектация |  |  |
|  | Металлические заливочные формы разных размеров, не менее | 40 шт. |  |
|  | Набор шпателей | 1 комплект |  |
|  | Широкопольный увеличитель | Наличие |  |
|  | Ножная педаль дозирования парафина | 1 шт. |  |
|  | Заливочные кассеты (1000шт/уп) | 5 уп |  |
|  | Заливочные кольца (500шт/уп) | 10 уп |  |
|  | Напряжение питания Сетевой кабель, разъём евростандарт; | 220В, 50 Гц |  |
|  | Стандарты |  |  |
|  | CE-Marked |  |  |
|  | Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |  |
|  | Оборудование будет установленно, проверено и запущено в эксплуатацию специалистом поставщика на Рабочем месте; |  |  |
|  | Документация |  |  |
|  | Руководство пользователя/Техническое/Руководство по обслуживанию должно быть на Русском/Английском языках. |  |  |
|  | Обучение |  |  |
|  | Обучающие тренинги должны включать в себя следующее: |  |  |
|  | Базовые навыки работы на оборудовании; |  |  |
|  | Функции оборудования; |  |  |
|  | Простые аспекты и шаги в решении ошибок и возникающих проблем; |  |  |
|  | Базовые навыки обслуживания оборудования; |  |  |
|  | Базовые навыки безопасного использования оборудования (если необходимо); |  |  |
|  | Процедура эксплуатации оборудования (ПЭО) |  |  |
|  | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |  |
|  | Гарантийный срок: |  |  |
|  | 24 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года; |  |  |

|  | Термостат суховоздушный |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество – 1 штука |  |
|  | Производитель: |  |
|  | Назначение: для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований в клинико-диагностических и санитарно-бактериологических службах институтов, больниц, поликлиник и других учреждениях здравоохранения, обеспечивает непрерывное измерение температуры в рабочей камере и её визуальную индикацию. |  |
|  | Объем рабочей камеры 80 л |  |
|  | Максимальный температурный диапазон термостатирования от Т окр. среды +5…. до 60 °С |  |
|  | Предельное отклонение температуры стабилизации, °С от 25 до 45 от –1 до +1 от 45 до 60 от –1,5 до +2,6 |  |
|  | Время выхода на установившийся режим при максимальной температуре в рабочей камере, мин., не более 120 |  |
|  | Время непрерывной работы 500 часов |  |
|  | Электропитание 220В / 50Гц |  |
|  | Мощность потребляемая термостатом, ВА, не более 250 |  |
|  | Масса термостата не более 60 |  |
|  | Габаритные размеры приблизительно 615 х 650 х 1250 мм |  |
|  | Внутренние размеры рабочей камеры, мм Длина около 395 Глубина (при закрытой внутренней дверце) около 400 Высота около 500 |  |
|  | Полка (2 шт.) |  |
|  | Ножка (4 шт. при напольном исполнении) |  |
|  | Амортизатор (4 шт. при настольном исполнении) |  |
|  | Вставка плавкая ВП-1-1-3А (4 шт.) |  |
|  | Требования к сертификации (копии сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Поставщика): |  |
|  | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
|  | ISO 9001; |  |
|  | ISO 13485:2003. |  |
|  | Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
|  | МЭК 60601-2-49-2001; |  |
|  | Межгосударственному стандарту (ГОСТ Р 50267.49-2004) или другому международному стандарту на данный вид продукции; |  |
|  | Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |
|  | Документация (для каждой единицы): |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
|  | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; |  |
|  | Сборка (для каждой единицы): |  |
|  | Аппарат должен быть собран, протестирован и сдан в эксплуатацию специалистом Поставщика на рабочем месте; |  |
|  | Инструктаж (на русском языке): |  |
|  | Инструктаж должен быть проведён специалистом Поставщика или его местным агентом на рабочем месте: |  |
|  | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |  |
|  | Гарантийный срок сервисного обслуживания: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |  |
|  | Постгарантийное обслуживание: по дополнительному договору |  |
|  | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 года |  |

| № | Установка для иммуногистохимического окрашивания препаратов | Соответствие со ссылкой на источник |
| --- | --- | --- |
|  | Количество – 1 штук |  |
|  | Производитель: |  |
|  | Модель: |  |
|  | Назначение: Оборудование для окраски гистологических и цитологических препаратов |  |
|  | Установка должна быть открытой системой, позволяющей использовать антитела, системы детекции, дополнительные реагенты любых производителей |  |
|  | Комплектность поставки: |  |
|  | 1.1. Базовый блок установки для иммуногистохимического окрашивания препаратов |  |
|  | 1.2. Модуль для депарафинизации и демаскировки антигена |  |
|  | 1.1. Модуль окрашивания |  |
|  | Должен обеспечивать стандартизацию в постановке иммуногистохимического метода исследо-вания и получение препаратов высокого качества для последующей корректной диагностики |  |
|  | Процесс окраски должен заключаться в последовательных циклах инкубации реагентов и про-мывки на предметных стеклах, находящихся в горизонтальном положении в штативах |  |
|  | Емкость одного штатива для стекол: не менее чем от 1 до 12 предметных стекол |  |
|  | Общая вместимость: не более чем от 1 до 48 предметных стекол |  |
|  | Общая емкость штативов для реагентовобеспечивающим полное использование дорогостоя-щих реагентов: не менее 49 различных реагентов в пробирках емкостью 12 мл с конусовидным основанием |  |
|  | Объем дозирования реагентов: 100, 150, 200, 400 и 600 мкл. |  |
|  | Объем дозирования на стекло: от 100 мкл до 1200 мкл |  |
|  | Точность дозирования: не менее 99% |  |
|  | Многоуровневая операционная система с наличием прав доступа, контролируемых паролем |  |
|  | Проведения иммуногисто (цито) химических и иммунофлоуресцентных протоколов окраши -вания |  |
|  | Предустановленные протоколы и списки реагентов |  |
|  | Сохранение неограниченного количества протоколов |  |
|  | Возможность создания отчетов о ходе протоколов для контроля правильности их выполнения |  |
|  | Схема расположения реагентов и предметных стекол |  |
|  | Индикация уровня реагентов и растворов перед запуском программы |  |
|  | Возможность раздельного сбора токсичных и нетоксичных отходов |  |
|  | Система штрих-кодирования предметных стекол и флаконов (пробирок) с реагентами |  |
|  | Возможность присвоения штрих-кода с данными пациента штрих-кодирование флаконов (пробирок) с реагентами |  |
|  | Гибкий отбор этапов выполнения программы, включая промывку стекол |  |
|  | Возможность промежуточной промывки путем нанесения буферного раствора на предметные стекла для поддержания препаратов во влажном состоянии при отсутствии реакции с реагентом |  |
|  | Промывка по умолчанию должна осуществляться при следующих условиях: - каждые 30 минут во время выполнения цикла окрашивания; - каждые 60 минут после завершения окрашивания; - каждые 30 минут до начала окрашивания, в случае если выбрана команда отложенного старта. |  |
|  | Минимальное время инкубации с реагентом должно составлять 2 минуты. |  |
|  | Характеристики рабочей станции: Процессор: не менее 2ГГц Оперативной памятью: не менее 1Гб Объем жесткого диска должен быть: не менее 500 Гб Дисководоптического привода для CD Rom. Цветной жидкокристаллический монитор с диагональю: не менее 19” Характеристики программного обеспечения: Возможность совмещения программного обеспечения лабораторно-информационной системой Графический интерфейс пользователя долженуправляться с помощью мыши |  |
|  | Устройство для маркировки пробирок с реагентами (принтер для печати этикеток для пробирок с реагентами) , 1 шт. |  |
|  | Устройство для маркировки предметных стекол (принтер для печати этикеток для предметных стекол) , 1 шт. |  |
|  | Стартовый набор реагентов: Полимерная система детекции, промывочный буфер, антитела адаптированные к системе детекции Система состоит из блокирующего реагентов (пероксидазный блок, блок вторичного компонента), вторичного реагента, меченного пероксидазоймикрополимера и хромогенного субстрата. Инкубация с компонентами системы не более 10минут. Диаминобензидин, входящий в состав системы должен быть стабилен в рабочем разведении не менее 2х недель. Система предназначена для окраски не менее 600 препаратов. Промывочный трис-буфер 20 кратный (концентрированный) объемом 1000 мл, содержащий твин 20. Первичные антитела, адаптированные к системе детекции объемом не менее 12 мл, расфасованные в флаконы для Автостейнера: Панель моноклональных антител для диагностики меланомы (Elastica, S100, MART-1/Melan-A, SOX10, Melanoma Pan, MAA, HMB-45) по 12мл/фл. 1 панель Панель моноклональных антител для диагностики лимфомы кожи (CD1 A, CD2, D3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD15, CD20, CD21, CD23,CD30,CD34,CD45, CD45RO,CD63,CD68,CD99,CD138,CD163) по 12мл/фл. 1 панель Гидрофобный карандаш Elite PAP pen 2 шт Стекла предметные Superfrost plus с углами с адгез.покрытием 25x75x1 мм (72шт/уп) 60 уп. Стёкла покровные 24x24 мм толщиной 0,13 мм (100шт/уп) 50 уп. |  |
|  | 1.2. Модуль депарафинизации и демаскировки должен обеспечивать проведение процесса депарафинизации и демаскировки антигенов в нетоксичном буфере |  |
|  | Программа отложенного старта с возможностью запуска работы в любое удобное время |  |
|  | Установка стекол в штативы, совместимые с модулем окрашивания, что должно обеспечивать непрерывность процессов пробоподготовки и непосредственно проведения иммуногистохими-ческого окрашивания |  |
|  | Емкость одного штатива для стекол, совместимого с модулем окрашивания: от 1 до 24 предметных стекол |  |
|  | Общая вместимость модуля депарафинизации и демаскировки: от 1 до 48 предметных стекол |  |
|  | Диапазон температур демаскировки: от +30оС до +98оС |  |
|  | Водяные бани: 2 емкости вместимостью не менее 1,5 литров каждая |  |
|  | Контроля температуры: Независимый в каждой емкости в диапазоне от температуры окружающей среды до +102оС |  |
|  | Контроль времени демаскировки: до 20 часов, независимый в каждой емкости |  |
|  | Управление: С помощью встроенного компьютера с сенсорным дисплеем, осуществляющим точный контроль соблюдения температурного режима, работу таймера, индикацию в случае ошибки. Наличие функции индикации ошибки. |  |
|  | Функции программного обеспечения: отложенный старт, программирование нагревания и охлаждения, индикация низкого уровня растворов, блокировка старта при низком уровне растворов, автоматическое запирание крышки, остановка нагревания при сбое в электроснабжении, соединение с компьютером модуля окрашивания и распечатка протоколов через него |  |
|  | Обновление программного обеспечения |  |
|  | Комплект поставки модуля депарафинизации и демаскировки: Стартовый набор буферов- 1 шт.(буферы для депарафинизации и демаскировки с рН6,0; 8,0; 9,0) |  |
|  | Электропитание: 220 В ± 10 %, 50 Гц; |  |
|  | Сетевой кабель, разъём евростандарт; |  |
|  | Источник бесперебойного питания: Мощностью не менее 1500 VA |  |
|  | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
|  | - Соответствовать международным стандартам производства - ISO 9001:20ХХ, - Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам.(копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью). |  |
|  | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Сборка: Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом поставщика на рабочем месте; |  |
|  | Документы |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
|  | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке; |  |
|  | Обучение медицинского персонала (на русском языке): Поставщик должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (максимальное количество 5 человек). Обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом (сертифицированный производителем), имеющим достаточный опыт работы на аналогичном оборудовании. |  |
|  | Гарантийный срок: 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
|  | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска. |  |