Техническое задание 
Генетическая экспертиза
Ташкент


2021г.

1.
Генетический анализатор (секвенатор, 8 капиллярный)
Генетические анализатор для капиллярного электрофореза. Генетический анализатор, имеющий специальный набор функций для идентификации личности. Законченное решение включает прибор, принадлежности, ПК, программное обеспечение, реактивы и расходные материалы (капилляры, буфер, полимер, матричные стандарты и др. необходимые для первичной установки и наладки оборудования), а также техническую поддержку.
· Возможность одновременной детекции до 6 флуорофоров;
Технические характеристики
	Иcпользуемые приложения 
	Фрагментный анализ и секвенирование по Сэнгеру молекул ДНК

	Количество капилляров
	8 

	Длина капилляров
	36 и 50 см

	Время запуска
	30 - 140 минут

	Лазер
	Твердотельный

	Совместимый тип полимера
	РОР-4™  или аналоги, не уступающие по техническим характеристикам

	Количество позиций для 96-луночных планшетов 
	2

	Температура термостата
	Активный контроль температуры от 20°С до 70°С

	Отслеживание состояния расходных материалов
	Автоматическое считывание типа, срока годности, емкости, остаточной емкости с меток капиллярного блока, полимера, катодного и анодного буферов

	Обслуживание прибора 
	Автоматические протоколы для обслуживания прибора (промывка помпы, обновление полимера, удаление пузырей из помпы, консервация прибора, смена типа полимера)

	Динамический диапазон
	Не менее 60 000 rfu

	Спектральная коррекция 
	Уменьшение количества “засветок” c помощью первичной спектральной калибровки и вторичной спектральной коррекции по флуорофорам ампликонов каждой инжекции

	Cсовместимость с STR наборами для судебной генетики 
	Валидация для ДНК идентификации личности.

	Требования к ПК
	процессор: с тактовой частотой не менее 3000 МГц
объем оперативной памяти: не менее 4 Гб
жесткий диск: не менее 1 ГБ
монитор с диагональю не менее 23"

	Программное обеспечение для анализа данных 
	База данных для хранения проектов и настроек, необходимых для анализа и интерпретации результатов фрагментного анализа ДНК. 
Определение качества внутреннего размерного стандарта в образцах и аллельной лестницы.
Определение качества аллельной лестницы.

Автоматическое определение размера (пар оснований) фрагментов.

Автоматическое генотипирование образцов путем сравнения размеров фрагментов с аллельной лестницей.

Визуализация полученных результатов в виде таблиц и графиков.

Определение качества контролей.

Определение качества образцов на уровне маркера и образца в целом.

Формирование отчета по качеству всех образцов, аллельных лестниц и контролей текущего проекта.
Создание внутренней базы референсных генотипов как через импорт из проекта, так и в виде текстового файла.

Сравнение генотипов образцов проекта с внутренней референсной базой с возможностью экспорта полученных результатов и просмотра результатов в виде графика.

Возможность работы c данными в расширенном динамическом диапазоне не менее 60 000 rfu.

Валидация для целей ДНК идентификации личности.

Программное обеспечение должно быть русифицировано. 

	Гарантия производителя и обслуживание
	не менее 1 года включая бесплатное сервисное обслуживание и обучение


2.
Амплификатор блок 96x0,2
ДНК-амплификатор объединяет проверенную надежность инструментов и технологию, предоставляющую шесть независимых термоблоков, которые обеспечивают точный контроль над оптимизацией ПЦР. Цветной сенсорный экран упрощает настройку и использование ДНК-амплификатора. Возможность использования стандартных и быстрых методов обеспечивает гибкость и возможность сокращения времени ПЦР.
Техническиехарактеристики
	Формат термоблока:
	Блок на 96 пробирок объемом по 0,2 мл или 96-луночный планшета

	Объем реакционной смеси:
	  до 80 мкл (микролитр)               

	Диапазон температур:
	0,0-99,0°C                                               

	Точность поддержания температуры:
	±0,3°C(от30°Cдо99°C)                  

	Однородность температуры:
	±0,5°C        (через20 секунд после достижения 95°C)

	Максимальная скорость нагрева термоблока:
	Не менее 6,0°С/сек.

	Cовместимость с STR наборами для судебной генетики:
	Валидация для ДНК идентификации личности.

	Гарантия 
	не менее 12 месяцев

	Сервисное обслуживание
	По странам СНГ включая Узбекистан


3. Амплификатор блок 3x32х0,2мл
ДНК-амплификатор объединяет проверенную надежность инструментов и технологию, предоставляющую шесть независимых термоблоков, которые обеспечивают точный контроль над оптимизацией ПЦР. Цветной сенсорный экран упрощает настройку и использование ДНК-амплификатора. Возможность использования стандартных и быстрых методов обеспечивает гибкость и возможность сокращения времени ПЦР.

Техническиехарактеристики
	Форматтермоблока:
	Блок 3х32 пробирок,  0.2 мл или 96-луночныйпланшета

	Объем реакционной смеси:
	до 80 мкл (микролитр)

	Диапазон температур:
	0,0-99,0°C

	Точность поддержания температуры:
	±0,3°C(от30°Cдо99°C)

	Однородность температуры:
	±0,5°C (через20 секунд после достижения 95°C)

	Максимальная скорость нагрева термоблока:
	Не менее 6,0°С/сек.

	Cовместимость с STR наборами для судебной генетики:
	Валидация для ДНК идентификации личности.


	Гарантия 
	не менее 12 месяцев

	Сервисное обслуживание
	По странам СНГ включая Узбекистан


4. Прибор для ПЦР в реальном времени для идентифиикации личности
Техническое задание на систему для количественной и качественной оценки препарата ДНК в криминалистике посредством технологии ПЦР в реальном времени.
Техническиехарактеристики
	Описание требований
	Наличие функций или описание параметров

	Емкость термоблока 
	не менее 96 образцов

	Типы используемых емкостей
	96-луночные планшеты с объемом ячеек 0,2 мл;

- отдельные пробирки объемом 0,2 мл;

- стрипованные пробирки объемом 0,2 мл

	Диапазон объемов реакционной смеси в пробирке для проведения полимеразной реакции 
	 10 - 100 мкл

	Реакционный модуль нагрева и охлаждения
	на основе элементов Пельтье

	Максимальная скорость нагрева 
	не менее 6,5 °С/сек

	Точность поддержания температуры
	не более ± 0,25 °С

	Количество независимых фильтров возбуждения и детекции
	не менее 6

	Диапазон длин волн возбуждения флуоресцентного сигнала 
	 не уже 470 - 660 нм

	Диапазон длин волн детекции флуоресцентного сигнала 
	 не уже 520 - 705 нм

	Оптическая система 
	Позволяет производить одновременную детекцию всех исследуемых образцов

	Управляющий компьютер
	процессор: с тактовой частотой не менее 3000 МГц

объем оперативной памяти: не менее 4 Гб

жесткий диск: не менее 1 ГБ

монитор с диагональю не менее 23

	Программное обеспечение
	Содержит готовые шаблоны для запуска ПЦР в реальном времени и анализа, полученных результатов количественной и качественной оценки препарата ДНК для судебной генетики.

	Анализ результатов 
	Осуществляется в автоматическом режиме на том же программном обеспечении, что используется для запуска ПЦР в реальном времени и  включает в себя:  оценку качества калибровочной прямой, качества отрицательного контроля, определение наличия ингибиторов в образцах ДНК, образцов с низкой концентрацией, с высокой концентрацией, смесей с доминирующим женским компонентом, индекса деградации и подсчета схемы нормализации образцов ДНК для последующей постановки с наборами на STR анализ.

	Калибровочная прямая 
	Возможность построения виртуальной калибровочной прямой посредством ввода определяющих параметров вручную.

	Совместимость с наборами для судебной генетики
	Валидация для ДНК идентификации личности.

	Электрические характеристики
	100-240VAC, 50/60 Гц, 10-12 A

	Гарантия
	не не менее 1 года включая бесплатное сервисное обслуживание и обучение


5. Прибор для автоматического выделения ДНК

Настольный инструмент, который использует специальные картриджи предварительно заполненные реактивами и заклеенные фольгой. Прибор должен использовать различные наборы реактивов которые должны подходить для большинства стандартных объектов, таких как физиолоогические жидкости на различных материалах, включая бумагу, ватные палочки, хлопчато бумажжную ткань, джинсовую ткань и для сложных объектов, таких как кости, зубы и адгезивные материалы, такие как липкие ленты и окурки сигарет.
Техническиехарактеристики
	Производительность:
	1-13 и более образцовза 1 запуск

	Время автоматического выделения 13 образцов (связывание, отмывка, элюция):
	Не более 30 минут

	Минимальный объем элюции ДНК:
	Не более 20 мкл

	Максимальный объем элюции ДНК:
	Не менее 250 мкл

	Время полного цикла выделения ДНК из костных останков и зубов:
	Не более трех часов

	Вскрытие катриджей с реагентами:
	Автоматический прокалыватель картриджей с реактивами

	Передняя панель: 
	Прозрачная, бесцветная, с возможностью обзора процесса выделения ДНК

	Дисплей: 
	Встроенный жидкокристаллический дисплей со светодиодной подсветкой.

	Комплектация:
	Инструмент, карта памяти с протоколами, руководство пользователя

	Совместимость с наборами для судебной генетики:
	Валидация для ДНК идентификации личности.

	Гарантия 
	минимум 12 месяцев

	Пусконаладка и обучение 
	есть 

	Сервисное обслуживание
	По странам СНГ включая Узбекистан


Техническое задание 
 Общелабораторное оборудование
Ташкент


2021г.
1. Вытяжной ламинарный шкаф

Рабочее место для экспертов во время проведения лабораторных исследований защищяюший эксперта от ядохимикатов и образцов, а также во избежание загрязнений образцов.
	Параметр
	Ед. изм.
	Значение

	Размеры

	Внешние габариты со стойкой (Ш×В×Г)
	мм
	1200-1500×2000-2400×700-900

	Система вентиляции

	Массовый расход воздуха
	м3/ч
	не менее 400


	Спецификация фильтр

	Входной/выходной HEFA(High Efficiency Particulate Air)-фильтр 
	HEFA не менее Н14

	Рабочие характеристики

	Уровень звукового давления
	дБ (А)
	<60

	Освещённость
	лк
	>1200

	Параметры энергопотребления

	Напряжение
	1/N/PE230BAC

	Частота
	Гц
	50

	Класс защиты
	I / IP 20

	Способ защиты
	Подсоединение провода

	Меры по защите персонала
на месте установки
	Свинцовый плавкий предохранитель
(медленное перегорание) 
или прерыватель.
Необходимо собпюдать национальные
электротехнические нормативы,
а также учитывать конкретные условия
при выполнении электрических соединений

	Управление электропитанием
	

	Требования к электропитанию
	Стандартное электропитание 230 В, 50 Гц.
Общее потребление тока включая
внутренние штепсельные розетки 13...16 А
Электрические розетки способны выдерживать
нагрузку до 5 А и защищены плавкими
предохранителями. Если все электрические
розетки используются одновременно, общая
нагрузка на них не должна превышать 5 А. 
	

	Радиопомехи
	Контур защищён от помех в соответствии
со стандартом EN 55 014 или аналогичные гос. стандарты
	

	Клапаны обслуживания
	До 4 (установлены через входные порты)
	

	Гарантия
	не менее 1 года
	


2. Система очистки воды 
Системы получения воды I типа (ультрачистой) из дистиллята и II типа из воды.

Свойства:
	Удельное сопротивление, MОм (мегаом) x см:
	18,2

	Значение TOC (total organic carbon), µг/л:
	не более 10×10-9;



	Содержание бактерий, КОЕ(колоние образующие еденицы)/мл:
	менее 1

	Содержание частиц размером:
	более 0,22 мкм — 1/мл.

	Применение: 
	ПЦР, секвенирование, электрофорез, подготовка сред для клеточных культур, ВЭЖХ, измерения ТОС, IC, GC-MS, ICP-MS, GF-AAS, IC, AAS, ICP-ES.

	Система очистки воды для получения :
	воды I и II типов



	Входящая Вода:

	водопроводная

	Производительность, л/ч:

	3, 6 или 12

	Удельное сопротивление для воды II типа: 


	15–10 МОм х см;

	4 разновидностей системы: 
	базовая модель, с УФ (UV), с ультрафильтром (UF) и с УФ и ультрафильтром (UV/UF)



	Встроенный резервуар на минимум:

	6 л

	Резервуар для хранения воды: 
	минимум 30.

	Габариты, мм: 
	305 х 400 х 545


3. Сушильный шкаф.
Необходим для сушки и стерилизации лабораторной посуды после проведения внешнего осмотра и приготовления растворов для проведения исследования ДНК.
	Температурный диапазон: 
	от 50 до 350 °С;

	Объем внутренней камеры, л.:

	100-120

	Тип размещения:

	настольное

	Пространственное отклонение температуры, °С:
	 ± 3,0 (при 150 °С)



	Управления: 
	сенсорная панель управления

	Рабочая камера:
	из нержавеющей стали, имеет округленные углы

	Сигнализация прибора при повышении температуры выше заданного значения:

	интерфейс RS 232

	Количество полок, шт.:

	минимум 2

	Максимальная нагрузка на полку, к:г 
	20-25

	Мощность, В:
	3100


4. Автоклав – стерилизатор паровой.

Для стерилизация лабораторной посуды и инструментария.
	Тип размещения
	Настольный

	Мощность
	2,3 кВт, 220В/50Гц

	Объем камеры
	не менее 20 литров

	Особенности продукта
	Система вакуумирования

	Температура стерилизации
	не менее 120 °С

	ЖК-дисплей 

Резервуар для воды

Быстрая стерилизация 

Легкость в обслуживании 

Простота в эксплуатации 

Программы очистки, определяемые пользователем.


5-10. Дозаторы

Дозаторы пипеточные автоклавируемые (фиксированного и варьируемого объема) Дозаторы могут быть автоклавированы без специальной подготовки и выдерживают условия паровой стерилизации при 121 °С, 1 атм, в течение 20 минут После автоклавирования дозаторы необходимо охладить и оставить для просушки в течение 12 часов. Рекомендуется проверять метрологические характеристики дозатора после каждой процедуры автоклавирования. Также рекомендуется смазывать поршень и уплотнительное кольцо дозатора после каждых десяти процедур автоклавирования. Преимущества дозаторов: Полностью автоклавируемые; - Легкие, эргономичные, с небольшим усилием нажатия; - Четкая индикация установленного объема дозирования; - Диапазон объемов пипетирования от 0.1 мкл до 10 мл в зависимости от исполнения дозатора; - Ключ для калибровки в комплекте; - Конструкция предотвращает травматическое растяжение сухожилий; - Выполнены из современных материалов; - Калиброваны в соответствии со стандартом ISO 8655. Каждый дозатор поставляется с сертификатом заводского испытания. Преимущества многоканальных дозаторов: - 8- или 12-канальные дозаторы для работы со стандартными 96-луночными микропланшетами; - Дозировочная головка поворачивается для удобства пипетирования; - Возможность замены поршня и сборки конусов крепления наконечников по отдельности для упрощения ремонта и обслуживания; - Герметичность крепления наконечников можно проверить визуально; - Дозаторы можно использовать с универсальными наконечниками.
11. Система очистки воды с резервуаром и система получения сверхчистой воды в комплекте
Назначение: для получения ультрачистой (I-го типа)и особо чистой воды (III-го типа) из водопроводной воды.
Требования к техническим характеристикам и комплектации:
	№
	Технические параметры
	Требование технического задания

	1
	Входная вода
	водопроводная

	2
	Чистая вода (класс III)
	

	
	Производительность 
	15 л/ч

	
	Кондуктивность
	1-20 мкс/см

	3
	Ультрачистая вода (класс I)
	

	
	Производительность (не менее)
	30 л/ч

	
	Сопротивление
	18.2 МОм/см

	
	Кондуктивность
	0,055 мксм/см

	
	TOC
	1-5 ppb

	4
	Финишная полировка воды при помощи финишного микрофильтра(0,22 мкм)
	наличие

	5
	Содержание частиц размером более 0,22мкм
	менее 1 Частиц/мл

	6
	Двухволновая  УФ-лампа 254нм и 185нм
	наличие

	7
	Микропроцессорное управление, ЖК дисплей
	наличие

	8
	Резервуар
	30л

	9
	Модуль предочистки
	Наличие, 2 шт.

	10
	Модуль обратного осмоса
	Наличие, 2 шт.


Дополнительные требования:
1. Обязательное  соответствие  предлагаемого  оборудования  международному стандарту  ISO9001:2008.

2. Гарантийныйсрокобслуживаниянеменее12месяцев.

3. Поокончании гарантийного срокадолжно осуществлятьсяпослегарантийное обслуживаниесервиснымцентромвРеспубликеУзбекистан.

14. Вытяжной шкаф

Технические характеристики:

- для высоких термических нагрузок и для работы с сильными минеральными кислотами — серной, азотной и соляной или их смеси, так называемой царской водкой.

- с устойчивой к воздействию кислот керамикой. 

- большая глубина внутреннего пространства;

- столешница (1500 мм) из керамики или с обшивкой из полипропилена;

- защитный экран из многослойного безопасного стекла;

- датчик температуры.
16. Ультрафиолетовая лампа
Технические характеристики:
Три светодиода высокой интенсивности (для длины волны 450 нм) плюс белый свет для освещения темных областей, 

Зона охвата луча от 10 до 13 см;

Интенсивность освещения от 200 до 2000 мкВт/см2.
Номинальная интенсивность синего света при волне 450 нм от 2500 до 5000 мкВт/см2
17. Ультразвуковая баня
Технические характеристики: 
-объем от 2 до 3,0 л;

-корзина сетчатая из нержавеющей стали;

-крышка из нержавеющей стали;
-ультразвуковой мощность 80 Вт;
-ультразвуковая частота: 35 кГц;
- мин. температура нагрева/ охлаждения 30 °C;

-установка времени работы от 1 до 15 мин;

-функция непрерывной работы;

-отметка уровня наполнения;
-пользовательский интерфейс: механический переключатель;
-пиковая мощность ультразвука: 320 Вт.
20. Термошейкер
Универсальный рефрижераторный термостат-шейкер предназначен для широкого круга применений и используется для генетических анализов, выделения ДНК и РНК, пробоподготовки, биохимических исследований ферментативных реакций и процессов, извлечения метаболитов из клеточного материала, инкубации, встряхивания, пептидного картирования и т.д.
- Быстрый нагрев и охлаждение
- Быстрый выход на заданную скорость встряхивания
- Диапазон рабочих температур: + 4°C до 100°C
- Диапазон регулирования температуры от 15°C ниже температуры окружающей среды до 100°C 
- Скорость встряхивания от 250 до 1400 оборотов в минуту
- Стабильность температуры ± 0,1°C
- Цифровой Таймер со звуковым сигналом от 1 мин до 96 часов
- Отличная однородность температуры по всему блоку
- Выбор сменных блоков
- дисплей отображает установленное и фактическое время работы, скорость перемешивания и температуру
- Функции нагрева, охлаждения и перемешивания могут работать независимо друг от друга
- Функция калибровки температуры для компенсации разницы термических характеристик различных пробирок, планшетов и образцов
	Параметр
	Значение

	Температурный диапазон
	4°C to 100°C

	Диапазон регулирования температуры
	от 15°C ниже температуры окр. ср. до +100°C

	Равномерность температуры по блоку
	При 4°C ±0.6°C
При 37°C ±0.1°C
При 100°C ±0.3°C

	Скорость нагрева от +25°C до +100°C
	4-5°C/мин

	Скорость охлаждения от 100°C до 25°C
	4-5°C/мин.

	Скорость охлаждения от 25°C до 4°C
	1.8°C/мин.

	Скорость встряхивания
	от 250 до 1400 rpm

	Диаметр орбиты
	2 мм.

	Таймер
	от 1 мин. до 96 часов с шагом установки 1 мин.

	Блок для микропробирок
	24x2.0 ml


21.
Микроцентрифуга
	Центрифуга с режимом охлаждения до -9 С, необходима для проведения процесса экстракции ДНК от биологических материалов.

Вместимость

24х1,5/2,0 мл

Максимальное ускорение 

до 13300 об/мин (до 17000 g)

С охлаждением, температурный диапазон, °С

–9 ...+40

Таймер

до 99 мин и непрерывный режим

Роторы и адаптеры:

ротор угловой, 18 мест по 0,5 мл и 18 мест по 2,0 мл, c крышкой;

ротор угловой ClickSeal, 24 места по 1,5/2,0 мл, с крышкой от биоконтаминации;

ротор угловой, 36 мест по 0,5 мл, c крышкой;

ротор гематокритный, 24 места для гематокритных капилляров;

ротор угловой, 32 места по 0,2 мл, или для 4-х стрипов, с крышкой от биоконтаминации;

ротор угловой, 64 места по 0,2 мл, или для 8-и стрипов, с крышкой;

адаптер для пробирок на 0,5 мл и 0,6 мл, 24 шт.;

адаптер для пробирок на 0,4 мл, 24 ш

т.; 
адаптер для ПЦР пробирок на 0,2 мл, 24 шт.



22.
Микроцентрифуга
Для центрифугирования препаратов ПЦР и комплектов реактивов набора генотипирования а также используется во время выделения ДНК.
	Максимальная скорость, об/мин:
	от 6 000 (2 000g);

	Максимальная вместимость, мл:
	минимум 6х1,5/2,0

	Таймер:
	необязательно

	Функция:
	быстрого центрифугирования

	Доступные роторы, шт:
	2

	Блокировка работы центрифуги 
	при открытой крышке

	Комплект поставки:
	минимум должен включать центрифуга;

ротор  6х1,5/2,0 мл;

 ротор 16х0,2 мл;

 адаптеры для пробирок 0,2 мл(6 шт);

 адаптеры для пробирок 0,5 мл (6 шт)


23. Центрифуга многофункциональная 
Предназначен для центрифугирования 96 ячеечных плашек и для проведения ультроцентрифугирования филтрации при очистки ДНК.
С ротором для планшетов и на 15 мл.пробирок в комплекте

	Максимальная скорость для горизонтального ротора:
	минимум до 4500 (3260 g) об/мин

	Максимальная вместимость, мл:
	145 × 4

	Типы емкостей:
	пробирки — 2, 7, 15, 50 и 145 мл;

вакутейнеры 3/5, 5/7 и 10 мл;

микропланшет;

капилляры

	Максимальная скорость  для углового ротора:
	минимум 16000 (24328 g) об/мин

	Максимальная вместимость, мл
	50 × 6

	Типы емкостей:
	пробирки — 1.5, 2, 7, 15, 15, 50 мл;

стрипы

	Система смены роторов должен:
	позволяет проводить установку и замену роторов

	Крышки роторов должны:
	герметично закрываться одной рукой в перчатке

	Время непрерывной работы, часов:
	100

	Уровень шума, дБ:
	<58

	Требования по комплектации:
	Ротор угловой, с аэрозоль-непрониц. Крышкой;
Набор из 4 адаптеров, каждый для 2х конических пробирок 15 мл;

Ротор-бакет для 2х2 микропланшет или 2х1 глубоколуночных планшетов;

Стаканы центрифужные, каждый для 2х микропланшет к для ротора;

Ротор угловой


24. Центрифуга–вортекс
Для перемешивания растворов при проведении выделения ДНК,  при приготовлении растворов для ПЦР и  компонентов наборов генотипирования, а также их встряхивание.
· Скорость вращения, об/мин — 2000 — 7000;

· максимальное ускорение, g — до 3200;

· числомест — минимум 36 (1,5/2 мл);

· таймер, мин — 0,1 — 30;

· интенсивность перемешивания — 2 вида легкого, 2 вида интенсивного и 2 вида особо интенсивного перемешивания.
25. Шейкер вортекс
Для перемешивания растворов при проведении выделения ДНК,  при приготовлении растворов для ПЦР и  компонентов наборов генотипирования.
	· Траектория движения: Орбитальная 
· Интервал скоростей 0 – 2500 оборотов в минуту (увеличение скорости допускается)
· отребляемая / Производимая мощность привода 39 Вт / 9 Вт
· Максимальная нагрузка 400 г

· Дисплей скорости шкала 

· Тип запуска Непрерывное
· Сенсорный режим да

· Комплект поставки: Шейкер со стандартной платформой для пробирок диаметром 30 мм и маленьких сосудов, инструкция


26.  Термошейкер

Технические характеристики:

- Для перемешивания в любых сосудах объемом от 1 до 50 мл;

- частота перемешивания от 2 000 до 3 000 об/мин;

- система защиты от разбрызгивания;

- сменные блоки;

- Максимальная скорость, об/мин 3000

- Диапазон температур от 15 до 100°C.

Техническое задание 

Холодильные устройства
Ташкент


2021г.
  Низкотемпературный морозильник 
Для замораживания и безопасного хранения реактивов и вещественных доказательств.
Низкотемпературный вертикальный морозильник одной дверцей применяются в лабораториях медицинского и научного направления для хранения образцов и материалов в температурном режиме от - 50 до -80 С.

 Низкотемпературные морозильники имеют встроенный дисплей отображающий информацию о заданной и текущем значении температуры, температура задается на сенсорном дисплее с точностью до 1 С. 

Морозильник оснащен звуковой сигнализацией срабатывающей при открытой двери, отклонении температуры от заданной, технической неисправности и необходимости техобслуживания. 

Низкотемпературный морозильник должен быть оснащен аварийной системой для поддержания заданной температуры при помощи жидкого азота или СО2, со встроенным регистратором температуры и укомплектован разнообразными системами для хранения.
Характеристики

Объем - 600-700 л

количество дверей - 1

максимальное количество криокоробок - 400

полки минимум 3

внутренние двери минимум 4.

· Температурный диапазон, °С — от −50 до −86°C;

· внутренний объем камеры, л — 682;

· микропроцессорный контроль;

· ЖК сенсорный экран;

· полки, шт. — 3;

· количество коробок 2", шт. — 500;

· количество дверей — 1;

· эргономичная дверная ручка;

· замок на двери;

· габариты, Ш × Г × В, мм — 864 × 955 × 1981;

· вес нетто/брутто, кг — 284/316.

2. Хроматографический холодильник.
-Микропроцессорный контроль системы
-Установка температуры в диапазоне от +1°С до +8°С
-Дисплей с графическими ссылками для универсальных процессов
-Визуальное/звуковое предупреждение при повышении (выше +5.5°С) или понижении (ниже +1.5°С) температуры и отключении электричества
-Графический цветовой термометр
-Увеличенный цифровой температурный дисплей точность 0.1°С
-Устройство, поддерживающее в рабочем режиме контрольную панель при отключении электричества
-Теплоизоляцией из вспененного полиуретана
-Включение/выключение света при открывании/закрывании двери
-Герметичная набивка двери по периферии
-Автоматическое закрывание двери
-Дверная ручка по всей длине двери      
-Внешняя и внутренняя поверхности покрыты ударопрочной краской
-Полки с эпоксидным покрытием
-Автоматическая система разморозки
-Автоматическое удаление конденсата

-Объем не менее 600 л
-Тип двери cплошная
- Количество дверей, шт. одна, со стеклом
- Ящики, шт.  2

-Сниженный уровень шума, дБ  52

3. Морозильник (- 10 – 35 °С),  от 300 л до 400 л с контролем доступа при заданной температуре
	Объем камеры, л:
	от 300 до 400

	Температура:
	от -10°C до -35°C

	Опции мониторинга: 
	беспроводная связь

	Контроль температуры:
	электронный

	Температурный дисплей:
	цифровой

	Отключения питания:
	сигнализация

	Температуры относительно заданной:
	сигнализация повышения и понижения

	Размораживание:
	автоматическое

	Регистратор диаграмм:
	опционально

	Количество полок, шт.:
	4

	Напряжение: 
	230 В

	Частота:
	50 Гц


4.  Низкотемпературный морозильник от -50 до -86°С, от 400 до 700 л, для хранения термолабильных ферментов и реактивов
Технические параметры 

- Температура от -50°C до -86°C
- Корпусы выполнены из толстой холоднокатаной стали, устойчивые к царапинам и коррозии

- Изоляция толщиной от 100 до 130 мм из вспененного полиуретана

- Внутренние элементы с покрытием glaveneel с полками из нержавеющей стали
- Дверная ручка со встроенным замком
- Фиксирующие ролики диаметром от 1 до 5 см
- Микропроцессорная система управления и контроля 
- Система регулирования электропитания со стабилизатором напряжения 

- Системы дополнительной защиты образцов в случае сбоя питания или механического отказа  
- Система хранения с выдвижными полками, нержавеющая сталь                                                                                                                                                            - Объем, от 400 до 700 л
- Внутренние двери, 4 шт
- Стиль Вертикальный

- Мощность 980 Вт

5. Фармацевтический холодильник от 1 до 8°С, от 300 до 400 л.
-Микропроцессорный контроль системы
-Установка температуры в диапазоне от +2°С до +8°С
-Объем от 300 до 400 л
-Дисплей с графическими ссылками для универсальных процессов
-Визуальное/звуковое предупреждение при повышении (выше +5.5°С) или понижении (ниже +1.5°С) температуры и отключении электричества
-Графический цветовой термометр
-Увеличенный цифровой температурный дисплей точность 0.1°С
-Устройство, поддерживающее в рабочем режиме контрольную панель при отключении электричества
-Теплоизоляцией из вспененного полиуретана
-Включение/выключение света при открывании/закрывании двери
-Герметичная набивка двери по периферии
-Автоматическое закрывание двери
-Дверная ручка по всей длине двери      
-Внешняя и внутренняя поверхности покрыты ударопрочной краской
-Полки с эпоксидным покрытием
-Автоматическая система разморозки
-Автоматическое удаление конденсата


-Тип двери cплошная
-Количество дверей 1
-Количество полок 4

6. Холодильник 2х камерный
-Диапазон температур морозильной камеры от -10 до -30°C;

-Диапазон температур холодильной камеры от +1 до +10 °C;

-Объем, холодильного отделения, литров  не менее 150;

-Объем, морозильного отделения, литров не менее 110;
-принудительная циркуляция воздуха/статичная;
-метод размораживания, холодильной и морозильной камер — автоматический;
-аварийная сигнализация в случае продолжительно открытой двери и неисправности температурного датчика или о перебоях в подаче питания, продолжавшихся более 60 секунд, до тех пор, пока предупредительный сигнал не сбросят вручную;
-электронный контроллер для настройки температуры с точностью от 1 до 10°C
-порт доступа для установки дополнительного температурного датчика  для внешнего мониторинга температуры внутри холодильной камеры;
-материал корпуса — сталь;
-внутренняя отделка из полистирола;
-дверной замок;
-металлическая дверь в холодильной и морозильной камерах;

-энергопотребление 0.9 kW в сутки.


Техническое задание 

 Микроскопы
1. Промышленный микроскоп 

Для предварительного осмотра, анализа и обнаружения биологических материалов человека. 

В комплекте должен быть видеомикроскоп, 180 кратный увеличивающий зум, монитор - отображающий увеличенный объект, штатив стенд держатель, светодиодное освещение.
Характеристики товара:
· Материал:Металл
· Артикул: USB Microscope camera
· Выдвижной тубус: Монокуляр
· Формат изображения: JPEG (Joint Photographic Experts Group) или BMP (Bitmap Picture)
· Формат видео: AVI (Audio Video Interleave)
· HDMI выход

· Датчик изображения - FULL HD (Full High Definition)

· Скорость съемки – минимум до 60 кадров в секунду.
2. Микроскоп-спектрофотометр с фотокамерой для снятия спектров отражения и флуоресценции.

Прибор предназначен: для фотометрических исследований в проходящем, отраженном свете и в свете люминесценции, а также для исследований в поляризованном свете микрообъектов и микроучастков макрообъектов.

Технические характеристики:
	Увеличение микроскопа, крат
	50 – 1000

	Спектральный диапазон регистрации, нм

Зеркального отражения:

Диффузного отражения:

Пропускания (оптической плотности):

Люминесценции:
	350 – 900

380 – 760

350 – 900

400 – 700

	Минимальный размер фотометрируемого участка, мкм
	1

	Количество фотометрических диафрагм, шт.
	6

	Визуальная насадка
	бинокулярная

	Угол наклона окулярных тубусов, град
	20

	Увеличение насадки, крат
	1

	Регулируемое межзрачковое расстояние
	55-75

	Окуляры, крат
	10

	Освещение
	- проходящий свет - классическое по Келлеру,

- сверху - свет, падающий через объектив,

- от наклонного осветителя

	Тип коррекции объективов
	Микрофлюары, стигмахроматы

	Объективы (увеличение)
	5/0,1 ∞/-

10/0,25Л∞/ -

20/0,45Л ∞/0,17

40/0,65Л ∞/0,17

100/1,30Л МИ ∞/0,17 (ирис)

	Револьверное устройство крепления объективов
	Четырехгнездное, вращение в любом направлении

	Предметный столик
	рукоятки коаксиальные, управление справа

	Конденсор
	числовая апертура 0,9

	Источник света
	лампа галогенная 9 В 70 Вт,

лампа ртутная HBO 100 Вт

	Источник питания
	сеть переменного тока, 220 В 50 Гц,

блоки питания настольного типа, для галогенной лампы - регулировка яркости

	Цифровая фотокамера  не менее 10 мП                    
	Наличие

	Компьютерная станция (компьютер + принтер) для управления оборудованием с программным обеспечением

Возможности программного обеспечения:
· управление монохроматором с большим выбором скоростей сканирования;

· математическая обработка результатов фотометрирования;

· автоматическое определение координат цвета и координат цветности различных объектов;

· -создание банка данных с автоматизацией поиска объектов по цветовым характеристикам.


	Наличие


4. Техническое задание на

Цифровой Микро Макро Микроскоп.
	№
	Наименование параметра
	Заданное значение параметра

	1. Общиетребования

	1.1
	Область применения
	измерительный прибор для различного применения в лаборатории.

	2. Требования к техническим параметрам

	2.1
	ЦифровойМикроМакроМикроскоп
	1 комплект

	
	 возможность подключения различных камер 

	наличие

	
	Макрообъективы.
	наличие

	
	Микро револьверная головка станка
	наличие

	
	Микрообъективы.
	наличие

	
	Микрометрический столик, столик с фильерой 
	наличие

	
	Бинокулярная трубка 
	наличие

	
	Видео камера с С-mount и FireWire соединениями 
	наличие

	
	Цифровая камера с разрешением 3.3 и 5 Мпикс., FireWire соединение
	наличие

	
	Программное Обеспечение (ПО) для работы с изображениями в комбинации с Цифровой и Видео камерами 
	наличие

	2.2
	Прочие технические требования
	

	
	Рабочее напряжение: 230V/50Hz
Инструкция на русском языке
	Наличие

	2.3
	Дополнительные условия
	

	
	Установкаоборудования
	Установка, настройка и тестирование оборудования сертифицированными производителем специалистами

	
	Инструктаж  персонала на месте эксплуатации
	Наличие

	
	Гарантийное и сервисноеобслуживание
	Обслуживание за счет поставщика не менее 12 месяцев после ввода в эксплуатацию

	
	Требования


	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. 

Товар должен быть новым (не ранее 2018 года), то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Республики Узбекистан. Должно быть обеспечено гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживания прибора. 

Наличие авторизированного сервис-центра в Центральной Азии (сервис-инженеры должны проходить обучение на заводах-изготовителях, иметь соответствующие сертификаты).













