	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики
	Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы 

(Кат № и № стр.)

	6.2.
	Аппарат ИВЛ ( 2 шт.)
	

	
	Модель: 
	

	
	Производитель и страна Происхождения:
	

	
	1. Общие характеристики:
	

	
	Назначение: аппарат ИВЛ предназначен для длительной управляемой искусственной вентиляции лёгких у взрослых и детей в стационарных условиях.
	

	
	Технические требования:
	

	1.2
	Электрический привод- работа от встроенной турбины или пневматический привод в комплекте с компрессором;
	

	1.3
	Дыхательный объем в диапазоне не менее 50 мл – 2000 мл;
	

	1.4
	Частота дыхания в диапазоне не менее 5 – 55 дыханий/мин;
	

	1.5
	Поддерживающее давление: в диапазоне не менее 0-60 мбар/см.вод.ст., с возможностью отключения;
	

	1.6
	Положительное давление в конце выдоха (РЕЕР) 0 – не более 25 см водного столба; не менее 35 мм.в.ст.
	

	1.7
	Регулируемый пиковый поток в диапазоне от 10 и не менее 140л/мин.;
	

	1.8
	Давление на вдохе в диапазоне 1-80 см.вод.ст./мбар;
	

	1.9
	Концентрация кислорода 21 – 100 %; возможность работы без подключения кислорода;
	

	1.10
	Триггер по потоку в диапазоне 1 - 20л/мин; с возможностью отключения;
	

	1.11
	Проведение вентиляции при работе от источника кислорода низкого давления от 0,03 атм. или 80л/мин;
	

	1.12
	Возможность экстренной подачи 100% кислорода, для подготовки проведения санации, бронхоскопии;
	

	1.13
	Проведение небулайзерной терапии через аппарат, при подключение системы небулайзера различных производителей;
	

	1.14
	Бесперебойная работа от   внутреннего аккумулятора не менее 2 часов.
	

	
	2. Режимы вентиляции:
	

	2.1
	Управляемая и вспомогательная cинхронизируемая вентиляция с контролем по объему (VCV- SIMV);
	

	2.2
	Управляемая и вспомогательная cинхронизируемая вентиляция с контролем по давлению (PCV- SIMV);
	

	2.3
	Управляемая и вспомогательная вентиляция с контролем по объему, регулируемая по давлению (например PRVC, AutoFlow, VV++ или эквивалент);
	

	2.4
	Спонтанная вентиляция с постоянным положительным давлением (CPAP) с поддержкой по давлению(PS);
	

	2.5
	Неинвазивной вентиляции (NIV) с компенсацией утечек не более 100мл; не менее
	

	2.6
	Автоматическая вентиляция при апноэ.
	

	
	3. Жидкокристаллический сенсорный экран
	

	3.1
	Русифицированный экран;
	

	3.2
	Размер не менее 10 дюймов с отображением следующей информации:
	

	3.3
	Тип – сенсорный (Touchscreen);
	

	3.4
	Давления PEEP;
	

	3.5
	Минутный объем (спонтанный и аппаратный);
	

	3.6
	Дыхательный объем;
	

	3.7
	Частота дыхания (спонтанная и аппаратная);
	

	3.8
	Отображение пикового, среднего давления в дыхательных путях;
	

	3.9
	Соотношение вдох/выдох, время вдоха;
	

	3.10
	Аппаратный расчет механики дыхания -  Определение статического комплайнса, резистанса, определение Auto PEEP
	

	3.11
	Отображение дыхательных петель/кривых: объем/давление, объем/поток, давление/поток
	

	3.12
	Концентрация О2 на вдохе;
	

	
	4. Аварийно-предупредительная звуковая и визуальная сигнализация:
	

	4.1
	Тревога при апноэ;
	

	4.2
	Предел максимального и минимального давления в контуре;
	

	4.3
	Предел минимального минутного объёма;
	

	4.4
	Изменение заданных параметров концентрации кислорода;
	

	4.5
	Сбой сетевого питания;
	

	4.6
	Низкий заряд батареи /батарея не работает;
	

	4.7
	Низкий О2 на вдохе.
	

	
	5. Подключение кислорода:
	

	5.1
	Давление кислорода на входе в диапазоне 1,5 - 2,5 атм; 2,0-6,0 атм.
	

	5.2
	Работа от источника низкого давления: концентратора кислорода или кислорода с низким давлением от 0,03 атм.
	

	
	6. Электропитание:
	

	6.1
	220 В ± 10 %, 50 Гц;
	

	6.2
	Сетевой кабель с евро разъёмом.
	

	
	7. Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы):
	

	7.1
	Прозрачные маски многоразовые для проведения масочной вентиляции – по 2 шт. трех размеров (большой, средний, маленький);
	

	7.2
	Мешок Амбу для взрослых 1 шт. 

Маска сделана из мягкого стерилизуемого в автоклаве материала, прозрачная с манжетой – 2 штуки
Объём дыхательного мешка не менее 1500 мл.

Наличие резервного кислородного мешка объёмом не менее 2000 мл – 2 штуки.
Наличие шланга длиной не менее 2 м – 2 штуки.
Состоит из силиконового мешочка, одной регулированной лицевой маски размера №2, и клапана с прижимной разгрузкой.

Возможность стерилизации масок автоклавированием и дезинфицирующими растворами.

Наличие сумки или футляра для транспортировки;
	

	7.3
	Мешок Амбу для детей 1 шт.
Маска сделана из мягкого стерилизуемого в автоклаве материала, прозрачная с манжетой – 2 штуки
Объём дыхательного мешка не менее 500 мл.

Наличие резервного кислородного мешка объёмом не менее 1000 мл – 2 штуки.
Наличие шланга длиной не менее 2 м – 2 штуки.
Состоит из силиконового мешочка, одной регулированной лицевой маски размера S, и клапана с прижимной разгрузкой.

Возможность стерилизации масок автоклавированием и дезинфицирующими растворами.

Наличие сумки или футляра для транспортировки;
	

	7.4
	Комплект приспособлений для проведения неинвазивной вентиляции для взрослых – по 2 шт. трех размеров;
	

	7.5
	Контур пациента многоразовый автоклавируемый для взрослых 
– не менее 4 комплектов;
	

	7.6
	Бактериально-вирусные фильтры 





– 200 шт.;
	

	7.7
	Увлажнитель кислородно - воздушной смеси со сменными автоклавируемыми камерами - 2 компл.;
	

	7.8
	Датчик потока многоразовый 





– 4 шт.;
	

	7.9
	Многоразовый клапан выдоха 





– 2 шт.;
	

	7.10
	Комплект для небулайзерной терапии 




– 10 шт.;
	

	7.11
	Тестовый легкие, для взрослых, объем не менее 1 литра  


– 1 шт.

Тестовый легкие, для детей, объем не менее 1,5 литра  



– 1 шт.;
	

	7.12
	Мобильная тележка на колёсах с фиксатором колес для установки аппарата 
– 1 шт.;
	

	7.13
	Шланг для подачи кислорода высокого давления не менее 3м. 


– 1шт.
	

	
	8. Сертификаты:
	

	8.1
	На производителя: 

ISO 9001, ISO 13485:2003.

На оборудование: 

МЭК 61010-1 или аналог международного стандарта.

СE или FDA 
	

	8.2
	Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД).
	

	
	9. Документация:
	

	9.1

9.2
	Инструкция по эксплуатации на русском языке;

Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке.
	

	
	10. Сборка, установка и ввод в эксплуатацию:
	

	10.1
	Аппарат должен быть собран и введен в эксплуатацию специалистом поставщика на рабочем месте (_____________).
	

	
	11. Инструктаж:
	

	11.1
	Инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для персонала – 2 человека. Инструктаж должен включать теоретические знания и практические навыки по эксплуатации и обслуживанию устройства. Инструктаж должен быть на русском языке.
	

	
	12. Гарантийный срок:
	.

	12.1
	24 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию.
	

	
	Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 г.
	


2

