	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики
	Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы 

(Кат № и № стр.)

	7.7
	Дефибриллятор с монитором (количество 1 шт.)
	

	
	Модель:
	

	
	Производитель и страна происхождения:
	

	
	Назначение: Дефибриллятор с монитором предназначен для активации сердечных сокращений стимуляцией током пациента с остановкой или нарушениями ритма сердца, визуальным контролем сердечной деятельности и документированием процесса реанимации.
	

	
	Технические требования:
	

	1. 
	· Технология: бифазная дефибрилляция;
	

	2. 
	· Полностью русифицированный;
	

	3. 
	· Режимы работы: синхронизированная / асинхронная, ручной / автоматический;
	

	4. 
	· Наличие функции самотестирования;
	

	5. 
	· Внешняя дефибрилляция с помощью утюжковых электродов или одноразовых клеящихся электродов;
	

	6. 
	· Наличие функции внешней кардиостимуляции со следующими режимами: фиксированный (fix), по требованию (demand), перегрузка (overdrive);
	

	7. 
	· Наличие режима автоматической оптимизации уровня энергии в зависимости от импеданса грудной клетки пациента;
	

	8. 
	· Наличие функции распознавание трепетания или фибрялиции желудочков;
	

	9. 
	· Распознавание импульсов электрокардиостимулятора;
	

	10. 
	· Наличие функции определения аритмии;
	

	11. 
	· Наличие высококонтрастного, цветного, жидкокристаллического или иного монитора;
	

	12. 
	· Отображаемые параметры: ЭКГ, ЧСС,SpO2; 
	

	13. 
	· Наличия пульсоксиметра;
	

	14. 
	· 12-канальная ЭКГ;
	

	15. 
	· Мониторинг частоты сердечных сокращений в диапазоне 0 – 300 уд/мин;
	

	16. 
	· Энергия разряда не менее 5 - 360 Дж;
	

	17. 
	· Время зарядки до мощности 300 Дж не более 10 секунд при работе от сети электропитания или встроенной аккумуляторной батареи;
	

	18. 
	· Автоматический набор энергии разряда;
	

	19. 
	· Готовность к проведению разряда сопровождается звуковым сигналом;
	

	20. 
	· Индикация качестваналоженияэлектродов;
	

	21. 
	· Регистрация ЭКГ с одноразовых ЭКГ-электродов или с многоразовых электродов для дефибрилляции;
	

	22. 
	· Возможность использования аппарата для длительного мониторинга сердечной деятельности;
	

	23. 
	· Наличие акустической и визуальной системы тревоги при (кроме прочего): тахикардии, брадикардии, отсоединении электродов, низком заряде аккумулятора;
	

	24. 
	· Встроенный трёхканальный термопринтер с разрешением не менее 8 точек/мм;
	

	25. 
	· Возможность ручной и автоматической активации принтера;
	

	26. 
	· Скорость регистрации 25 – 50 мм/сек;
	

	27. 
	· Возможность подключения к системе PACS (поддержка стандарта RS 232);
	

	28. 
	Электропитание:
	

	29. 
	· 220 В ± 10 %, 50 Гц;
	

	30. 
	· Сетевойкабель, разъёмевростандарт;
	

	31. 
	· Перезаряжаемая аккумуляторная батарея, обеспечивающая работу аппарата в течение не менее 2 часов при мониторинге ЭКГ или не менее 50 разрядов мощностью 200 Дж;
	

	32. 
	· Перезарядка аккумуляторной батареи происходит автоматически при подключении аппарата к централизованной сети электроснабжения;
	

	33. 
	· Акустическая и визуальная индикация состояния аккумуляторной батареи.
	

	34. 
	Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы):
	

	35. 
	· ЭКГ - кабель пациента с нейтральным электродом – 2 шт.;
	

	36. 
	· Универсальный электрод утюжковый для взрослых и детей с кабелем подсоединения – 2 к-та;
	

	37. 
	· Тележка с фиксатором колёс для транспортировки аппарата – 1 шт.;
	

	38. 
	· Сумка для хранения и транспортировки аппарата с принадлежностями – 1 шт.;
	

	39. 
	· Дополнительная аккумуляторная батарея – 1 шт.;
	

	40. 
	· Зарядное устройство для аккумуляторной батареи – 1 шт.;
	

	41. 
	· Термобумага для принтера в рулонах (общая длина не менее 1000 м);
	

	42. 
	· Электродный гель в удобной для использования таре (общее количество не менее 1000 мл);
	

	43. 
	· ЭКГ - электрод, одноразовый, клеящийся, для взрослых – 500 шт.; 
	

	44. 
	· ЭКГ - электрод, одноразовый, клеящийся, для детей – 500 шт.;
	

	45. 
	· Датчик пульсоксиметра для взрослых – 2 шт.;
	

	46. 
	· Датчик пульсоксиметра для детей – 2 шт.;
	

	
	· Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Перечень таких дополнительных деталей, узлов, материалов должен быть представлен в предложении.
	

	
	· Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в предложении.
	

	
	Требования к сертификации (копии должны быть представлены в предложении и заверены печатью участника торгов):
	

	
	· Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: 
	

	
	· ISO 9001;
	

	
	·  ISO 13485:2003;
	

	
	· Поставляемоеоборудованиедолжносоответствовать:
	

	
	·  IEC 60601-1-1:2000;
	

	
	·  IEC 60601-1-2:2005;
	

	
	·  IEC 601-2-4-83;
	

	
	·  IEC 601-2-27-91;
	

	
	· Требованиям ГОСТ Р 50267.4-92, ГОСТ 30324.4-95 или другому стандарту на данный вид оборудования;
	

	
	· Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования;
	

	
	· Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране происхождения;
	

	
	· Регистрация: - К моменту подачи предложения предлагаемая модель должна быть предварительно зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз.
	

	
	Документация (для каждой единицы):
	

	
	· Инструкция по эксплуатации на русском языке;
	

	
	· Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке;
	

	
	Гарантийный срок:
	

	
	· 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию.
	

	
	· В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны;
	

	
	Сборка (для каждой единицы):
	

	
	· Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом поставщика на рабочем месте (_______________).
	

	
	Инструктаж (на русском языке):
	

	
	· Инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала:
	

	
	· Медицинский персонал по эксплуатации аппарата – максим. 5 человек;
	

	
	· Технический персонал по сервисному обслуживанию аппарата – 1 чел.;
	

	
	Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021г.
	


2

