Ташкентская Республиканская психиатрическая больница с интенсивным наблюдением

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики |
| --- | --- |
| 1 | Автоклав (Стерилизатор паровой) 100 л |
|  | Назначение: Автоклав (Стерилизатор паровой) 100 л предназначен для стерилизации паром под давлением медицинского инструментария, белья, лабораторной посуды и культуральных сред, с функцией вакуумной сушки, а также нужд аптеки лечебного учреждения (стерилизация растворов во флаконах или лабораторной посуде). |
| 2 | Технические требования: |
|  | Стерилизатор паровой, круглый, горизонтальный (горизонтальная загрузка); |
|  | Автоматический, напольное исполнение; |
|  | Тип стерилизатора - непроходной; |
|  | Механизм закрывания крышки 1 прижим; |
|  | Боковое расположение механизма закрытия крышки с замком; |
|  | Расположение органов управления со стороны рабочей зоны стерилизатора (загрузочной стороны); |
|  | Объём рабочей камеры не менее 100 литров; |
|  | Диаметр рабочей камеры не менее 400 мм, глубина не более 830 мм; |
|  | Материал наружных панелей крышки камеры и камеры нержавеющая сталь (Участник должен указать марку стали и размеры, чтобы подтвердить требования ТЗ); |
|  | Толщина материала наружных панелей, не менее 1 мм; |
|  | Толщина материала камеры, не менее 3,0 мм; |
|  | Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих; |
|  | Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии; |
|  | Термозащита камеры и крышки камеры; |
|  | Материал трубок, фитингов контактирующих с жидкостями и паром нержавеющая сталь, медь; |
|  | Производительность встроенного парогенератора достаточная для надёжного обеспечения аппарата паром и выполнения его функционального назначения; |
|  | Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе и отображения этапов его работы; |
|  | Подключение к водопроводной сети/ возможность ручного заполнения емкостей для воды; |
|  | Вакуумный водокольцевой насос; |
|  | Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки; |
|  | Возможность комплектации системой охлаждения сброса пара в канализацию (парогасителем); |
|  | Принтер; |
|  | Русифицированный ЖК дисплей; |
|  | Регистрация давления и температуры в текстовом виде; |
|  | Клавиатура для управления влагозащитная. |
| 3 | Электропитание: |
|  | 380 В ± 10 %, 50 Гц, 3 фазы; |
|  | Потребляемая мощность не более - 15 кВт; |
|  | Сетевой кабель. |
| 4 | Комплектующие, запасные части и расходные материалы (для каждой единицы): |
|  | -Контрольные датчики давления и уровня воды – 1 комплект; |
|  | -Электронагревательный элемент – 1 комплект; |
|  | -Прокладки для крышки рабочей камеры – 1 комплект; |
|  | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в предложении. |
| 5 | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства: |
|  | - ISO 9001:20ХХ; |
|  | - МЭК 601-1-88; |
|  | - Межгосударственному стандарту (ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99, ГОСТ 19569-89) или другому международному стандарту на данный вид продукции; |
|  | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам (копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Участника). |
| 6 | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |
| 7 | Документация |
|  | Инструкция по эксплуатации на английском, а также узбекском или русском языке |
|  | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке |
|  | Наличие сервисного центра в Республике Узбекистан с предоставлением сертификатов и паспортных данных сертифицированных специалистов с заверением завода-производителя. |
| 8 | Установка и ввод в эксплуатацию (для каждой единицы): Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию в проектном месте (2021 год). |
|  | Участник в своём предложении должен предоставить требования к проектному месту для осуществления монтажа оборудования и его подключения к источнику электропитания, канализации и пр. |
| 9 | Инструктаж (на русском языке): Инструктаж должен быть проведён Поставщиком или местным агентом на рабочем месте: |
|  | - Персонал по эксплуатации оборудования – 2 человека; |
|  | - Инженерно-технический персонал по сервисному обслуживанию оборудования – 1 человек; |
| 10 | Гарантийный срок эксплуатации: Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию с предоставлением чек-листов компанией-продавцом каждые полгода в республиканский учебно-производственный центр по ремонту и обслуживанию медицинской техники при МЗ РУз. |
| 11 | Постгарантийное обслуживание Сервисный центр должен иметь в наличие необходимую информацию, резервные копии программных продуктов, часто заменяемые детали и сопутствующие материалы для проведения ремонта. |
| 12 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2020 г. |