| № | Наименование параметра |  | Соответствие с указанием значений и ссылок на подтверждающие материалы (№стр.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Палатный рентген аппарат с CR - системой (1шт) |  |  |  |
|  | Производитель: |  |  |  |
|  | Модель: |  |  |  |
|  | Ссылка на предложенную модель комплекса на веб-сайте Производителя – (Участник должен дать ссылку на предложенную модель на веб-сайте производителя) |  |  |  |
|  | Назначение: проведение рентгенодиагностических процедур |  |  |  |
| 1 | Основные отрясли клинического применения: |  |  |  |
|  | Исследования в травматологии |  |  |  |
|  | Исследования в экстренной медицине |  |  |  |
| 2 | Имеющиеся характеристики мобильной рентгеновской системы: |  |  |  |
| 2.1 | Наличие высокочастотной рентгеновской трубки с фиксированным анодом |  |  |  |
| 2.2 | Выходная мощность не менее10 кВт |  |  |  |
| 2.3 | Размер фокусного пятна не более 1,5 мм |  |  |  |
| 2.4 | Диапазон анодного напряжения в пределах от 40 до 110 кВ |  |  |  |
| 2.5 | Максимальное значение силытока, не менее150 мА |  |  |  |
| 2.6 | Диапазон изменения, в пределахмАс0,5 ~ 200 |  |  |  |
| 2.7 | Диапазон перемещения фокуса трубки по высоте от 650 до 1800 мм |  |  |  |
| 2.8 | Вращение рукава трубки вокруг оси не хуже+/- 60 градусов |  |  |  |
| 2.9 | Общая фильтрация в рентгеновском излучатели не менее 2.0ммАл |  |  |  |
| 2.10 | Наличие высокочастотного генератора |  |  |  |
| 2.11 | Количество анатомических программ, не менее40 |  |  |  |
| 2.12 | Функция самопроверки аппарата на неисправности, с індикатором состояния |  |  |  |
| 2.13 | Функция сохранения установок при неполадках в сети |  |  |  |
| 2.14 | Полка для перевозки и хранения кассет |  |  |  |
| 2.15 | Механическая педаль тормоза, для фиксации аппарата |  |  |  |
| 2.16 | Параметры электрического питания - 220В, 50Гц |  |  |  |
| 7 | Система компьютерной радиографии (CR-система): диагональ монитора LCD;(Указать модель и Производителя) |  |  |  |
|  | - Тип системы, на базе люминофорных пластин |  |  |  |
|  | Настольный дигитайзер с кассетоприёмником (сканирующая система) |  |  |  |
|  | - Пространственная разрешение матрицы изображения не менее 100 пикселей на 1 мм2. |  |  |  |
|  | - Производительность (пропускная способность), не менее 40 пластин / час. |  |  |  |
|  | - Форматы пластин, поддерживаемых 35 см x 43 см, 28 см x 35 см |  |  |  |
|  | - Количество возможных снимков на 1 кассете не менее 25000 |  |  |  |
|  | - Контрастное разрешение – не менее 12 бит на пиксель |  |  |  |
|  | - Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM 3.0. |  |  |  |
|  | Рабочая станция рентген-лаборанта – управляющий блок базы данных медицинских изображений. |  |  |  |
|  | - Аппаратное обеспечение рабочей станции обработки изображений: ПК с наличием CD /RW и DVD/RW, встроенной сетевой картой и видеокартой с высоким разрешением, лицензионная ОС на базе Windows или эквивалент, клавиатура, мышь. - Монитор LCD 19”, поддержка разрешения не менее 1280 х 1024 - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. |  |  |  |
|  | Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений, включая специальное программное обеспечение оптимизации контраста для одновременной визуализации структур минимальной и максимальной плотности. - Полная совместимость Программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Автоматическое подавление решетки. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Возможность печати снимков разных пациентов на одном листе плёнки - - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, BMP, JPEG, Русско язычный интерфейс пользователя. |  |  |  |
| 8 | Имеющиеся характеристики рабочей станции врача-рентгенолога: |  |  |  |
| 8.1 | - Аппаратное обеспечение рабочей станции обработки изображений: ПК с наличием CD /RW и DVD/RW, встроенной сетевой картой и видеокартой с высоким разрешением, лицензионная ОС на базе Windows или дрэквивалент - , клавиатура, мышь. |  |  |  |
| 8.2 | - Оптический привод DVD +/- RW |  |  |  |
| 8.3 | - монитор: - -Диагональ монитора; не менее 23'' |  |  |  |
| 8.4 | Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений, включая специальное программное обеспечение оптимизации контраста для одновременной визуализации структур минимальной и максимальной плотности. - Полная совместимость Программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Автоматическое подавление решетки. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Возможность просмотра и аналитической обработки рентгенограмм с рабочей станции рентген-лаборанта. - Возможность печати снимков разных пациентов на одном листе плёнки - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, BMP, JPEG - Русскоязычный интерфейс пользователя. - - Создание и вывод на печать текстовых заключений/отчетов |  |  |  |
|  | Память для хранения изображений на жестком диске управляющего блока базы данных медицинских изображений, не менее 30 000 изображений |  |  |  |
| 9 | Комплектация системы: |  |  |  |
| 9.1 | - Палатный рентген аппарат |  |  |  |
| 9.2 | - Система компьютерной радиографии (CR-система) |  |  |  |
| 9.3 | - Рабочее место врача-рентгенолога с вышеуказанными параметрами |  |  |  |
| 9.4 | Цифровой настольный термографический для вывода медицинских изображений в формате DICOM: - Разрешающая способность не менее 300 dpi. - Русскоязычный интерфейс пользователя. - Питание: 220 В (50 - 60 Hz) |  |  |  |
|  | Термографическая пленка 35х 43 см не менее 500 листов |  |  |  |
|  | Термографическая пленка 24х30см (или другого подобного формата) не менее 500 листов |  |  |  |
| 10 | Напряжение и частота питающей сети: 220 В, 50 Гц |  |  |  |
|  | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками и т.п. |  |  |  |
|  | Подставка для CR- кассет указанного формата |  |  |  |
|  | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |  |  |
|  | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |  |  |
|  | - ISO 9001; |  |  |  |
|  | - ISO 13485:2003; |  |  |  |
|  | - Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |  |  |
|  | - CE или FDA |  |  |  |
|  | Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране Происхождения; |  |  |  |
|  | Документация: |  |  |  |
|  | Наличие авторизации завода-производителя |  |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском или английском языке; |  |  |  |
|  | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке; |  |  |  |
|  | Сборка: |  |  |  |
|  | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию продавцом на рабочем месте |  |  |  |
|  | Регистрация - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |  |  |
|  | Инструктаж медицинского персонала (на русском языке): |  |  |  |
|  | После инсталляции оборудования, поставщик должен организовать на рабочем месте инструктаж врачей (не менее 2 человек) и среднего медицинского персонала (не менее 3 человек). Обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом производителя, имеющим достаточный опыт работы на аналогичном оборудовании. Обучение техника на рабочем месте или в ближайшем сервисном центре с выдачей сертификата. |  |  |  |
|  | Наличие авторизованного сервис-центра |  |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию |  |  |  |
|  | Гарантийный срок сервисного обслуживания: 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию с предоставлением чек-листов компанией-продавцом каждые полгода в республиканский учебно-производственный центр по ремонту и обслуживанию медицинской техники при МЗ РУз |  |  |  |
|  | Поcтгарантийное обслуживание: по дополнительному договору |  |  |  |
|  | Отзывы: Участник должен предоставить отзывы на предлагаемую модель из не менее 2 крупных научных центров и клиник США,стран Европейского Союза или России |  |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, производства не ранее 2021г. |  |  |  |