
	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики
	Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы

(Кат № и № стр.)

	11.7.
	Центрифуга лабораторная (2 шт.)
	

	
	Производитель
	

	
	Страна происхождения
	

	
	Модель
	

	
	Назначение: Центрифуга лабораторная предназначена для разделения биологических жидкостей (кровь, моча и др.) в поле центробежных сил в лабораторных условиях.
	

	
	Описание прибора:
	

	
	Не менее 8 пробирок по 15 мл;
	

	
	Диапазон скорости от 100 до 4000 об/мин;
	

	
	Микрокомпьютерный контроль, цифровые или аналоговые индикаторы скорости и времени;
	

	
	Бесщеточный мотор, без пылевого загрязнения;
	

	
	Настольная модель;
	

	
	Примерное время ускорения: 10 сек;
	

	
	Регулируемая скорость с шагом в 100 об/мин;
	

	
	Таймер: 1-99 мин. и непрерывная работа;
	

	
	Автоматическая предохранительная блокирующая крышка во время работы;
	

	
	Электропитание: 220 В, 50 Гц, Европейский разъем.
	

	
	Поставляется с набором пробирок:
	

	
	Пластмассовые (пластик)  
	

	
	Неградуированные 15 мл;
	

	
	Длина не более чем 100 мм;
	

	
	Набор из 1000 пробирок.
	

	
	Документация:
	

	
	Инструкция по эксплуатации на узбекском или русском языке;
	

	
	Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке.
	

	
	Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД).
	

	
	Гарантийный срок:
	

	
	24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию.
	

	
	Требования для сертификации (копии представленных сертификатов должны быть заверены оригинальной печатью Производителя, если Участник не является Производителем)
	

	
	· Производитель должен иметь следующие международные сертификаты качества ISO 13485:2003 и ISO 9001:2008;
	

	
	· Поставленное оборудование должно соответствовать стандарту: МЭК 601-1-88 и СЕ.
	

	
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска.
	


1

