Техническое задание на закупку изделий медицинского назначения и расходных материалов для гемодиализа в рамках централизованных закупок МЗ РУз в 2021 году.

| № П/п | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Указать требуемые параметры и дать ссылку на подтверждающий материал с указанием страниц. В случае наличия замечаний или комментарий по техническому заданию, просим дать обоснованные комментарии. |
| --- | --- | --- |
|  | Аппараты для гемодиализа (количество 100 шт) |  |
|  | Аппараты для гемодиафильтрации( on-line) (количество 5 шт) с расходным материалом для проведения сеансов гемодиафильтрации и гемофильтрации |  |
|  | Модель: |  |
|  | Производитель и страна Происхождения товара: |  |
|  | Назначение: Оборудование предназначено для проведения сеансов хронического и острого гемодиализа, гемодиафильтрации и гемофильтрации в отделениях гемодиализа и детоксикации. |  |
|  | Общие характеристики: |  |
|  | Возможность проведения стандартного бикарбонатного диализа с использованием любых прописей концентратов с одновременным контролем по проводимости и объему; |  |
|  | Профилирование с возможностью задания врачом профилей по натрию и ультрафильтрации; |  |
|  | Многофункциональный цветной дисплей с русифицированным интерфейсом; |  |
|  | Программное обеспечение позволяет осуществлять процедуры, диагностику и калибровку аппарата; |  |
|  | Наглядная индикация всех параметров лечения и текстовое подтверждение тревожного сигнала на дисплее; |  |
|  | Режим дисплея при изменении параметров процедуры с выдачей возможных вариантов проведения процедуры; |  |
|  | Постоянный вывод текущей информации об объёме проведённой УФ; |  |
|  | Датчик (измеритель) проводимости с обязательной температурной компенсацией; |  |
|  | Диапазон скорости потока диализата ~300-500-800 мл/мин. (дискретное или плавное изменение); |  |
|  | Устанавливаемая температура диализата ~35 – 39 °С; |  |
|  | Скорость ультрафильтрации от ~0 до 4л/час; |  |
|  | Насос по крови,( одно и двух насосная ) скорость кровотока в диапазоне не менее от 50 до 500 мл/мин. и точностью ± 10%; |  |
|  | Автоматическое заполнение и промывка кровопроводящего контура; |  |
|  | Индикатор трансмембранного давления с диапазоном индикации в диапазоне не менее от -60 до + 500 мм рт.ст. и разрешающей способностью 20 мм рт.ст.; |  |
|  | Индикатор артериального давления с диапазоном отображения не хуже, чем от -250 до +250 мм рт.ст. и точностью не хуже ±10 мм рт.ст.; |  |
|  | Индикатор венозного давления с диапазоном отображения не хуже, чем от -60 до +400 мм рт.ст. и точностью не хуже ±10 мм рт.ст.; |  |
|  | Автоматическая установка уровня в венозной ловушке (если предусмотрено производителем); |  |
|  | Датчик воздушных пузырьков ультразвуковой и/или оптический; |  |
|  | Автоматическая установка границ тревог, с учётом режима стабилизации параметров диализа; |  |
|  | Встроенный блок гепаринового насоса с возможностью использования шприцев объемом- 10-20 мл, с погрешностью подачи гепарина не более + 5 %; |  |
|  | с автоматической системой болюсной подачи гепарина; |  |
|  | Система оповещения окончания гепарина; |  |
|  | Таймер подачи гепарина; |  |
|  | Использование стандартных (универсальных) магистралей различных производителей; |  |
|  | Наличие программы самодиагностики электронной части аппарата и гидроблока с выводом сообщений на дисплей перед диализом; |  |
|  | Различные режимы программируемой во времени тепловой и химической дезинфекции с минимальным расходом дезинфицирующего средства – указать значение максимального и минимального объема, расходуемого дезинфектанта; |  |
|  | Возможность настройки аппарата на дезинфекцию и декальцификацию дезинфектантами, содержащими в качестве активной основы молочную, яблочную и/или лимонную кислоты; |  |
|  | Наличие режима автоматического включения/выключения аппарата в заданное время или после окончания программы промывки; |  |
|  | Наличие встроенной аккумуляторной батареи, обеспечивающей непрерывность работы аппарата при отключении электропитания не менее 15 минут; |  |
|  | Наличие кабеля заземления корпуса аппарата для снятия статического напряжения отдельным контуром, если не предусмотрено наличие системы заземления по евростандарту – заземление в вилке и розетке (требование системы зашиты больного); |  |
|  | Шланг подачи очищенной воды в аппарат должен быть изготовлен из инертных материалов специального предназначения с маркировкой CE; |  |
|  | Наличие внешнего входного фильтра для очищенной воды (если предусмотрено технологией) или наличие внутренних фильтров в контуре самого аппарата обеспечивающих безопасную работу оборудования. |  |
|  | Электропитание и защита сети: |  |
|  | 220 V± 10%, 50 Гц или 380 V± 10%, 50 Гц, Оборудование должно комплектоваться трансформатором/ стабилизатором напряжения соответствующей мощности |  |
|  | Сертификация и соответствие стандартам: |  |
|  | - Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества: |  |
|  | - ISO 9001: хххх; ISO 13485: хххх; |  |
|  | - Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
|  | - МЭК 601-1-88; |  |
|  | - МЭК 60601-2-16-98 (ГОСТ Р 50267.16-2003); |  |
|  | - Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
|  | - Необходимо предоставить копии вышеуказанных сертификатов, заверенные печатью поставщика; |  |
|  | Документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
|  | Установка и ввод в эксплуатацию: Аппараты должны быть установлены и введены в эксплуатацию на проектных местах. |  |
|  | Инструктаж: |  |
|  | - Инструктаж на проектном месте для врачебного персонала – 2 человека. |  |
|  | Гарантийный срок: 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты поставки. |  |
|  | Сервисная служба Поставщика: |  |
|  | - Наличие собственной сервисной службы Поставщика, авторизованного производителем на территории Республики Узбекистан; |  |
|  | - Сервисная служба должна иметь на своем балансе оборудование для диагностики и калибровки гемодиализных аппаратов. |  |
|  | - Сервисная служба должна будет проводить диагностику и калибровку аппаратов не менее 4 раза в год ( по необходимости чаше ) в гарантийный период и 1 раз в конце гарантийного периода. |  |
|  | Оборудование на момент подачи предложения должно быть зарегистрировано в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. |  |
|  | Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2021г. |  |
| 2 | Система водоподготовки для гемодиализа (не менее 500л/ч) (количество 5 шт.) |  |
|  | Система водоподготовки для гемодиализа, передвижная (не менее 50л/ч) (количество 2 шт.) |  |
|  | Модель: |  |
|  | Производитель и страна Происхождения товара: |  |
|  | Назначение: Система водоподготовки предназначена для обеспечения работы гемодиализного оборудования, в частности экономичного и экологически безопасного получения очищенной воды (пермеата) из водопроводной сети (не менее 500л/ч.). Очищенная вода (пермеат) должна соответствовать стандарту ААМI или Европейской фармакопее для воды для гемодиализа. |  |
|  | Технические требования: |  |
|  | Производительность по очищенной воде (пермеату) не менее 500 л/час при температуре водопроводной воды на входе в систему +15°С. Принимая во внимание, что производительность системы водоподготовки существенно зависит от температуры и удельной электропроводности подаваемой водопроводной воды, расчёт Участником производительности предлагаемой системы должен основываться на следующих параметрах исходной (водопроводной) воды: - Работоспособность системы без учёта производительности должна гарантироваться при температуре входной воды от +5°С до +35°С (система контроля входной воды по температуре); - Значение удельной электропроводимости водопроводной воды ≤ 2000 мкСим/см при 25°С; - Принимая во внимание, что у всех производителей номинальная производительность систем водоподготовки декларируется при значении температуры входящей воды +15°С, поставляемая система должна обеспечивать не менее 10 диализных аппаратов при данной температуре (из расчёта на одно диализное место не менее 50 л/ч). Так как производительность падает со снижением температуры, минимальное пороговое значение температуры в накопительной емкости на входе в систему, которую гарантирует Проектное место, определено в 10°С, при этом коррелирующий фактор/ коэффициент равняется "0,8" (пример расчёта). Участник должен гарантировать, что при данной температуре входной воды производительность системы позволит обеспечить не менее 8 диализных мест. Данный фактор должен учитываться при проектировании вновь открываемых диализных центров. - Другие значимые характеристики водопроводной воды, влияющие на работоспособность оборудования в течение гарантийного и после гарантийного периода, уточняются на проектном месте Поставщиком, и Заказчиком предполагается, что Участник максимально учтёт все особенности системы водообеспечения проектного места и поставит оборудование в соответствии с назначением закупаемого товара. |  |
|  | Возможность использования водопроводной воды в проектных местах; |  |
|  | Режим работы системы: непрерывно-поточный; |  |
|  | Наличие системы предварительной фильтрации; |  |
|  | Наличие контроля электропроводности и температуры воды после предварительной очистки на входе в систему обратного осмоса (ROunit); |  |
|  | Предварительный фильтр с возможностью проведения обратной отмывки в автоматическом режиме; |  |
|  | В комплектации должна быть предусмотрена емкость(и) не менее 1000 литров для водопроводной воды на входе системы водоочистки; |  |
|  | Насос, повышающий давление для неочищенной водопроводной воды, обеспечивающий работу системы в продолжительно-непрерывном режиме, с системой защиты от сухого хода и автоматическим регулятором давления. Монтаж системы должен включать возможность использования насоса с запиткой водой из накопительной ёмкости; |  |
|  | Автоматическая система префильтрации воды (конфигурация зависит от предварительных результатов спектрального и химического анализа воды в планируемом для использования источнике воды) в составе обязательны колонна с песком, колонна с активированным углём и смягчитель, обеспеченные автоматическим управлением регенерацией. |  |
|  | Наличие датчика (расходомера) по получаемой «чистой» воде (л/час); |  |
|  | Наличие индикатора проводимости с индикацией сигнала тревоги; |  |
|  | Наличие системы внутреннего контроля и измерения параметров с возможностью предупреждения персонала в случае утечки воды и блокировки в случае неприемлемого качества «чистой» воды; |  |
|  | Защита насоса высокого давления обратного осмоса по температуре и сухому ходу; |  |
|  | Наличие каскада фильтров двойной очистки входной воды; |  |
|  | Возможность работы системы водоподготовки в автономном режиме без обязательного визуального контроля представителей инженерно-технической службы; |  |
|  | Контур поставляемого оборудования должен быть заполнен дезинфектантом или консервантом; |  |
|  | Возможность настройки системы на дезинфекцию и декальцификацию дезинфектантами, содержащими в качестве активной основы молочную, яблочную и/или лимонную кислоты. |  |
|  | Система водоочистки должна быть укомплектована циркуляционным контуром доставки «чистой» воды аппаратам гемодиализа и автоматическими запорными клапанами (клапан Вальтера-количество 10 шт.) или консоль для подключения диализных аппаратов. |  |
|  | Все составляющие контура подачи «чистой» воды должны быть изготовлены из специальных инертных материалов специального предназначения с маркировкой CE. Важно, чтобы характер материала предотвращал образование биопленки, был устойчив к коррозии и воздействию. |  |
|  | Контур «чистой» воды при монтаже должен быть упакован в специальные настенные короба, обеспечивающие условия для проведения санитарной обработки в зале гемодиализа. |  |
|  | Электропитание и защита сети: |  |
|  | 220 V± 10%, 50 Гц или 380 V± 10%, 50 Гц; Оборудование должно комплектоваться трансформатором/ стабилизатором напряжения соответствующей мощности. |  |
|  | Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы): |  |
|  | - Система водоочистки должна быть укомплектована расходными материалами на весь гарантийный период (24 мес.), для обеспечения работы оборудования без перебоев. Перечень расходных материалов и комплектующих имеющих ограниченный ресурс работы представляется участником торгов (с обязательным включением водных фильтров разной проницаемости, в зависимости от устанавливаемой местности( жёсткости водопроводной воды ) за исключением дезинфектанатов и таблетированной NaCl). |  |
|  | Требования к сертификации: |  |
|  | - Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001, ISO 13485 |  |
|  | - Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
|  | МЭК 601-1-88 |  |
|  | Межгосударственному стандарту (ГОСТ27874-88, ГОСТ 27422-87) или другому соответствующему международному стандарту на данный вид продукции |  |
|  | Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования |  |
|  | - Необходимо предоставить копии вышеуказанных сертификатов, заверенные печатью поставщика |  |
|  | Документация: |  |
|  | - Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |
|  | - Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке |  |
|  | Установка и ввод в эксплуатацию: |  |
|  | - Система должна быть установлена и введена в эксплуатацию специалистом поставщика на проектном месте. |  |
|  | Инструктаж: |  |
|  | - Инструктаж на проектном месте для врачебного и инженерного персонала – 2 человека. |  |
|  | - Гарантийный срок: 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты поставки; |  |
|  | - Наличие собственной сервисной службы Поставщика на территории Республики Узбекистан; |  |
|  | - Сервисная служба должна будет проводить диагностику системы не менее 4 раза в год ( по необходимости чаше ) и 1 раз в конце гарантийного периода. |  |
|  | Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2021г. |  |
| 3 | Система водоподготовки для гемодиализа (не менее 250-300л/ч), (количество 35 шт.) |  |
|  | Модель: |  |
|  | Производитель и страна Происхождения товара: |  |
|  | Назначение:Система водоподготовки предназначена для обеспечения работы гемодиализного оборудования, в частности экономичного и экологически безопасного получения очищенной воды (пермеата) из водопроводной сети (не менее 250-300 л/ч.). Очищенная вода (пермеат) должна соответствовать стандарту ААМI или Европейской фармакопее для воды для гемодиализа. |  |
|  | Технические требования: |  |
|  | Производительность по очищенной воде (пермеату) не менее 250-300 л/час при температуре водопроводной воды на входе в систему +15°С. Принимая во внимание, что производительность системы водоподготовки существенно зависит от температуры и удельной электропроводности подаваемой водопроводной воды, расчёт Участником производительности предлагаемой системы должен основываться на следующих параметрах исходной (водопроводной) воды: - Работоспособность системы без учёта производительности должна гарантироваться при температуре входной воды от +5°С до +35°С (система контроля входной воды по температуре); - Значение удельной электропроводимости водопроводной воды ≤ 2000 мкСим/см при 25°С; - Принимая во внимание, что у всех производителей номинальная производительность систем водоподготовки декларируется при значении температуры входящей воды +15°С, поставляемая система должна обеспечивать не менее 5 диализных аппаратов при данной температуре (из расчёта на одно диализное место не менее 50 л/ч). Так как производительность падает со снижением температуры, минимальное пороговое значение температуры в накопительной емкости на входе в систему, которую гарантирует Проектное место, определено в 10°С, при этом коррелирующий фактор/ коэффициент равняется "0,8" (пример расчёта). Участник должен гарантировать, что при данной температуре входной воды производительность системы позволит обеспечить не менее 4 диализных мест. Данный фактор должен учитываться при проектировании вновь открываемых диализных центров. - Другие значимые характеристики водопроводной воды влияющие на работоспособность оборудования в течение гарантийного и после гарантийного периода уточняются на проектном месте Поставщиком и Заказчиком предполагается, что Участник максимально учтёт все особенности системы водообеспечения проектного места и поставит оборудование в соответствии с назначением закупаемого товара. |  |
|  | Возможность использования водопроводной воды в проектных местах; |  |
|  | Режим работы системы: непрерывно-поточный; |  |
|  | Наличие системы предварительной фильтрации; |  |
|  | Наличие контроля электропроводности и температуры воды после предварительной очистки на входе в систему обратного осмоса (ROunit); |  |
|  | Предварительный фильтр с возможностью проведения обратной отмывки в автоматическом режиме; |  |
|  | В комплектации должна быть предусмотрена емкость -(и) не менее 1000 литров для водопроводной воды на входе системы водоочистки; |  |
|  | Насос, повышающий давление для неочищенной водопроводной воды, обеспечивающий работу системы в продолжительно-непрерывном режиме, с системой защиты от сухого хода и автоматическим регулятором давления. Монтаж системы должен включать возможность использования насоса с запиткой водой из накопительной ёмкости; |  |
|  | Автоматическая система префильтрации воды (конфигурация зависит от предварительных результатов спектрального и химического анализа воды в планируемом для использования источнике воды) в составе обязательны колонна с песком, колонна с активированным углём и смягчитель, обеспеченные автоматическим управлением регенерацией. |  |
|  | Наличие датчика (расходомера) по получаемой «чистой» воде (л/час); |  |
|  | Наличие индикатора проводимости с индикацией сигнала тревоги; |  |
|  | Наличие системы внутреннего контроля и измерения параметров с возможностью предупреждения персонала в случае утечки воды и блокировки в случае неприемлемого качества «чистой» воды; |  |
|  | Защита насоса высокого давления обратного осмоса по температуре и сухому ходу; |  |
|  | Наличие каскада фильтров двойной очистки входной воды; |  |
|  | Возможность работы системы водоподготовки в автономном режиме без обязательного визуального контроля представителей инженерно-технической службы; |  |
|  | Контур поставляемого оборудования должен быть заполнен дезинфектантом или консервантом; |  |
|  | Возможность настройки системы на дезинфекцию и декальцификацию дезинфектантами, содержащими в качестве активной основы молочную, яблочную и/или лимонную кислоты. |  |
|  | Система водоочистки должна быть укомплектована циркуляционным контуром доставки «чистой» воды аппаратам гемодиализа и автоматическими запорными клапанами (клапан Вальтера-количество 5шт) для подключения диализных аппаратов. |  |
|  | Все составляющие контура подачи «чистой» воды должны быть изготовлены из специальных инертных материалов специального предназначения с маркировкой CE. Важно, чтобы характер материала предотвращал образование биопленки, был устойчив к коррозии и воздействию. |  |
|  | Контур «чистой» воды при монтаже должен быть упакован в специальные настенные короба, обеспечивающие условия для проведения санитарной обработки в зале гемодиализа. |  |
|  | Электропитание и защита сети: |  |
|  | 220 V± 10%, 50 Гц или 380 V± 10%, 50 Гц Оборудование должно комплектоваться трансформатором/ стабилизатором напряжения соответствующей мощности |  |
|  | Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы): |  |
|  | - Система водоочистки должна быть укомплектована расходными материалами на весь гарантийный период (24 мес.), для обеспечения бесперебойной работы оборудования. Перечень расходных материалов и комплектующих имеющих ограниченный ресурс работы представляется участником торгов (с обязательным включением и водных фильтров разной проницаемости, в зависимости устанавливаемой местности( жёсткости водопроводной воды ) за исключением дезинфектантов и таблетированной NaCl). |  |
|  | Требования к сертификации: |  |
|  | - Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001, ISO 13485 |  |
|  | - Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
|  | МЭК 601-1-88 |  |
|  | Межгосударственному стандарту (ГОСТ27874-88, ГОСТ 27422-87) или другому соответствующему международному стандарту на данный вид продукции |  |
|  | Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования |  |
|  | - Необходимо предоставить копии вышеуказанных сертификатов, заверенные печатью поставщика |  |
|  | Документация: |  |
|  | - Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |
|  | - Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке |  |
|  | Установка и ввод в эксплуатацию: |  |
|  | - Система должна быть установлена и введена в эксплуатацию специалистом поставщика на проектном месте. |  |
|  | Инструктаж: |  |
|  | - Инструктаж на проектном месте для врачебного и инженерного персонала – 2 человека. |  |
|  | - Гарантийный срок: 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты поставки; |  |
|  | - Наличие собственной сервисной службы Поставщика на территории Республики Узбекистан; |  |
|  | - Сервисная служба должна будет проводить диагностику системы не менее 4 раза в год и 1 раз в конце гарантийного периода. |  |
|  | Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2021г. |  |
| 4 | Аппарат для приготовления концентрата для гемодиализа (количество 44 шт.) |  |
|  | Модель: |  |
|  | Производитель и страна Происхождения товара: |  |
|  | Назначение: аппарат для приготовления концентрата предназначен для применения в отделениях экстракорпорального очищения крови для приготовления диализного концентрата.(кислотного и бикорбонатного) |  |
|  | Технические требования: |  |
|  | - Специализированное устройство для приготовления диализного концентрата с баком емкостью не менее 100 и не более 500 л и с фильтром для очистки концентрата (кислотного и бикорбонатного отдельно) на гарантийный срок службы ; |  |
|  | - Размешивание концентрата гидродинамическим способом; |  |
|  | - Блок управления должен иметь 4 предустановленные программы: 3.1. Приготовление концентрата (двух компонентного бикарбонатного); 3.2. Разлив приготовленного концентрата в канистры или другую ёмкость; 3.3. Промывка; 3.4. Дезинфекция. |  |
|  | - Наличие возможности программирования аппарата на приготовление концентрата соответствующего требованиям производителей оборудования для диализа. |  |
|  | Требования к сертификации: |  |
|  | - Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001, ISO 13485 |  |
|  | - Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
|  | МЭК 601-1-88; |  |
|  | Межгосударственному стандарту (ГОСТ27874-88, ГОСТ 27422-87) или другому соответствующему международному стандарту на данный вид продукции; |  |
|  | Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
|  | - Необходимо предоставить копии вышеуказанных сертификатов, заверенные печатью поставщика. |  |
|  | Документация: |  |
|  | - Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
|  | - Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке. |  |
|  | Установка и ввод в эксплуатацию: |  |
|  | - Оборудование должно быть установлено и введено в эксплуатацию специалистом поставщика на проектном месте. |  |
|  | Инструктаж: |  |
|  | - Инструктаж на проектном месте для медицинского и инженерного персонала – 2 человека; |  |
|  | - Гарантийный срок: 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты поставки; |  |
|  | - Наличие собственной сервисной службы Поставщика на территории Республики Узбекистан; |  |
|  | Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2021г. |  |

Например: номинальная производительность системы 500 л/час при 15°С, значит при температуре 10°С (500*0,8=400) производительность системы составит – 400 л/ч, что позволит обеспечить 8 диализных мест из расчёта 50л/час на 1 диализное место).

Пороговое значение температуры в накопительной емкости на входе в систему определено в 10°С, в связи с тем, что не во всех лечебных учреждениях возможно обеспечить температуру подаваемой воды на уровне 15°С и возможны периоды её снижения в зимний период.

Например: номинальная производительность системы 250-300 л/час при 15°С, значит при температуре 10°С ( 250*0,8=200) производительность системы составит – 200  л/ч, что позволит обеспечить 4 диализных мест из расчёта 50л/час на 1 диализное место).

Пороговое значение температуры в накопительной емкости на входе в систему определено в 10°С, в связи с тем, что не во всех лечебных учреждениях возможно обеспечить температуру подаваемой воды на уровне 15°С и возможны периоды её снижения в зимний период.