ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Расходные материалы для гемодиализа в педиатрии

| № П/п | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Указать требуемые параметры и дать ссылку на подтверждающий материал с указанием страниц. В случае наличия замечаний или комментарий по техническому заданию, просим дать обоснованные комментарии. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Диализаторы педиатрические в ассортименте |  |
|  | Количество: в комплектах для гемодиализа в педиатрии (диализатор, магистраль для диализаторов 0,2 м2 - 0,5 м2) составляет – 800 шт; (диализатор, магистраль и A/V фистульные иглы для диализаторов 0,6 м2 - 0,8 м2) составляет – 4 000 шт. |  |
|  | Модель (Участник по каждому наименованию должен указать каталожный номер или артикль изделия медицинского назначения): |  |
|  | Производитель и страна Происхождения товара: |  |
|  | Назначение: Диализаторы педиатрические предназначены для проведения высокопоточных процедур гемодиализа (HighFlux) с диализаторами 0,2-0,5 м2 и низкопоточных процедур гемодиализа (Low-Flux) с диализаторами 0,6-0,8 м2. |  |
|  | Количество по типоразмерам эффективной площади мембраны: |  |
| 1.1. | 0,2 м2 - 0,5 м2 - 800 шт.; |  |
|  | Технические требования: 1.Гемодиализатор капиллярный для проведения высокопоточных процедур гемодиализа (High Flux); 2.Материал мембраны: полисульфон или геликсон. Площадь поверхности мембраны: в пределах 0,2 м2- 0,5 м2; 3.Qb=200мл/мин Клиренс мочевины:≥115 Клиренс креатинина≥90 Клиренс фосфата≥45 Клиренс витамин B12≥18 UFR(Коэффициент ультрафильтрации)≥1.5 4.Объём заполнения от 18 до 28 мл; 5.С откручивающимися дистальными крышками. |  |
| 1.2. | 0,6 м2 - 0,8 м2 -4 000 шт.; |  |
|  | Технические требования: 1. Гемодиализатор капиллярный для проведения низкопоточных процедур гемодиализа (Low-Flux); 2. Материал мембраны: полисульфон, или геликсон. Площадь поверхности мембраны 0,6 м2- 0,8 м2; 3.Qb=200мл/мин Клиренс мочевины:≥145 Клиренс креатинина≥118 Клиренс фосфата≥70 Клиренс витамин B12≥28 UFR(Коэффициент ультрафильтрации)≥2.5 4.Объём заполнения от 28 мл до 42 мл; 5.С откручивающимися дистальными крышками. |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев; Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. |  |
|  | Регистрация: К моменту подачи предложения, предлагаемые изделия должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. |  |
| 2. | Комплект универсальных кровопроводящих магистралей для детей (Тип 1 и Тип 2). |  |
|  | Количество: Годовая потребность на 2020г. составляет: Тип 1 - 800 шт.; Тип 2 – 4.000 шт. |  |
|  | Модель (Участник по каждому наименованию должен указать каталожный номер или артикль изделия медицинского назначения): |  |
|  | Производитель и страна Происхождения товара: |  |
|  | Назначение: Универсальные кровопроводящих магистрали педиатрические (с различным объемом кровенаполнения) предназначены для обеспечения замкнутых гемодиализных контуров гемодиализного аппарата диализатора и венозного доступа пациента. Магистраль содержит венозную и артериальную часть с ловушками и вставкой для роликового насоса и обеспечивает одноигольный и двухигольный гемодиализ. |  |
| 2.1. | Комплект универсальных кровопроводящих магистралей для детей (Тип 1). |  |
|  | Технические требования: |  |
| 2.1.1. | Комплект универсальных кровопроводящих магистралей, состоящий из артериальной (1 шт.) и венозной части (1 шт.): |  |
| 2.1.2. | Артериальная часть магистрали должна содержать воздушную ловушку; |  |
| 2.1.3. | Сегмент артериального датчика длиной 400мм ±30мм; |  |
| 2.1.4. | Встроенный гидрофобный фильтр на дистальном конце сегмента артериального датчика; |  |
| 2.1.5. | Сегмент помпы крови длиной 340мм ±10мм; |  |
| 2.1.6. | Сегмент помпы крови диаметром 6,4мм; |  |
| 2.1.7. | Сегмент гепариновой помпы длиной 730мм ±100мм; |  |
| 2.1.8. | Инъекционный порт перед сегментом помпы крови; |  |
| 2.1.9. | Венозная часть магистрали должна содержать эластичную воздушную ловушку, длиной 110мм±10мм, диаметром 22 мм; |  |
| 2.1.10. | Специальная встроенная сетка внутри воздушной ловушки для механической очистки потока крови; |  |
| 2.1.11. | Сегмент венозного датчика длиной 340мм ±30мм; |  |
| 2.1.12. | Встроенный гидрофобный фильтр на дистальном конце сегмента венозного датчика; |  |
| 2.1.13. | Инъекционный порт перед воздушной ловушкой; |  |
| 2.1.14. | Объем заполнения от 50 мл до 100мл; |  |
| 2.1.15. | Комплект должен содержать заострённый стержень для перфорации Пластиковых мешков с растворами; |  |
| 2.1.16. | Разъём для рециркуляции; |  |
| 2.1.17. | Совместимый для использования с гемодиализным оборудованием фирм “Fresenius”, “B/Braun”и другими. |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев; Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. |  |
|  | Регистрация: К моменту подачи предложения, предлагаемые изделия должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. |  |
| 2.2. | Комплект универсальных кровопроводящих магистралей для детей (Тип 2). |  |
|  | Технические требования: |  |
| 2.2.1. | Комплект универсальных кровопроводящих магистралей, состоящий из артериальной (1 шт.) и венозной части (1 шт.): |  |
| 2.2.2. | Артериальная часть магистрали должна содержать воздушную ловушку; |  |
| 2.2.3. | Сегмент артериального датчика длиной 400мм ±30мм; |  |
| 2.2.4. | Встроенный гидрофобный фильтр на дистальном конце сегмента артериального датчика; |  |
| 2.2.5. | Сегмент помпы крови длиной 340±10мм; |  |
| 2.2.6. | Сегмент помпы крови диаметром 6,4мм; |  |
| 2.2.7. | Сегмент гепариновой помпы длиной 730мм ±100мм; |  |
| 2.2.8. | Инъекционный порт перед сегментом помпы крови; |  |
| 2.2.9. | Венозная часть магистрали должна содержать эластичную воздушную ловушку, длиной 110мм±10мм, диаметром 22 мм; |  |
| 2.2.10. | Специальная встроенная сетка внутри воздушной ловушки для механической очистки потока крови; |  |
| 2.2.11. | Сегмент венозного датчика длиной 340мм ±30мм; |  |
| 2.2.12. | Встроенный гидрофобный фильтр на дистальном конце сегмента венозного датчика; |  |
| 2.2.13. | Инъекционный порт перед воздушной ловушкой; |  |
| 2.2.14. | Объем заполнения от 100 мл. до 150мл; |  |
| 2.2.15. | Комплект должен содержать заострённый стержень для перфорации Пластиковых мешков с растворами; |  |
| 2.2.16. | Разъём для рециркуляции; |  |
| 2.2.17. | Совместимый для использования с гемодиализным оборудованием фирм “Fresenius”, “B/Braun”и другими. |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев; Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. |  |
|  | Регистрация: К моменту подачи предложения, предлагаемые изделия должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. |  |
| 3. | Фистульные иглы: |  |
|  | Количество: Годовая потребность на 2020г. в комплектах для детского гемодиализа (диализатор, магистраль и A/V фистульные иглы) составляет –9 600 шт. комплектность с детскими диализаторами П.4.2. Площадью мембраны 0,6 м2-0,8 м2. |  |
|  | Модель (Участник по каждому наименованию должен указать каталожный номер или артикль изделия медицинского назначения): |  |
|  | Производитель и страна Происхождения товара: |  |
|  | Назначение: Фистульные иглы предназначены для обеспечения сосудистого доступа при проведении сеансов гемодиализа. |  |
| 3.1. | Артериальная фистульная игла 17G – (количество 4 000 шт.). |  |
|  | Технические требования: 1. Артериальная фистульная игла с пластиковым зажимом на магистрали (типа 17G; 1,5х20х150mm); 2. Встроенные вращающиеся крылышки; 3. Дополнительная перфорация в игле для предупреждения эффекта "присасывания"; 4. Общая длина сегмента 150мм ±30мм. |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев; Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. |  |
|  | Регистрация: К моменту подачи предложения, предлагаемые изделия должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. |  |
| 3.2. | Венозная фистульная игла 17G – (количество 4 000 шт.). |  |
|  | Технические требования: |  |
|  | Технические требования: 1. Венозная фистульная игла с пластиковым зажимом на магистрали (типа 17G; 1,5х20х150mm); 2. Встроенные вращающиеся крылышки; 3. Общая длина сегмента с иглой 150мм ±30мм. |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев; Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. |  |
|  | Регистрация: К моменту подачи предложения, предлагаемые изделия должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. |  |

Диализаторы для взрослых

| № П/п | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Указать требуемые параметры и дать ссылку на подтверждающий материал с указанием страниц. В случае наличия замечаний или комментарий по техническому заданию, просим дать обоснованные комментарии. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диализаторы в ассортименте |  |
|  | В комплектах для гемодиализа (диализатор, магистраль и A/V фистульные иглы) составляет – 660480 шт. |  |
|  | Модель (Участник по каждому наименованию должен указать каталожный номер или артикль изделия медицинского назначения): |  |
|  | Производитель и страна Происхождения товара: |  |
|  | Назначение: Диализаторы в ассортименте предназначены для проведения низкопоточных процедур гемодиализа (Low-Flux), а также высокопоточного гемодиализа (High -Flux), гемодиафильтрации и гемофильтрации. |  |
|  | Технические требования: |  |
| 1.1. | Гемодиализаторы капиллярные низкопоточные (Low-Flux) для позиций: 1.4.; 1.5.; 1.6.; 1.7.; 1.8.: |  |
| 1.2. | Материал мембраны: полисульфон или геликсон; |  |
| 1.3. | С откручивающимися дистальными крышками; |  |
|  | Количество по типоразмерам эффективной площади мембраны: |  |
| 1.4. | 1,0 м2- 1,2 м2 (~0,8%) низкопоточный - 5 00 шт.; - Qb=200мл/мин， Клиренс мочевины:≥178мл/мин Клиренскреатинина≥162мл/мин Клиренс фосфата≥139мл/мин Клиренс витамин B12≥77мл/мин 2.UFR(Коэффициент ультрафильтрации)≥8 |  |
| 1.5. | 1,3 м2 - 1,4 м2 (~1,2%)низкопоточный - 6740шт.; 1.Qb=200мл/мин， Клиренс мочевины:≥186мл/мин Клиренскреатинина≥173мл/мин Клиренс фосфата≥148мл/мин Клиренс витамин B12≥90мл/мин 2.UFR(Коэффициент ультрафильтрации)≥9 |  |
| 1.6. | 1,5 м2 - 1,6 м2 (~36%)35,64%) низкопоточный - 233000шт.(мин. кол-во для закупки – 180 000 шт.); 1.Qb=200мл/мин， Клиренс мочевины:≥188мл/мин Клиренскреатинина≥173мл/мин Клиренс фосфата≥146мл/мин Клиренс витамин B12≥83мл/мин 2.UFR(Коэффициент ультрафильтрации)≥10 |  |
| 1.7. | 1,8 м2 - 1,9 м2 (~51%)низкопоточный - 330240шт.(мин. кол-во для закупки – 256 200 шт.); 1.Qb=200мл/мин， Клиренс мочевины:≥190мл/мин Клиренскреатинина≥177мл/мин Клиренс фосфата≥157мл/мин Клиренс витамин B12≥100мл/мин 2.UFR(Коэффициент ультрафильтрации)≥12 |  |
| 1.8. | 2,0 м2 - 2,2 м2 (~12%) низкопоточный - 79 000 шт. 1.Qb=200мл/мин， Клиренс мочевины:≥192мл/мин Клиренскреатинина≥180мл/мин Клиренс фосфата≥164мл/мин Клиренс витамин B12≥110мл/мин 2.UFR(Коэффициент ультрафильтрации)≥13 |  |
| 2.1. | Гемодиализаторы капиллярные высокопоточные (High-Flux) для гемодиализа, гемодиафильтрации и гемофильтрации для позиций: 2.3.; 2.4.; 2.5.: |  |
| 2.2. | Материал мембраны: полисульфонили или геликсон; |  |
|  | Количество по типоразмерам эффективной площади мембраны: |  |
| 2.3. | 1,5 м2 - 1,6 м2 (~22%)высокопоточный - 2 000 шт.; 1.Qb=200мл/мин， Клиренс мочевины:≥190мл/мин Клиренскреатинина≥177мл/мин Клиренс фосфата≥174мл/мин Клиренс витамин B12≥127мл/мин 2.UFR(Коэффициент ультрафильтрации)≥50 |  |
| 2.4. | 1,7 м2 - 1,8 м2 (~67%)высокопоточный - 6 000 шт. 1.Qb=200мл/мин， Клиренс мочевины:≥192мл/мин Клиренскреатинина≥180мл/мин Клиренс фосфата≥177мл/мин Клиренс витамин B12≥135мл/мин 2.UFR(Коэффициент ультрафильтрации)≥55 |  |
| 2.5. | 1,9 м2 - 2,0 м2 (~11%) высокопоточный - 1 000 шт. 1.Qb=200мл/мин， Клиренс мочевины:≥194мл/мин Клиренскреатинина≥184мл/мин Клиренс фосфата≥183мл/мин Клиренс витамин B12≥143мл/мин 2.UFR(Коэффициент ультрафильтрации)≥58 |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев; Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Предлагаемые изделия должны быть зарегистрированы в стране производителя. |  |
|  | Регистрация: К моменту подачи предложения, предлагаемые изделия должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. |  |
|  | Расходные материалы для гемодиализа для взрослых |  |
| 1 | Комплект универсальных кровопроводящих магистралей |  |
|  | Количество: Годовая потребность на 2020 г. в комплектах для гемодиализа (диализатор, магистраль и A/V фистульные иглы) составляет – 660480шт. |  |
|  | Модель (Участник по каждому наименованию должен указать каталожный номер или артикль изделия медицинского назначения): |  |
|  | Производитель и страна Происхождения товара: |  |
|  | Назначение: Универсальная кровопроводящая магистраль предназначена для обеспечения замкнутых гемодиализных контуров гемодиализного аппарата диализатора и венозного доступа пациента. Магистраль содержит венозную и артериальную часть с ловушками и вставкой для роликового насоса и обеспечивает одно игольный и двух игольный гемодиализ. |  |
|  | Технические требования: |  |
| 1.1. | Комплект универсальных кровопроводящих магистралей, состоящий из артериальной (1 шт.) и венозной части (1 шт.); |  |
| 1.2. | Артериальная часть магистрали должна содержать воздушную ловушку; |  |
| 1.3. | Сегмент артериального датчика длиной 500мм ±10мм; |  |
| 1.4. | Встроенный гидрофобный фильтр на дистальном конце сегмента артериального датчика; |  |
| 1.5. | Сегмент помпы крови длиной 360мм +/- 10мм; |  |
| 1.6. | Сегмент помпы крови диаметром 8мм; |  |
| 1.7. | Сегмент гепариновой помпы длиной 600мм ±10мм; |  |
| 1.8. | Инъекционный порт перед сегментом помпы крови; |  |
| 1.9. | Венозная часть магистрали должна содержать эластичную воздушную ловушку, длиной 110мм±10мм, диаметром 22 мм; |  |
| 1.10. | Специальная встроенная сетка внутри воздушной ловушки для механической очистки потока крови; |  |
| 1.11. | Сегмент венозного датчика длиной 500мм ±10мм; |  |
| 1.12. | Встроенный гидрофобный фильтр на дистальном конце сегмента венозного датчика; |  |
| 1.13. | Инъекционный порт перед воздушной ловушкой; |  |
| 1.14. | Объем заполнения от 150 мл до 180 мл; |  |
| 1.15. | Комплект должен содержать заострённый стержень и пластиковый мешок для сбора растворов; |  |
| 1.16. | Разъём для рециркуляции; |  |
| 1.17. | Совместимый для использования с гемодиализным оборудованием фирм “Fresenius” и “B/Braun” и другими. |  |
|  | Состав:Без DEHP. |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев; Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. |  |
|  | Регистрация: К моменту подачи предложения, предлагаемые изделия должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. |  |
| 2. | Фистульные иглы: |  |
|  | Количество: В комплектах для гемодиализа (диализатор, магистраль и A/V фистульные иглы) составляет –660480шт. |  |
|  | Модель (Участник по каждому наименованию должен указать каталожный номер или артикль изделия медицинского назначения): |  |
|  | Производитель и страна Происхождения товара: |  |
|  | Назначение: Фистульные иглы предназначены для обеспечения сосудистого доступа при проведении сеансов гемодиализа. |  |
| 2.1. | Артериальная фистульная игла 16G – (количество 660480шт.) |  |
|  | Технические требования: 1. Артериальная фистульная игла с пластиковым зажимом на магистрали (типа 16G; 1,6х25х150mm); 2. Встроенные вращающиеся крылышки; 3.Дополнительная перфорация в игле для предупреждения эффекта "присасывания"; 4. Общая длина сегмента 150мм ±30мм. |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев; Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. |  |
|  | Регистрация: К моменту подачи предложения, предлагаемые изделия должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. |  |
| 2.2. | Венозная фистульная игла 16G – (количество 660480шт.) |  |
|  | Технические требования: |  |
|  | 1. Венозная фистульная игла с пластиковым зажимом на магистрали (типа 16G; 1,6х25х150mm); 2. Встроенные вращающиеся крылышки; 3. Общая длина сегмента с иглой 150мм ±30мм. |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев; Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. |  |
|  | Регистрация: К моменту подачи предложения, предлагаемые изделия должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. |  |

Двухпросветные катетеры

| № П/п | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Указать требуемые параметры и дать ссылку на подтверждающий материал с указанием страниц. В случае наличия замечаний или комментарий по техническому заданию, просим дать обоснованные комментарии. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Двухпросветные катетеры: в ассортименте (количество 6504шт.) |  |
|  | Модель (Участник по каждому наименованию должен указать каталожный номер или артикль изделия медицинского назначения): |  |
|  | Производитель и страна Происхождения товара: |  |
|  | Назначение: Двухпросветные катетеры предназначены для обеспечения прямого сосудистого доступа при проведении гемодиализа. Катетеры могут использоваться для длительного применения в случаях, если другие средства сосудистого доступа исчерпаны или противопоказаны. Катетер может устанавливаться хирургическим путем или по различным вариантам техники Сельдингера. |  |
|  | Количество и ассортимент катетеров: |  |
| 1.1. | F 11 (200) - 1504 шт.; |  |
| 1.2 | F 12 (200) - 4000 шт.; |  |
| 1.3. | F 8 (150-200) - 800 шт.; |  |
| 1.4. | F 6,5 (100-125) - 200 шт. |  |
|  | Технические требования: |  |
| 11.5. | Катетер, двухпросветный для гемодиализа, в наборе с принадлежностями. Набор должен состоять из: |  |
| 11.6. | Двухпросветный катетер для применения в диализе (длина от 100 до 200 мм) – 1 шт.; |  |
| 11.7. | Сосудистый дилататор – 2 шт.; |  |
| 11.8. | Калиброванная направляющая с J-образным кончиком – 1 шт.; |  |
| 11.9. | Игла-интродьюсер – 1 шт.; |  |
| 11.10. | Инъекционные колпачки с коннектором Люера – 2 шт.; |  |
| 11.11. | Иметь вращающиеся предохранительные крылышки для фиксации к коже. |  |
| 11.12 | Скальпель 11 - 1 шт |  |
| 11.13 | Щприц - 5.0 10,0 мл 1 шт |  |
| 11.14 | Гепариновый замок – 2 шт |  |
| 11.15 | Шовный материал не рассасыващиюйся с хирургической полуизогнутой иглой - 1 шт |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев; Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. |  |
|  | Регистрация: К моменту подачи предложения, предлагаемые изделия должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. |  |

Сухие концентраты

| № П/п | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Указать требуемые параметры и дать ссылку на подтверждающий материал с указанием страниц. В случае наличия замечаний или комментарий по техническому заданию, просим дать обоснованные комментарии. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сухие бикарбонатные концентраты. |  |
|  | Количество: Годовая потребность на 2020 г.: - в «Сухом гранулированном кислотном бикарбонатном концентрате (1 пакет./50 л.)» составляет – 30492 коробок - в «Сухом гранулированном основном бикарбонатном концентрате (1 пакет/ 50 л.)» составляет – 39916 пакетов . |  |
|  | Модель (Участник по каждому наименованию должен указать каталожный номер или артикль товара): |  |
|  | Производитель и страна Происхождения товара: |  |
|  | Назначение: Сухие бикарбонатные концентраты предназначены для приготовления диализирующей жидкости при проведении бикарбонатного гемодиализа. |  |
| 1.1. | Сухой гранулированный кислотный бикарбонатный концентрат (1 кор (пакет)/ из расчета на 100 литров ) |  |
|  | Технические требования: |  |
|  | Сухой гранулированный кислотный бикарбонатный концентрат для гемодиализа Упаковка: 1 коробка (пакет) для приготовления 100 литров готового раствора (или аналогичная). |  |
|  | Применяется в комплексе с основным бикарбонатным компонентом. |  |
| 1.2. | Сухой гранулированный основной бикарбонатный концентрат (1 кор (пакет)/ из расчета на 100 литров ) |  |
|  | Технические требования: Сухой гранулированный основной бикарбонатный концентрат для гемодиализа Форма упаковки 1 пакет для приготовления 100 литровготового раствора (или аналогичная).Применяется в комплексе с кислотным бикарбонатным компонентом. |  |
|  | Срок годности: не менее 12 месяцев; |  |
|  | Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 50% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Стандарты:Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. |  |
|  | Регистрация: К моменту подачи конкурсного предложения, предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. |  |

Дезинфектант «Цитростерил»

| П/п | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Указать требуемые параметры и дать ссылку на подтверждающий материал с указанием страниц. В случае наличия замечаний или комментарий по техническому заданию, просим дать обоснованные комментарии. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дезинфектант(Цитростерил) (1 канистра\5 литров): |  |
|  | Количество: Годовая потребность на 2020г. в «Дезинфектанте»составляет: 7680 канистр (Цитростерил) |  |
|  | Модель (Участник по каждому наименованию должен указать каталожный номер или артикль товара): |  |
|  | Производитель и страна Происхождения товара: |  |
| 1.1. | Дезинфектант (Цитростерил) (1 канистра\5 литров) |  |
|  | Технические требования: |  |
|  | Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат, содержащее в качестве активной основы: лимонную, молочную и яблочную кислоты; |  |
|  | Средство предназначено для декальцификации и дезинфекции контура циркуляции диализной жидкости гемодиализных аппаратов типа 4008 фирмы «Fresenius Medical Care Deutschland GmbH», Германия, (закрытая система) совместимая с системой пропорционального смешивания, по программе «Дезинфекция». Допускается использование дезинфектанта на оборудовании других производителей при условии его адаптации для этих целей; |  |
|  | Дезинфекция включая: туберкулез, гепатит и ВИЧ инфекции; |  |
|  | Форма упаковки - канистра по 5 литров. |  |
|  | Устойчив и годен в течение не менее 2 лет, при этом фактический срок годности товаров на дату их поставки должен составлять не менее 80% всего срока годности товара предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. |  |
|  | Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Стандарты:Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с конкурсным предложением. |  |
|  | Регистрация:К моменту подачи предложения, предлагаемые изделия должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. |  |
|  | Дезинфектант «Лимонная кислота» |  |
| № П/п | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Указать требуемые параметры и дать ссылку на подтверждающий материал с указанием страниц. В случае наличия замечаний или комментарий по техническому заданию, просим дать обоснованные комментарии. |
| 1. | Дезинфектанты( Лимонная кислота 50%) ((1 канистра\10 литров)): |  |
|  | Количество: Годовая потребность на 2020г. в «Дезинфектанте» составляет: 3192 канистр (Лимонная кислота 50%). |  |
|  | Модель (Участник по каждому наименованию должен указать каталожный номер или артикль товара): |  |
|  | Производитель и страна Происхождения товара: |  |
|  | Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат, содержащее в качестве активной основы лимонную кислоту 50 %. |  |
|  | Средство предназначено для декальцификации и дезинфекции контура циркуляции диализной жидкости гемодиализных аппаратов типа “Dialog+” фирмы “B. BraunAvitumAG”, Германия, по программе «Дезинфекция». Допускается использование дезинфектанта на оборудовании других производителей при условии его адаптации для этих целей; |  |
|  | Дезинфекция включая: туберкулез, гепатит и ВИЧ инфекции. |  |
|  | Форма упаковки - канистра 10 литров. |  |
|  | Устойчив и годен в течение не менее 2 лет, при этом фактический срок годности товаров на дату их поставки должен составлять не менее 80% всего срока годности товара предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. |  |
|  | Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Стандарты:Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с конкурсным предложением. |  |
|  | Регистрация:К моменту подачи предложения, предлагаемые изделия должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. |  |
| 2 | Дезинфектанты: |  |
|  | Количество: Годовая потребность на 2021г. в «Дезинфектантах» составляет: 14.1. – 300 канистр ( Пуристерил 340 ) ; |  |
|  | Модель (Участник по каждому наименованию должен указать каталожный номер или артикль товара): |  |
|  | Производитель и страна Происхождения товара: |  |
| 2.1 | Дезинфектант ( Пуристерил 340 ) (1 канистра\5 литров) |  |
|  | Технические требования: |  |
|  | Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат, содержащее в качестве активной основы: надуксусная кислота, перекис водорода, уксусная кислота; |  |
|  | Средство предназначено для декальцификации и дезинфекции контура циркуляции диализной жидкости гемодиализных аппаратов типа 4008 фирмы «Fresenius Medical Care Deutschland GmbH», Германия, (закрытая система) совместимая с системой пропорционального смешивания, по программе «Дезинфекция». Допускается использование дезинфектанта на оборудовании других производителей при условии его адаптации для этих целей; |  |
|  | Дезинфекция включая: туберкулез, гепатит и ВИЧ инфекции; |  |
|  | Форма упаковки - канистра по 5 литров |  |
|  | Устойчив и годен в течение не менее 3 лет, при этом фактический срок годности товаров на дату их поставки должен составлять не менее 80% всего срока годности товара предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Срок годности: не менее 36 месяцев. |  |
|  | Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с конкурсным предложением. |  |
|  | Регистрация: К моменту подачи конкурсного предложения, предлагаемые изделия должны быть предварительно зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. |  |
|  | Устойчив и годен в течение не менее 3 лет, при этом фактический срок годности товаров на дату их поставки должен составлять не менее 80% всего срока годности товара предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Срок годности: не менее 36 месяцев. |  |
|  | Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с конкурсным предложением. |  |
|  | Регистрация: К моменту подачи конкурсного предложения, предлагаемые изделия должны быть предварительно зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. |  |

Таблетированная соль

| № П/п | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Указать требуемые параметры и дать ссылку на подтверждающий материал с указанием страниц. В случае наличия замечаний или комментарий по техническому заданию, просим дать обоснованные комментарии. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Таблетированная соль (NaCl) |  |
|  | Количество: Годовая потребность на 2020г. в «Таблетированной соли» составляет – 5256 мешков. Количество таблетированной соли по предложению в пределах бюджета закупки не должно превышать годовую потребность – 5256 мешков. |  |
|  | Модель (Участник по каждому наименованию должен указать каталожный номер или артикль товара): |  |
|  | Назначение: Таблетирования соль NaCl очищенная от йода, предназначенная для регенерации ионообменника в системах водоочистки для получения воды для гемодиализа соответствующую стандартам Европейской фармакопеи или AAMI; |  |
|  | Производитель и страна Происхождения товара: |  |
|  | Технические требования: 1.Форма выпуска: таблетка, диаметр таблетки ~25 мм; 2. Форма упаковки в мешках по 25 кг. |  |
|  | Срок годности: не менее 36 месяцев; |  |
|  | Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 50% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Стандарты:Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 или их эквивалентам. |  |