КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

на приобретение товаров:
«Закупка медицинского оборудования для оснащения организаций 
системы Министерства здравоохранения».
Конкурсные торги №КТ-2020-1
Ташкент – 2020 г.
ГУП «O‘ZMEDIMPEKS»

Республика Узбекистан, 100007, Ташкент, ул. М.Улугбека, 32-б

Тел.: +(998-71) 268-55-54; Факс: +(998-71) 268-36-01; 

E-mail: info@medimpex.uz, uzmed.safaev@gmail.com; http://www.uzmedexport.uz
СОДЕРЖАНИЕ

I. Инструкция для участника конкурса.

II. Техническая часть конкурса.
III. Ценовая часть конкурса.
IV. Проект договора.
I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
1. Общие положения.

1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии 
с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» (далее - Закон) и постановления Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018 года №ПП-3550 «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, тендерной документации и контрактов» (далее - постановление).
1.2. Предмет конкурса: «Закупка медицинского оборудования для оснащения медицинских организаций системы Министерства здравоохранения».
1.3. Основанием для проведения конкурса (реализация проекта) является постановление Президента Республики Узбекистан от 19.12.2018г. №ПП-4067 
«О мерах по реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2019 год».
1.4. Технические задания на закупаемые товары представлены в технической части конкурсной документации. 
1.5. Формы заседания конкурсной комиссии – очная.

2. Организаторы конкурса.

2.1. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан является заказчиком (далее «Заказчик») конкурса.

Адрес «Заказчика»: Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 12. Телефон: (998 71) 239-46-09, 239-46-08.
2.2. Рабочим органом закупочной комиссии является Государственное унитарное предприятие «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан (далее – «Рабочий орган»).

Адрес: Республика Узбекистан, 100007 г. Ташкент, ул. М.Улугбека 32-б. Телефон: (+998 71) 268-35-09, 268-55-54, факс: (+998 71) 268-36-01. 

E-mail: info@medimpex.uz, uzmed.safaev@gmail.com.
2.3. Договородержатель: Государственное унитарное предприятие «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан
2.4. Конкурс проводится конкурсной комиссией, созданной Заказчиком, 
в составе не менее пяти членов.
3. Участники конкурса.

3.1. В конкурсе могут принять участие как иностранные фирмы и организации, так и отечественные производители (поставщики), в том числе субъекты малого бизнеса, выполнившие предъявляемые условия для участия в них, за исключением юридических лиц, приведенных в ИУТ 4.2.
4. Квалификационный отбор участников для участия в конкурсных торгах.

4.1. В рамках конкурса, конкурсной комиссией производится квалификационный отбор участников. К дальнейшему участию в конкурсе допускаются только те участники, которые прошли квалификационный отбор.

4.2. При квалификационном отборе участников, к участию в конкурсе не допускаются организации:
не предоставившие в установленный срок пакет необходимых документов для квалификационного отбора;

находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства 
с «Договородержателем»;

находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

имеющий ненадлежащее исполнение принятых обязательств по ранее заключенным договорам;

учрежденные менее 6 месяцев до объявления конкурса;

имеющиеся задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;
участники, у которых учредителями являются одни и те же юридические и физические лица;
зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) согласно приложению №2.

4.3. Критерии квалификационной оценки представлены в Приложении №1.

4.4. Заказчик отстраняет участника от участия в закупочных процедурах, если:
участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо конкурсной процедуры заказчика в процессе государственных закупок;
у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства;
участник указал в своем предложении недостоверные данные.
5. Язык конкурса, единица измерений.
5.1. Конкурсное предложение и вся связанная с ним корреспонденция, 
и документация, которые осуществляются участником и заказчиком, должны быть на узбекском или на русском языке. Конкурсное предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на узбекский или русский языки. В случае наличия разночтений в тексте конкурсного предложения, когда используется более чем один язык, узбекский или русский языки будут превалирующими.
5.2. В конкурсном предложении должна быть использована метрическая система измерений.
6. Конкурсное предложение и порядок его оформления.

6.1. Предложения участников должны быть предоставлены в конверте 
в запечатанном виде.
Участники, которые намерены участвовать более чем в одном лоте, должны представить конверты по каждому лоту в отдельности.

6.2. На конверте должно быть указано:

наименование предмета конкурса;

наименование участника;

наименование рабочего органа и его адрес;
6.3. Конкурсное предложение участника передается в рабочий орган почтой или через уполномоченного представителя участника нарочно. Дата и время предоставления конкурсного предложения фиксируется рабочим органом в журнале регистрации конкурсных предложений и заверяется подписью уполномоченного представителя участника (при его наличии).
6.4. Конкурсное предложение должен содержать следующие документы:
копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации, заверенная печатью участника конкурса;

копия устава участника конкурса с информацией об учредителях, заверенная печатью участника конкурса;

гарантийное письмо в соответствии с формой №1;

общая информация об участнике конкурса в соответствии с формой №2;

в случае невозможности присутствия руководителя организации (компании) на конкурсе, необходимо представить доверенность в соответствии с формой №3;
оригинал авторизации от завода-изготовителя (производителя) товара в соответствии с формой №4 (в случае если участник конкурса не является производителем предлагаемого товара);

оригинал технического предложения, и сравнительная таблица технических характеристик на предлагаемый товар в соответствии с формой №5;

перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное 
и подробное описание предлагаемого товара);

ценовое предложение и таблица цен в соответствии с формой №6 и №7;

6.5. Участник конкурса:

несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов;
вправе подать только одно предложение;
вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений.

6.6. Рабочий орган несет ответственность за целостность и сохранность конвертов с конкурсными предложениями, оформленных только в соответствии с требованиями настоящей инструкции.
6.7. Конкурсные предложения принимаются рабочим органом до 09 ноября 2020 года 12:00ч. дня, по адресу Республика Узбекистан, 100007 г. Ташкент, ул. М.Улугбека 32-б. Телефон: (+998 71) 268-35-09, 268-55-54, факс: (+998 71) 268-36-01. E-mail: info@medimpex.uz, uzmed.safaev@gmail.com.
6.8. Срок действия конкурсного предложения участников должен составлять не менее 60 дней со дня окончания представления конкурсных предложений.

7. Процедура вскрытия конвертов с конкурсными предложениями порядок и критерии их оценки. 

7.1. Время, определенное председателем, при условии наличия кворума, конкурсная комиссия для проведения оценки конкурсных предложений вскрывает конверты с предложениями, поданными участниками конкурса. Уполномоченный представитель участника конкурса вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов.
7.2. Срок рассмотрения и оценки предложений участников конкурса не может превышать десять дней с момента окончания подачи конкурсных предложений.
7.3. Рабочий орган информирует участников о дате и месте проведения процедуры вскрытия конкурсных предложений. В случае неявки участников на заседание конкурсной комиссии, конверты с конкурсными предложениями вскрываются в одностороннем порядке.
7.4. Конкурсная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
7.5. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе конкурсной процедуры.
7.6. Оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса производятся на основании критериев, изложенных в конкурсной документации.
7.7. Предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона, постановления и конкурсной документации.
7.8. Конкурсная комиссия отклоняет предложение, если подавший его участник конкурса не соответствует требованиям, установленным Законом или предложение участника конкурса не соответствует требованиям конкурсной документации.
7.9. В процессе оценки конкурсных предложений рабочий орган вправе направлять участникам письменные запросы по подтверждению или разъяснению той или иной информации, указанной в конкурсном предложении. При получении таких запросов участникам необходимо письменно ответить рабочему органу и представить запрашиваемую информацию. В ходе таких переписок не допускается внесение каких-либо изменений в конкурсное предложение.
7.10. Если участники конкурса представят предложения в разных валютах, суммы предложений при оценке будут пересчитаны в единую валюту по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату вскрытия конвертов.

7.11. Победителем признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации и предложении.
7.12. При наличии арифметических или иных ошибок конкурсная комиссия вправе отклонить конкурсное предложение либо определить иные условия их дальнейшего рассмотрения, известив об этом участника конкурса.
7.13. В целях корректного сравнения цен иностранных и отечественных участников конкурса, при оценке будут учтены соответствующие расходы договородержателя (таможенные и иные обязательные платежи), в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.
7.14. Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений.
7.15. Протокол рассмотрения и оценки предложений подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, и выписка из него публикуется на специальном информационном портале в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
7.16. Любой участник конкурса после публикации выписки из протокола рассмотрения и оценки предложений вправе направить заказчику (рабочему органу) запрос о предоставлении разъяснений результатов конкурса. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик (рабочий орган) обязан представить участнику конкурса соответствующие разъяснения.
8. Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности. 
8.1. Ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан, несут:

лица, входящие в состав рабочего органа, которые ведут учет поступающих конкурсных предложений и обеспечивают их сохранность и конфиденциальность;

председатель и члены комиссии, а также члены рабочей группы, созданной для изучения конкурсных предложений, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами комиссии и привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия;

победитель конкурса, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.

9. Прочие условия.
9.1. В случае если на конкурсе предлагается продукция завода, ранее не поставлявшаяся в Республику Узбекистан, конкурсная комиссия имеет право запросить от участника конкурса представить отзыв на данную продукцию от третьих лиц.
9.2. Участники, изъявившие желание участвовать в конкурсе, имеют право обратиться в рабочий орган для получения разъяснений относительно проводимого конкурса.
9.3. Победитель конкурса в качестве гарантии исполнения обязательств договора представляет в размере 5% от общей суммы заключаемого договора, банковскую гарантию, имеющей корреспондентские счета с обслуживающим банком Рабочего органа или денежный депозит на счет Рабочего органа.
9.4. Участник конкурса вправе направить заказчику (рабочему органу) запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик (рабочий орган) обязан направить разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику (рабочему органу) не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее сущность.
9.5. Участник конкурса вправе внести изменения в конкурсное предложение до истечения последнего срока приема конкурсных предложений. Порядок внесения изменений в конкурсное предложение осуществляется в следующем порядке:
участник конкурса представляет в рабочий орган конверт с измененным предложением в запечатанном конверте с надписью «изменение» до окончания последнего срока подачи предложений;
замененный конверт возвращается участнику в невскрытом виде.
9.6. Конкурс может быть объявлен конкурсной комиссией не состоявшимися:
если в конкурсе принял участие один участник или никто не принял участие;
если по результатам рассмотрения предложений конкурсная комиссия отклонила все предложения;
все представленные конкурсные предложения не содержат необходимый пакет документов.

9.7. Заказчик имеет право отменить конкурс в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик (Рабочий орган) в случае отмены конкурса публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале.
10. Заключение договора.
10.1. По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в конкурсной документации и предложении, поданном участником конкурса, 
с которым заключается договор.
10.2. Участник конкурса, объявленный по решению конкурсной комиссии победителем конкурса, получит от рабочего органа соответствующее письменное извещение.
10.3 Заказчик (рабочий орган) имеет право вступать в переговоры по итогам второго этапа с победителем конкурса о снижении цены.

10.4. Несвоевременное подписание договора победителем может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного – занявшее второе место по итогу оценки) участника конкурса.
В случае, если победитель конкурса отказывается от заключения договора и принятых обязательств, договор заключается с резервным победителем (при его согласии) на условиях, предоставленных победителем конкурса и цена указанное в коммерческом предложении резервного победителя снижается до уровня победителя. При этом, если резервный победитель отказывает заключения договора конкурс объявлется повторно по решению конкурсной комиссии.
После уведомления об объявлении Победителя конкурса, Рабочий орган направляет Победителю конкурса проформу договора согласно настоящей Конкурсной документации. В срок не более 30 дней с момента получения проекта договора, Победитель конкурса или Резервный победитель должен подписать договор. 
Приложение №1
Порядок и критерии квалификационной оценки участников 

и конкурсных предложений. 

Порядок и критерии квалификационного отбора участников на участие в конкурсе.

Квалификационная оценка осуществляется конкурсной комиссией. Если требуемая информация не представлена участником, конкурсная комиссия вправе не допускать его к участию в конкурсе.

Критерии квалификационной оценки
	№
	Критерий
	Оценка
	Примечание

	1
	Исполнение обязательств по ранее заключенным догово-рам 
	Надлежащее / не надле-жащее (проводится на основании гарантийного письма участника)
	Если ненадлежащее, то участник дисквалифицируется

	2
	Состояние участника в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства
	Да / нет

(проводится на основании гарантийного письма участника)
	Если да, то участник дисквалифи-цируется

	3
	Состояние участника в стадии судебного или арбитражного разбирательства с Договоро-держателем
	Да / нет

(проводится на основании гарантийного письма участника и информации от Рабочего органа)
	Если да, то участник дисквалифи-цируется

	4
	Регистрация участника и банка участника в оффшор-ных зонах
	Да / нет
	Если да, то участник дисквалифи-цируется

	5
	Участник имеется в Едином реестре недобросовестных исполнителей
	Имеется / Не имеется
	Если имеется, то участник дисквалифицируется

	6
	Наличие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей
	Да / нет
	Если да, то участник дисквалифи-цируется

	7
	Срок учреждения участника не менее 6 месяцев до объявления конкурса
	Соответствует / не соответствует
	Если не соответствует, то участник дисквалифицируется

	8
	Наличие полного пакета квалификационных документов и предоставление их в установленный срок
	Имеется / Не имеется
	Если не имеется, то участник дисквалифицируется

	9
	Участники, у которых учпедителями являются одни и те же юридические и физические лица
	Да / нет
	Если да, то участник дисквалифи-цируется


Форма №1
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:___________

Дата: _______

Конкурсная комиссия

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ :     (наименование компании)

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 

- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика);
- отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам;
- не находится в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

- не имеется задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

- не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны).
Подписи:

Ф.И.О. руководителя _______________

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________

Ф.И.О. юриста ____________________

Место печати

Форма №2
Общая информация об участнике конкурса

	1
	Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы
	

	2
	Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа)
	

	3
	Юридический адрес
	

	4
	Контактный телефон, факс, е-mail
	

	5
	Полные банковские реквизиты
	

	6
	Основные направления деятельности
	


Информация об опыте поставки требуемого или аналогичного товара
	№
	Наименование предмета поставки
	Наименование Покупателя, его адрес и контактная информация
	Дата поставки
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

____________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «___» _________________2020г.

Форма №3
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

ДОВЕРЕННОСТЬ

Компания (предприятие, завод и т.д.) ____________________________, именуемая в дальнейшем «Компания», в лице  __________________________,  действующего на основании Устава (Положения и т.д.), настоящей доверенностью уполномочивает представителя Компании - гражданина ____________________(паспорт серии ___ №_______, выданный _________________ от ___________ года) на

а) представления конкурсных документов;

б) проведения переговоров с заказчиком конкурса и рабочим органом;

в) присутствия на заседаниях конкурсной комиссии;

г) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части конкурсного предложения, а также других вопросов.

Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания и действует на весь процесс согласования пунктов, заключаемого по итогам конкурса договора, процедуру его подписания.

С момента вступления в силу Договора права и обязательства по нему переходят к «Компании» в полном объёме до их окончательного выполнения.  

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Ф.И.О. и подпись лица, на которого выдана данная доверенность

Место печати

Форма №4
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

АВТОРИЗАЦИЯ
№:___________

Дата: _______

Конкурсная комиссия
Настоящая авторизация выдана ____________________________________,

       





        (наименование и адрес организации-участника торгов) 

который(ая) участвует в конкурсе на поставку _____________________________________________ 










(наименование товара)


                                  _____________________________________________________

(наименование производителя) 

являясь официальным изготовителем ____________________________________, 

                                                        





 (наименование товара) 

имеющий завод(ы) по адресу_______________________________________

 






(вписать полный адрес завода изготовителя) 

настоящим доверяет_____________________________________________________

(наименование участника) 

подать конкурсное предложение.

Данной доверенностью предоставляются полномочия на проведение переговоров, а также на представление и поставку производимого нами ______________________________________________________________.

(наименование товара)

В случае признания победителем конкурсных торгов _____________________,

 

       





     (наименование участника)
завод-изготовитель обязуется:

-изготовить товар в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (в соответствии с международными стандартами);

-при поставке товара предоставить сертификаты качества и сертификаты соответствия;

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица производителя

Место печати

Форма №5
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

Техническое предложение на Конкурс ____________(указать номер и предмет конкурса) 

№:___________

Дата: _______

Конкурсная комиссия

Уважаемые дамы и господа!

Изучив документацию для конкурсных торгов №_____ на поставку__________________и письменные ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся (полное наименование Участника конкурса),  предлагаем к поставке _________________________________________(указать наименование предлагаемой продукции, марку или модель) в количестве ______, производства ____________ ____________ (указать производителя). 

Мы обязуемся поставить товары по договору, который будет заключен с Победителем конкурса, в полном соответствии с данным техническим предложением. 

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 60 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Конкурсных предложений. Это Конкурсное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.  

Приложения:

- сравнительная таблица технических характеристик предлагаемой продукции на ___ листах; 

- оригинал доверенности от завода-изготовителя товара (форма №3) (в случае если участник конкурса не является производителем предлагаемого товара).

- перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого товара.

Представляемые документы должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью участника конкурса, документы должны быть представлены на русском языке. 

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.  

Дата: «___» _________________20__г.
Сравнительная таблица технических характеристик на предлагаемую продукцию

	№
	Наименование параметра
	Показатель, согласно требованиям технического задания
	Показатель согласно предложению участника
	Примечание (соответствует/ не соответствует)

	
	Конкурс _____ (наименование поставляемого товара)



	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица участника

Место печати

Форма №6
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку (указать наименование товара)

Дата: (вписать дату подачи конкурсного предложения).

КОМУ: Конкурсной комиссии.

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили конкурсную документацию в целом и ознакомились с характером проблем, которые должны быть решены в процессе изготовления (поставки) товара. 

Проанализировав все требования, предлагаем поставить (указать наименование поставляемой продукции) в соответствии с условиями конкурсных торгов:

- условия оплаты - _________________________;

- условия поставки - ________________________;

- сроки поставки - ___________________________;

- предполагаемая стоимость транспортировки - ______

Общая сумма поставки предлагаемой продукции составляет _______________ (указать общую сумму конкурсного предложения цифрами и прописью, а также валюту платежа) и указана в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящего конкурсного предложения.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 60 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Конкурсных предложений. Это Конкурсное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.  

Мы понимаем, что конкурсная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое предложение, а принимать наилучшее предложение по всем показателям и критериям оценки.

Приложение: Таблица цен на предлагаемые товары.
Дата: «___» __________2020г.  

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Место печати

Форма № 7
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

внимание: данная форма заполняется отдельно и предоставляется в отдельных конвертах

Таблица цен на предлагаемые Товары

Наименование Участника конкурса __________________________________________ (указать наименование и номер конкурса)

Цены выражены в ___________________(наименование валюты), на условиях поставки ______________ (согласно Инкотермс 2010)
Стр. ___ из _____

	№
	Наименование предлагаемых товаров, работ и услуг
	Технические характеристики,

модель/марка,

описание предлагаемых товаров
	Код ТН ВЭД
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. продукции
	Сумма
	Сроки поставки

/ 

Вид транспортировки
	Год изготовления.

Гарантийный срок. Производитель.

Страна происхождения товаров
	Форма упаковки, количество в упаковке, объем, вес

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Общая сумма предложения цифрами и прописью __________________________________________________

	__________________________________
(подпись уполномоченного лица)
	____________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)


Печать

М.П.

Дата: «___» _________________2020г.
Примечание:
 В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой преимущество имеет цена за единицу продукции 

Техническая оценка предложений.

Осуществляется конкурсной комиссией на основании документов технического предложения. Предложения участников конкурса, не прошедшие, по технической оценке, дисквалифицируются.
Критерии технической оценки

	№
	Критерий
	Оценка
	Примечание

	1
	Соответствие требованиям конкурсной документации (технические требования)
	Соответствует

Не соответствует
	Если не соответствует, то участник дисквалифицируется


Ценовая оценка предложений.

Осуществляется конкурсной комиссией после проведения технической оценки на основании документов ценового предложения
Критерии ценовой оценки

	№
	Критерий
	Оценка
	Примечание

	1
	Наименьшая цена, и соответ-ствие по ценовой части конкурсной документации
	наименьшая цена


	Для корректного сравнения цен иностранных и отечественных Участников конкурса, при анализе и оценке предложений могут быть учтены соответствующие расходы Договорадержателья (налоги, таможеные платежи и иные обязательные платежи, расходы), в случаях, предусмотренных законада-тельством Республики Узбекистан.


II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1.1.
Количество, перечень и технические характеристики, а также спецификация закупаемых товаров, работ и услуг по конкурсу указаны в Техническом задании, которая является неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации (далее «Техническое задание»).

1.2.
Предлагаемый и поставляемый Участником конкурса Товар должен обладать и соответствовать характеристикам не ниже указанных в Техническом задании.

1.3.
Участники в своем предложении, должны представить удовлетворительную техническую документацию для установления соответствия техническим характеристикам.

Документальное свидетельство соответствия товаров конкурсной документации должно быть представлено в форме описания, инструкций или брошюр (каталогов) на русском или английском языке и должно представлять:

детальное описание основных технических характеристик предлагаемых товаров;

фотография маркировки каждого предлагаемого Товара (оборудования, изделий), подтверждающая его точное наименование;

комментарии по всем пунктам технических характеристик, сделанных Заказчиком, демонстрирующие полное соответствие товаров этим данным;

участники конкурса должны иметь в виду, что возможные ссылки на торговые марки и номера стандартов, форму упаковки, указанные в техническом задании (характеристиках), имеют описательный, а не ограничительный характер. 

1.4.
Участники конкурса могут представить на рассмотрение альтернативные стандартные торговые марки и/или номера стандартов в своих предложениях, при условии, если конкурсная комиссия убедится, что они эквивалентны или лучше названых в Техническом задании характеристик.

1.5. В случае экономии средств по результатам конкурсных торгов, решением конкурсной комиссии можно закупить дополнительный объем, в пределах выделенного бюджета и годовой потребности.
2. СОСТАВ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

2.1.
Участник конкурса должен представить в запечатанном конверте с техническим предложением следующие документы:

1.) Регистрация на разрешение к применению на территории Республики Узбекистан. Товары, закупаемые по настоящим торгам и предлагаемые Участником, на момент подачи предложения предварительно должны иметь регистрацию в ГУП «Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Республики Узбекистан Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения (далее – ГЦЭиСЛСИМНиМТ).
Предложения по незарегистрированному товару не рассматриваются. Победитель конкурса (Продавец), должен будет при поставке товара предоставить регистрационное удостоверение ГЦЭиСЛСИМНиМТ на поставляемый товар.

В случае если товар, по заключению компетентной организации, имеет код ТН ВЭД не подлежащий обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ, регистрационное удостоверение может не указываться в договоре.
2.)
Сертификация.

По товарам присужденного договора, если это необходимо по коду ТН ВЭД, производится Сертификация на Соответствие и Гигиеническая Сертификация для подтверждения соответствия и безопасности поставленного Товара. Оплату услуг по сертификации осуществляет Победитель конкурса (Продавец), которому будет присужден договор.

Вышеуказанные документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью и подписью уполномоченного лица Участника конкурса.

2.2.
Конкурсная комиссия вправе отклонить предложение, не полностью соответствующее требованиям оформления Конкурсных документов, либо определить условия дальнейшего рассмотрения конкурсного предложения, известив об этом Участника конкурса.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Участник должен представить подробный ответ по каждому пункту технического задания, содержащий требуемое значение (если указано), комментарий и ссылку на подтверждающий материал с указанием страницы данного материала. Пункты, заполненные таким текстом как "Да", "Нет", с копированием текста непосредственно из формы технических спецификаций, или с оставлением строк параметра пустыми и без указания конкретных страниц в подтверждающем материале – будут рассматриваться как не соответствующе заполненными. 

2. Участник должен предоставить по каждому запрашиваемому параметру подтверждающий официальный материал от производителя (datasheet, каталоги и т.д.). В случае выявления несоответствий, недостоверных данных и различий в представленных параметрах и материалах с имеющимися в открытых и официальных источниках данными – участник торгов может быть дисквалифицирован.
3. Участник торгов должен также предоставить электронный вариант заполненной таблицы технического соответствия в формате .doc, вместе с подтверждающими документами (datasheet, проспекты, каталоги или другая информация по каждому требуемому параметру) вместе с конкурсным предложением на накопительном устройстве (CD, DVD или USB-флешка).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Лот 1. Позиция 1.1.
	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики

	1.1.
	Автоклав (Стерилизатор паровой) 75 л.  (2 шт)

	
	Предназначен для стерилизации паром под давлением медицинского инструментария, лабораторной посуды и культуральных сред, с функцией вакуумной сушки.

	
	Общие характеристики:

	1*
	Вертикальная модель;

	
	Объём рабочей камеры не менее 75 литров;

	
	Диаметр рабочей камеры не менее 400 мм; 

	2
	Количество стерилизационных коробок, одновременно загружаемых в рабочую камеру не менее 3 шт.; 

	
	Корпус и рабочая камера из высоколегированной нержавеющей стали (Поставщик должен указать толщину используемой стали, и представить подробную информацию о марке стали в предложении);

	
	Крышка рабочей камеры оборудована замком;

	
	Нагрев при помощи электронагревательных элементов;

	
	Максимальная температура стерилизации не менее 132°С;

	
	Создаваемое давление 1-2 bar;

	
	Контроль давления и уровня воды;

	3
	Функция вакуумной сушки.

	
	Электропитание:

	
	· 220 или 380 В ± 10 %, 50 Гц, 1 или 3 фазы;

	
	· Потребляемая мощность не более - 6 кВт;

	
	· Сетевой кабель.

	
	Комплектующие (для каждой единицы):

	
	· Стерилизационная коробка из нержавеющей стали (Поставщик должен указать толщину используемой стали, и представить подробную информацию о марки стали в предложении) соответствующего размера – 3 шт.;

	
	Общие характеристики стерилизационной коробки: 

· Предназначена для стерилизации в автоклаве и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, хирургического и другого инструментария;

· Должна полностью подходить для использования с предлагаемой моделью автоклава;

· Должна иметь сквозные боковые отверстия  с воздушными фильтрами.

	
	· Корзина из нержавеющей стали (Поставщик должен указать толщину используемой стали, и представить подробную информацию о марки стали в предложении) – 2 шт.;

	
	· Меняющий цвет автоклавный индикатор для контроля эффективности стерилизации на 1000 циклов;

	
	· Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Перечень таких дополнительных деталей, узлов, материалов должен быть представлен в предложении.  

	
	Запасные части дополнительно к предлагаемой комплектации (для каждой единицы):

	
	-Контрольные датчики давления и уровня воды – 1 комплект;

	
	-Электронагревательный элемент – 1 комплект;

	
	-Прокладки для крышки рабочей камеры – 1 комплект;

	
	Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в предложении.

	
	Требования к сертификации (копии должны быть представлены в предложении и заверены печатью Поставщика):

	
	Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001;

	
	Поставляемое оборудование должно соответствовать: 

	
	-     МЭК 601-1-88;

	
	-  Межгосударственному стандарту (ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99, ГОСТ 19569-89) или другому международному стандарту на данный вид продукции; 

	
	Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД)

	
	Документация (для каждой единицы): Инструкция по эксплуатации и сервисному обслуживанию на русском языке;

	
	Гарантийный срок: 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию;

	
	Монтаж (для каждой единицы): Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию в проектном месте (______________________).

	
	Инструктаж (на русском языке): Инструктаж должен быть проведён Поставщиком или местным агентом на рабочем месте:

	
	-     Персонал по эксплуатации оборудования – 2 человека;

	
	-     Инженерно-технический персонал по сервисному обслуживанию оборудования – 1 человек;

	
	Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2020 года.


Лот 1. Позиция 1.2.
	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики

	1.2.
	Дистиллятор 4л/ч (1 шт.)

	
	Предназначен для производства дистиллированной воды.

	
	Бойлер, конденсатор и нагревающая часть выполнены из нержавеющей стали;

	
	Резервуар из нержавеющей стали для хранения дистиллированной воды объемом не менее 20 литров;

	
	Прибор и резервуар должны соединяться в единую систему;

	
	Все таблички и ярлыки на русском или узбекском языках;

	
	Возможность подсоединения к централизованному водоснабжению;

	
	Производительность, л/ч 4;

	
	Система автоматического отключения при недостаче воды или перегреве.

	
	Электропитание:

	
	Двухфазное или трехфазное питание;

	
	Разъем – евростандарт;

	
	Кабель питания.

	
	Запасные части

	
	Гибкие шланги для подключения водопроводной воды, выхода дистиллята, охлаждающей воды;

	
	Лампа для процедуры удаления накипи;

	
	Соединитель с входной трубой для воды - 1 набор;

	
	Фильтр для предварительной очистки водопроводной воды;

	
	4 набора предохранителей и 4 набора нагревательных элементов.

	
	Требования для сертификации (копии представленных сертификатов должны быть заверены оригинальной печатью Производителя, если участник не является Производителем)

	
	· Производитель должен иметь следующие международные сертификаты качества ISO 13485:2003 и ISO 9001:2008;

	
	· Поставленное оборудование должно соответствовать стандарту: МЭК 601-1-88 и СЕ.

	
	Документация

	
	Инструкция по эксплуатации на узбекском или русском языке;

	
	Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке;

	
	Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД).

	
	Гарантийный срок эксплуатации:

	
	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

	
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2020 года выпуска.


Лот 1. Позиция 1.3.
	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики

	1.3.
	Стиральная машина автомат не менее 20 кг (промышленная) (2 шт)

	
	Предназначена для стирки и отжима белья используемого в медицинских учреждениях и больницах.

	
	Общие характеристики:

	1*
	Стиральная машина автомат промышленного класса;

	
	Микропроцессорное управление с дисплеем отражающим состояние;

	
	Предустановленные программы - режимы стирки;

	2
	Загрузка произвольная;

	
	Объём барабана - не менее 200 литров;

	
	Загрузка - не менее 20 кг белья; 

	
	Скорость отжима, оборотов в минуту - не менее 450;

	3
	Бак и барабан из высоколегированной нержавеющей стали (Поставщик должен указать толщину используемой стали, и представить подробную информацию о марке стали в конкурсном предложении);

	
	Реверсивное вращение барабана;

	
	Вид обогрева – электрический с возможностью подключения горячей воды от центрального водоснабжения;

	
	Электропитание:

	
	 380 В ± 10 %, 50 Гц, 3 фазы;

	
	Потребляемая мощность – указать значение;

	
	Сетевой кабель.

	
	Комплектующие (для каждой единицы):

	
	Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Перечень таких дополнительных деталей, узлов, материалов должен быть представлен в предложении.  

	
	Запасные части дополнительно к предлагаемой комплектации (для каждой единицы):

	
	Требования к сертификации (копии должны быть представлены в предложении и заверены печатью Поставщика):

	
	Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001;

	
	Поставляемое оборудование должно соответствовать -  МЭК 601-1-88 или аналог.

	
	Документация:

	
	Инструкция по эксплуатации и сервисному обслуживанию на русском языке.

	
	Гарантийный срок:

	
	24 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.

	
	Установка и ввод в эксплуатацию:

	
	Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на рабочем месте  (_____________);

	
	Инструктаж (на русском языке);

	
	Инструктаж должен быть проведён Поставщиком или местным агентом на рабочем месте (_____________);

	
	-     Персонал по эксплуатации оборудования – 2 человека.

	
	Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2020 года.

	
	Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД).


Лот 1. Позиция 1.4.
	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики

	1.4.
	Стационарная дезинфекционная камера (1 шт)

	
	Модель:

	
	Производитель и страна происхождения товара:

	
	Назначение: для дезинфекции (дезинсекции) по паровоздушному и пароформалиновому методам одежды, обуви, белья, постельных принадлежностей.

	
	Характеристики:

	1. 
	Автоматическое или ручное управление процессом дезинфекции;

	2. 
	Материал - Сталь или сталь, покрытая термостойкой краской;

	3. 
	Температура; От +30 до + 98˚Ċ; абсолютное отклонение от установленного значения не более 2˚Ċ;

	4. 
	Внутренний загрузочный объем камеры, м3  - не менее 1,8;

	5. 
	Внутренние размеры камеры (длина х ширина х высота), мм - не менее 1310х710х1950;

	6. 
	Габаритные размеры камеры (длина х ширина х высота), мм – ориентировочно 1390 х 1260 х 2200;

	7. 
	Количество дверей, не более  шт. – 2;

	8. 
	Резиновые уплотнители дверей для обеспечения герметичности рабочей камеры;

	9. 
	Встроенный парообразователь;

	10. 
	Вытяжной воздуховод с клапаном для удаления пара из камеры;

	11. 
	Приточное вентиляционное отверстие с винтовым механизмом закрытия.

	
	Электропитание:

	
	Напряжение, 380В 3-х фазное;

	
	Частота, Гц -50;

	
	Потребляемая мощность, кВт, - не более  10.

	
	Требование к сертификации:

	
	Соответствовать международным стандартам производства ISO 9001:ххх или эквивалентным стандартам;

	
	Поставляемое оборудование должно соответствовать: ГОСТ 24104-2001 или аналогичному.

	
	Документация (для каждой единицы):

	
	Инструкция по эксплуатации на русском языке;

	
	Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке;

	
	Установка и ввод в эксплуатацию (для каждой единицы): Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию в проектном месте (______________________).

	
	Гарантийный период: 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию.

	
	Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД).

	
	Дата производства: Дата выпуска – не ранее 2020  года.


Лот 1. Позиция 1.5.
	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики

	1.5.
	Низкотемпературный плазменный стерилизатор (1 шт)

	
	Назначение: 

Оборудование предназначено для автоматической стерилизации изделий медицинского назначения, включая термолабильные  сложно-технические инструменты, электронные приборы, эндоскопы, катетеры и другое оборудование при температуре от + 35  до + 60 градусов Цельсия.

	
	Претендент должен предоставить, как неотъемлемую часть предложения каталоги, паспорта на оборудование и другую техническую документацию для подтверждения соответствия заявленных характеристик.

	
	 При заполнении таблицы указать Модель и Производителя.

	
	Общие характеристики:

	1*
	Объём стерилизационной камеры не менее 100 л. В стерилизационной камере должно быть расположено не менее 2 полок;

	2
	Температура в стерилизационной камере не выше +600С;

	3
	Наличие датчика, реагирующего на повышенную влажность внутри стерилизационной камеры для предотвращения коррозии стерилизуемых изделий медицинского назначения;

	4
	Стерилизации подлежат изделия медицинского назначения (за исключением перевязочных материалов и белья, содержащих целлюлозу), в том числе:

a. Жесткие и гибкие эндоскопы + комплектующие насадки к ним (гибкие одноканальные);

b. Контуры наркозно-дыхательной аппаратуры; 

c. Пластиковые, резиновые и другие изделия медицинского назначения;

d. Хирургические инструменты (включая полые и многоканальные);

e. Любые другие сложно-технические термолабильные инструменты и оборудование ( за исключением жидких и сыпучих материалов) не допускающих длительного воздействия температуры выше 55 градусов Цельсия. 

f. Возможность стерилизации медицинских изделий с длинной канала до 2000 мм и диаметром внутреннего канала от 1 мм.

	5
	Продолжительность цикла стерилизации должна составлять не более -45 мин.;

	6
	Действие стерилизующего агента должно происходить автоматические только при отрицательном давлении внутри камеры в момент стерилизации во избежание утечек его в помещение;

	7
	Стерилизующий агент-  пероксид водорода должен находиться в герметичных  пластиковых кассетах, с отдельно выделенными ампулами для каждого цикла стерилизации. Испарение или утечка стерилизующего агента из данного вида упаковки должна быть невозможна;

	8
	Должна иметься возможность как автоматического, так и ручного прерывания цикла стерилизации в случае возникновения ошибки и отображения кода ошибки на дисплее. В случае необходимости должна быть предусмотрена отмена цикла;

	9
	Оборудование должно иметь принтерное устройство для протоколирования следующих параметров стерилизационного цикла:

· общая продолжительность цикла; 

· температура;

· давление;

· относительная влажность состояние каждой фазы цикла;

· состояние каждой фазы цикла.

	
	Поставка с комплектующими и расходными материалами:

	10
	Низкотемпературный плазменный стерилизатор – 1 шт;

	
	Кассеты, содержащие стерилизующий агент (пероксид водорода) герметично запакованные, запатентованные. Каждая кассета содержит 12 капсул с концентратом  пероксида водорода – в количестве не менее  –  50 шт.;

	
	Бумага для принтера не менее - 5 упаковок;

	
	Химический индикатор, полоски для дополнительного визуального контроля процесса стерилизации  в низкотемпературном плазменном стерилизаторе  на 500 циклов;

	
	Упаковочные мешки в рулонах,  шириной 100 мм  для индивидуальной упаковки инструментов с целью стерилизации в низкотемпературном плазменном стерилизаторе не менее 4 рулонов;

	
	Упаковочные мешки в рулонах, шириной 150 мм  для индивидуальной упаковки инструментов с целью стерилизации в низкотемпературном плазменном стерилизаторе не менее 4 рулонов;

	
	Упаковочные мешки в рулонах, шириной 250 мм  для индивидуальной упаковки инструментов с целью стерилизации в низкотемпературном плазменном стерилизаторе не менее 4 рулонов;

	
	Лотки различных размеров для упаковки хирургических инструментов с целью стерилизации в низкотемпературном плазменном стерилизаторе не менее - 2 шт.

	
	Документация (для каждой единицы):

Инструкция по эксплуатации на русском языке;

Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке.

Сборка и инсталляция (для каждой единицы):

Аппарат должен быть собран и проинсталлирован специалистом поставщика на рабочем месте (________________).

Инструктаж:

Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя :

·  Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека 

Гарантийный срок:

24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию.

	
	Требования к сертификации:

· Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества:

· ISO 9001: хххх; ISO 13485: хххх;

· Поставляемое оборудование должно соответствовать:

· Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г.;

· Необходимо предоставить копии вышеуказанных сертификатов, заверенные печатью поставщика;

Сервисная служба Поставщика;

· Наличие собственной сервисной службы Поставщика авторизованного производителем на территории Республики Узбекистан.

· Регистрация - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД).

	
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2020 года выпуска.


Лот 1. Позиция 1.6.
	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики

	1.6.
	Весы электронные для новорожденных (16 шт)

	
	Назначение: для взвешивания массы тела новорожденных и младенцев.

	
	Технические характеристики:

	1. 
	Наибольший предел взвешивания -


не более 15 кг;

	2. 
	Наименьший предел взвешивания -


не более 20 г;

	3. 
	Точность -




не более 5 г;

	4. 
	Габаритные размеры -



ориентировочно - 560*430*200.

	
	Электропитание:

	
	Источник питания: сетевой адаптер -

наличие;

	
	Материал платформы для размещения ребенка
пластик;

	
	Дисплей  жидкокристаллический


наличие;

	
	Требования к сертификации:

	
	ISO 9001; ГОСТ 29329, Маркировка CE;

	
	Руководство для пользователя на русском языке;

	
	Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию.

	
	Дата производства: Дата выпуска – не ранее 2020 года.

	
	Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД).


Лот 1. Позиция 1.7.
	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики

	1.7.
	Холодильник для хранения крови (2 шт)

	
	Модель:

	
	Производитель и страна Происхождения:

	
	Назначение: Холодильник предназначен для хранения крови и ее компонентов при заданной температуре от +2°С до +6°С.

	
	Технические требования:

	1. 
	Вертикальная модель;

	2. 
	Общий полезный объем не менее 300 литров; 

	3. 
	Температурный режим: + 4°±1°С;

	4. 
	Стеклянная защищенная дверь с замком;

	5. 
	Холодильник должен соответствовать климатической зоне с температурой окружающей среды до +43"С;

	6. 
	Вентилятор для циркуляции воздуха;

	7. 
	Алюминиевые полки;

	8. 
	Наличие энергосберегающих технологий;

	9. 
	Хладагент - без HFC,CFC или другой не разрушающий озон (O3);

	10. 
	Электронный контроллер температурного режима; погружной датчик для тестовой сигнализации;

	11. 
	Автоматическая сигнализация открытой двери и отключения электроэнергии;

	12. 
	Автоматическая сигнализация отклонения от заданной температуры.

	13. 
	Внешний корпус и внутренняя обшивка устойчивые к обработке химическими дезинфектантами.

	14. 
	Соответствие требованиям IEC 600-1/-2; 

	15. 
	Электропитание, 220 V, 50 Гц, Европейский разъем;

	16. 
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

· Температурный датчик;

	
	Инструкция по использованию на русском языке  (один экземпляр для каждого изделия);

	17. 
	Стандарты:

· Участники торгов, включая любых подрядчиков или поставщиков по любой части Контракта поставки этого устройства должны быть хорошо организованы и иметь систему управления, удовлетворяющую требования заказчика. Участники торгов, подрядчики или поставщики должны продемонстрировать, что их система управления качеством отвечает всем принципам стандартов ISO 9000:2000 или его эквиваленту или более лучшим моделям. 

· Устройство или все смонтированные части устройства должны быть новыми, неиспользованными и самой последней или текущей модели, вобравшей в себя все последние улучшения в конструкции и материалах, и не иметь дефектов в конструкции, материалах и качестве работы. Система качества конструкции, производства, упаковки, маркирования, хранения, установки и обслуживания конечного устройства должна отвечать требованиям стандарта FDA-GMP (Администрация по Продуктам питания и лекарствам – Практики Хорошего Производства) (США) или Стандарты ISO 9001:20хх и контроля качества производства товара: ISO 13485:20xx, действительные на момент подачи предложения +90 дней. (Стандарты качества управления на медицинские устрйства) или эквивалентным стандартам или лучшим маркам.

· Устройство не должно содержать токсичные и озоноразрушаюшие  материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Директивы Совета Европейксого Сообщества 98/79/EC от 27 октября 1998 года или эквивалентных стандартах или лучшим. 

· Устройство должно отвечать стандартным требованиям на безопасность, оговоренным в EN 60601-1-2:2001 и IEC/EN 61000 - 4-x или эвивалентным стандартам или лучшим маркам. 
· Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением.

	18. 
	Регистрация: Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД).

	
	Установка и ввод эксплуатацию (для каждой единицы):

	
	Изделие должен быть установлено и введено в эксплуатацию специалистом поставщика на рабочем месте (_______________________)

	
	Инструктаж:

	
	Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя:

	
	Гарантийный срок:  не менее 24 месяца с даты сдачи в эксплуатацию.

	
	Наличие в Узбекистане сервисного центра по обслуживанию оборудования;

	
	Дата производства предложенной модели не ранее 2020 года.


III. ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ
Глава 1. ОСНОВНЫЕ ЦЕНОВЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Участник конкурса должен представить ценовое предложение на весь объём закупаемого товара, в котором принимает участие.
1.2. Предельная стоимость предложения: 
	№ лота
	№ позиции
	Наименование товара
	 К-во 
	  Цена за ед.  
	  Стоимость  
	 Стоимость Лота ИТОГО 

	1
	2.1.
	Автоклав (Стерилизатор паровой) 75 л.
	2   
	 6 000,0   
	 12 000,0   
	90 000,0   

	
	2.2.
	Дистиллятор (4 л/час) 
	1   
	 800,0   
	 800,0   
	

	
	2.3.
	Стиральная машина (20кг)
	2   
	 5 000,0   
	 10 000,0   
	

	
	2.4.
	Стационарная дезинфекционная камера
	1   
	 18 000,0   
	 18 000,0   
	

	
	2.5.
	Низкотемпературный плазменный стерилизатор 
	1   
	 38 000,0   
	 38 000,0   
	

	
	2.6.
	Весы электронные для новорожденных
	16   
	 200,0   
	 3 200,0   
	

	
	2.7.
	Холодильник для хранения крови 
	2   
	 4 000,0   
	 8 000,0   
	

	 ИТОГО
	90 000,0


Предельная стоимость товара за единицу указана с учетом всех налоговых и таможенных платежей и таможенных сборов. Иностранные участники, предоставляют ценовые предложения без учета налоговых и таможенных платежей и таможенных сборов, оплачиваемых при таможенной очистке со стороны грузополучатель. При определении оцененной стоимости предложений иностранных участников, конкурсной комиссией будут учитываться налоговые и таможенные платежи и таможенный сбор в размере, предусмотренным законодательством Республики Узбекистан.
Указанные цены являются предельными, то есть цена предложения, в т.ч. иностранных участников с учетом вышеуказанных расходов (за единицу товара и общая стоимость поставляемых товаров вместе с сопутствующими услугами) не должна превышать указанную предельную стоимость.

1.3. Цена предложения должна быть фиксированной и должна действовать в течение всего срока действия договора до полного его завершения. Цены указываются иностранными поставщиками в долларах США, евро или российских рублях. 
1.4. Оплата иностранным поставщикам за поставляемые товары будет произведена в долларах США или ва евро в виде безотзывного делимого аккредитива, открываемого ГУП «O‘ZMEDIMPEKS» в пользу Продавца. Аккредитив открывается в АО «КДБ Банк Узбекистан» после предоставления Продавцом Гарантии на исполнение договора в адрес ГУП «O‘ZMEDIMPEKS». Для отечественных поставщиков оплата будет произведена в национальной валюте в виде предоплаты – 15% от общей суммы договора. Остальная сумма в размере 85% оплачивается после фактического получения товара согласно счет-фартуры. Последующая оплата фактически поставленной продукции производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после составления акта приема по представленным счетам-фактурам, с учетом вычета суммы произведенной предоплаты.
1.5. Источник финансирования: средства Государственного бюджета Республики Узбекистан.

1.6. Условия поставки (согласно Инкотермс-2010):

- для иностранных поставщиков: DAP г.Ташкент:

a) воздушным транспортом – до международного аэропорта «Ташкент» имени Ислама Каримова, код приграничного поста 00101; 

b) автотранспортом – до Терминала «Ark Buloq», код поста 26003;

c) ж/д станции «Ташкент-Товарный», код станции 722400, 

- для отечественных поставщиков: DDP, до склада Покупателя в г.Ташкенте.

1.7. Срок поставки:

- для иностранных поставщиков: 90 дней со дня открытия аккредитива, датой поставки считается дата поступления товара в РУз (отметка таможенных органов РУз на ТТН).

- для отечественных поставщиков: поставка товара должна быть осуществлена в течение 90 дней со дня проведения 15% предоплаты. Днем поставки считается дата передачи товара Покупателю (дата, указанная на счет-фактуре). 

1.8. Оценка ценовых предложений будет проводится специальной рабочей группой, созданной из представителей Заказчика и конкурсной комиссии, или другим уполномоченным органом по решению Конкурсной комиссии.

1.9. В случае, если Участник предлагает натуральную скидку в виде товаров, не закупаемых по конкурсу, данная скидка не рассматривается.

1.10. При оценке предложений учитываются следующие критерии:

Цена товара;

Медико-технические характеристики предложенных товаров;

Срок поставки, предложенный Участником.

Определение оцененной стоимости предложения:

1) При определении оцененной стоимости предложения конкурсной комиссией учитывается срок поставки товара путем начисления коэффициента. Для импортируемых товаров при поставке товара в срок от 90 и менее дней со дня открытия аккредитива цена предложения участника остается без изменения. Если срок поставки более 90 дней, но не более 120 дней со дня открытия аккредитива, за каждую последующую неделю начисляется коэффициент 0,1 % от стоимости предложения данного участника. При этом, если срок поставки более 120 дней, предложение считается несоответствующим требованиям конкурсной документации, и может быть отклонено. 
2) При определении оцененной стоимости предложения конкурсной комиссией будут учитываться как товарные (закупаемые товар), так и финансовые скидки. Финансовая скидка при определении оцененной стоимости вычитается из стоимости предложения. При предоставлении товарной скидки, оцененная стоимость определяется путем деления суммы предложения (на определенные товарные позиции) на количество предложенного товара. 

Вышеуказанные критерии применяются только для оценки предложения и не являются обязательством поставщика по продаже товара на основании оцененной стоимости. 
IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА.
Проект договора для отечественных поставщиков

	ДОГОВОР №UMI-2020/__

	

	г. Ташкент
	от __.__.2020г.

	

	OOO "___________" (Республика Узбекистан), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ________________________________., действующий на основании ____________, с одной стороны, и Государственное унитарное предприятие «O’zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора Ташпулатова Акрома Пахриддиновича, действующий на основании Устава, с другой стороны, вместе Стороны, на основании Протоколов заседания конкурсной комиссии _____________________________________________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

	

	1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

	1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить медицинское оборудование, согласно Приложению №1 к настоящему Договору, далее «Товар», на условиях оговоренных настоящим Договором.

	1.2. Наименование товара, ассортимент, количество, единица измерения, цена за единицу измерения, общая сумма, производитель товара, страна происхождения и другие дополнительные сведения по поставляемому товару, указываются в Приложение №1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.

	1.3. Товар должен быть зарегистрирован в ГУП «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Республики Узбекистан (товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, которые подлежат обязательной регистрации).

	

	2. СРОКИ ПОСТАВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	2.1. Товар, указанный в Приложении №1, поставляется в течение __ (___________) календарных дней со дня осуществления авансового платежа.

	2.2. К указанному сроку, товары должны быть изготовлены, испытаны, упакованы.

	2.3. Монтаж и/или обучение по товарным позициям, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору осуществляется Продавцом в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления от Покупателя, подтверждающего доставку товарных позиций до проектных мест.

	2.4. Акт монтажа и/или обучения на товарные позиции указанные в Приложении №1 к настоящему Договору подписывается руководителем проектного места (заведующий отделением или его заместитель) и уполномоченными представителями Продавца и Покупателя.

	

	3. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

	3.1. Датой поставки товара считается дата выдачи Продавцом накладной-счет-фактуры Покупателю.

	3.2. Условия поставки: поставка товара осуществляется до склада Покупателя силами и средствами Продавца.

	3.3. Товар отгружается со склада Продавца силами и средствами Продавца в количестве, качестве и ассортименте в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.

	3.4. Частичная отгрузка и/или досрочная поставка разрешена.

	3.5. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Продавцом в присутствии представителя Покупателя.

	3.6. Покупатель извещает Продавца о дате приёма передачи товара.

	

	4. ЦЕНА ТОВАРА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

	4.1. Цены на товары, указанные в Приложении №1, установлены в сумах, являются фиксированными на весь срок действия Договора и изменению не подлежат.

	4.2. Цены на товары, указанные в Приложении №1, включают в себя: налоги, накладные расходы и иные затраты, связанные  с исполнением настоящего Договора.

	4.3. Общая сумма Договора составляет: __’____’____,00 (сумма прописью) сум с учетом НДС.

	

	5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

	5.1. Оплата осуществляется следующим образом:

- 15% от суммы указанной в п.4.3. настоящего Договора, что составляет __’____’____,00 (сумма прописью) сум, с учетом НДС, оплачиваются авансом в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты вступления договора в силу и поступления денежных средств от Министерства здравоохранения Республики Узбекистан на счет ГУП «O’zmedimpeks» для оплаты по данному договору;

- оставшаяся сумма в размере 85%, от суммы указанной в п.4.3. настоящего Договора, что составляет __’____’____,00 (сумма прописью) сум, с учетом НДС, оплачивается по факту поставки Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания накладной - счета-фактуры.

	

	6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ

	6.1. Качество поставляемых товаров должно соответствовать сертификату качества Товара и требованиям настоящего Договора.

	6.2. Продавец обязуется предоставить Покупателю:

	a) Сертификат качества страны производителя – 2 копии (заверенные Продавцом) на товарные позиции указанные в Приложении №1 к настоящему Договору.

	b) Регистрационное удостоверение выданное Государственным центром экспертизы и стандартизации Лекарственных Средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники МЗ РУз – 2 копии (заверенные Продавцом), на те товарные позиции указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, которые подлежат обязательной регистрации.

	c) Сертификат соответствия выданный Государственным центром экспертизы и стандартизации Лекарственных Средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники МЗ РУз – 2 копии (заверенные Продавцом), на те товарные позиции указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, которые подлежат обязательной сертификации. 

	6.3. Продавец гарантирует, что:

	a) Все товары, указанные в Приложении №1, являются новыми – произведенными не ранее 2020г.

	b) Поставляемый товар соответствует высокому уровню техники и техническим условиям, а также требованиям стандартов: _____________________.

	c) Комплектность поставляемого Товара полностью отвечает условиям Договора и обеспечивает выполнение заявленных в технической документации функциональных возможностей;

	d) Технические параметры, тип, модель товара соответствуют данным указанным в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора;

	e) Поставляемый товар свободен от любых прав или притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной или интеллектуальной собственности.

	6.3. В случае если Покупателю и/или его заказчику будут предъявлены третьими лицами какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их прав промышленной собственности, Продавец обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все убытки, включая расходы, понесенные Покупателем и/или его заказчиком.

	6.4. Покупатель должен в 10-ти дневный срок, после того, как он узнал о предъявленных ему и/или его заказчику таких претензиях и/или исках, известить о них Продавца.

	6.5. Все текстовые (инструкции) материалы должны быть выполнены на русском или английском языке. В случае отсутствия технической документации в ящиках, поставка считается некомплектной.

	6.6. Гарантийный период на Товар и на все его составляющие (комплектующие) части, составляет не менее __ месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее __ месяцев с даты поставки, при условии полной поставки технической документации и соблюдения правил эксплуатации, указанных в инструкции по применению. Датой ввода оборудования в эксплуатацию считается дата подписания акта приемки-передачи оборудования.

	6.7. Срок исполнения гарантийных обязательств 30 календарных дней с даты получения уведомления Покупателя об их наступлении.

	6.8. Если устранение дефектов производится по согласованию между Сторонами силами Покупателя, Продавец обязан возместить ему связанные с этим расходы. 

	6.9. В случае не осуществления или отказа Продавцом от осуществления гарантийных обязательств в предусмотренные настоящим Договором сроки Продавец предоставляет неоспоримое право Покупателю осуществить необходимые действия для восстановления качества Товара путем привлечения услуг третьих лиц, с последующим возмещением Продавцом всех сумм, затраченных Покупателем на оплату указанных работ, материалов.

	6.10. Возмещение расходов Покупателя предусмотренных п.п.6.8, 6.9. настоящего Договора производится Продавцом в течение 7 календарных дней от даты получения Продавцом требования Покупателя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы.

	

	7. УПАКОВКА

	7.1. Упаковка товара должна соответствовать требованиям транспортировки грузов, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и перегрузке в любое время года, при любых погодных условиях.

	7.2. Упаковка должна быть приспособлена к перегрузке погрузчиками.

	7.3. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещения внутри тары при транспортировке и перегрузке.

	7.4. Продавец несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

	

	8. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ

	8.1. Любая претензия на поступивший товар, в случае его несоответствия подробному описанию и технической спецификации к настоящему Договору, должна быть направлена Покупателем официальным письмом в течение гарантийного периода по электронной почте, получение рекламации также должно быть официально подтверждено Продавцом.

	8.2. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено актом входного контроля и/или актом, составленным с участием представителей Покупателя и нейтральной компетентной организации.

	8.3. Акт должен содержать следующую информацию:

- наименование товара;

- количество по инвойсу;

- фактическое количество;

- веса брутто и нетто по упаковочному листу;

- фактический вес брутто и нетто;

- № Договора;

- дата поступления товара;

- дата проведения экспертизы.

	8.4. Акт должен содержать подробное описание установленных дефектов, с указанием метода их установления и должен составляться против каждой транспортной накладной.

	8.5. В претензионном письме должны содержаться требования Покупателя с приложением расчетов и копий транспортных накладных.

	8.6. Продавец обязан рассмотреть полученную претензию и предоставить ответ в течение 10 календарных дней с даты ее получения.

В случае, если по истечении указанного срока ответа от Продавца не последует, претензия считается им признанной.

	8.7. Претензии в отношении количества товара предъявляются в течение 6 месяцев со дня прибытия товара в пункт назначения.

	8.8. Претензии по качеству и срокам годности товара, предъявляются в течение всего срока гарантии плюс 30 календарных дней, при условии обнаружения недостатков в пределах срока гарантии.

	8.9. Дефектный, некомплектный или недостающий Товар должен быть заменен, доукомплектован или поставлен без промедления за счет Продавца в течение 30 календарных дней после принятия претензии.

	

	9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

	9.1. В случае просрочки в поставке товара против сроков, указанных в настоящем Договоре, Продавец должен уплатить Покупателю пеню в размере 0,5% от стоимости неисполненного обязательства, за каждый день просрочки, но не более 30% от суммы Договора.

В случае если просрочка поставки превысит 60 календарных дней, Покупатель имеет право отказаться от Договора или его части. В этом случае Продавец обязан уплатить Покупателю штраф за просрочку в поставке в размере 30% от суммы не поставленного товара.

	9.2. Если поставленные товары, не соответствуют стандартам, техническим условиям или другим требованиям, оговоренным Договором, а также в случае недопоставки или поставки некомплектных товаров с Продавца взыскивается штраф в размере 20% от стоимости товаров ненадлежащего качества, недопоставленного или некомплектного товара.

	9.3. Продавец обязан в течение 30 календарных дней заменить за свой счет товар несоответствующий стандартам, техническим условиям или другим требованиям, оговоренным Договором, а также в случае недопоставки или поставки некомплектных товаров, допоставить и/или доукомплектовать такой товар на соответствующий условиям Договора.

В случае невыполнения данного требования, Продавец должен уплатить Покупателю штраф в размере 0,07% от суммы дефектного, недопоставленного, неукомплектованного товара или товара, несоответствующего условиям Договора за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы дефектного товара недопоставленного, некомплектного товара или товара, несоответствующего условиям Договора.

	9.4. Общая сумма штрафов не должна превышать 30% от суммы Договора.

	9.5. Продавец обязан уплатить сумму штрафа Покупателю, а также возместить расходы, понесенные Покупателем в течение 15 календарных дней со дня принятия претензии Покупателя. В случае неуплаты Продавцом штрафных санкций и не возмещения расходов, понесенных Покупателем выставленных в ходе исполнения настоящего договора, Покупатель вправе удерживать все начисленные штрафы и все обоснованные расходы при взаиморасчетах с Продавцом. Уплата штрафов не освобождает Продавца от выполнения договорных обязательств.

	9.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки, независимо от уплаты штрафных санкций, а также не освобождает виновную сторону от надлежащего выполнения договорных обязательств.

	

	10. ФОРС-МАЖОР

	10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

	10.2. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) – это чрезвычайные, непреодолимые и непредвиденные при данных условиях обстоятельства, вызванные природными явлениями (землетрясения, оползни, ураганы, засухи и др.) или социально-экономическими обстоятельствами (состояние войны, блокады, запреты на импорт и экспорт в государственных интересах и др.), не зависящими от воли и действий сторон, в связи с которыми они не могут выполнить принятые обязательства.

	10.3. Подтверждение обстоятельств непреодолимой силы производится предоставлением оригинала сертификата выданного уполномоченным органом страны Продавца и/или Покупателя, в зависимости от того в чьей стране произошли такие обстоятельства.

	10.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств (форс-мажор), обязана в течении 5 календарных дней в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств и в течении 30 календарных дней предоставить сертификат или аналогичный документ уполномоченного органа.

	10.5. Если Покупателем не дано иных указаний в письменной форме, Продавец должен продолжать выполнение до практически разумного момента и заниматься поиском альтернативных и обоснованных средств исполнения, находящихся вне влияния форс-мажорных обстоятельств.

	

	11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

	11.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора и не могут быть урегулированы мирным путем, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном Экономическом Суде в соответствии с регламентом данного суда и применением норм Законодательства Республики Узбекистан. Решение суда является окончательным и обязательным для обеих сторон.

Место проведения арбитража (или рассмотрения спора):

Ташкентский межрайонный экономический суд,

Узбекистан, 100097, Ташкент, ул. Чупанота, 6 

Тел: (+998 71) 277-03-22; (+998 71) 277-27-48.

	

	12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

	12.1. Все приложения к настоящему Договору, являются неотъемлемой частью Договора.

	12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами.

	12.3. Продавец не имеет права передавать третьим лицам исполнение настоящего Договора без письменного разрешения Покупателя.

	12.4. После подписания настоящего Договора, все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

	12.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон на русском языке.

	12.6. Применимым правом к настоящему Договору является законодательство Республики Узбекистан, действующее на дату заключения настоящего Договора.

	12.7. Настоящий Договор, вступает в силу после подписания его обеими Сторонами.

	12.8. Срок действия настоящего Договора - до полного  выполнения обязательств сторонами и проведения взаимных расчетов.

	

	13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	
	

	ПРОДАВЕЦ:
	ПОКУПАТЕЛЬ:

	ООО «___________»

Адрес: _______________________

Тел: 

ИНН: 

ОКЭД:________, ОКПО: _____________

Банк Продавца:

________________

ЦСОТ: __________________ (№ счета для оплаты)

МФО: _________

Г____________________
	ГУП «O’zmedimpeks»

Республика Узбекистан, 100007, Ташкент, 

ул. М. Улугбека, 32Б

Тел. (998-71) 268-25-44, 268-03-24, Факс (998-71) 268-36-01.

e-mail: uzmedimpeks@gmail.com
ИНН 200 523 284

ОКЭД 46460

Банк Покупателя:

р/с 2021 0000 2006 0011 8001

АО “КДБ Банк Узбекистан”, г. Ташкент

МФО 00842

ЗАКАЗЧИК:

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

100011, г. Ташкент, ул. Навои, 12

	

	14. ПОДПИСИ СТОРОН

	ПРОДАВЕЦ:

Директор       _____________________       ________ __.__.


	ПОКУПАТЕЛЬ:

Директор         _____________________       Ташпулатов А.П.


	Приложение № 1

	к Договору №UMI-2020/___ от ___.___.2020г.


	№

п/п
	Наименование товаров
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена

за ед., сум
	Общая сумма, сум

	1
	Наименование оборудования: 

Модель: 

Производитель: 
Страна происхождения: 

Год выпуска:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итоговая сумма:  
	


	ПРОДАВЕЦ:

Директор       _____________________       ________ ___.___.


	ПОКУПАТЕЛЬ:

Директор         _____________________       Ташпулатов А.П.


Проект договора для иностранных поставщиков

	ДОГОВОР №UMI-2020/___
	CONTRACT №UMI-2020/___

	
	

	г. Ташкент
	от __.__.2020г.
	Tashkent
	dd. __.__.2020

	
	

	Компания «Наименование компании» (страна регистрации компании), именуемая в дальнейшем «Поставщик» в лице Директора – ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное унитарное предприятие «O’zmedimpeks», (Республика Узбекистан), именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора – Ташпулатова Акрома Пахриддиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании ___________________________________________________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
	The company «Name of company», (company registration country), hereinafter referred to as the «Supplier» represented by ____________ – Director, acting on the basis of Charter, on the one part, State Unitary Enterprise «O’zmedimpeks», (Republic of Uzbekistan), hereinafter referred to as the «Buyer» represented by Tashpulatov Akrom Pakhriddinovich ‑ Director, acting on the basis of Charter, on the other part, together reffered to as the Parties, on the basis on the _________________________________________________________ concluded this Contract as follows:

	
	

	1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	1. SUBJECT OF THE CONTRACT

	1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить медицинское оборудование, далее «Товар», на условиях оговоренным настоящим договором.
	1.1. The Supplier is obliged to deliver, and the Buyer is obliged to accept and pay the medical equipment, hereinafter referred to as the «Goods», on the terms stipulated by this contract.

	1.2. Наименование товара, ассортимент, количество, единица измерения, код ТН ВЭД товара, цена за единицу измерения, общая сумма, производитель товара, страна происхождения и другие дополнительные сведения по поставляемому товару, указываются в спецификации - Приложение №1 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
	1.2. The name of the goods, assortment, quantity, unit of measure, HS code of the foreign economic activity of the goods, price per unit of measurement, total amount, manufacturer of the goods, country of origin and other additional information on the delivered goods are specified in the specifications - Annex No.1 to this contract, which is an integral part of it.

	1.3. Товары, указанные в Приложении №1, которые подлежат обяза-тельной регистрации, согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, должны быть зарегистрированы в ГУП «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарствен-ных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Республики Узбекистан.
	1.3. The goods specified in Annex No. 1 which are subject for mandatory registration according to сurrent legislation of the Republic of Uzbekistan must be registered with State Unitary Enterprise "State Center for Expertise and Standardization of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment" of the Republic of Uzbekistan.

	
	

	2. СРОКИ ПОСТАВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	2. TERMS OF DELIVERY AND PERFORMANCE

	2.1. Товар, указанный в Приложении №1, поставляется в течение __ календарных дней со дня открытия безотзывного, делимого, документарного аккредитива.
	2.1. The goods specified in Annex No. 1 are delivered within __ calendar days from the date of opening an irrevocable, divisible, documentary letter of credit.

	2.2. К указанному сроку, товары должны быть изготовлены, испытаны, упакованы, замаркированы и поставлены на условиях поставки DAP-Ташкент.
	2.2. To the specified time, the goods must be manufactured, tested, packaged, marked and delivered on DAP-Tashkent delivery terms.

	2.3. Монтаж и/или обучение по товарным позициям, указанным в Приложении №1 к настоящему договору осуществляется Поставщиком в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления от Покупателя, подтверждающего доставку товарных позиций до проектных мест.
	2.3. The installation and/or training for the commodity items specified in Annex №1 to the present contract shall be carried out by the Supplier within 30 calendar days from the date of receipt of the notice from the Buyer confirming the delivery of the goods to the project sites.

	2.4. Акт ввода в эксплуатацию и/или обучения на товарные позиции, указанные в Приложении №1 к настоящему договору подписывается руководителем проектного места (заведующий отделением или его заместитель) и уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя.
	2.4. The act of commissioning and/or training for the goods items specified in Annex. №1 to the present contract shall be signed by the head of the project site (department manager or his deputy) and by authorized representatives of the Supplier and the Buyer.

	
	

	3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
	3. TERMS OF DELIVERY

	3.1. Поставщик осуществляет поставку товара на условиях
DAP-Ташкент (Инкотермс-2010), пункт назначения:

a) при отгрузке воздушным транспортом – «Международный аэропорт Ташкент»;

b) при отгрузке автотранспортом – Таможенный пост ВЭД «Ark Buloq» №26003;/ Таможенный пост ВЭД «Авиа Юклар» № 00102 

c) при отгрузке железнодорожным транспортом – до ж/д станции «Ташкент-Товарный», код станции 722400.
	3.1. The Supplier delivers goods on the terms of DAP-Tashkent (Incoterms-2010), the destination:

a) by air – «Tashkent International Airport»;

b) by truck - Customs post of FEA «Ark Buloq» № 26003;/ Customs post of FEA «Avia Yuklar» № 00102

c) by railway - to railway station «Tashkent-Tovarniy», station code 722400.

	3.2. Датой поставки считается дата штемпеля таможенного поста пункта назначения на товаро-транспортной накладной, оформленной грузоотправителем или первым грузоперевозчиком.
	3.2. The date of delivery is the date of the stamp of the customs point of destination on the way bill issued by the consignor or the first carrier.

	3.3. Частичная отгрузка и/или досрочная поставка разрешена.
	3.3. Partial shipping and / or early delivery is allowed.

	3.4. Для ввоза товара на территорию Республики Узбекистан и его таможенной очистки, Поставщик обязан предоставить с товаром следующие документы, оформленные должным образом и без расхождений:

- Инвойс на русском или английском языке – 1 оригинал, 2 копии;

- Транспортная накладная – 1 оригинал, 2 копии;

- Упаковочный лист – 1 оригинал, 2 копии;

- Сертификат качества – 1 оригинал, 1 копия;

- Регистрационное удостоверение или письмо, выданное Государственным Центром экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Республики Узбекистан – 2 копии;

- Сертификат Соответствия или письмо, выданные уполномоченным органом “УзСтандарт” – 1 оригинал, 1 копия;

В случае необходимости Поставщик также предоставляет:

- Гигиенический сертификат или письмо, выданное ЦГСЭН МЗ РУз – 1 оригинал;

- любые другие разрешительные документы уполномоченных органов Республики Узбекистан не предусмотренные настоящим договором, которые согласно действующему законодательству Республики Узбекистан могут потребоваться при оформлении товара в таможенный режим ИМ-40.
	3.4. For the import of goods into the territory of the Republic of Uzbekistan and its Custom’s clearance, the Supplier must provide the following documents with the goods, duly executed and without any discrepancies:

- Invoice in Russian or English - 1 original, 2 copies;

- Way bill -1 original, 2 copies;

- Packing List -1 original, 2 copies;

- Certificate of Quality - 1 original, 1 copy;

- Registration certificate or letter, issued by the SUE «The State Center for Expertise and Standardization of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment» of the Republic of Uzbekistan – 2 copies;

- Certificate of conformity or letter issued by the authorized department of “UzStandart” -1 original, 1 copy;

If necessary, the Supplier also provides:

- Certificate of Hygiene or letter, issued by the CSSEI of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan – 1 original;

- any other permissive documents of the authorized bodies of the Republic of Uzbekistan are not provided for by present contract, which may be required according to the current legislation of the Republic of Uzbekistan during registration of the Goods to IM-40 Customs mode.

	3.5. В случае возникновения необходимости проведения работ по сертификации товаров поставляемых в Узбекистан, Покупатель может провести данные работы от своего имени на основании официальной заявки Поставщика, при этом расходы по проведению сертификации относятся на счет Поставщика.
	3.5. In case of necessaty to carry out certification of goods delivered to Uzbekistan, the Buyer can carry out these works on his own behalf on the basis of the official application of the Supplier, while the costs of certification are charged to the Supplier.

	3.6. До предоставления полного и правильно оформленного пакета документов указанного в п. 3.4. договора, все расходы по хранению Товара, а также расходы по таможенному оформлению Товара до его перехода в режим ИМ-40 (свободное обращение) относятся на счет Поставщика.
	3.6. Prior to the submission of a complete and properly executed package of documents specified in clause 3.4 of the contract, all expenses for storage of goods, as well as expenses for Customs clearance of the Goods before their transition to the IM-40 regime (free circulation) to be paid by the Supplier.

	
	

	4. ПОРЯДОК ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОТГРУЗКЕ
	4. SHIPMENT NOTIFICATION PROCEDURE

	4.1. Поставщик, не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала отгрузки, направляет Покупателю по электронной почте подтверждение о готовности к отгрузке с приложением проектов следующих отгрузочных документов в электронном виде:

- Инвойс - 1 копия;

- Упаковочный лист - 1 копия.
	4.1. The Supplier, not later than 5 working days prior shipment, is obliged to send to the Buyer by e-mail confirmation of readiness for shipment with the application of the following shipping documents in electronic form:

- Invoice - 1 copy;

- Packing list - 1 copy.

	4.2. Покупатель обязуется согласовать предоставленные отгрузочные документы либо предоставить обоснованную формулировку вносимых изменений в течение 2 рабочих дней после предоставления Продавцом документов указанных в п.4.1. 
	4.2. The Buyer is obliged to coordinate provided shipping documents or to provide reasoned formulation of the changes made within 2 working days after the Supplier has provided the documents specified in p.4.1.

	4.3. В случае, если Поставщик после согласования с Покупателем предоставленных документов, представит неверно оформленные отгрузочные документы, все дополнительные расходы Покупателя связанные с хранением и оформлением соответствующих документов на поставленные грузы, будут отнесены на счет Поставщика.
	4.3. In case of the Supplier, after agreeing with the Buyer of the submitted documents, submits the incorrectly executed shipping documents, all additional costs incurred by the Buyer relating to the storage and processing of the relevant documents for the delivered goods will be charged to the Supplier's account.

	4.4. После отгрузки, Поставщик в течение 48 часов направляет Покупателю по электронной почте официальное уведомление, с указанием: № договора, даты отгрузки, наименования товара, количества мест, веса нетто и брутто, номера транспортной накладной и стоимости отгруженной партии товара.
	4.4. After the shipment, the Supplier should send to the Buyer an official notification within 48 hours via e-mail with indication of the contract number, the date of shipment, the name of the goods, the number of seats, the net and gross weight, the number of the way bill and the value of the shipped part of the goods.

	4.5. К уведомлению прикладываются следующие документы:

- Транспортная накладная – 1 копия;

- Инвойс – 1 копия;

- Упаковочный лист– 1 копия.
	4.5. The following documents shall be attached to the notification:

- Waybill - 1 copy;

- Invoice - 1 copy;

- Packing list – 1 copy.

	
	

	5. ЦЕНА ТОВАРА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
	5. PRICE OF GOODS AND TOTAL AMOUNT OF CONTRACT

	5.1. Цены на товары, указанные в Приложении №1, установлены в ЕВРО / Долларах США (выбрать нужное) и понимаются на условиях поставки DAP-Ташкент (ИНКОТЕРМС 2010), являются фиксированными на весь срок действия договора и изменению не подлежат.
	5.1. The prices for the goods specified in Annex №1 are established in EURO / USD (select the required) and are understood on the DAP-Tashkent delivery terms (INCOTERMS 2010), are fixed for the entire term of the contract and are not subject to change.

	5.2. Цены на товары, указанные в Приложении №1, включают в себя: стоимость Товара, экспортной упаковки, маркировки, погрузки и транспортировки, а также расходы, связанные с оформлением экспортных документов.
	5.2. The prices for the goods specified in Annex №1 include: the cost of the Goods, export packaging, marking, loading and transportation, as well as costs associated with the execution of export documents.

	5.3. Общая сумма Договора составляет: 000’000,00 (сумма прописью) ЕВРО/ Долларах США (выбрать нужное).
	5.3. The total amount of the Contract is: 000,000,000 (amount in words)  EURO/ USD (select the required).

	
	

	6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
	6. PAYMENT TERMS AND CONDITIONS

	6.1. Платежи производятся путем открытия безотзывного, делимого, документарного аккредитива на сумму 000’000,00 (сумма прописью)  ЕВРО/ Долларах США (выбрать нужное) открываемого Покупателем со сроком действия 240 календарных дней.
	6.1. Payments are made by opening an irrevocable, divisible, documentary letter of credit in the amount of 000,000,000 (amount in words) EURO / USD (select the required) opened by the Buyer with a validity of 240 calendar days.

	6.2. При необходимости, сроки действия аккредитива по согласованию Сторон могут быть продлены.
	6.2. If necessary, the validity period of the letter of credit as agreed by the Parties may be extended.

	6.3. Открываемый согласно п.6.1. аккредитив должен иметь указание на его подчинение «Унифицированные правила и обычаи документарных аккредитивов», публикация Международной Торговой палаты №600, Франция, Париж-2007г.
	6.3. Opened in accordance with paragraph 6.1. letter of credit must be an indication of its submission, «Uniform Customs and Practice Documentary Credits», a publication of the International Chamber of Commerce, № 600, France, Paris, 2007.

	6.4. В условиях аккредитива указывается следующее:

- досрочная отгрузка разрешена (в этом случае документы, выпущенные раньше открытия аккредитива принимаются);

- отгрузка производится из (Указать страны отгрузки);

- отсутствие наименования товара в железнодорожной (авиа, авто) накладной допускается;

- расхождение веса брутто/нетто в документах допускается;

- документы на русском и/или английском языках принимаются.
	6.4. In the letter of credit shall be specified the following:

- early shipment is allowed (in this case the documents issued before the openning the letter of credit are accepted);

- shipment is made from (indicate the country of shipment);
- the absence of the item in the railway (air, auto) waybill is allowed;

- discrepancy of gross / net weights in the documents is allowed;

- documents in Russian and / or English are accepted.

	6.5. Все расходы по изменению условий аккредитива, относятся на счет инициирующей Стороны.
	6.5. All costs for changing the terms of the letter of credit are charged to the account of the initiating Party.

	6.6. Аккредитив открывается через АО «КДБ Банк Узбекистан»,
г. Ташкент.
	6.6. The Letter of Credit shall be issued by JSC «KDB Bank Uzbekistan», Tashkent.

	6.7. Валюта платежа – ЕВРО/ Долларах США (выбрать нужное)
	6.7. Currency of payment – EURO / USD (select the required)

	6.8. Оплата с аккредитива производится следующим образом:
	6.8. Payment from the letter of credit to be effected as follows:

	6.8.1. 70% договорной стоимости поставленной партии товара (согласно Приложению №1 спецификации к договору) оплачивается по предоставлению Продавцом в банк Покупателя следующих документов:

- Инвойс (счет-фактура) на оплату 70% стоимости поставленной партии товара - 1 оригинал, 2 копии;

- Транспортная накладная со штемпелем таможенного пункта назначения о прибытии груза – 1 копия;

- Грузовая таможенная декларация ИМ-70/74 со штрих кодом таможенного органа Республики Узбекистан на русском языке - 1 копия;
	6.8.1. 70% of the contract value of the delivered part of the goods (according to Аnnex №1 of specification to the contract) against presentation of the following documents to the Buyer's bank:

- Commercial Invoice for payment of the 70% of the cost of the delivered part of the goods - 1 original, 2 copies;

- Way bill with a stamp of the Customs point of destination about arrival of the Goods - 1 copy;

- Cargo Customs declaration IM-70/74 with bar code of the customs body of the Republic of Uzbekistan made in Russian - 1 copy;



	6.8.2. 30% договорной стоимости поставленной партии товара (согласно Приложению №1 спецификации к договору) оплачиваются по предоставлению Продавцом в банк Покупателя следующих документов:

- Инвойс (счет-фактура) на оплату 30% стоимости поставленной партии товара - 1 оригинал, 2 копии;
- Грузовая таможенная декларация ИМ-40 со штрих кодом таможенного органа Республики Узбекистан на русском языке - 1 копия.
	6.8.2. 30% of the contract value of the delivered part of the goods (according to Annex №1 of specification to the contract) shall be paid upon the Supplier's provision the following documents to the Buyer's bank:

- Commercial Invoice for payment of the 30% of the cost of the delivered part of the goods - 1 original, 2 copies;

- Cargo Customs declaration IM-40 with bar code of the customs body of the Republic of Uzbekistan made in Russian - 1 copy.

	6.9. Все банковские расходы на территории Республики Узбекистан – за счет Покупателя, за пределами Республики Узбекистан – за счет Поставщика.
	6.9. All bank charges on the territory of the Republic of Uzbekistan - at the expense of the Buyer, outside the Republic of Uzbekistan - at the Supplier's expense.

	
	

	7. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ
	7. QUALITY OF GOODS AND GUARANTEES

	7.1. Качество поставляемых товаров должно соответствовать сертификату качества Товара и требованиям настоящего договора.
	7.1. The quality of the delivered goods must comply with the quality certificate of the Goods and the requirements of this contract.

	7.2. Поставщик гарантирует, что:
	7.2. The Supplier warrants that:

	a) Все товары, указанные в Приложении №1, являются новыми – произведенными не ранее 2020г;
	a) All goods specified in Annex №1 are new - produced not earlier than 2020;

	b) Поставляемый товар соответствует высокому уровню техники и техническим условиям, а также требованиям стандартов: ISO 9001; ISO 13485:2003; ISO 7151:1988, ISO 7741:1986; ГОСТ 19126-79 или другому стандарту на данный вид инструмента.
	b) The delivered goods correspond to the high level of engineering and technical conditions, as well as the standards: ISO 9001; ISO 13485:2003; ISO 7151:1988, ISO 7741:1986; GOST 19126-79 or another standard for this type of tool.

	c) Комплектность поставляемого Товара полностью отвечает условиям договора и обеспечивает выполнение заявленных в технической документации функциональных возможностей;
	c) The completeness of the supplied Goods fully meets the terms of the contract and ensures the fulfillment of the functionality stated in the technical documentation;

	d) Технические параметры, тип, модель товара соответствуют данным указанным в Спецификации Приложение №1, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора;
	d) Technical parameters, type, model of the goods correspond to those specified in the Specification Annex №1, which is an integral part of this Contract;

	e) Поставляемый товар свободен от любых прав или притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной или интеллектуальной собственности.
	e) The delivered goods are free from any rights or claims of third parties that are based on industrial or intellectual property.

	7.3. В случае если Покупателю и/или его клиентам будут предъявлены третьими лицами какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их прав промышленной собственности, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все убытки, включая расходы, понесенные Покупателем и/или его клиентами.
	7.3. In case third persons make any claims to the Buyer or the Buyer's clients based on the violation of their rights of industrial property or other intellectual property, the Supplier must settle such claims and/or suits at his own expense and indemnify all the losses, including expenses incurred by the Buyer and/or his clients.

	7.4. Покупатель должен в 10-ти дневный срок, после того, как он узнал о предъявленных ему и/или его клиентам таких претензиях и/или исках, известить о них Поставщика.
	7.4. The Buyer must within 10 days after he learned about such claims and/or suits made against him and/or his clients notify the Supplier about them.

	7.5. Все текстовые (инструкции) материалы должны быть выполнены на русском или английском языке. В случае отсутствия технической документации в ящиках, поставка считается некомплектной, и допустимый срок хранения исчисляется в этом случае со дня поступления полного комплекта технической документации в адрес, указанный Покупателем.
	7.5. All text (instructions) materials must be written in Russian or English. In the absence of technical documentation in the boxes, the delivery is considered incomplete, and the acceptable storage period is calculated in this case from the date of receipt of the full set of technical documentation to the address specified by the Buyer.

	7.6. Гарантийный срок эксплуатации, поставляемого оборудования предусматривается в Приложение №1 к настоящему договору.
	7.6. The warranty period of operation, of the supplied equipment is provided in Annex №1 to this contract.

	7.7. Срок гарантийного обслуживания, предусмотренный техническими условиями и стандартами на поставляемый Товар должен составлять не менее 24 месяцев и подтверждаться гарантийным талоном выдаваемым при монтаже Поставщиком или сервисным центром Поставщика на территории Республики Узбекистан.

7.7.1. Поставшик обязуется за свой счет направить своих специалистов или специалистов своего сервисного центра на место монтажа оборудования для устранения возникших дефектов попадающих под гарантийные обязательства.
	7.7. The warranty service period provided by the technical conditions and standards for the Goods to be delivered shall be not than less 24 months and be confirmed by a warranty coupon issued by the Supplier or the Supplier's service center in the territory of the Republic of Uzbekistan.

7.7.1. The Supplier undertakes, at his own expense, to send specialists or specialists of service center to the place where the equipment is installed to eliminate the defects that have occurred under the warranty obligations.

	7.8. Поставщик обязуется устранить возникшие дефекты в течение 30 дней с даты получения уведомления Покупателя.
	7.8. The Supplier undertakes to eliminate the defects within 30 days from the date of receipt of the Buyer's notice.

	7.9. Если устранение дефектов производится по согласованию между Сторонами силами Покупателя, Поставщик обязан возместить ему связанные с этим расходы.
	7.9. If the elimination of defects upon agreement between the parties is made by the forces of the Buyer, the Supplier is obliged to reimburse him of the costs associated with this.

	7.10. В случае не осуществления или отказа Продавцом от осуществления гарантийных обязательств в предусмотренные настоящим договором сроки Поставщик предоставляет неоспоримое право Покупателю осуществить необходимые действия для восстановления качества Товара путем привлечения услуг третьих лиц, с последующим возмещением Продавцом всех сумм, затраченных Покупателем на оплату указанных работ, материалов.
	7.10. In case that the Supplier fails to exercise or refuses to perform warranty obligations within the terms provided for in this contract, the Supplier grants the Buyer the undisputed right to take the necessary actions to restore the quality of the Goods by attracting the services of third parties, with subsequent reimbursement by the Supplier of all the amounts spent by the Buyer to pay for these works and materials.

	7.11. Возмещение расходов Покупателя предусмотренных п.п.7.9, 7.10. настоящего договора производится Продавцом в течение 7 дней от даты получения Продавцом требования Покупателя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы.
	7.11. Reimbursement of the Buyer's expenses stipulated in paragraphs 7.9, 7.10. of this contract shall be made by the Supplier within 7 days from the date of receipt by the Supplier of the Buyer's claim with attachment of documents confirming the expenses incurred.

	7.12. В течение 30 календарных дней с даты вступления договора в силу, Поставщик должен выпустить на имя Покупателя Банковскую гарантию (в формате СВИФТ сообщения – MT 760) на исполнение договора (Performance Security) в размере 5% от общей стоимости Договора (0’000,00 ЕВРО/ Долларах США (выбрать нужное)). Банковская гарантия предоставляется не менее чем на 240 дней и должна покрывать срок поставки, оформления грузовой таможенной декларации ИМ-40. При этом Поставщик обязан продлить срок действия Банковской гарантии на период действия двухлетнего гарантийного срока с даты последней поставки.

Сумма банковской гарантии на исполнение договора будет уменьшена до 2% (0’000,00 ЕВРО/ Долларах США (выбрать нужное)) от суммы договора на период действия двухлетнего гарантийного срока.

В случае невозможности выпуска Продавцом Банковской гарантии на имя Покупателя, Поставщик в качестве обеспечения исполнения обя-зательств по договору переводит на счет Покупателя денежный за-даток в размере 5% от общей стоимости Договора (0’000,00 ЕВРО/ Долларах США (выбрать нужное)) на основании подписанного между Сторонами Договора об обеспечении обязательств исполнения импортного договора.

Сумма договора об обеспечении обязательств исполнения импортного договора будет уменьшена до 2% (0’000,00 ЕВРО/ Долларах США (выбрать нужное)) от суммы договора на период действия двухлетнего гарантийного срока.
	7.12. Within 30 calendar days from the date of the contract’s entering into force, the Supplier must issue a Bank Guarantee (in the SWIFT message format - MT 760) for execution of the Contract (Performance Security) in the amount of 5% of the total value of the Contract (EURO / USD (select the required) 0’000,00). The Bank guarantee shall be submitted for a period no less than 240 days and also must cover the period of delivery, registration of cargo customs declaration IM-40. In this case, the Supplier is obliged to extend the validity of the Bank guarantee for the period of the two-year of the guarantee period from the date of the last delivery.

The amount of the bank guarantee for the performance of the contract will be reduced up to 2% (EURO / USD (select the required) 0’000,00) of the contract amount for the period of the two-year of the guarantee period.

In case of impossibility issuing the Bank guarantee by the Supplier in the name of the Buyer, as a security for the performance of obligations under the contract, the Supplier transfers a deposit of 5% of the total value of the Contract (EURO / USD (select the required) 0’000,00)  to the Buyer's account on the basis of an Agreement signed between the Parties to secure the obligations of performance of the import contract.

The amount of the Agreement on security obligations of the contract will be reduced up to 2% (EURO / USD (select the required) 0’000,00)  of the contract amount for the period of the two-year of the guarantee period.

	7.13. Сроки действия банковской гарантии, при необходимости, могут быть продлены по согласованию Покупателя и Поставщика.
	7.13. The validity of the bank guarantee, if it’s necessary, may be extended upon agreement between the Buyer and the Supplier.

	7.14. Все расходы по предоставлению банковской гарантии относятся на счет Поставщика.
	7.14. All costs related to the provision of the bank guarantee are charged to the Supplier's account.

	
	

	8. УПАКОВКА
	8. PACKAGING

	8.1. Поставщик должен отгрузить товар в экспортной упаковке, обеспечивающей сохранность груза от повреждений при перевозке его по железной дороге и смешанным транспортом с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения с температурным режимом +10 +20°С. Для прочих сопутствующих товаров (реагенты и т.д.) должен соблюдаться специальный температурный режим, применимый к ним.
	8.1. The Supplier must ship the goods in an export package ensuring the safety of the cargo from damage when transporting it by rail and mixed transport, taking into account several overloads in transit, as well as long-term storage with a temperature regime of +10 + 20 ° C. For other related products (reagents, etc.), the special temperature regime applicable to them must be observed.

	8.2. Упаковка должна быть приспособлена к перегрузке погрузчиками.
	8.2. Packaging must be adapted to overload by loaders.

	8.3. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещения внутри тары при транспортировке и перегрузке.
	8.3. The goods shall be properly fixed inside the package to preserve possible damage and breakage during transportation and transshipment.

	8.4. Упаковка должна обеспечивать также сохранность товара при перевалке (перегрузке) на складах Покупателя.
	8.4. Packing shall also protect the goods during transshipment (overload) of goods at the Buyer's warehouses.

	8.5. В каждый ящик вкладывается упаковочный лист на русском или английском языке в двух экземплярах и сертификат качества в двух экземплярах.
	8.5. The Supplier shall pack in to an every case the packing list in duplicate and quality certificate in  two duplicate.

	8.6. В упаковочном листе на русском или английском языке должны быть указаны: № договора, наименование товара, их тип (модель), количество, серийный номер, дата выпуска (или срок годности), вес брутто каждого типа товара, вес нетто каждого типа товара.
	8.6. In the packing list in English or Russian, the contract number, the name of the goods, their type (model), quantity, serial number, date of issue (or expiration date), gross weight of each type of goods, net weight of each type of goods should be indicated.

	8.7. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.
	8.7. The Supplier is responsible for any kind of damage to the product due to poor quality or improper packaging.

	
	

	9. МАРКИРОВКА
	9. MARKING

	9.1. На каждое грузовое место, с трех сторон отчетливо несмываемой краской наносится на русском или английском языке, следующая маркировка:

- ДОГОВОР №UMI-2020/___ от  __.__.2020г.

- Поставщик/Грузоотправитель: «Наименование компании» (страна регистрации компании)
- Покупатель/Грузополучатель: ГУП «O’zmedimpeks».

- Заказчик: Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан.

- Место назначения: г. Ташкент, Республика Узбекистан («Международный аэропорт Ташкент» / терминал «Ark Buloq», код 26003 / Таможенный пост ВЭД «Авиа Юклар» № 00102 ж/д станция «Ташкент-Товарный», код станции 722400);

- Место № _____  Вес брутто _________ Вес нетто _______;

- Обозначения: "Верх", "Осторожно", "Оберегать от влаги".
	9.1. On each cargo space on three sides it is applied clearly, indelibly in Russian or English, the following marking:

- CONTRACT №UMI-2020/___ dd. __.__.2020
- Supplier/Consignоr: «Name of company», (company registration country).

- Buyer/ Consignee: SUE «O’zmedimpeks».

- Customer: The Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan.

- Place of destination: Tashkent, the Republic of Uzbekistan («International Airport Tashkent» / Terminal «Ark Buloq» / Customs Terminal of FEA «Avia Yuklar» № 00102/railway station «Tashkent-Tovarniy», сode station 722400);

- Case №. _________Gross weight _________ Net weight _________

- Warning instructions:“Upside here”,“Handle with care","Keep from water".

	9.2. Места (ящики) нумеруют дробными числами, при этом числитель означает порядковый номер, а знаменатель общее количество мест партии товара.
	9.2. Packages (cases) shall be numbered in fractions, the numerator, including the original number of package and the denominator showing the total number of packages of the Lot.

	
	

	10. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
	10. PROCEDURE OF DELIVERY AND ACCEPTANCE OF GOODS

	10.1. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем:

- по качеству – согласно сертификату качества, выданного производителем;

- по количеству мест и весу - согласно товаротранспортным документам;

- по количеству изделий – согласно спецификации и упаковочным листам и подписанному Сторонами Акту приема-передачи товаров.
	10.1. The goods shall be deemed to be delivered by the Supplier and accepted by the Buyer:

- in regards of quality – according to the quality certificate, issued by a manufacturer;

- in regards of quantity of places and weight - according to commodity-transport documents;

- in regards of quantity of products - according to the specification and packing lists and the of acceptance certificate of goods signed by the Parties.

	10.1.1. Составление и подписание Акта приема-передачи товара является обязательной процедурой для принятия товара от Поставщика. В данном случае, представитель Покупателя, совместно с уполномоченным представителем Поставщика, проверяет количество и комплектность изделий на территории своего склада, после чего Стороны подписывают Акт приема-передачи товара.
	10.1.1. The preparation and signing of the acceptance certificate of goods is a mandatory procedure for the acceptance of goods from the Supplier. In this case, the Buyer, together with the authorized representative of the Supplier, checks the quantity and completeness of products in the territory of their warehouse, after which the Parties sign the of acceptance certificate of goods.

	10.2. В случае несоответствия качества и количества Товара товарно-сопроводительным документам и условиям настоящего договора, Покупатель имеет право выставить Продавцу претензию в соответствии с разделом 11 настоящего договора.
	10.2. In case of a discrepancy between the quality and quantity of the Goods to the accompanying documents and the terms of this contract, the Buyer has the right to present the Supplier a claim in accordance with section 11 of the present contract.

	
	

	11. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ
	11. CLAIMS AND PROCEDURE FOR THEIR REVIEW

	11.1. Любая претензия на поступивший товар, в случае его несоответствия подробному описанию и технической спецификации к настоящему Договору, должна быть направлена Покупателем официальным письмом в течение гарантийного периода по электронной почте, получение рекламации также должно быть официально подтверждено Продавцом.
	11.1. Any claim for the received goods, if it does not correspond to the detailed description and the technical specification for this Contract, must be sent by the Buyer by an official letter during the guarantee period by e-mail, receipt of the complaint must also be formally confirmed by the Supplier.

	11.2. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено актом входного контроля и/или актом, составленным с участием представителей Покупателя и нейтральной компетентной организации.
	11.2. The content and substantiation of the claim must be confirmed by an act of incoming inspection and/ or an act drawn up with the participation of a representatives of the Buyer and a neutral competent organization.

	11.3. Акт должен содержать следующую информацию:

- наименование товара;

- количество по инвойсу;

- фактическое количество;

- веса брутто и нетто по упаковочному листу;

- фактический вес брутто и нетто;

- № договора;

- дата поступления товара;

- дата проведения экспертизы.
	11.3. The act must contain the following information:

- Name of the goods;

- the amount of the invoice;

- actual quantity;

- Gross and net weights by packing list;

- Actual gross and net weight;

- Contract number;

- the date of receipt of the goods;

- date of examination.

	11.4. Акт должен содержать подробное описание установленных дефектов, с указанием метода их установления и должен составляться против каждой транспортной накладной.
	11.4. The act should contain a detailed description of the identified defects, indicating the method of their establishment and should be drawn up against each way bill.

	11.5. В претензионном письме должны содержаться требования Покупателя с приложением расчетов и копий транспортных накладных.
	11.5. The claim letter must contain the requirements of the Buyer with the application of calculations and copies of the waybills.

	11.6. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию и предоставить ответ в течение 10 календарных дней с даты ее получения.

В случае, если по истечении указанного срока ответа от Поставщика не последует, претензия считается им признанной.
	11.6. The Supplier is obliged to review the received claim and provide a reply within 10 calendar days from the date of receipt.

If the Supplier does not respond after the specified deadline, the claim is deemed to be recognized.

	11.7. Претензии в отношении количества товара предъявляются в течение 2 месяцев со дня прибытия товара в пункт назначения.
	11.7. Claims in relation to the quantity of the goods are made within 2 months from the date of arrival of the goods to the destination.

	11.8. Претензии по качеству и срокам гарантийного обслуживания товара, предъявляются в течение всего срока гарантии плюс 30 дней, при условии обнаружения недостатков в пределах срока гарантии.
	11.8. Claims on the quality and shelf life of the goods are presented during the whole warranty period plus 30 days, provided defects are discovered within the guarantee period.

	
	

	12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	12. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES

	12.1. В случае просрочки в поставке товара против сроков, указанных в настоящем договоре, Поставщик должен уплатить Покупателю пеню в размере 0,5% от стоимости неисполненного обязательства, за каждый день просрочки, но не более 30% от суммы договора.

В случае если просрочка поставки превысит 90 дней, Покупатель имеет право отказаться от договора или его части. В этом случае Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф за просрочку в поставке в размере 30% от суммы не поставленного товара.
	12.1. In case of delay in delivery of goods against the dates specified in this contract, the Supplier must pay to the Buyer penalty at the rate of 0,5% of the value of the default, for each day of delay, but not more than 30% of the contract amount.

If the delay in delivery exceeds 90 days, the Buyer has the right to refuse the contract or part thereof. In this case, the Supplier is obligated to pay the Buyer a penalty for delay in delivery in the amount of 30% of the amount of the goods not delivered.

	12.2. Если поставленные товары, не соответствуют стандартам, техническим условиям или другим требованиям, оговоренным договором, а также в случае недопоставки или поставки некомплектных товаров с Поставщика взыскивается штраф в размере 20% от стоимости товаров ненадлежащего качества, недопоставленного или некомплектного товара.
	12.2. If the delivered goods do not comply with the standards, technical conditions, or other requirements stipulated by the contract, as well as in case of short delivery or delivery of incomplete goods, the Supplier must pay a fine of 20% of the cost of goods of improper quality, short or incomplete goods.



	12.3. Поставщик обязан в течение 90 дней заменить товар несоответствующий стандартам, техническим условиям или другим требованиям, оговоренным договором, а также в случае недопоставки или поставки некомплектных товаров, допоставить и/или доукомплектовать такой товар на соответствующий условиям договора, на условиях поставки DAP-Ташкент.

В случае невыполнения данного требования, Поставщик должен уплатить Покупателю штраф в размере 0,07% от суммы дефектного, недопоставленного, неукомплектованного товара или товара, несоответствующего условиям договора за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы дефектного товара недопоставленного, некомплектного товара или товара, несоответствующего условиям договора.
	12.3. The Supplier is obliged within 90 days to replace the goods which are not meet the standards, technical conditions or other requirements stipulated by the contract, and also in case of short delivery or delivery of incomplete goods, add and/or complete such goods to corresponding to the terms of the contract, on the terms of delivery of DAP-Tashkent.

In case of failure to comply with this requirement, the Supplier must pay to the Buyer a pennalty in the amount of 0.07% of the amount of the defective, insufficient, incomplete goods or goods which are not corresponding to the terms of the contract for each day of delay, but not more than 15% of the defective goods amount of the short, incomplete product or goods that do not comply with the terms of the contract.



	12.4. В случае не использования выставленного аккредитива, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от суммы неиспользованной части аккредитива путем прямого перевода на счет Покупателя в течение 10-ти календарных дней с момента аннуляции аккредитива.
	12.4. In case of non-use of L/C issued the Supplier by demand of the Buyer and within 10 calendar days from the moment of L/C cancellation shall pay to the Buyer 5 % penalty of the value of unused part of L/C by direct money transfer to the Buyer’s account.

	12.5. В случае не предоставления уведомления или позднего уведомления Покупателя о произведенной отгрузке, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от суммы отгруженного товара.
	12.5. In case of failure to provide notice or late notification to the Buyer regarding shipment, the Supplier shall pay to the Buyer a penalty of 0.1% of the shipped goods.

	12.6. Общая сумма штрафов не должна превышать 30% от суммы договора.
	12.6. Total amount of penalty must not exceed 30% of the Contract Price.

	12.7. Поставщик обязан уплатить сумму штрафа Покупателю в течение 15 календарных дней со дня принятия претензии Покупателя. В случае неуплаты Продавцом штрафных санкций выставленных в ходе исполнения настоящего договора, Покупатель вправе удерживать все начисленные штрафы и все обоснованные расходы при взаиморасчетах с Продавцом. Уплата штрафов не освобождает Поставщика от выполнения договорных обязательств.
	12.7. The Supplier must pay the penalty amount to the Buyer within 15 calendar days from the date of acceptance of the Supplier's claim. In the event of non-payment by the Supplier of the penalties imposed during the execution of this contract, the Buyer shall be entitled to withdraw all accrued penalties and all reasonable expenses when making settlements with the Supplier. Payment of penalties does not relieve the Supplier from fulfillment of contractual obligations.

	12.8. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки, независимо от уплаты штрафных санкций, а также не освобождает виновную сторону от надлежащего выполнения договорных обязательств.
	12.8. The party that failed to fulfill or improperly fulfilled its obligations under this contract is obliged to reimburse the other party for the losses caused by such default, irrespective of the payment of penalties, and also does not release the guilty party from proper performance of contractual obligations.

	
	

	13. ФОРС-МАЖОР
	13. FORCE MAJEURE

	13.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).
	13.1. The Party that failed to fulfill or improperly fulfilled the obligations under the contract is liable if it does not prove that the proper execution was impossible due to force majeure, that is, extraordinary circumstances that are unavoidable under the given circumstances (force majeure).

	13.2. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) – это чрезвычайные, непреодолимые и непредвиденные при данных условиях обстоятельства, вызванные природными явлениями (землетрясения, оползни, ураганы, засухи и др.) или социально-экономическими обстоятельствами (состояние войны, блокады, запреты на импорт и экспорт в государственных интересах и др.), не зависящими от воли и действий сторон, в связи с которыми они не могут выполнить принятые обязательства.
	13.2. Force-majeure – this is an extraordinary, compelling and unexpected circumstances under the given conditions, caused by natural phenomenon (earthquakes, landslides, hurricanes, drought, etc.), or socio-economic circumstances (a state of war, blockades, prohibition of import and export in the public interest, etc.) beyond the Parties’ will and actions, in connection with which they can not fulfill their commitments.

	13.3. Подтверждение обстоятельств непреодолимой силы производится предоставлением оригинала сертификата, выданного уполномоченным органом страны Поставщика и/или Покупателя, в зависимости от того в чьей стране произошли такие обстоятельства.
	13.3. Confirmation of force majeure circumstances to be made by presentation of the original of the certificate issued by the authorized body of the country of the Supplier and/or the Buyer, depending in whose country such circumstances occurred.

	13.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств (форс-мажор), обязана в течение 5 календарных дней в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств и в течение 30 календарных дней предоставить документ уполномоченного органа, подтверждающий данные форс-мажорные обстоятельства.
	13.4. The Party fails to fulfill its obligations (force-majeure) is required within 5 calendar days notify the other Party in writing of the occurrence, expected duration and cessation of the above circumstances and within 30 calendar days to provide document of the authorized body confirming these force majeure circumstances.

	13.5. Если Покупателем не дано иных указаний в письменной форме, Поставщик должен продолжать выполнение до практически разумного момента и заниматься поиском альтернативных и обоснованных средств исполнения, находящихся вне влияния форс-мажорных обстоятельств.
	13.5. If the Buyer does not give other instructions in writing, the Supplier shall continue performance to practice-reasonable moment and to seek alternative and sound means of execution outside the influence of force-majeure.

	
	

	14. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
	14. PROCEDURE FOR CONSIDERATION OF DISPUTES

	14.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора и не могут быть урегулированы мирным путем, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном Экономическом Суде в соответствии с регламентом данного суда и применением норм Законодательства Республики Узбекистан. Решение суда является окончательным и обязательным для обеих сторон.

Место проведения арбитража (или рассмотрения спора):

Ташкентский межрайонный экономический суд,

Узбекистан, 100097, Ташкент, ул. Чупанота, 6 

Тел: (+998 71) 277-03-22; (+998 71) 277-27-48.
	14.1. All disputes that may arise between the Parties during the execution of this Contract and can not be settled peacefully shall be resolved by the Tashkent Interdistrict Economic Court in accordance with the regulations of this court and application of the norms of the Legislation of the Republic of Uzbekistan. The decision of the court is final and binding on both parties.

Place of arbitration (or dispute consideration):

Tashkent Interdistrict Economic Court,

Uzbekistan, 100097, Tashkent, 6, Chupanota str.

Tel: (+998 71) 277-03-22; (+998 71) 277-27-48.

	
	

	15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	15. OTHER CONDITIONS

	15.1. Все приложения к настоящему Договору, являются неотъемлемой частью договора.
	15.1. All the annexes to the present Contract are to be considered as integral parts of the Contract.

	15.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и зарегистрированы в Единой электронной информационной системе внешнеторговых операций (ЕЭИСВО) Республики Узбекистан.
	15.2. All changes and additions to this Contract are valid only if they are made in writing, signed by both parties and registered in the Unified Electronic Information System of Foreign Trade Operations (UEISFTO) of the Republic of Uzbekistan.

	15.3. Поставщик не имеет права передавать третьим лицам исполнение настоящего Договора без письменного разрешения Покупателя.
	15.3. The Supplier shall have no right to transfer the execution of the Contract to third parties without the Buyer’s written consent.

	15.4. После подписания настоящего Договора, все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
	15.4. After the signing of this Contract, all previous negotiations and correspondence on it become null and void

	15.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, на Русском и Английском языках.

В случае возникновения разночтений, приоритет будет иметь версия договора на Русском языке.
	15.5. The present Contract is signed in duplicate, one for each of the Parties, in the Russian and English languages.

In the event of a discrepancy, the version of the contract in the Russian language will prevail.

	15.6. Применимым правом к настоящему Договору является законодательство Республики Узбекистан, действующее на дату заключения настоящего Договора.
	15.6. The applicable law to this Contract is the legislation of the Republic of Uzbekistan, effective on the date of concluding this Contract.

	15.7. Настоящий договор, вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и регистрацией в Единой электронной информационной системе внешнеторговых операций (ЕЭИСВО) Республики Узбекистан.
	15.7. This contract comes into force after it is signed by both Parties and registered in the Unified Electronic Information System of Foreign Trade Operations (UEISFTO) of the Republic of Uzbekistan.

	15.8. Срок действия настоящего Договора - до полного выполнения обязательств сторонами и проведения взаимных расчетов.
	15.8. The term of this Contract is until the Parties fulfill their obligations and perform mutual settlements.

	
	

	16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	16. LEGAL ADDRESSES AND BANK DETAILS OF THE PARTIES

	ПОСТАВЩИК / ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ:
	THE SUPPLIER / CONSIGNOR:

	«__________________________»

Адрес: 

Телефон: _____________________

E-mail: ____________________

Банковские реквизиты Поставщика: 

Correspondent Bank 


	«__________________________»

Address: ______________ 

Phone: _______________________

E-mail: ______________________

Supplier's Bank details:

Correspondent Bank 



	
	

	ПОКУПАТЕЛЬ / ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ:
	THE BUYER / CONSIGNEE:

	ГУП «O’zmedimpeks»

Республика Узбекистан, 100007, Ташкент, 

ул. М. Улугбека, 32-Б

Тел. (998-71) 268-25-44, 268-03-24, Факс (998-71) 268-36-01.

e-mail: uzmedimpeks@gmail.com
Банковские реквизиты Покупателя:

АО «КДБ Банк Узбекистан», Республика Узбекистан, 

г. Ташкент, 100047, Ул. Бухара, 3

р/с EURO: 2021 0978 3006 0011 8006

SWIFT: KODBUZ22
	SUE «O’zmedimpeks»

Republic of Uzbekistan, 100007, Tashkent,

32-B, M. Ulugbek Street, 

Tel: (998-71) 268-25-44, 268-03-24, Fax: (998-71) 268-36-01.

e-mail: uzmedimpeks@gmail.com

Buyer’s Bank details:

JSC «KDB Bank Uzbekistan», 3, Bukhara Street, 

Tashkent 100047, Uzbekistan

EUR acc.: 2021 0978 3006 0011 8006
SWIFT: KODBUZ22

	
	

	ЗАКАЗЧИК:

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

100011, г. Ташкент, ул. Навои, 12
	CUSTOMER:

Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan

12, Navoi Street, Tashkent, Republic of Uzbekistan, 100011.

	
	

	17. ПОДПИСИ СТОРОН
	17. THE SIGNATURES OF THE PARTIES

	ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:

FROM THE BUYER:

Директор / Director
А.П. Ташпулатов / A.P. Tashpulatov     _____________________
	ОТ ПОСТАВЩИКА:

FROM THE SUPPLIER:

Директор / Director

_________ /__________     _____________________


	Приложение № 1
	Annex No 1

	Спецификация

к договору №UMI-2020/___ от __.__.2020г.
	Specification

to the Contract No UMI-2020/___ dd. __.__.2020


	№

п/п
	Описание/ Description
	Кол-во/ Ед.изм./

Quantity / unit
	Цена в ЕВРО (долл. США)

DAP Ташкент/

Price in EURO (USD)

DAP Tashkent
	Сумма в ЕВРО (долл. США)

DAP Ташкент/

Amount in EURO (USD)

DAP Tashkent

	
	Наименование:/ Name: 
Производитель/ Manufacturer: 

Страна происхождения / Country of origin: 

Код ТН ВЭД / HS code: 
Год выпуска / Manufacture’s year: не ранее 2020г./ not later than 2020
	
	0’000,00
	00’000,00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Итоговая стоимость по договору (ЕВРО, долл. США):/ Total amount of сontract (EURO, USD):
	
	
	00’000,00



Общая сумма составляет: 00’000,00 (_____________________) ЕВРО, долл. США. 

Total Amount of Contract: 00’000,00 (_____________________) EURO, USD.
	1. Условия поставки - DAP Ташкент, (Инкотермс 2010).

2. Данное приложение является неотъемлемой частью Договора № UMI-2020/___ от __.__.2020г.
	
	1.Terms of delivery - DAP Tashkent, (Incoterms 2010).
2. This Annex is an integral part of the Contract
No UMI-2020/___ dd. __.__.2020


	ПОКУПАТЕЛЬ:

THE BUYER:

______________________

Директор/Director 

А.П. Ташпулатов / A.P. Tashpulatov
	
	ПОСТАВЩИК:

THE SUPPLIER:

______________________

Директор/ Director

_________ / __________


Приложение №2.

к конкурсной документации МТТ № ____________________________

ПЕРЕЧЕНЬ

государств и территорий, предоставляющих льготный

налоговый режим и (или) не предусматривающих

раскрытие и предоставление информации

при проведении финансовых операций

(оффшорные зоны)

1. Княжество Андорра

2. Антигуа и Барбуда

3. Содружество Багамских островов

4. Барбадос

5. Государство Бахрейн

6. Белиз

7. Государство Бруней-Даруссалам

8. Республика Вануату

9. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:

- Ангилья

- Бермудские о-ва

- Британские Виргинские о-ва

- Монтсеррат

- Гибралтар

- Британская территория в Индийском океане (о-ва Чагос)

- Юж. Георгия и Юж. Сандвичевы о-ва

- Теркс и Кайкос

- Острова Кайман (Каймановы острова)

10. Отдельные административные единицы Соединенного

Королевства Великобритании и Северной Ирландии:

- Нормандские острова (о-ваГериси, Джерси, Сарк)

- о-вМэн

11. Гренада

12. Республика Джибути

13. Доминиканская Республика

14. Ирландия (Дублин, Шеннон)

15. Республика Кипр

16. Китайская Народная Республика:

- Сянган (Гонконг)

- Аомынь (Макао)

17. Республика Коста-Рика

18. Острова Кука (Новая Зеландия)

19. Республика Либерия

20. Ливанская Республика

21. Княжество Лихтенштейн

22. Республика Маврикий

23. Малайзия (о. Лабуан)

24. Мальдивская Республика

25. Республика Мальта

26. Республика Маршалловы Острова

27. Республика Науру

28. Нидерландские Антильские Острова

29. Ниуэ (Новая Зеландия)

30. Объединенные Арабские Эмираты (Дубай)

31. Республика Панама

32. Португальская Республика (о. Мадейра)

33. Независимое Государство Самоа

34. Республика Сейшельские острова

35. Федерация Сент-Кигс и Невис

36. Сент-Люсия

37. Сент-Винсент и Гренадины

38. США:

- Виргинские о-ва США

- Содружество Пуэрто-Рико

- Штат Вайоминг

- Штат Делавэр

39. Королевство Тонга

40. Суверенная Демократическая Республика Фиджи

41. Французская Республика:

- о. Кергелен

- Французская Полинезия

42. Демократическая Социалистическая Республика Шри Ланка

43. Ямайка

44. Республика Палау (Тихий океан).
PAGE  
6

