Технические задания на оборудование для системы телемедицины, в рамках оснащения 
Республиканского специализированного центра микрохирургии глаза и его филиалов

| Технические задания Цифровой щелевой лампы с видеокамерой |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общее количество цифровых щелевых ламп с видеокамерой – 14 шт. |  |  |
| № | Требования технического задания | Требуемая функция или параметр |
|  | Модель (полное и точное название): | указать |
|  | Производитель (полное и точное название): | указать |
|  | Страна происхождения: | указать |
|  | Техническая документация: | представить |
| 1. | Общие требования |  |
| 1.1. | Увеличение не менее: | 5-6,5х, 10х, 16х, 25х, 40х |
|  | Верхнее расположение осветителя | да |
| 1.2. | Увеличение окуляра не менее: | 12,5х |
| 1.3. | Поле зрения: |  |
| 1.4. | Регулировка межзрачкового расстояния в диапазоне не менее: | 55 – 75 мм |
| 1.5. | Диапазон регулировки диоптрий окуляров не менее: | - 5D - + 5D |
| 1.6. | Ширина щели в диапазоне не менее: | 0 – 14 мм |
| 1.7. | Длина щели в диапазоне не менее: | 1 – 14 мм |
| 1.9. | Угол наклона щели не менее: | ± 90° |
| 1.11. | Источник света – галогеновая лампа (не менее 6 В, 20 Вт) или светодиоды (LED). | соответствие |
| 1.14. | Параметры цифровой видео\фотокамеры: |  |
| 1.14.1. | Сенсор изображения не менее: | CMOS или аналог |
| 1.14.2. | Разрешение не менее (пикселей): | 1936 x 1216 |
| 1.14.3. | Частота кадров не менее: | 15 кадров/сек. |
| 1.14.4. | Динамический диапазон не менее: | 70 дБ |
| 1.15. | Функция захвата изображения и последующего просмотра: | соответствие |
| 1.16 | Возможность съемки глазного дна | соответствие |
| 2. | Электропитание |  |
| 2.1. | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: | соответствие |
| 2.2. | Сетевой кабель, разъем евростандарт: | соответствие |
| 3. | Комплектующие, запасные части, расходный материал |  |
| 3.1. | Специализированный стол для офтальмологического оборудования, с электроприводом (электроподъемный стол): | соответствие |
| 3.1.1. | Размеры и грузоподъемность стола должны соответствовать габаритам и весу предлагаемой модели: | соответствие |
| 3.2. | Запасные лампы: |  |
| 3.2.1. | Галогеновая лампа: | 2 шт. |
| 3.2.2. | Блок освещения (при источнике освещения LED): | 1 шт. |
| 3.3. | Пылезащитный чехол: | 1 шт. |
| 3.4. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. | соответствие |
| 3.5. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в конкурсном предложении. | соответствие |
| 4. | Стандарты качества и безопасности |  |
| 4.1. | ISO 9001: | соответствие |
| 4.2. | ISO 13485: | соответствие |
| 4.3. | CE: | соответствие |
| 4.4. | Копии сертификатов качества и безопасности должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. | соответствие |
| 4.5. | Наличие регистрационного удостоверение Министерства здравоохранения Республики Узбекистан или гарантийного письма о проведении регистрации, если предполагаемая система, прибор/оборудования еще не зарегистрирована | представить |
| 5. | Документация |  |
| 5.1. | Инструкция по эксплуатации на русском языке. | представить |
| 5.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. | представить |
| 5.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении. | представить |
| 5.4. | Сертификат качества, сертификат происхождения, сертификат соответствия и иные необходимые сертификаты в области технического регулирования | представить |
| 6. | Гарантийные условия |  |
| 6.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: | 24 месяца |
| 6.2. | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны, каковой может быть Минздрав РУз или назначенный Минздравом РУз агент по закупке, или иная организация, назначенная Минздравом РУз. | соответствие |
| 7. | Монтаж |  |
| 7.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом поставщика на каждом рабочем месте. | соответствие |
| 8. | Обучение медицинского персонала |  |
| 8.1. | Обучение должно быть на русском языке. | соответствие |
| 8.2. | Поставщик должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (не менее 2 персонала) | соответствие |
| 8.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. | соответствие |
| 9. | Год выпуска и состояние товара. |  |
| 9.1 | Год выпуска товара | Не позднее 2018г. |
| 9.2 | Состояния товара | Товар должен быть новым и ранее не использованным |
| 10. | Срок поставки и страхование товара |  |
| 10.1 | Срок поставки | Не позднее 1 декабря 2018г., на условиях поставки DAP Ташкент |
| 10.2 | Страхование товара | Согласно условиям поставки DAP Ташкент |
| 11. | Требования к упаковке товара |  |
| 11.1 | Требования к упаковке | Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений поставляемого оборудования |

Примечание: допускаются отклонения от вышеуказанных параметров при условии, если поставляемый товар позволяет выполнение всех функций и требований, а также имеет соответствующие показатели качества.

| Сидиков З. У. | Директор Республиканского специализированного центра микрохирургии глаза (РСНПМЦМГ); |
| --- | --- |
| Розукулов В.У. | Заместитель директора по лечебной работе (РСНПМЦМГ); |
| Тимуров М.Н. | Заведующий организационно методологическим отделом РСНПМЦМГ. |

Предназначен для Республиканского специализированного центра микрохирургии глаза.

Просим обратить особое внимание на данный пункт. В техническом задании указаны основные требования к оборудованию. Участники торгов должны внимательно изучить требования и при подготовке своего конкурсного предложения учесть все технические особенности заявленного оборудования. Ответственность за полноту комплектации оборудования (с учетом специфики заявленной модели) несет участник торгов, а в последующем – поставщик (по условиям контракта), отобранный по итогам конкурсных торгов.