№; Наименование товара и его медико-технические характеристики; Параметры, предлагаемые Поставщиком* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования/ изделия). 1.; Оксигенаторы и гемоконцентраторы в ассортименте. -Назначение: Оксигенатор предназначен для использования совместно с аппаратом АИК, представляет из себя устройство обеспечивающее насыщение крови больного кислородом, согревании и охлаждении циркулирующей крови при проведении операций на сердце, крупных сосудах, трансплантации сердца и т.д. в условиях искусственного кровообращения. Оксигенатор применяется совместно с соединительными трубками, переходниками и фильтрами, система которых подключается аппарату АИК и пациенту.. -Назначение: Гемоконцентраторы используется при осуществлении операций в условиях искусственного кровообращения, для выведения жидкости и электролитов, если это необходимо, в процессе проведения операции. Гемоконцентратор подключается через систему магистралей и переходников к оксигенатору и аппарату АИК.. 1.1.; Оксигенатор для детей старшего возраста (25-50 кг.) в комплекте с артериальным фильтром и магистралями (количество 430 шт.). Модель (Указать наименование и каталожный номер):. Производитель (Указать наименование фирмы и страну Происхождения товара):. Требования к товару:. 1; Корпус оксигенатора должен быть цельнолитой вместе с теплообменником и коннекторами;. 2; Объем заполнения: не более 200 мл;. 3; Тип мембраны – Половолоконный;. 4; Площадь поверхности мембраны, м² – не менее 1,1;. 5; Вместимость жесткого венозного резервуара: не менее 3000 мл;. 6; Максимальный кровоток: не менее 4000 мл/мин;. 7; Материал разделительной мембраны теплообменника;. 8; Эффективность работы теплообменника (коэффициент теплообмена по графикам на 6 литрах – не ниже 0,5);. 9; Коннекторы: Венозный вход, дюймы - 3/8; Венозный выход, дюймы - 3/8; артериальный вход, дюймы - 3/8; артериальный выход, дюймы - 3/8.. 10; Сопротивление при скорости кровотока 4 л/мин - не более 150 мм рт.ст.;. 11; Перенос кислорода на объемной скорости 4 л/мин- не менее 200; Элиминация углекислого газа, на объемной скорости 4 л/мин- не менее 180;. 12; Наличие 4-ходовых краников для введения лекарств и отбора проб крови;. 13; Объем заполнения артериального фильтра ловушки, мл - не более 212;. 14; Размер коннекторов артериального фильтра, дюймы - 3/8;. 15; Наличие шунта для рециркуляции в оксигенаторе;. 16; Газовый фильтр;. 17; При работе с центрифужным насосом оксигенация не менее 6 часов без замены оксигенатора;. 18; Оксигенатор может быть, как в сборе с линиями в единый неделимый контур, так и раздельно в отдельных стерильных упаковках (хирургическая часть должна быть в отдельном стерильном пакете). Схема магистралей, с перечнем отдельных компонентов, раздельно и в сборе прилагается к настоящему ТЗ (см. Схема №1.1.). Схема магистралей заверенная Претендентом должна быть предоставлена в его предложении на тендер;. 19; Та часть линий (трубок), которая заправляется в роликовый насос, должна быть силиконовой;. 20; Стерильные в индивидуальной упаковке;. 21; В комплекте должен быть транспортный герметично закрывающийся контейнер или пакет, пригодный для безопасной транспортировки стерильного комплекта и утилизации использованного оксигенатора.. 1.2.; Гемоконцентратор для детей старшего возраста в комплекте с набором ультрафильтрации (количество 430 шт.). Модель (Указать наименование и каталожный номер):. Производитель (Указать наименование фирмы и страну Происхождения товара):. Требования к товару:. 1; Площадь поверхности м²: не более 1,2;. 2; Статический объем заполнения, мл: не более 100 мл.;. 3; Максимальное трансмембранное давление: не менее 495 мм.рт.ст.;. 4; В комплекте должны быть мешок для сбора ультрафильтрата ёмкостью не менее 2000 мл, магистраль для быстрого заполнения системы, коннекторы типа «Люэр-лок». Схема магистралей, с перечнем отдельных компонентов, раздельно и в сборе прилагается к настоящему ТЗ (см. Схема №2.1.). Схема магистралей заверенная Претендентом должна быть предоставлена в его предложении на тендер;. 5; Стерильные в индивидуальной упаковке.. 1.3.; Оксигенатор для детей (10-25 кг.) в комплекте с артериальным фильтром и магистралями (количество 460 шт.). Модель (Указать наименование и каталожный номер):. Производитель (Указать наименование фирмы и страну Происхождения товара):. Требования к товару:. 1; Корпус оксигенатора должен быть цельнолитой вместе с теплообменником и коннекторами;. 2; Объем заполнения: не более 140 мл;. 3; Тип мембраны – Половолоконный;. 4; Площадь поверхности мембраны, м² – 1,5 (не более);. 5; Вместимость жесткого венозного резервуара: не менее 1500мл;. 6; Максимальный кровоток: не менее 2300мл/мин;. 7; Материал разделительной мембраны теплообменника - Металл (нержавеющая сталь);. 8; Эффективность работы теплообменника (коэффициент теплообмена по графикам на 2 литрах – не ниже 0,5);. 9; Коннекторы: Венозный вход, дюймы - 3/8; Венозный выход, дюймы - 3/8 и 1/4; артериальный вход, дюймы - 3/8 и 1/4; артериальный выход, дюймы - 3/8 и 1/4;. 10; Сопротивление при скорости кровотока 2,5 л/мин - не более 155 мм рт.ст.;. 11; Перенос кислорода на объемной скорости 2 л/мин - не менее 100; Элиминация углекислого газа, на объемной скорости 2,5 л/мин- не менее 90. 12; Наличие 4-ходовых краников для введения лекарств и отбора проб крови;. 13; Объем заполнения артериального фильтра ловушки, мл - не более 100;. 14; Размер коннекторов артериального фильтра, дюймы – 1/4;. 15; Наличие шунта для рециркуляции в оксигенаторе;. 16; Газовый фильтр;. 17; При работе с центрифужным насосом оксигенация не менее 6 часов без замены оксигенатора;. 18; Оксигенатор может быть, как в сборе с линиями в единый неделимый контур, так и раздельно в отдельных стерильных упаковках (хирургическая часть должна быть в отдельном стерильном пакете). Схема магистралей, с перечнем отдельных компонентов, раздельно и в сборе прилагается к настоящему ТЗ (см. Схема №1.2.). Схема магистралей заверенная Претендентом должна быть предоставлена в его предложении на тендер;. 19; Та часть линий (трубок), которая заправляется в роликовый насос, должна быть силиконовой (3/8);. 20; Стерильные в индивидуальной упаковке;. 21; В комплекте должен быть транспортный герметично закрывающийся контейнер или пакет, пригодный для безопасной транспортировки стерильного комплекта и утилизации использованного оксигенатора.. 1.4.; Гемоконцентратор для детей в комплекте с набором ультрафильтрации (количество 460 шт.). Модель (Указать наименование и каталожный номер):. Производитель (Указать наименование фирмы и страну Происхождения товара):. Требования к товару:. 1; Площадь поверхности м²: не более 0,7;. 2; Статический объем заполнения, мл: не более 60 мл.;. 3; Максимальное трансмембранное давление: не менее 495 мм.рт.ст.;. 4; В комплекте должны быть мешок для сбора ультрафильтрата ёмкостью не менее 2000 мл, магистраль для быстрого заполнения системы, коннекторы типа «Люэр-лок». Схема магистралей, с перечнем отдельных компонентов, раздельно и в сборе прилагается к настоящему ТЗ (см. Схема №2.1.). Схема магистралей заверенная Претендентом должна быть предоставлена в его предложении на тендер;. 5; Стерильные в индивидуальной упаковке;. 1.5.; Оксигенатор для младенцев (3-10 кг.) в комплекте с артериальным фильтром и магистралями (количество 110 шт.). Модель (Указать наименование и каталожный номер):. Производитель (Указать наименование фирмы и страну Происхождения товара):. Требования к товару:. 1; Корпус оксигенатора должен быть цельнолитой вместе с теплообменником и коннекторами;. 2; Объем заполнения: не более 50 мл;. 3; Площадь поверхности мембраны, м² - 0,7 (не более);. 4; Вместимость жесткого венозного резервуара: не менее 500 мл;. 5; Максимальный кровоток: не менее 700 мл/мин;. 6; Коннекторы: венозный вход, дюймы - 3/16; венозный выход, дюймы - 3/16; артериальный вход, дюймы - 3/16; артериальный выход, дюймы - 3/16;. 7; Сопротивление при скорости кровотока при 700 мл/мин не более 175 мм.рт.ст.;. 8; Перенос кислорода, при 700 мл/мин - не менее 45; Элиминация углекислого газа, при 700 мл/мин - не менее 32;. 9; Объем заполнения артериального фильтра ловушки, мл - не более 45;. 10; Наличие универсального держателя для использования закрытой системы оксигенатора;. 11; Наличие 4-ходовых краников для введения лекарств и отбора проб крови;. 12; Наличие коннектора для встроенного шунта в артериальном фильтре;. 13; Наличие шунта для рециркуляции в оксигенаторе;. 14; Оксигенатор может быть, как в сборе с линиями в единый неделимый контур, так и раздельно в отдельных стерильных упаковках (хирургическая часть должна быть в отдельном стерильном пакете). Схема магистралей, с перечнем отдельных компонентов, раздельно и в сборе прилагается к настоящему ТЗ (см. Схема №1.3.). Схема магистралей заверенная Претендентом должна быть предоставлена в его предложении на тендер;. 15; Та часть линий (трубок), которая заправляется в роликовый насос, должна быть силиконовой (1/4);. 16; Стерильные в индивидуальной упаковке;. 17; В комплекте должен быть транспортный герметично закрывающийся контейнер или пакет, пригодный для безопасной транспортировки стерильного комплекта и утилизации использованного оксигенатора.. 1.6.; Гемоконцентратор для младенцев в комплекте с набором ультрафильтрации (количество 110 шт.). Модель (Указать наименование и каталожный номер):. Производитель (Указать наименование фирмы и страну Происхождения товара):. Требования к товару:. 1; Площадь поверхности м²: не более 0,25;. 2; Статический объем заполнения, мл: не более 30;. 3; Максимальное трансмембранное давление: не менее 495 мм.рт.ст.;. 4; В комплекте должны быть мешок для сбора ультрафильтрата ёмкостью не менее 1000 мл, магистраль для быстрого заполнения системы, коннекторы типа «Люэр-лок». Схема магистралей, с перечнем отдельных компонентов, раздельно и в сборе прилагается к настоящему ТЗ (см. Схема №2.2.). Схема магистралей заверенная Претендентом должна быть предоставлена в его предложении на тендер;. 5; Стерильные в индивидуальной упаковке;. На все вышеперечисленные позиции:. Срок годности не менее 36 месяцев. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.. Стандарты: Соответствие стандартам производства ISO 9000:20хх; 9001:20хх; 13485:20хх или их эквивалентам Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/EC от 27 октября 1998 года (93/42/EWG) или эквивалентных стандартах или лучшим и иметь СE маркировку. Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением.. Регистрация: Предлагаемые изделия должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз.. * Участник должен предусмотреть поставку необходимого количества универсальных держателей, для возможности установки их на аппараты АИК, если ранее они не были оснащены держателем для предлагаемого типа оксигенатора. В случае если держатели уже имеются в клиниках их поставка необязательна.. Товар должен быть произведен не ранее 2021 года..

* Участник должен оформить таблицу соответствия техническому заданию. Напротив каждого параметра участником заполняется соответствующая ячейка с обязательным включением следующей информации:

1. Указать «Соответствует» или «Не соответствует» параметр предлагаемого товара требованию технического задания;

2. Указать конкретное значение параметра или функцию (по описанию в технической документации) предлагаемого товара, которое подтверждается технической документацией или номер сертификата, или иной комментарий по параметру. Если в технической документации нет информации по значению параметра, участник должен указать, что данной информации в документации нет и предоставить оригинал письма производителя с информацией по данному параметру. Непредставление информации может быть расценено, как несоответствие техническому заданию по данному пункту технического задания;

3. Указать наименование документа и страницу, в которой отражена информация указанная выше.

Участник в предложении должен предоставить оригинал таблицы технического соответствия с печатью и подписью, а также для нужд оценки предложения в виде файла в формате WORD.