| № | Технические спецификации | Указать требуемые параметры и дать ссылку на подтверждающий материал с указанием страниц. В случаи наличия замечаний или комментарий по техническому заданию, просим дать обоснованные комментарии.. |
| --- | --- | --- |
|  | Указать наименование предлагаемого товара и производителя/страна происхождения товара |  |
| 1. | Тест полоски. |  |
|  | Модель (Указать наименование и каталожный номер): |  |
|  | Производитель (Указать наименование фирмы и страну Происхождения товара): |  |
|  | Назначение: Тест полоска для измерения уровня глюкозы в крови предназначен для самостоятельного, количественного определения уровня глюкозы в цельной венозной и капиллярной крови. |  |
|  | Показания к применению: Только для in vitro диагностики. Изделие может использоваться в качестве вспомогательного средства для наблюдения за эффективностью личной программы самоконтроля уровня глюкозы в крови у пациента. Применение средств самоконтроля для детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа не менее 3 измерений в сутки. |  |
|  | Требования к изделию: |  |
| 1 | Тест полоски в тубах/флаконах/индивидуальная упаковка. Форма упаковки тест полосок в тубе/флаконе 50 шт. |  |
| 2 | В комплекте (Участник в своем предложении должен описать состав комплекта в соответствии с техническими условиями завода изготовителя и дополнительно предоставить глюкометр на безвозмездной основе общим количеством 3378 шт., состоящий из следующего комплекта): - Глюкометр - 1 шт; - Ручка - прокалыватель - 1 шт; - Ланцеты (к п.3.) не менее - 6 шт; - Чехол/футляр - 1 шт; - Блок питания или батарейки - 1 шт (если необходимо). |  |
| 3 | Тест полоски должны быть доступны для приобретения в Узбекистане. Участник должен указать реквизиты (юридический адрес, адрес аптеки/офиса, телефон, Е-mail) не менее 3 Поставщиков тест полосок в розничную сеть по республике Узбекистан; |  |
|  | Технические параметры глюкометра: |  |
| 4 | Принцип измерения – электрохимический или фотометрический |  |
| 5 | Время измерения - не более 5 секунд; |  |
| 6 | Объем пробы капиллярной крови - не более 1 мкл; |  |
| 7 | Единицы измерения ГК: - ммоль/литр; |  |
| 8 | Диапазон измерений - 1,1 - 33,0 ммоль/л; |  |
| 9 | Рабочий диапазон измерений должен выдерживаться при значениях гематокрита пациента не уже от 20 - 60%; |  |
| 10 | Калибровка измерений: по плазме; |  |
| 11 | Память (количество измерений): - не менее 360 измерений; |  |
| 12 | Не должен требовать кодирования; |  |
|  | Документация (для каждой единицы): Инструкция по эксплуатации на русском и узбекском языке; |  |
|  | Гарантия на изделие (глюкометр) не менее 24 мес.; |  |
|  | Срок годности тест полосок не менее 18 месяцев, при этом, срок годности на дату поставки товара не должен быть ниже 80% от срока годности предусмотренного заводом изготовителем для данного товара. |  |
|  | Поставщик в течение гарантийного периода должен обеспечить возможность контрольных измерений (поверке на контрольных растворах) каждого устройства не менее 1 раза в год. |  |
|  | Поставщик в гарантийный период должен гарантировать замену вышедших из строя глюкометров на время их ремонта, то есть в Сервис центре, должно находится достаточное количество исправных глюкометров для возможности передать их для использования пациентам на время ремонта с последующим возвратом. |  |
|  | Тренинг: После поставки и распределения глюкометров Участник/Продавец должны провести не менее 3 тренингов/семинаров для медицинского персонала и пользователей с организационной поддержкой РСНПМЦ Эндокринологии МЗ РУз. Неотъемлемой частью предложения должно быть предоставление обучающей программы тренинга/семинара (на русском и узбекском языках). |  |
|  | Стандарты Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/EC от 27 октября 1998 года (93/42/EWG) или эквивалентных стандартах или лучшим и иметь СE маркировку; Соответствие стандартам на изделие ISO 13485:2003; Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; Обязателен сертификат на средства самоконтроля: EC Certificate**; Соответствие ISO 15197:2013***. * Глюкометр – Устройство контроля уровня глюкозы в крови. ** EC Certificate-Full Quality Assurance System. ***ISO 15197:2013-In vitro diagnostic test systems — Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus (стандарт аналитической и клинической точности определения глюкозы в крови). |  |
|  | Регистрация: - Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. |  |
|  | Изделие должно быть новым, выпущенным не ранее 2021 г. |  |