Технические задания на оборудование для РСНПМ Центра Гематологии

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматический биохимический анализатор (1 шт) |  |
|  | Назначение: Анализатор необходим для диагностики invitro |  |
|  | 1. Общие требования: |  |
| 1.1 | Автоматический анализатор для биохимического исследования с полностью автоматизированным циклом измерения от момента подачи проб до получения результата; |  |
|  | Производитель |  |
|  | Страна |  |
|  | Модель |  |
|  | 2. Технические характеристики: |  |
| 2.1 | Система- открытая; |  |
| 2.2 | Тип анализатора-настольный; |  |
| 2.3 | Производительность 240 тестов /час; |  |
| 2.4 | 16 длин волн: 340nm-800nm (340nm, 380nm, 405nm,450nm, 480nm, 505nm, 546nm, 570nm, 600nm, 630nm, 660nm, 700nm, 720nm, 750nm, 780nm, 800nm); |  |
| 2.5 | Встроенный инкубатор; |  |
| 2.6 | Тип образцов: сыворотка, плазма, цельная кровь, моча; |  |
| 2.7 | Загрузка образцов: до 45 позиций + внеочередная; |  |
| 2.8 | Загрузка реагентов до 45 позиций, с охлаждением; |  |
| 2.9 | Непрерывная загрузка образцов, расходных материалов и реагентов без остановки процесса анализа образцов и возможность проведения внеочередного теста- для более быстрого получения результатов анализа и снижения времени ожидания для полной загрузки блока образцов; |  |
| 2.10 | Наличие встроенной системы детекции сгустка, определение уровня жидкости; |  |
| 2.11 | Реакционные кюветы из оптического пластика с возможностью повторного использования: до 80 штук; |  |
| 2.12 | Встроенный электролитный модуль: наличие приветствуется |  |
| 2.13 | Встроенный вошер; |  |
| 2.14 | Игла для образцов и реагентов: Объем образцов 2-35 мкл с шагом дозирования в 0,1 мкл; Объем реагентов 20-350 мкл с шагом дозирования в 1 мкл; |  |
| 2.15 | Возможность круглосуточного использования; |  |
| 2.16 | Возможность оценки и валидации внутренних и внешних контролей качества на основании графика Леви-Дженнингса и соответствие правилам Вестгарда; |  |
| 2.17 | Анализатор должен иметь возможность проведения внешней оценки контроля качества; |  |
| 2.18 | Компьютер или ноутбук; |  |
|  | 3. Электропитание: |  |
| 3.1 | 220 В ± 10 %, 50-60 Гц; |  |
|  | 4. Расходные материалы |  |
| 4.1 | Жидкие расходные материалы- для промывки прибора, чтобы исключить риск загрязнения и контаминации, и также для разбавления; |  |
| 4.2 | Пластиковый расходный материал (кюветы) подлежать замене не чаще 1 раза в год; |  |
|  | 5. Требования к сертификации: |  |
| 5.1 | Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001, ISO 13485; Поставляемое оборудование должно соответствовать: МЭК 601-1-88; Межгосударственному стандарту (ГОСТ18856-81, ГОСТ 51528-99) или другому соответствующему международному стандарту на данный вид продукции; Требованиям ЕС, по директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 5.2 | Регистрация - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | 6. Документация: |  |
| 6.1 | -Инструкция по эксплуатации на русском языке -Руководство по сервисному обслуживанию на русском |  |
|  | 7. Сборка и инсталляция: |  |
| 7.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте |  |
|  | 10. Гарантийный срок: |  |
| 10.1 | 24 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию; |  |
|  | 11.Инструктаж: |  |
| 11.01 | Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя: Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека; Сервисный инженер – 1 человек. |  |
|  | 12. Общие требования: |  |
| 12.1 | Возможность подключения к LIS, протоколASTM |  |
|  | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 г. выпуска. |  |

| № | Анализатор гемостаза с функцией аггрегацией тромбоцитов автомат (коагулометр) | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий |
| --- | --- | --- |
| 2. | Анализатор гемостаза с функцией аггрегацией тромбоцитов автоматический- 1шт. |  |
|  | Производитель |  |
|  | Страна происхождения |  |
|  | Модель |  |
|  | Назначение:предназначен для автоматического определения свёртывающих факторов крови (16 обязательных параметров) с вычислением производных параметров (PTI и ISI). |  |
|  | 1. Общие требования: |  |
| 1.1 | Открытая система для реагентов |  |
| 1.2 | Производительность в зависимости от определяемого параметра от 100 до 180 тестов в час (по «PT» не менее 120 тестов в час); |  |
| 1.3 | Участник торгов должен представить список рекомендуемых производителей реагентов Участник торгов должен представить список рекомендуемых производителей реагентов; |  |
| 1.4 | Интерфейс пользователя на русском или английском языке; |  |
| 1.5 | Количество измерительных каналов – не менее 6; |  |
| 1.6 | Методы определения: клоттинговый, хромогенный, иммунологический, аггрегационный; |  |
| 1.7 | Принцип детекции сгустка: оптический |  |
| 1.8 | Автономная работа каналов гемостаза и аггрегации |  |
| 1.9 | Наличие фильтра для образцов. |  |
| 1.10 | Встроенная программа контроля качества и калибровки; |  |
| 1.11 | Количество гнезд для инкубации не менее 6; |  |
| 1.12 | Количество гнезд для реагентов не менее 6; |  |
| 1.13 | Встроенный термостат: 37С; |  |
| 1.14 | Наличие дисплея с подсветкой; |  |
| 1.15 | Результаты измерений в секундах и различных единицах (%, INR, g/l, mg/dl); |  |
| 1.16 | Встроенный или внешний термопринтер; |  |
|  | Обязательные определяемые параметры: |  |
| 2.1 | - Протромбиновое время (PT); |  |
|  | - Активированное частичное тромбиновое время (APTT); |  |
|  | - Тромбиновое время (TT); |  |
|  | - Фибриноген (FIB); |  |
|  | - Факторы II-V-VII-VIII-IX-X-XI-XII (Factor II-V-VII-VIII-IX-X-XI-XII); |  |
|  | - Антитромбин III (AT-III); |  |
|  | - Белок С (PC); |  |
|  | - Гепарин (Heparin); |  |
|  | - Плазминоген (PLG). |  |
|  | - Кофактор ристоцетина фактора фон Виллебранда |  |
|  | - АДФ |  |
|  | - Коллаген |  |
|  | - Эпинефрин |  |
|  | - Ристоцетин |  |
|  | - Арахидоновая кислота |  |
|  | Необязательные, но желательные для предложения параметры: |  |
| 2.2 | - Белок S (PS); |  |
|  | - Антиплазмин (AP); |  |
|  | - Резистентность к активированному белку С (RAP); |  |
|  | - Батроксобиновое время (BT); |  |
| 2.3 | Вычисляемые параметры: |  |
|  | - PTI (Протромбиновый индекс (рус. ПТИ); - ISI (Отношение ПТИ к PT (рус. МНО). |  |
|  | Электропитание: |  |
| 3.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц |  |
|  | Комплектующие и расходные материалы |  |
| 4.1 | Кюветта- 3000 шт. |  |
| 4.2 | Реагент на количественное определение АЧТВ 10 000 исследований |  |
| 4.3 | Реагент на Фибриноген- 10 000 исследований |  |
| 4.4 | Реагент на Протромбиновое время 10 000 исследований |  |
| 4.5 | Реагент на Тромбиновое время 10 000 исследований |  |
| 4.6 | Реагент на Кофактор ристоцетина фон Виллебранда-250исследований |  |
| 4.7 | Реагент на АДФ (ADP)- 400 исследований |  |
| 4.8 | Реагент на Коллаген(Col)- 400 исследований |  |
| 4.9 | Реагент на Ристомицин (Ris)- 400 исследований |  |
| 4.10 | Реагент для анализа активности II- 400 исследований |  |
| 4.11 | Реагент для анализа активности V-400исследований |  |
| 4.12 | Реагент для анализа активности VII-400исследований |  |
| 4.13 | Реагент для анализа активностиVIII-400 исследований |  |
| 4.14. | Реагент для анализа активности IX-400исследований |  |
| 4.15 | Реагент для анализа активности XI-400исследований |  |
| 4.16 | Реагент для анализа активности XII-400 исследований |  |
| 4.17 | Арахидоновая кислота – 150 исследований |  |
|  | Поставщик должен обеспечить поставку соответствующего количества контрольных сывороток (кровь, плазма), промывочных растворов (при необходимости) и калибровочных наборов, а также иных расходных материалов, стоимость которых должна быть включена в предложение. Участник торгов должен включить в конкурсное предложение перечень данных расходных материалов с указанием наименования, количества и стоимости за единицу. Также, участник торгов должен включить в предложение подробное описание необходимых расходных материалов (с указанием каталожных номеров) и инструкцию по применению |  |
|  | Требования к сертификации: |  |
| 5.1 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: ISO 9001; ISO 13485; Поставляемое оборудование должно соответствовать: IEC 60601-1-1; IEC 60601-1-2; IEC 61010-2-101; Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
|  | Регистрация |  |
| 6.1 | Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Документация: |  |
| 7.1 | -Инструкция по эксплуатации на русском языке -Руководство по сервисному обслуживанию на русском и/или английском языке |  |
|  | Сборка и инсталляция: |  |
| 8.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте. |  |
| 8.2. | После инсталляции оборудования, поставщик должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (максимальное количество 3 человек). Обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом (сертифицированный производителем), имеющим достаточный опыт работы на аналогичном оборудовании |  |
|  | Гарантийный срок: |  |
| 9.1 | 24 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию. |  |
|  | Инструктаж: |  |
| 10.1 | Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя: Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека; Сервисный инженер – 1 человек. |  |
|  | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 г. выпуска. |  |

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий Соответствие с тех.заданием |
| --- | --- | --- |
| 3 | Оборудование для работы с гелевыми картами (Считывающее устройство и хранения информации для гелевых ID-карт иммуногематологических исследований (1 шт) Закрытая система. |  |
|  | IH-Com программное приложение, которое используется исключительно с прибором, совмещающем в себя центрифугу и ридер для диагностики invitro. Программный комплекс. Обеспечивает управления - ёданными пациента. Контролем качества. Образцами и инструментами. |  |
|  | Производитель: |  |
|  | Страна происхождения: |  |
|  | Модель: |  |
|  | Назначение: Считыватель ID-карт, сочетающий в себе центрифугу и считыватель. |  |
|  | 1. Общие требования: |  |
| 1.1 | • Центрифугирование до 24 ID-карт •; |  |
| 1.2 | • Считывание до 24 ID-карт •; |  |
| 1.3 | • Интерпретация результатов до 24 ID-карт.; |  |
|  | • Обработка и архивирование результатов.; |  |
|  | 2.Функции ; |  |
| 2.1 | Ввод данных пипетирования Возможность передачи данных от автоматической системы пипетирования с использованием клавиатуры (ручной ввод данных) или штрих-кода (идентификация текущих данных в базе данных). |  |
| 2.2 | Идентификация ID-карты с использованием клавиатуры или штрих кода. |  |
| 2.3 | Центрифугирование ID-карт |  |
| 2.4 | Интерпретация: Анализ изображения (256 уровней серого) с использованием значения градиента и среднего значения в предопределенном окне анализа. Определение результата для данной проверки конфигурации |  |
| 2.5 | Валидация результатов. Включение в список, валидация пользователем, хранение в файле пациентов, хранение в файле результатов, добавление второго результата, а также данных пациентов, передача файла результатов. |  |
|  | 3. Технические характеристики: |  |
| 3.1 | Центрифуга; |  |
| 3.2 | Скорость. 910 об./мин (на стабилизированном этапе); |  |
| 3.3 | Допустимая скорость (ускорение). ± 5 об./мин; |  |
| 3.4 | Центробежное ускорение 85 g. ; |  |
| 3.5 | Время центрифугирования 10 мин.; |  |
| 3.6 | Считывание результатов |  |
| 3.7 | Время лампового нагрева 1800 сек (30 мин); |  |
| 3.8 | Время считывания (24 ID-карты< 4 мин; |  |
| 3.9 | Освещение Флуоресцентная лампа 11 Вт, 900 лм, 4000 K ; |  |
| 3.10 | Сканирование 1 цветная ПЗС-камера, разрешение: 1024 x 768; |  |
|  | 4. Электропитание: |  |
| 4.1 | Напряжение .100-230 В переменного тока Частота 50-60 Гц Мощность питания макс. 110 ВА Флуктуации мощности ± 10% |  |
|  | 5. Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы) |  |
| 5.1 | Ридер ID-карт применяется для считывания ID-гелевых карт. Время считывания (24 ID-карты)менее 4 минут. Сканирование 1 цветная ПЗС-камера разрешение: 1024 x 768, номинальное напряжение питания 100-230 В переменного тока, 50-60Гц |  |
| 5.2 | Принтер штрих кодов – термопринтер. Методы печати: термотрансферная или прямая термопечать Программные языки ZPL и EPL 5 пиктограмм состояния, 3 кнопки интерфейса пользователя USB 2.0, USB Host Конструкция OpenACCESS™ для облегчения загрузки материалов Корпус с двойными стенками Сертификация ENERGY STAR Разрешение печати 8 точек/мм 12 точек/мм (опция) Параметры разрешения устанавливаются на заводе или изменяются на месте использования принтера при помощи комплекта аксессуаров. Можно менять разрешение с 12 точек/мм на 8 точек/мм, а также с 8 точек/мм на 12 точек/мм Макс. Ширинапечати 104 мм (8 точек/мм)108 мм (12 точек/мм) Макс. Скорость печати152 мм/с (8 точек/мм)102 мм/с (12 точек/мм) Шрифты и графика16 встроенных расширяемых шрифтов ZPL II(растровые) Два встроенных масштабируемых шрифта ZPLПять встроенных расширяемых шрифтов EPL2 Поддержка встроенных шрифтов OpenTypeСовместимость с Unicode для термопечати по требованию на разных языках Поставляемые в Китай принтеры включаютупрощённый китайский шрифт SimSun64 МБ энергонезависимой доступной дляпользователя памяти, 8 МБ доступной дляпользователя памяти SDRAM Встроенное ПО ZPL II; EPL 2; XML; ZBIСканнер штрих кодов Подключение Технология подключения проводной интерфейс USB Размер и вес Вес 150 г Ширина 68 мм Глубина 152 мм Высота 153 мм Сканирование Тип сканирования 2D Тип датчика Лазер Двухмерный штрих-код (2D) поддерживается Ацтекский код, матрица данных, MaxiCode, микро qr-код, qr-код Управление энергопотреблением Входное напряжение 5 В ДизайнТип Портативный считыватель штрих-кода Код международной защиты (IP) IP40 Соответствие RoHS Да |  |
|  | 6. Требования к сертификации: |  |
| 6.1 | Поставляемое оборудование должно соответствовать: • ANSIZ535.4; • ISO 3864, ISO 3864-1:2002 иISO 3864-2:2004.; индивидуальные стандарты, соответствующие требованиям международных стандартов, с наличием сертификата соответствия GMP; |  |
| 6.2 | Регистрация - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | 7. Документация: |  |
| 7.1 | -Инструкция по эксплуатации на русском языке -Руководство по сервисному обслуживанию на русском |  |
|  | 8. Сборка и инсталляция: |  |
| 8.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте |  |
|  | 9. Гарантийный срок: |  |
| 9.1 | 12 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию. |  |
|  | 10.Инструктаж: |  |
| 10.1 | Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя: Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека; Сервисный инженер – 1 человек. |  |
|  | 11. Общие требования: |  |
| 11.1 | Подключение к IH-Com программное обеспечениедля гелевых ID-карт иммуногематологических исследований; |  |
|  | 12. Расходные материалы (для каждой единицы) |  |
| 12.1 | Карточки для определения групп крови по системе АВО эритроцитов в прямой и обратной реакции и резус антигена D Карточки должны быть предназначены для определения групп крови по системе АВО в прямой и обратной реакции и резус антигена D эритроцитов методом гель-фильтрации. Карточка должна состоять из не менее 6 микропробирок. Размер карточки должен быть: ширина 70 мм, высота 52 мм. В состав карточки должны входить: 1.Микропробирки содержащие гель с моноклональными анти-A [клеточная линия A5] в гелевом матриксе. Количество: не менее 1 шт. 2. Микропробирки содержащие гель с анти-B [клеточная линия G½] в гелевом матриксе. Количество: не менее 1 шт. 3. Микропробирки содержащие гель с анти-D [клеточные линии LHM 59 / 20 (LDM3)+ 175-2] в гелевом матриксе. Количество: не менее 1 шт. 4.Микропробирка ctl содержащая отрицательный контроль. Количество: не менее 1 шт. 5. Микропробирки содержащие ˝нейтральный˝ гель для определения группы крови обратным методом с A1 и B стандартными эритроцитами. Количество: не менее 2 шт. Упаковка: не менее 1344 карточек. Наличие штрих-кодов совместимых с аналитической системой «IH-Com». |  |
| 12.2 | Стандартные эритроциты для определения групп крови АВО перекрестным методом Стандартные эритроциты предназначены для определения групп крови АВО перекрестным методом на основе комбинации методов агглютинации и гель фильтрации. Упаковка стандартных эритроцитов должна состоять из не менее 2 флаконов и включать в себя: 1. Не менее 1 флакона емкостью не менее 10 мл с готовой к использованию 0.8% суспензией эритроцитов: А1, который должен быть приготовлен из эритроцитов А1 Rh положительного донора. 2. Не менее 1 флакона емкостью не менее 10 мл с готовой к использованию 0.8% суспензией эритроцитов: В, который должен быть приготовлен из эритроцитов В Rh положительного донора. Количество исследований для одной упаковки: не менее 200. Наличие штрих-кодов совместимых с аналитической системой «IH-Com». |  |
| 12.3 | Карточки для скрининга и идентификации антиэритроцитарных антител, постановки пробы на совместимость по антигенам эритроцитов в непрямом антиглобулиновом тесте (проба Кумбса), прямого антиглобулинового теста (прямой реакции Кумбса). Карточки должны быть предназначены для скрининга и идентификации антиэритроцитарных антител, постановки пробы на совместимость по антигенам эритроцитов в непрямом антиглобулиновом тесте (проба Кумбса), прямого антиглобулинового теста (прямой реакции Кумбса). Диагностические карты должны включать в себя не менее 6 микропробирок. Размер карточки должен быть: ширина 70 мм, высота 52 мм. Микропробирки должны содержать полиспецифический АГР (кроличий анти-IgG, моноклональный анти-С3d, клон noC139-9), суспензированный в геле. Наличие штрих-кодов совместимых с аналитической системой «IH-Com». Упаковка: не менее 48 карт. |  |
| 12.4 | DiaScreenID-карта содержит 4 микропробирки с полиспецифическим AHG для НПАГТ4 × AHG-исследования/2 ×288 ферментных исследования , исследований, 24 × 12.Набор из двух или трех растворов специфически охарактеризованных эритроцитов, которые поставляются вместе как комплект, предназначенный для использования при скрининговом исследовании клинического образца на предмет выявления антител к антигенам эритроцитов (redbloodcellantigens) методом агглютинации. Наличие штрих-кодов совместимых с аналитической системой «IH-Com». |  |
| 12.5 | Стандартные эритроциты для скрининга антиэритроцитарных aнтител Стандартные эритроциты должны быть предназначены для скрининга антиэритроцитарных aнтител на основе методов агглютинации и гель фильтрации. Каждый из флаконов № I, II, III должен содержать готовую к использованию 0.8% суспензию эритроцитов. Для приготовления суспензий должны быть отобраны эритроциты доноров группы крови 0(I), типированные по антигенам эритроцитов: RH1(D), RH2(C), RH3(E), RH4(c), RH5(e), RH8(Cw), KEL1(K), KEL2(k), KEL4(Kpb), FY1(Fya), FY2(Fyb), JK1(Jka), JK2(Jkb), LE1(Lea), LE2(Leb), MNS1(M), MNS2(N), MNS3(S), MNS4(s), P1(P), LU1(Lua), LU2(Lub). Наличие штрих-кодов совместимых с аналитической системой «IH-Com». Упаковка: не менее 3 флаконов по не менее 10 мл каждый. Количество исследований: не менее 200 |  |
| 12.6 | Буфер для приготовления суспензии эритроцитов Буфер должен быть предназначен для приготовления суспензии эритроцитов для определения групп крови АВО/RH, RH/Келл фенотипирования, для определения и идентификации антиэритроцитарных антител, постановки реакции на совместимость по антигенам эритроцитов. Модифицированный раствор низкой ионной силы. Реагент должен поставляться в жидкой форме, готовый к использованию, стерильный. Упаковка: не менее 2 флаконов по не менее 100 мл. Наличие штрих-кодов совместимых с аналитической системой «IH-Com». Срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 11 (Одиннадцать) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем |  |
| 12.7 | IH-QC1 контрольная кровь (уровень 1)Материал контрольный предназначен для контроля качества реагентов ID-System, используемых для постановки вручную и/или с приборами для определения группы крови по системам ABO, Rh (RH) и Kell (KEL), ПАГТ, НПАГТ.Суспензия человеческих эритроцитов A1, ddccee (rr) Cw-, K+, Анти-B, Анти-D ≤ 0,05. ПАГТ отрицательный. Гематокрит 15±2%. Упаковка: не менее 4*6 мл. Наличие штрих-кодов совместимых с аналитической системой «IH-Com». |  |
| 12.8 | IH-QC2 контрольная кровь (уровень 2)Материал контрольный предназначен для контроля качества реагентов ID-System, используемых для постановки вручную и/или с приборами для определения группы крови по системам ABO, Rh (RH) и Kell (KEL), ПАГТ, НПАГТ.Суспензия человеческих эритроцитов B, DCcEe (R1R2) Cw-, K-, Fy(a-), Анти-A, Анти-Fya. ПАГТ отрицательный. Гематокрит 15±2%. Упаковка: не менее 4*6 мл. Наличие штрих-кодов совместимых с аналитической системой «IH-Com». |  |
|  | Необходимые карты для работы на анализаторе 1. Гелевые карты- реагенты для определения групп крови и резус фактора 17000исследований 2. Гелевые карты для скрининга антител 6000 исследований 3.Гелевые карты для проведения прямой и непрямой проб Кумбса. -150 исследований 4.Гелевые карты для проведения тестов на групповую совместимость. 150исследований 5. IH-QC1 контрольная кровь (уровень 1) 1 6. IH-QC2 контрольная кровь (уровень 2) 1 7. NaCl, EnzymeTestandColdAgglutinins (карты для настройки калибровки прибора) 1 8. ID-Card “DiaClonABO/D + ReverseGrouping“ Определение групп крови ABO/D прямое и перекрестное, содержащими A1- и B-антигены 112х12 ml (1 344 тестов) 4000 исследований 9. ID-карта LISS/Coombs( 288 исследований, 4 × 12) активность анти-C3d для ПАГТ при исследованииаутоимунной гемолитической анемии AIH 4000исследований 10 .DiaScreenID-карта содержит 4 микропробиркис полиспецифическимAHG для НПАГТ4 × AHG-исследования/2 ×288 ферментных исследования (ид. № 50571), исследований, 24 × 12 576 исследований 11. ID-DiaCellI-II-III (трехклеточный скрининг для пациентов) 400 шт 12.ID-DiaCellABOA1, B (стандартные эритроциты человеческого) 4000 шт 13.ID-Diluent 2 Разбавитель (модифицированный раствор низкой ионной силы)2 x 100 mL (200 тестов) 4000 штук |  |
|  | 13. Электропитание: |  |
| 13.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц, |  |
|  | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 г. выпуска. |  |

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий |
| --- | --- | --- |
| 4. | Микроскоп с мультинасадкой на 5- 7 пользователей |  |
|  | Назначение: Микроскоп предназначен для проведения лабораторной диагностики: цитологического и гистологического исследования, обучение и консультация, составление цитологического и гистологического альбома, мониторинг минимальной резидуальной болезни |  |
|  | Производитель |  |
|  | Страна происхождения |  |
|  | Модель |  |
|  | 1. Общие требования: |  |
| 1.1 | Соединение микроскопа с монитором, имеющим сервер накопитель. |  |
| 1.2 | Осуществление цитологического и гистологического исследования |  |
| 1.3 | Мультинасадки, которые позволяют осуществлять наблюдение одновременно несколькими пользователями |  |
|  | 2. Технические характеристики: |  |
| 2.1 | Оптическая насадка: ринокулярная, угол наклона 30°, с 2 внешними бинокулярами с углом наклона тубусов 30°, установленными на стойке. Оснащается джойстиком с зеленым указателем. Межзрачковое расстояние 50-75 мм, диоптрийная настройка на обоих окулярах. |  |
| 2.2 | Окуляры HWF 10x/20 мм |  |
| 2.3 | Револьверная головка на 5 объективов, обратного типа (обращенный от пользователя) |  |
| 2.4 | Объективы: планахроматические объективы, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; S40x/0,65, подпружиненный S100x/1,25 (масляная иммерсия) подпружиненный. Все оптические элементы имеют антигрибковое покрытие |  |
| 2.5 | Фокусировка: коаксиальные рукоятки грубой и тонкой настройки, продублированы с обеих сторон микроскопа; усилие вращения регулируется. Диапазон перемещения – 30 мм, точность - 2 мкм |  |
| 2.6 | Конденсор: регулируемый по высоте конденсор 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра, со слотом для установки слайдера для темного поля или фазового контраста |  |
| 2.7 | Осветитель: диаскопический светодиодный осветитель 3 Вт, с регулируемой интенсивностью и настройкой по Келеру. Блок питания - встроенный. Сетевой кабель – в комплекте |  |
|  | 3. Электропитание: |  |
| 3.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц Наличие внутренней батареи: источник резервного электрического питания для обеспечения работы не менее 40 мин. |  |
|  | 4. Комплектующие и расходные материалы |  |
| 4.1 | Предметный столик: механический, двухкоординатный с коаксиально расположенными рукоятками и съемным препарат держателем. Стандартный 150 x 140 мм с перемещением 76 x 50 мм |  |
|  | 5. Требования к сертификации: |  |
| 5.1 | Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001, ISO 13485; Поставляемое оборудование должно соответствовать: МЭК 601-1-88; Межгосударственному стандарту (ГОСТ18856-81, ГОСТ 51528-99) или другому соответствующему международному стандарту на данный вид продукции; Требованиям ЕС, по директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 5.2 | Регистрация - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | 6. Документация: |  |
| 6.1 | -Инструкция по эксплуатации на русском языке -Руководство по сервисному обслуживанию на русском |  |
|  | 7. Сборка и инсталляция: |  |
| 7.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте. |  |
|  | 8. Гарантийный срок: |  |
| 8.1 | 24 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию. |  |
|  | Инструктаж: |  |
|  | Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя: Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека; Сервисный инженер – 1 человек. |  |
|  | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 г. выпуска. |  |

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий |
| --- | --- | --- |
| 5. | Термостат лабораторный |  |
|  | Назначение: в лабораторной практике применяется для дискретного управления такими процессами, как нагрев и охлаждение. Применяется в различных лабораторных исследованиях, в которых важна стабильная поддержка температуры на протяжении определенного времени. |  |
|  | Производитель |  |
|  | Страна происхождения |  |
|  | Модель |  |
|  | 1. Общие требования: |  |
| 1.1 | Рабочая температура +5-70°, |  |
| 1.2 | Ёмкость 30 литров, |  |
| 1.3 | Полки, двойные двери(с учётом того, чтобы посмотреть на образцы через акриловые двери) |  |
| 1.4 | Защита от перегрева |  |
| 1.5 | Двойная стена |  |
| 1.6 | Изоляция от стекловолокна, |  |
| 1.7 | Регулируемые по высоте полки |  |
|  | 2. Технические характеристики: |  |
| 2.1 | Рабочая температура +5-70° |  |
| 2.2 | Температурная стабильность ±0,3С при +37С и ±0,4С -70°С |  |
| 2.3 | Шаг температуры 0,1°С |  |
| 2.4 | Контроль температуры PID |  |
| 2.5 | Визуальный индикатор тревоги |  |
|  | 3. Электропитание: |  |
| 3.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц Наличие внутренней батареи: источник резервного электрического питания для обеспечения работы не менее 40 мин. |  |
|  | 5. Требования к сертификации: |  |
| 5.1 | Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001, ISO 13485; Поставляемое оборудование должно соответствовать: МЭК 601-1-88; Межгосударственному стандарту (ГОСТ18856-81, ГОСТ 51528-99) или другому соответствующему международному стандарту на данный вид продукции; Требованиям ЕС, по директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 5.2 | Регистрация - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | 6. Документация: |  |
| 6.1 | -Инструкция по эксплуатации на русском языке -Руководство по сервисному обслуживанию на русском |  |
|  | 7. Сборка и инсталляция: |  |
| 7.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте. |  |
|  | 8. Гарантийный срок: |  |
| 8.1 | 24 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию. |  |
|  | Инструктаж: |  |
|  | Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя: Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека; Сервисный инженер – 1 человек. |  |
|  | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 г. выпуска. |  |

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий |
| --- | --- | --- |
| 6. | Центрифуга лабораторная количество 2шт |  |
|  | Назначение: в лабораторной практике применяются для разделения крови, осаждения клеток, субклеточных органелл, вирусов, белков и нуклеиновых кислот в растворе. |  |
|  | Производитель |  |
|  | Страна происхождения |  |
|  | Модель |  |
|  | 1. Общие требования: |  |
| 1.1 | Бесщеточный двигатель центрифуги ; |  |
| 1.2 | Электрический замок крышки центрифуги; |  |
| 1.3 | Цифровой дисплей с индикацией времени, скорости вращения и крутящего момента 4000 об\мин ; |  |
| 1.4 | Ротор на 12 пробирок*20 мл; |  |
| 1.5 | Пошаговое переключение скоростей с интервалом 10 об/мин; |  |
| 1.6 | Микропроцессорное управление; |  |
| 1.7 | Таймер от 0 до 99 мин; |  |
| 1.8 | Контроль превышения скорости и дисбаланса; |  |
| 1.9 | Корпус изготовлен из высококачественной стали. |  |
|  | 2. Технические характеристики: |  |
| 2.1 | Максимальная скорость 4000об\мин |  |
| 2.2 | Максимальное ускорение 2250хg |  |
| 2.3 | Максимальный объём 6х50мл |  |
| 2.4 | Таймлер0-99мин |  |
| 2.5 | Шаг скорости ±10 об |  |
| 2.6 | Шум≤45 дБ |  |
|  | 3. Электропитание: |  |
| 3.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц Наличие внутренней батареи: источник резервного электрического питания для обеспечения работы не менее 40 мин. |  |
|  | 5. Требования к сертификации: |  |
| 5.1 | Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001, ISO 13485; Поставляемое оборудование должно соответствовать: МЭК 601-1-88; Межгосударственному стандарту (ГОСТ18856-81, ГОСТ 51528-99) или другому соответствующему международному стандарту на данный вид продукции; Требованиям ЕС, по директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 5.2 | Регистрация - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | 6. Документация: |  |
| 6.1 | -Инструкция по эксплуатации на русском языке -Руководство по сервисному обслуживанию на русском |  |
|  | 7. Сборка и инсталляция: |  |
| 7.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте. |  |
|  | 8. Гарантийный срок: |  |
| 8.1 | 24 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию. |  |
|  | Инструктаж: |  |
|  | Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя: Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека; Сервисный инженер – 1 человек. |  |
|  | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 г. выпуска. |  |

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы (кат № и № стр) |
| --- | --- | --- |
| 7. | Автоматический анализатор для электрофореза сывороточных белков- кол- во 1 штв комплекте с наборами для электрофореза белковых фракций сыворотки крови и концентрированной мочи с разделением на 5 или 6 фракций; иммунофиксации IgG, IgA, IgM,каппа и лямбда цепей; определения белка Бен- Джонса с иммуннофиксацией тривалентаGMA и легких цепей каппа/лямбда/каппа free/лямбда free; изоформ гемоглобина; бетта- 1 и бетта-β 2 протеинов. |  |
|  | Модель: |  |
|  | Производитель: |  |
|  | Ссылка: |  |
|  | Назначение:Ранняя диагностика множественной миелом ,посредством электрофореза белковых фракций сыворотки крови и концентрированной мочи на агарозном геле с разделением на 5 или 6 фракций, иммунофиксации IgG,IgA,IgM,каппа и лямбда цепей,определения белка -БенДжонса в моче с иммуннофиксацией тривалентаGMA и легких цепей каппа/лямбда/каппа free/лямбда free; изоформ гемоглобина; β1- и β2 протеинов |  |
|  | - Комплект реагентов |  |
| 1.1 | Набор для иммунофиксации с антисыворотками IgG/IgM/IgA/каппа/лямбда; Предназначен для диагностики и мониторинга эффективности лечения множественной миеломы путем идентификации класса патологических иммуноглобулинов в сыворотке крови. В состав комплекта входят гелевая пластинка с агарозой в трис-барбеталовом буффередля иммунофиксацииIgG/IgM/IgA/каппа/лямбда,спонжи для электордов в трис- барбеталловом буффере,краситель Фиолетовый кислый,промывочные растворы и растворы для развдения сывороток ,одноразовые пластиковые подносы для внесения образцов,упаковки с фильтровальной бумагой . К каждому набору прилагаются флаконы с антисывороткамидля иммунофиксацииIgG/IgM/IgA/каппа/лямбда,флакон с фиксирующим раствором для SPE , объемом 1 мл и раствор для фиксации объемом 1.5 мл . Потребность –500 исследований |  |
| 1.2 | Комплект реагентов для определения β1- и β2-глобулинов в сыворотке крови: Тест-набор для диагностики и определения эффективности лечения множественной миеломы, путем определения В1- и В2-глобулинов в сыворотки крови. в состав которого входят гелевые пластины с нанесенной агарозой в трис-барбеталовом буффере (10 шт /13образцов) ,расходные материалы(буфферные губки,планшет для внесения образцов,фильтровальная бумага двух видов), краситель и промывочные жидкости. Потребность –500 исследований |  |
| 1.3 | Набор для определения белка Бенс-Джонса в сыворотке крови и моче с комплектом антисывороток для тяжелых цепей тривалентаGMA и легких цепей каппа/лямбда/каппа free/лямбда free: Тест- набор для диагностики и определения эффективности лечения множественной миеломы путем выявления наличия белка Бенс-Джонса в моче и крови, в состав которого входят гелевая пластинка с агарозой в трис-барбеталовом буффередля иммунофиксации тяжелых цепей тривалента GMA и легких цепей каппа/лямбда/каппа free/лямбда free,спонжи для электордов в трис- барбеталловом буффере,краситель Фиолетовый кислый,промывочные растворы ,одноразовые пластиковые подносы для внесения образцов,упаковки с фильтровальной бумагой , раствор для разведения сыворотки. К каждому набору прилагаются флаконы с антисывороткамидля иммунофиксацииGMA и легких цепей каппа/лямбда/каппа free/лямбда free, объемом 1 мл и раствор для фиксации объемом 1.5 мл . Потребность –500 исследований |  |
| 1.4 | Комплект реагентов для определения фракций гемоглобина: Тест-набор для диагностики и мониторинга эффективности лечения множественной миеломы, путем определения фракций гемоглобина в состав которого входят: гелевые пластины с нанесенной агарозой в трис-барбеталовом буффере (10 шт /13образцов) ,расходные материалы (буфферные губки,планшет для внесения образцов,фильтровальная бумага двух видов), краситель и лизирующий растворпромывочные жидкости. Потребность –400 исследований |  |
| 1.5 | Комплект реагентов для скринингового элекрофореза белковых фракций сыворотки крови и концентрированной мочи:Тест-набор для диагностики и определения эффективности лечения множественной миеломы, путем электрофореза сывороточных белков с разделением не менее чем на 5-6 фракций, в состав которого входят: гелевые пластины с нанесенной агарозой в трис-барбеталовом буффере (10 шт /13образцов) ,расходные материалы (буфферные губки,планшет для внесения образцов,фильтровальная бумага двух видов), краситель и промывочные жидкости. Потребность –500 исследований |  |
|  | Метод исследования: электрофорез и иммуноэлектрофорез |  |
|  | Срок годности и условия хранения : 3 года при температуре не выше 250С Температура хранения антисывороток не выше 2-80С |  |
|  | Стандарты : Соответствие стандартам производства ISO 9000:20 хх или их эквивалентам.Копия сертификата должна быть представлена вместе с конкурсным предложением.Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах, созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года(93/42/EWG) или эквивалентным им стандартам и иметь ЕС-маркировку. |  |
|  | Регистрация : Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии “Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники” МЗ РУз (если подлежит по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню, утвержденному под №ПП-3948 от 24.09.2018 г. |  |
| 2. | Общие требования |  |
| 2.1 | Возможность анализа не менее 13 образцов при электрофорезе белковых фракций и от 2-4 образцов при иммуннофиксации |  |
| 2.2. | Полная автоматизация процесса, программное обеспечение, наглядность результатов, высокая чувствительность выявления М-протеина ,компактный размер. Температура нагрева миграционной платы в диапазоне от 20- 600С |  |
| 2.3 | Поставщик должен укомплектовать аппарат (с учетом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми комплектующими (обязательно наличие ванночки для проведения иммуннофиксации дополнительных аппликаторов), стоимость которых должна быть включена в предложение. Персональный компьютер соответствующий и совместимый с поставляемым оборудованием,может поставляться как в комплекте, так и в рамках технического содействия. |  |
| 2.4 | Поставщик должен обеспечить достаточное количество реагентов и детергентов для ввода оборудования в эксплуатацию,демонстрации возможностей оборудования и обучения персонала . |  |
| 2.5 | Требования к сертификации(копии должны быть предоставленны в конкурсном предложении и заверены печатью Поставщиков) |  |
| 2.6 | Производство предлагаемого оборудования должно соответствовать стандартам :ISO9001:xxxx и ISO14000:xxxx или аналогичным не хуже |  |
| 3. | Документация: |  |
| 3.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке, инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке |  |
| 4 | Гарантии: |  |
| 4.1 | Гарантийный период 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 5 | Установка и ввод в эксплуатацию:Оборудование должно быть собрано.протестированно и сдано в эксплуатацию поставщиком на рабочем месте |  |
| 6 | Регистрация-Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в ГосударственномУнитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств,изделий медицинского назначения и медицинской техники»МЗ РУз.или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случаеприсуждения контракта. |  |
| 7 | Оборудование должно быть новым ,не ранее 2021 года выпуска. |  |

| № | Требования к предмету закупки (характеристика товара/услуги) | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий |
| --- | --- | --- |
| 8. | Перечень технических требований к лабораторной информационной системе |  |
| 1.1. | Регистрация направлений на лабораторные исследования с фиксацией даты и времени |  |
|  | Производитель: |  |
|  | Страна происхождения: |  |
|  | Модель: |  |
| 1.2. | Импорт направлений из медицинской информационной системы |  |
| 1.3. | Регистрация дозаказа к ранее зарегистрированному биоматериалу |  |
| 1.4. | Возможность указания приоритетных (срочных) исследований |  |
| 1.5. | Расчет плановой даты готовности результата по каждой позиции заказа |  |
| 1.6. | Формирования бланка направления |  |
| 1.7. | Формирования этикеток со штрих-кодом для маркировки биоматериала в соответствии с ДСТУ ISO 15189 |  |
| 1.8. | Автоопределение количества и типа пробирок (транспортных сред) |  |
| 1.9. | Автоопределения минимально необходимого количества биоматериала по каждой позиции направления |  |
| 1.10. | Автоподбор типа манипуляции по направлению |  |
| 1.11. | Специализированное рабочее место для манипуляционного кабинета |  |
| 1.12. | Фиксация даты и времени проведения манипуляции |  |
| 1.13. | Фиксация даты и времени поступления биоматериала в лабораторию |  |
| 1.14. | Фиксация факторов невозможности выполнения исследования по биоматериалу |  |
| 1.15. | Автоинформирование пациента (врача) относительно невозможности проведение исследования с помощью sms |  |
| 1.16. | Автоопределения количества вторичных пробирок при аликвотировании |  |
| 1.17. | Формирование вторичных этикеток со штрих-кодом при аликвотировании (перемаркировка) |  |
| 1.18. | Сортировка биоматериала по подразделениям выполнения (рабочим местам) |  |
| 1.19. | Автоподбор индивидуальных норм по каждому исследуемому параметру |  |
| 1.20. | Фиксация разведения биоматериала |  |
| 1.21. | Автоопределения и возможность изменения методики |  |
| 1.22. | Формирования списка постановки |  |
| 1.23. | Автофиксация даты и времени получения биоматериала на подразделение выполнения (рабочее место) |  |
| 1.24. | Возможность ведения дополнительной нумерации для биоматериала внутри подразделения и постановки |  |
| 1.25. | Печатные формы с заданием по ручным методикам |  |
| 1.26. | Ручной ввод/корректировка результатов исследований |  |
| 1.27. | Оптимизированный интерфейс для внесения результатов ручных методик |  |
| 1.28. | Заполнение двухуровневых показателей |  |
| 1.29. | Пользовательские справочники результатов |  |
| 1.30. | Комментарии к результатам |  |
| 1.31. | Возможность повторного проведения аналитического этапа с сохранностью всех предыдущих результатов |  |
| 1.32. | Возможность изменения методики при повторном проведении аналитического этапа |  |
| 1.33. | Режим для заполнения описательных результатов (микроскопия) |  |
| 1.34. | Заготовки текста для описательных результатов (шаблоны) |  |
| 1.35. | Возможность прикрепления внешних файлов к результату |  |
| 1.36. | Автоматический расчёт расчётных показателей |  |
| 1.37. | Автоматическое определение вхождения результата в рамки референтных значений |  |
| 1.38. | Ручная валидация вхождения результата в референтные значения |  |
| 1.39. | Автовалидация результата |  |
| 1.40. | Ручная валидация результата |  |
| 1.41. | Многоуровневая валидация результата |  |
| 1.42. | Автоопределение сотрудника исполнителя |  |
| 1.43. | Автоопределение сотрудника валидатора |  |
| 1.44. | Автофиксация даты и времени выполнения исследования |  |
| 1.45. | Автофиксация даты и времени валидации результата |  |
| 1.46. | Возможность создания различных шаблонов бланков результатов |  |
| 1.47. | Автораспределение показателей по бланкам результатов |  |
| 1.48. | Ручная отправка бланка результатов с интерфейса системы |  |
| 1.49. | Автоматическая рассылка бланков результатов для пациентов |  |
| 1.50. | Автоматическая рассылка бланков результатов для направляющих докторов |  |
| 1.51. | Автоматическая рассылка бланков результатов для организаций |  |
| 1.52. | Автоматическое информирование о готовности результатов исследований |  |
| 1.53. | Печать бланков результатов по номеру направления |  |
| 1.54. | Массовая печать бланков результатов |  |
| 1.55. | Автофиксация даты и времени печати бланков результатов |  |
| 1.56. | Экспорт результатов в медицинскую информационную систему |  |
| 1.57. | Печать бланков результатов по номеру направления |  |
| 1.58. | Массовая печать бланков результатов по месту регистрации направлений |  |
| 1.59. | Массовая печать бланков результатов по направляющему доктору |  |
| 1.60. | Массовая печать бланков результатов по организации |  |
| 1.61. | Регистрация поступления контрольного материала |  |
| 1.62. | Контроль срока годности контрольного материала |  |
| 1.63. | Регистрация контрольной карты в контексте аналита и аналитической методики |  |
| 1.64. | Метод внутрилабораторного контроля качества «График Леви-Дженнингса (динамический)» |  |
| 1.65. | Метод внутрилабораторного контроля качества «График Леви-Дженнингса (статический)» |  |
| 1.66. | Многоуровность контрольного материала для «Графика Леви-Дженнингса» |  |
| 1.67. | Валидация по правилам Вестгарда |  |
| 1.68. | Валидация по правилам Шухарта |  |
| 1.69. | Метод внутрилабораторного контроля качества «Кумулятивная карта» |  |
| 1.70. | Метод внутрилабораторного контроля качества «Контроль по дубликатам» |  |
| 1.71. | Метод внутрилабораторного контроля качества «Ежедневная Средняя» |  |
| 1.72. | Возможность печати контрольной карты |  |
| 1.73. | Контроль качества преаналитического этапа |  |
| 1.74. | Формы внешней подачи отчётности |  |
| 1.75. | Ведения материального учёта в разрезе любого количества подразделений |  |
| 1.76. | Ведение складской номенклатуры |  |
| 1.77. | Указания количества минимального остатка по каждой складской позиции |  |
| 1.78. | Создание калькуляций на услуги в разрезе методик |  |
| 1.79. | Авторасчёт себестоимости услуги исходя из калькуляций |  |
| 1.80. | Автоконтроль минимального остатка позиций |  |
| 1.81. | Автоматические акты списания по лабораторному процессу (в разрезе методик, перепостановок и т.д.) |  |
| 1.82. | Контроль сроков годности каждой единицы |  |
| 1.83. | Формирование оборотно-сальдовой ведомости по подразделением |  |
| 1.84. | Аналитика материальных запасов |  |
| 1.85. | Ведение базы сотрудников |  |
| 1.86. | Автоматическое формирования табеля рабочего времени через фиксацию времени роботы в системе |  |
| 1.87. | Логирование всех действий сотрудника в системе |  |
| 1.88. | Создание групп пользователей |  |
| 1.89. | Структура базы данных открыта для модификации |  |
| 1.90. | Автоматическое бекапирование (резервная копия) базы данных |  |
| 1.91. | Предподготовка к интеграции с другими системами |  |
| 1.92. | Поддержка HL7 |  |
| 1.93. | Функционал поддерживает ISO 15189 |  |
| 1.94. | Система сертифицирована по ISO 12119* |  |
| 2. | Перечень требований к программному обеспечению, которое управляет обменом данных между лабораторным оборудованием и лабораторной информационной системой. |  |
| 2.1. | Автоматическая постановка задания анализатору по постановке |  |
| 2.2. | Автоматическая постановка задания по индивидуальному образцу |  |
| 2.3. | Автофиксация даты и времени начала аналитического процесса |  |
| 2.4. | Выгрузки результатов после их валидации на анализаторе |  |
| 2.5. | Автоматическая выгрузка результата каждого параметру в момент его готовности |  |
| 2.6. | Получения дополнительной информации к результату из анализатора (признак нормы, гистограммы) |  |
| 2.7. | Получения результатов контроля качества из анализатора |  |
| 2.8. | Получения уведомлений о техническом состоянии анализатора |  |
| 2.9. | Передача данных в соответствии с международным протоколом HL7, а также с помощью ODBC |  |
| 3. | Перечень требований относительно интеграции лабораторного аналитического оборудования с лабораторной информационной системой |  |
| 3.1. | Наличие дипломированных квалифицированных сервисных инженеров. Документальное подтверждение сертификатом разработчика ПО* |  |
| 3.2. | Подключения оборудования по интерфейсам RS 232, LAN (SRG245), USB и другие, в зависимости от требований производителя АО. |  |
| 3.3. | Подключение сканера штрих-кодов при отсутствии такой возможности в АО |  |
| 3.4. | Настройки и тестирования взаимодействия ПО, которое управляет обменом данных между AO и лабораторной информационной системой |  |
| 4. | Перечень требований относительно настройки и внедрения лабораторной информационной системы под потребности заказчика, конфигурация рабочих мест и серверу, подключение к базе данных. |  |
| 4.1. | Разработка технических условий, проработки программной и технической инфраструктуры, интеграция лабораторной и медицинской систем. |  |
| 4.2. | Настройка лабораторной информационной системы на рабочих местах. |  |
| 4.3. | Учеба администраторов по установке клиентской части ЛИС. |  |
| 4.4. | Разработка плана и проведение обучения сотрудников, которые должны работать в системе. |  |
| 4.5. | Тестовый запуск системы |  |
| 4.6. | Эксплуатационный запуск системы |  |
| 5 | Перечень требований относительно технической и консультационной поддержки |  |
| 5.1. | Поставщик должен предложить план консультационного и технического обслуживания лабораторной информационной системы после введения в експлуатацию |  |
| 5.2. | Обеспечение контакта через горячую линию (или через Internet- сайт) для работы с обращениями в установленные часы работы. |  |
|  | *Обозначенные характеристики звездочкой (*) подтвердить сертификатом, или другим соответствующим документом. Подтвердить функциональное соответствие отмеченных требований Заказчика инструкцией пользователя и администратора программного обеспечения. Предоставить шаблон проектной документации с поэтапным графиком внедрения ЛИС. |  |

Техническое задание

на аппарат Масс спектрометр для идентификации микроорганизмов

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Анализатор микробиологический на базе масс-спектрометра |  |
|  | Назначение:Идентификация микроорганизмов в клинических образцах и оценка чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. |  |
|  | 1. Общие требования: |  |
| 1.1 | Производитель: |  |
| 1.2 | Модель: |  |
| 1.3 | Год выпускаНе ранее 2021года |  |
| 1.4 | Страна происхождения: |  |
|  | 2. Рабочая станция |  |
| 2.1. | Рабочая станция на базе ПК, встроенная в корпус основного модуля прибора. |  |
| 2.2 | Встроенный дисплей с возможность отображения на дисплее цифровых показателей и графики; |  |
|  | 3. Виды анализируемых образцов: |  |
| 3.1 | Колонии микроорганизмов |  |
| 3.2 | Моча |  |
| 3.3 | Содержимое флаконов для гемкультуры (анализ стерильности крови и СПМЖ) |  |
| 3.4 | Олигонуклеотиды |  |
|  | 4. Технические характеристики и комплектация: |  |
| 4.1 | Времяпролетный масс-спектрометр с матричной лазерной десорбцией/ионизацией, управляемый ЭВМ |  |
| 4.2 | Режимы работы -линейный |  |
| 4.3 | Система импульсной экстракции ионов |  |
| 4.4 | Работа с многоразовыми стальными планшетами (мишенями) на не менее, чем 96 образцов. |  |
| 4.5 | Автоматизированная система загрузки образцов в вакуумную часть ионного источника |  |
| 4.6 | Управляемое ЭВМ устройство для перемещения планшета (мишени) с образцами в вакуумной системе ионного источника |  |
| 4.7 | Система визуализации образца в вакуумной системе источника и отображения изображения образца в управляющем программном обеспечении спектрометра |  |
| 4.8 | Лазерная система |  |
| 4.9 | Управляемая ЭВМ система аттенюации лазерного луча |  |
| 4.10 | Линейный детектор с использованием технологий, обеспечивающих отсутствие влияния сигналов матрицые |  |
| 4.11 | Разрешение FWHM, не менее2,500 |  |
| 4.12 | Погрешность измерения массы с внутренней калибровкой, ppmRMS не более 100 |  |
| 4.13 | Погрешность измерения массы с внешней калибровкой, ppmRMS не более 500 |  |
| 4.14 | Чувствительность не менее 1 фмоль |  |
| 4.15 | Максимальная частота импульсов лазера, Гц не менее 60 |  |
| 4.16 | Набор реагентов для ввода оборудования в эксплуатацию (матрица CНCA; бактериальный калибровочный стандарт) |  |
| 4.16 | ПО для идентификации микроорганизмов на русском языке с базой данных микроорганизмов |  |
| 4.17 | ПО позволяет создавать на русском языке отчет по контролю качества с информацией о параметрах текущей калибровки и основных технических характеристиках прибора. |  |
| 4.18 | В отчете о результатах идентификации для каждого микроорганизма приводится соответствующий индивидуальный код |  |
| 4.19 | Система должна обеспечивать анализ олигонуклеотидов, полученных в ходе реакции минисеквенирования |  |
|  | 5. Электропитание: |  |
| 5.1 | Напряжения и частота тока | 220 В ± 10 %, 50 Гц |
| 5.2 | Источник бесперебойного питания двойного преобразования мощностью не менее 2000ВА |  |
|  | 6. Расходные материалы (для каждой единицы) |  |
| 6.1 | «Набор реактивов для профилирования микроорганизмов с помощью системы проба» (на 1000 определений)Набор на анализ 1000 микроорганизмов методом белковой экстракции. Годовая потребность 5000 исследований |  |
| 7.1 | 7.Требование по регистрации: Предлагаемые товары должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта. |  |
| 7.2 | Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001, ISO 13485; Поставляемое оборудование должно соответствовать: МЭК 601-1-88; Межгосударственному стандарту (ГОСТ18856-81, ГОСТ 51528-99) или другому соответствующему международному стандарту на данный вид продукции; Требованиям ЕС, по директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 13485:2016 |  |
|  | 8. Документация: |  |
| 8.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |
|  | 9. Сборка и инсталляция: |  |
| 9.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте. |  |
|  | 10. Гарантийный срок и условия поставки: |  |
| 10.1 | 12 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию. |  |
|  | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 г. выпуска |  |
| 10.2 | Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя: Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека;Сервисный инженер – 1 человек. |  |

Техническое задание на закуп оборудования для РСНПМЦГ

Автоматический иммунохемилюминисцентный анализатор

| №1 | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий |
| --- | --- | --- |
| 10. | Автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор (1 шт) |  |
|  | Производитель |  |
|  | Страна производства |  |
|  | Модель |  |
|  | Назначение: Анализатор необходим для лекарственного мониторинга, диагностики анемий и определения уровня некоторых витаминов, а именно для определения Циклоспорина, Дигоксина, Такролимуса, Витамина В12, Ферритина, Фолиевой кислоты, 25-ОН витамина D, Д-димера, Прокальцитонина, АФП, РЭА и т.д. |  |
|  | 1. Общие требования: |  |
| 1.1 | Автоматический анализатор для иммунохемилюминесцентного фотометрирования с полностью автоматизированным циклом измерения от момента подачи проб до получения результата; |  |
| 1.2 | Метод должен быть основан на парамагнитных частицах с хемилюминесценцией; |  |
| 1.3 | В основе метода должна лежать метка неферментной природы, так как она более стабильна вкислотных и щелочных средах в отличии от ферментной метки, а также завершение реакциипроисходит быстрее; |  |
| 1.4 | Парамагнитные частицы, использующиеся для разделения должны помогать улучшитьчувствительность за счет быстрого образования антиген-антитело; |  |
| 1.5 | Набор реагента должен быть неделим, готов к использованию и не требовать предварительнойподготовки, а также обязательно содержать в себе контроль и калибраторы в самом наборе,для снижения затрат на анализ; |  |
|  | 2. Цель приобретения товара: |  |
| 2.1 | Фундаментальные исследования, направленные на лекарственный мониторинг у реципиентови не только, диагностики анемии, а также выявления аутоиммунных воспалительныхпроцессов, выявления инфекционных и вирусных гепатитов, обнаружения Торч-инфекций. Проведение иммунохемилюминесцентного фотометрирования для определения уровнягормональных, метаболических, онкологических, аутоиммунных биомаркеров, ферментов ивитаминов. |  |
|  | 3. Технические характеристики: |  |
| 3.1 | Система- закрытая; |  |
| 3.2 | Хемилюминесценция с использованием парамагнитных частиц; |  |
| 3.3 | Производительность не менее 150 тестов в час; |  |
| 3.4 | Количество реагентов на борту не менее 4; |  |
| 3.5 | Охлаждение на борту блока образцов и блока реагентов при температуре от 8-15֯ С; |  |
| 3.6 | Тип образцов: сыворотка, плазма, цельная кровь; |  |
| 3.7 | Одновременная загрузка не менее 15 образцов в пробирках (вакутейнеры) с цветнымикрышками объемом 6-8 мл, с активатором свертывания, с гелем или без геля, с EDTA илилюбых пустых пробирках до 13*100 |  |
| 3.8 | Наличие многоточечной калибровки со стабильностью от 7 до 28 дней (в зависимости отреагента; |  |
| 3.9 | Наличие сканера для считывания радиочастотных меток с реагентов, которая является болееудобной и несет больше в себе информации о реагенте, например, срок годности, количество оставшихся тестов, встроенную главную кривую и т.д.; |  |
| 3.10 | Непрерывная загрузка образцов, расходных материалов и реагентов без остановки процессаанализаобразцов и возможность проведения внеочередного теста для более быстрогополучения результатов анализа и снижения времени ожидания для полной загрузки блока образцов; |  |
| 3.11 | Наличие встроенной системы детекции сгустка, определение уровня жидкости, а такжеавтоматическое разбавление образца с высокой концентрацией; |  |
| 3.12 | Возможность круглосуточного использования; |  |
| 3.13 | Возможность оценки и валидации внутренних и внешних контролей качества на основанииграфика Леви-Дженнингса и соответствие правилам Вестгарда; |  |
| 3.14 | Анализатор должен иметь возможность проведения внешней оценки контроля качества; |  |
| 3.15 | Русифицированное меню; |  |
| 3.16 | Компьютер или ноутбук; |  |
|  | 4. Электропитание: |  |
| 4.1 | 220 В ± 10 %, 50-60 Гц; Устойчивость к дезинфицирующим средствам; |  |
|  | 5. Расходные материалы |  |
| 5.1 | Анализатор не должен требовать использования специальных пробирок для образцов и наконечников для работы; |  |
| 5.2 | Жидкие расходные материалы- для промывки прибора, чтобы исключить риск загрязнения и контаминации, для проверки стабильности и работоспособности прибора, для инициализации реакции хемилюминесценции; |  |
| 5.3 | Пластиковые реакционные модули (кюветы); |  |
|  | 6. Требования к сертификации: |  |
| 6.1 | Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001, ISO 13485; Поставляемое оборудование должно соответствовать: МЭК 601-1-88; Межгосударственному стандарту (ГОСТ18856-81, ГОСТ 51528-99) или другому соответствующему международному стандарту на данный вид продукции; Требованиям ЕС, по директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 6.2 | Регистрация - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | 7. Документация: |  |
| 7.1 | -Инструкция по эксплуатации на русском языке -Руководство по сервисному обслуживанию на русском |  |
|  | 8. Сборка и инсталляция: |  |
| 8.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте . |  |
|  | 9. Гарантийный срок: |  |
| 9.1 | 24 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию; |  |
|  | 10.Инструктаж: |  |
| 10.11 | Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующегоперсонала получателя: Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека; Сервисный инженер – 1 человек. |  |
|  | 11. Общие требования: |  |
| 11.1 | Возможность подключения к LIS, протоколASTM |  |
|  | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 г. выпуска. |  |
|  | Реагенты |  |
|  | Такролимус (FK 506) Годовая потребность: 1200 исследований |  |
|  | Ферритин Годовая потребность: 1000 исследований |  |
|  | Циклоспорин А Годовая потребность: 1200 исследований |  |
|  | Прокальцитонин Годовая потребность: 500 исследований |  |
|  | Антитела IgG к 2019-nCoV годовая потребность100 исследований |  |
|  | Антитела Ig M к 2019-nCoV Годовая потребность 100 исследований |  |

Техническое задание на закуп оборудования для РСНПМЦГ

Автоматический анализатор мочи, модульного типа (биохимия + осадок)

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы (Кат № и № стр.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический анализатор мочи, модульного типа (биохимия + осадок) |  |
| 1.1 | Биохимический модуль-автоматический анализатор мочи |  |
|  | Модель: |  |
|  | Производитель и страна происхождения: |  |
|  | Назначение: Предназначен для автоматического анализа биохимических параметров мочи с помощью тест-полосок. |  |
|  | Определяемые параметры: |  |
|  | - Кислотность (pH); |  |
|  | - Относительная плотность; |  |
|  | - Глюкоза; |  |
|  | - Билирубин; |  |
|  | - Уробилиноген; |  |
|  | - Кетоновые тела; |  |
|  | - Нитриты; |  |
|  | - Лейкоциты; |  |
|  | - Кровь (эритроциты); |  |
|  | - Белок или Аскорбиновая кислота или Креатинин. |  |
|  | Анализ производится по всем параметрам одновременно; |  |
|  | Высококонтрастный сенсорный экран ЖК-дисплей; |  |
|  | Наличие встроенного термопринтера; |  |
|  | Автоматическая калибровка; |  |
|  | Производительность – не менее 250 тестов/час |  |
|  | Технология -рефрактометрия |  |
| 1.2 | Автоматический анализатор осадка мочи (11 параметров +) |  |
|  | Модель: |  |
|  | Производитель и страна происхождения: |  |
|  | Назначение: количественное и качественное распознавание форменных элементов осадка мочи. |  |
|  | Общая характеристика: |  |
|  | Технология – флуоресцентная проточная цитометрия; |  |
|  | Участники могут предложить оборудование использующее помимо проточной цитометрии, гибридные технологии, цифровые микроскопы; |  |
|  | Производительность не менее 80 тестов в час. |  |
|  | Определяемые параметры: |  |
|  | эритроциты (RBC); |  |
|  | лейкоциты (WBC); |  |
|  | гиалиновые цилиндры (HYA); |  |
|  | патологические цилиндры (PAT); |  |
|  | клетки плоского эпителия (EPI); |  |
|  | цилиндрического эпителия (NEC); |  |
|  | бактерии (BAC); |  |
|  | дрожжевые грибки (YEA); |  |
|  | кристаллы (CRY); |  |
|  | слизь (MUC); |  |
|  | сперматозоиды (SPRM). |  |
|  | Необязательные, но желательные определяемые параметры (участники могут предложить и другие определяемые параметры не указанные в перечне): |  |
|  | моногидрат оксалата кальция (CaOxm); |  |
|  | дигидрат оксалата кальция (CaOxd); |  |
|  | ураты (URI); |  |
|  | трифосфаты (TRI). |  |
|  | Объем проб: минимальный объем несмешанной мочи - 3мл (оптимальный 5 мл), аспирационный объем - приблизительно 1 мл; |  |
|  | Анализ должен производиться по всем параметрам одновременно; |  |
|  | Высококонтрастный сенсорный экран ЖК-дисплей; |  |
|  | Автоматическая калибровка; |  |
|  | Объем памяти данных: сохранение до 5000 результатов со всеми изображениями; |  |
|  | Возможность ввода индивидуальных данных пациента; |  |
|  | Возможность выбора расчетных единиц при выводе результатов на дисплей и принтер: общепринятые единицы, единицы СИ, условные единицы; |  |
|  | Встроенный ридер штрих-кодов. |  |
|  | Электропитание: |  |
|  | 220 В ± 10 %, 50 Гц; |  |
|  | Сетевой кабель, разъём Европейского стандарта; |  |
|  | Источник бесперебойного электропитания (UPS) для поддержания работы аппарата в течение 15 - 20 минут. Участник торгов должен представить в конкурсном предложении необходимую информацию о предлагаемой модели источника бесперебойного питания. |  |
|  | Комплектующие (для каждой единицы): |  |
|  | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, компонентами, материалами (стоимость которых должна быть включена в предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Модульная система подразумевает тележку-платформу в комплекте. |  |
|  | Расходные материалы и реагенты, поставляемые вместе с анализатором (для каждой единицы) из расчета постановки 10 000 анализов (реагенты, контроли, калибраторы и другие необходимые аксессуары при этом Участник в своем предложении должен указать наименование каталожные номера и количество каждого компонента, а также выделить стоимость расходных материалов и реактивов ): |  |
|  | Запасные части дополнительно к стандартной комплектации (для каждой единицы): |  |
|  | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в предложении. |  |
|  | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
|  | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
|  | - ISO 9001; |  |
|  | - ISO 13485:2003; |  |
|  | Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
|  | - IEC 60601-1-1:2000; |  |
|  | - IEC 60601-1-2:2005; |  |
|  | - IEC 61010-2-101:2002; |  |
|  | - Требованиям ГОСТ 18996-80 или другому стандарту на данный вид оборудования; |  |
|  | - Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
|  | Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране происхождения; |  |
|  | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Документация (для каждой единицы): |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
|  | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке; |  |
|  | Участник торгов должен также представить по одной копии инструкции по эксплуатации и сервисному обслуживанию на русском языке в конкурсном предложении. |  |
|  | Установка и ввод в эксплуатацию: |  |
|  | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на рабочем месте (________________________________). |  |
|  | Инструктаж медицинского персонала (на русском языке): |  |
|  | После установки оборудования, поставщик должен организовать на рабочем месте инструктаж врача-лаборанта и лаборанта. |  |
|  | Гарантийный срок: 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
|  | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны. |  |
|  | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска. |  |

12.Технические характеристики для аппарата мембранного плазмофереза

| № | Требования | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий |
| --- | --- | --- |
| 11. | Аппарата мембранного плазмоферезашт) -2 шт |  |
|  | Назначение: |  |
|  | 1. Общие требования: |  |
| 1.1 | Автоматический аппарат для очищения плазмы крови с помощью мембранного фильтра; |  |
|  | Производитель |  |
|  | Страна |  |
|  | Модель |  |
|  | 2. Технические характеристики: |  |
| 2.1 | Система- закрытая; |  |
| 2.2 | Тип аппарата-настольный; |  |
| 2.3 | Диапазон задания давления на входе плазмофильтра- от 100 до 250 мм рт. ст. с дискретностью задания – 5 мм рт. cт. |  |
| 2.4 | Диапазон контроля давления на входе плазмофильтра- от 50 до 300 мм рт. ст. с дискретностью показаний 5 мм рт. ст. |  |
| 2.5 | Отклонения показаний давления на входе плазмофильтра от действительных значений давления - не более ±15 мм рт. ст. |  |
| 2.6 | Средний ударный объем насоса-(10 1) мл |  |
| 2.7 | Максимальная частота перемещения прижима насоса -10 ход/мин. |  |
| 2.8 | Диапазон контроля объема перекачанного перфузата- от 0,1 до 9,99 литра, с дискретностью показаний 0,01 л |  |
| 2.9 | Отклонения показаний объема перфузата от действительных значений - не более±20 %. |  |
| 2.10 | Диапазон задания давления в манжете - от 0 до 70 мм рт. ст. |  |
| 2.11 | Диапазон контроля времени экстракорпорального очищения крови - от 0 до 9 ч 59 мин с пределами допускаемого отклонения 5 мин за 10 ч работы |  |
| 2.12 | Время непрерывной работы аппарата- Не менее 10ч |  |
| 2.12 | Класс по степени риска применения -2а |  |
| 2.13 | Средняя наработка на отказ - Не менее 2500ч |  |
| 2.14 | Средний срок службы аппарата до списания - Не менее 5 лет |  |
| 2.15 | Защита от поражения электрическим током- Класс I |  |
| 2.16 | Класс по степени риска применения-2а |  |
| 2.17 | Питание - Сеть переменного однофаз- ного тока с напряжением от 190 до 250 В |  |
| 2.18 | Частота питающей сети-(50±0,5) Гц |  |
| 2.19 | Мощность, потребляемая аппаратом, не более100 В·А |  |
| 2.20 | Плавкие предохранители - ВП1-1 3А, 250В |  |
| 2.21 | Уровень звуковой мощности при работе - Не более 50 дБА |  |
| 2.22 | Уровень предупредительного звукового сигнала - Не более 70 дБА |  |
| 2.23 | Температура окружающей среды-+10С...+ 35С |  |
| 2.24 | Температура наружных частей аппарата- Не более +50С |  |
| 2.25 | Габариты со стойкой и фильтродержателем (мм)- Не более 485х305х740 (д/ш/в) |  |
| 2.26 | Габариты без стойки и фильтро держателя- Не более 440х300х120 (д/ш/в) |  |
| 2.27 | Вес -Не более 14 кг |  |
|  | 3. Требования к сертификации: |  |
| 3.1 | Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001, ISO 13485;Поставляемое оборудование должно соответствовать:МЭК 601-1-88; Межгосударственному стандарту (ГОСТ18856-81, ГОСТ 51528-99) или другому соответствующему международному стандарту на данный вид продукции;Требованиям ЕС, по директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| 3.2 | Регистрация - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | 4. Документация: |  |
| 4.1 | -Инструкция по эксплуатации на русском языке -Руководство по сервисному обслуживанию на русском |  |
|  | 5. Сборка и инсталляция: |  |
| 5.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте |  |
|  | 6. Гарантийный срок: |  |
| 6.1 | 24 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию; |  |
|  | 7.Инструктаж: |  |
| 7.1 | Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя:Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека;Сервисный инженер – 1 человек. |  |
|  | 8. Общие требования: |  |
| 8.1 | Возможность подключения к LIS, протоколASTM |  |
| 8.2 | Оборудование должно быть новым, не ранее 2020 г. выпуска. |  |
| 8.3 | Расходных фильтров не менее 100 штук на каждый аппарат-100 штук |  |

13. Техническое задание на холодильную камеру для хранения лекарственных препаратов .

| Название холодильная камера для хранения лекарственных препаратов |  | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий |
| --- | --- | --- |
| № | Параметры требований к товару |  |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1 | Наименование оборудования холодильная камера для хранения лекарственных препаратов - техническое задание |  |
| 1.2 | Назначение: Предназначены для обеспечения оптимальных условий хранения лекарственных препаратов, поддерживает и контролирует температуру внутри холодильника, без морозильной камеры. Внутренний шкаф и панели дверей холодильного прибора изготовлены из полимерных материалов с антимикробным покрытием |  |
| 1.3 | Единица измерения – шт. |  |
| 1.4 | Инструктаж лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара |  |
| 2. | Технические, функциональные характеристики, потребительские свойства |  |
|  | 2.1. Общие требования |  |
| 2.1.1 | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении |  |
| 2.1.2 | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; прозрачные дверки, закрывающие полки по высоте всего объема; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери; пластиковые контейнеры для фарм.препаратов - 2 шт. |  |
| 2.1.3 | Габаритные размеры Не менее 1950х610х600мм Объем холодильной камеры не менее 400 л |  |
| 2.1.4 | Материал корпуса Сталь с эпоксидным покрытием, дверца прозрачная |  |
| 2.1.5 | Масса кг – не более 75 |  |
| 2.1.6 | Номинальная потребляемая мощность, Вт не более 250 |  |
| 2.1.7 | Сигнализация отклонения температуры, открытой дверки, неисправного конденсора и испарителя, неисправности датчиков |  |
| 2.1.8 | Температура в холодильной камере +2…+8 |  |
| 2.1.9 | Возможность расположения полок с шагом, мм – не более 40 |  |
| 2.1.10 | Гарантия - не менее 1 года |  |
| 2.1.11 | Система оттаивания холодильной камеры - авто |  |
| 2.1.11 | Охлаждающая системаСо встроенным холодильным компрессором, автоматическим управлением и принудительной вентиляцией |  |
| 2.1.12 | Электропитание230 В, 50Гц, 0.3кВА |  |
| 3 | Требования к условиям транспортировки |  |
| 3.1 | Упаковка: Упаковка товара пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантирует абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки. |  |
| 3.2 | Условия транспортировки: Товар транспортируется с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и Инструкцией по применению. При нарушении данных условий Заказчик (Получатель) имеют право требовать замены товара, поставленного с нарушениями. |  |
| 3.3 | Маркировка: Маркировка отчётливая и содержит номер контракта, номер ящика, вес, наименование получателя. |  |
| 3.4 | Дополнительные требования: товар поставляется с: - техническим паспортом или иным документом на русском языке, содержащий все существенные технические характеристики медицинского оборудования; - инструкцией пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке; - сервисной (при наличии), ремонтно-технической (при наличии) и прочей необходимой документацией на русском языке, либо точный и достоверный перевод на русский язык - Регистрационным удостоверением в соответствующем государственном органе страны |  |

14.Техническое задание на морозильная камера с ультранизкой температурой

| № | Морозильная камера с ултранизкой температурой -86 ° c, с устройствами для дистанционного контроля температуры в реальном времени | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для хранения компонентов крови, плазмы крови, клеток человека, тканей и других лабораторных образцов при сверхнизких температурах до -86 ° C |  |
| 2 | Ультранизкотемпературные морозильники - это устройства, предназначенные для хранения компонентов крови и плазмы крови, клеток человека, тканей и других лабораторных образцов при сверхнизких температурах до -86 ° C. Отражают самые высокие и самые бескомпромиссные требования благодаря современным технологиям и экономичности. Объем брутто/нетто (л) – 451/434, Емкость (криобоксы) – 300, Емкость (флаконы 2мл) – 30 000. Система охлаждения оптимально спроектирована с точки зрения энергопотребления, а также образования отработанного тепла и шума. Стандартная заводская уставка составляет -82 ° C, а температура регулируется от -40 ° C до -86 ° C. Заданную температуру (диапазон настройки) можно регулировать с шагом 0.1°C От -86 ° C до -40 ° C Температура холодного/теплого предела тревоги -87° C / -77°C Время удержания (от +5°C до +10°C) 1,3 (от -80°C до -60°C) Климатический класс (диапазон температуры окружающей среды) SN (от +10°C до +32°C) Тип хладагента R290 / R170 Внешние размеры В*Ш*Д (мм) 1988 x 699 x 1039 Внутренние размеры В*Ш*Г (мм) 1370 x 447 x 713 Вес нетто со стандартным оборудованием (кг) 250 Напряжение питания (В) 230 Частота (Гц) 50 Мощность (Вт)2000 Потребление энергии (кВтч/24 часа) 9,1 Тепловыделение (ккал/ч) 326 Время работы компрессора (%) 46 Уровень шума (дБ(А)) (на высоте 1 м и расстоянии 1 м ) 57 Новое высококачественное покрытие, сертифицированные медицинские изделия и антибактериальная высококачественная сталь для лучшего срока службы и легкого контроля гигиены. Мониторинг температуры, открытия крышки и положения по GPS в реальном времени. |  |
| 2.2 | Обязательства поставщика: |  |
| 1 | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства (одному из): - Стандарты электромагнитной совместимости - IEC 61326-1 - Стандарты безопасности- IEC 61010-1 / IEC 61010-2-011 - Регулирование медицинского оборудования - (EU) 2017/745: ClassIIa - Классификация GMP-чистых помещений - classISO5/ECGMPA |  |
| 2 | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам.(копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Участника). Действие сертификатов и регистрационных удостоверений должно быть актуальным не менее +90 дней от даты предложения. |  |
| 3 | Регистрация: Предлагаемые модели оборудования должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 4 | Документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке; Инструкция по сервисному обслуживанию на русском и английском языке. |  |
| 5 | Установка и ввод в эксплуатацию: Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию Поставщиком на рабочем месте в Научно Исследовательском Институте Гематологии и Переливания крови МЗ РУз. Поставщик должен обеспечить с поставкой оборудования стартовый набор реагентов для запуска оборудования в эксплуатацию. |  |
| 6 | Инструктаж (на русском языке): |  |
| 7 | Инструктаж должен быть проведён Поставщиком на каждом рабочем месте; |  |
| 8 | Инструктаж должен включать необходимые разъяснения по теоретическим и практическим вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования. |  |
| 9 | Гарантийный срок эксплуатации: 12месяцев со дня сдачи в эксплуатацию и проведения Инструктажа. |  |
| 10 | Необходимо предоставить документ, подтверждающий наличие сервисного инженера в штате компании, либо письмо от обслуживающей данную продукцию компании, подтверждающее сотрудничество с участником тендера. |  |
| 11 | Участник должен предоставить гарантийное письмо подтверждающее, что в течение не менее 5 лет с даты поставки, предлагаемая модель будет иметь сервисную поддержку от производителя по запасным частям, комплектующим и реагентам. |  |
| 12 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2020 года. |  |

15. Техниеское задание на аппарат электрофореза

| № | Описание | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий |
| --- | --- | --- |
|  | Электрофорез на агарозном геле– настольный автоматический анализатор для электрофореза в агарозном геле, со встроенной подачей образцов |  |
|  | Годовая потребность 1 шт |  |
|  | Торговое название: |  |
|  | Производитель:- |  |
|  | Назначение:для диагностики и определение эффективности лечение множественной миеломы, для определение патологического типа иммуноглобулинов в сыворотки крови. |  |
| 1* | Описание: прибор |  |
| 2 | Показан для иммуноэлектрофореза. |  |
| 3 | Форма упаковки: 1 комплект |  |
|  | Срок годности: |  |
|  | Стандарты:соответствие стандартам производства ISO 9000:20 хх или их эквивалентам. Копия сертификата должен быть представлен вместе с конкурсным предложением. Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствие с требованиями оговоренными в стандартах созданных на основе Директивы Совета Европейского Сообщества 98/79/ ЕС от 27 октября 1998 года(93/42/EWG) или эквивалентныз стандартах или лучшим и иметь СЕ маркировку. Копия сертификата должна быть представлена вместе с конкурсным предложением. |  |
|  | Регистрация:Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии “Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники” МЗ РУз (Если подлежить по коду ТН ВЭД) или иметь регистрацию в странах согласно перечню утвержденном в №ПП-3948 от 24.09.2018г. |  |

16. Техническое задание Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований FISH с камерой  и светофильтрами

| № | Наименование | Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований FISH с камерой и светофильтрами -1 шт | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Регистрация флюоресцентного сигнала и фотофиксации изображения. |  |
| 2 | Описание | Полностью автоматизированный микроскоп - оптическая система с коррекцией на бесконечность. 8-позиционное моторизованное колесо фильтра. Блок управления с сенсорным экраном. 7-позиционная моторизованная носовая часть. Моторизованная система фокусировки револьверной головки микроскопа в сочетании с фиксированным предметным столиком для устранения всех источников вибрации и повышения качества получения изображения. Система линз Fly-eye для безупречно однородного освещения по всему спектру длин волн по полю зрения. Колесо фокусировки может быть снято и прикреплено в любом месте рядом с микроскопом, что позволяет исследователю самостоятельно создавать рабочую среду. Функционально расположенные переключатели контроллера упрощают замену метода наблюдения / объектива / зеркального блока. Моторизованный - Z-привод, управляемый программным обеспечением, с минимальным шагом фокусировки: <50 нм. Моторизованная - револьверная головка для объективов, управляемая программой. Источник света LEDBrightField - интенсивность лампы, если она регулируется программным обеспечением. Моторизованная светлопольная диафрагма FSTOP, полностью управляемая программным обеспечением. Моторизованный конденсор с линзой с сухим верхом NA 0,93. Цели: UPLANFLN - X10 / 0,3, MPLFLNx5 / 0,153, SUPERAPOCHROMATICX60 / 1.35, масляная иммерсия, UPLSAPO - X100 / 1.4, масляная иммерсия. Долговечный флуоресцентный источник света X-Cite(металлогалогенное оптоволокно) с программным автоматическим отключением в конце сканирования. Автоматический дозатор масла. Насос с перистальтическим механизмом. Регулировка объема капли масла. Дисплей с сенсорным экраном для рабочей станции. Дисплей: дисплей IPSTFT. Поверхность: закаленное стекло с антибликовым покрытием. Размер экрана: диагональ 23,8 дюйма. Соотношение сторон: 16: 9. Разрешение: 1920 x 1080 пикселей. Угол обзора: (Г / В) 178° (89/89) / 178° (89/89) (тип.). Цвета: 16,7 миллиона. Яркость: 210 кд / м2 (тип.). Коэффициент контрастности: 900: 1 (тип.), 600: 1 (мин.) Планшет и перо. Технология электромагнитного резонанса (ЭМИ) ; Активная область 18,7 дюймов x 10,5 дюймов (475,2 x 267,3 мм); Разрешение сенсора 2540 lpi (без интерполяции) o Точность координат ± 0,02 дюйма (0,5 мм) по центру; Скорость передачи данных 133 точки в секунду. (без интерполяции); Уровни давления пера 1024; Высота считывания 0,2 дюйма (5 мм) по центру. Подробная техническая спецификация, комплектность: Mикpocкoп прямой исследовательского класса - наличие Высота микpoскoпa от поверхности стола до центра точки наблюдения окуляров - не менее 450 мм Ширина по основанию не более 294,5 мм, глубина не более 656 мм (с учетом установленного домика лампы проходящего света) - не более 294,5 мм Высота предметного столика от поверхности стола - не более 209 мм Фокусировка моторизованная - наличие. Полный ход перемещения фокусировки - не менее 20 мм Точность фокусировки - не более 50 нм Максимальная скорость перемещения при фокусировке Панель индикации с LED дисплеем яркости освещения, ЭКО функции, метода контраста, открытия/закрытия шторки, номера текущего флуоресцентного куба, расположена на правой стороне микpoскoпa - не менее 5 мм/сек Панель индикации с LED дисплеем (яркость освещения, метод контраста, открытие/закрытие шторки, номера активного флуоресцентного куба) – наличие. Моторизованная полевая диафрагма - наличие ЭКО функция выключения источника света при бездействии микpoскoпa в регулируемом интервале – наличие. Тубус тринокулярный с наклоном не более, чем на 24 градуса - не более 24 градуса Окуляр суперширокопольный, фокусируемый - наличие Поле зрения не менее 26.5мм не менее 26 мм Межзрачковое расстояние регулируемое - наличие 3-х позиционный светоделитель - наличие Регулировка диоптрий на левой окулярной трубке - наличие - максимальная числовая апертура не более 0.9, не более 0,9 - встроенная апертурная диафрагма – наличие Моторизованый предметный столик - наличие Максимальная загрузка - не менее 8 стекол Максимальный диапазон перемещения не менее 225 x 76 mm наличие Макимальная скорость хода (Шаг шарикового винта 2 мм) - не менее 120 мм/сек Макимальная скорость хода (Шаг шарикового винта 4 мм) - не менее 240 мм/сек Стабильность - не менее 1 мм Точность - не менее 3 мм Разрешение - не менее 0,01 мм Мотор - двухтактный шаговый двигатель – наличие Объектив Универсальный План Апохромат c увеличением не менее 5х и числовой апертурой не менее 0.15.Подходит для любой толщины покровного стекла – наличие Объектив Универсальный План Полуапохромат (Флуорит) с кратностью не менее 10х, рабочим расстоянием не менее 10 мм и числовой апертурой не менее 0.3. Подходит для покровного стекла любой толщины, без иммерсии – наличие Объектив Универсальный План Супер Апохромат с кратностью не менее 60х и числовой апертурой не менее 1.35. Коррекция на толщину покровного стекла не менее 0,17 мм. Масляная иммерсия – наличие Объектив План Супер Апохромат с увеличением не менее 100х с масляной иммерсией, числовой апертурой не менее 1.4, рабочим расстоянием не менее 0.15 мм и коррекцией на толщину покровного стекла 0.17 мм – наличие Конденсор с откидной сухой фронтальной линзой – наличие Флуоресцентный фильтр с твердым покрытием: DAPI. Куб флуоресцентный фильтровый для широкополосного возбуждения УФ светом: светофильтр возбуждения в диапазоне от не менее 370 нм, испускания не более 450 нм – наличие Флуоресцентный фильтр с твердым покрытием: Aqua, оранжевый, зеленый. Куб флуоресцентный фильтровый для широкополосного возбуждения голубым AQUA светом: светофильтр возбуждения в диапазоне от не менее 433 нм, испускания не более 480 нм - наличие . Куб флуоресцентный фильтровый для широкополосного возбуждения оранжевым ORANGEсветом: светофильтр возбуждения в диапазоне от не менее 559 нм, испускания не более 588 нм - наличие . Куб флуоресцентный фильтровый для широкополосного возбуждения зеленым GREEN светом: светофильтр возбуждения в диапазоне от не менее 497 нм, испускания не более 524 нм – наличие. Порт для DIC слайдера – наличие. Револьверная головка 7-гнездная моторизованная - наличие Осветитель флуоресцентный моторизованный с турелью не менее, чем на 8 кубов и моторизованной шторкой. Скорость переключения турели не более 0.5 сек. Апертурная и центрируемая полевая диафрагмы. Уникальная система с фасетчатым фильтром «FlyEye» для лучшей однородности освещения – наличие Диапазон пропускания: от не более 360 нм до не менее 770 нм - наличие Интенсивность света, регулируемая с помощью ирисовой диафрагмы не менее, чем на 7 позиций: 100, 50, 25, 12, 6, 3 или 0%. Максимальный активный диаметр световода: не менее 3 мм – наличие (3 штуки) Флуоресцентный источник света для ртутной лампы мощностью не менее чем 130 Вт. Гелевый световод не менее 1.5 м для флуоресцентного источника света и адаптера гелевого световода. Время жизни: не менее 4000 часов. Диапазон пропускания: от не более 340 нм до не менее 800 нм - наличие Адаптер для гелевого световода. Диапазон пропускания: от не более 340 нм до не менее 800 нм – наличие Ртутная лампа сверхвысокого давления, мощность не менее 130 Вт для флуоресцентного источника света. Диапазон излучения: от не более 340 нм до не менее 800 нм. Ресурс не менее 2000 часов - наличие Домик лампы светодиодного осветителя - наличие Срок службы лампы - не менее 20000 часов Соединительный кабель в комплекте. Внешний блок питания системы освещения с электронным управлением яркостью – наличие Блок моторизованного контроля микроскопа - наличие Контроль моторизованного фокуса, моторизованной полевой диафрагмы и интенсивности проходящего света - наличие Совместим с панелью управления, револьверной головкой, осветителями отраженного света, универсальным моторизованным конденсором, моторизованной турелью светофильтров и моторизованным предметным столиком - наличие Разрешение - не менее 4 Мпикс Размер сенсора не менее 21,5 мм Размер пикселя - не более 7,4х7,4 мм Скорость работы заслонки - не менее 50 мкрн/сек Панель управления моторизованными компонентами - наличие Настраиваемые кнопки для моторизованного фокуса, смены объективов, смены кубов флуоресцентных, настраиваемых с обеих сторон для правшей и левшей. Грубый фокус не более 15 мм\оборот, тонкий фокус не более 100 мкм\оборот, градуировка фокуса с шагом не более 1 мкм. Тонкий фокус не более 100 мкм\оборот. Панель управления с цветным сенсорным дисплеем для управления всеми моторизованными функциями микpocкoпа, включая выбор метода контраста на каждом увеличении, фокусировку, перемещение столика – наличие Цифровая камера наличие. Адаптер 0,5x или аналог, обеспечивающий поле зрения равное 22 мм на сенсоре камеры диагональю 2/3''. Крепление С-mount – наличие. Чехол пылезащитный высокий – наличие. Кабель сетевой на напряжение питания не менее 240В и ток не менее 6А - наличие Интерфейсный кабель для коммуникации рамы микроскопа с его моторизованными компонентами по CAN-протоколу – наличие. Длина не менее 170 мм Интерфейсный кабель для коммуникации рамы микроскопа с его моторизованными компонентами по CAN-протоколу – наличие. Длина не менее 440 мм Интерфейсный кабель для коммуникации рамы микроскопа с его моторизованными компонентами по CAN-протоколу – наличие. Длина не менее 2000 мм Кабель FireWire, 6-pin, длинна не менее 3 м – наличие. Длина не менее 3 м Автоматизированная сканирующая система визуализации на базе Прямого Моторизованного Флуоресцентного Микроскопа для проведения клинических и научных исследований в области молекулярной цитогенетики, патоморфологии, цитологии. Одобрено FDA, полностью автоматизированная платформа для получения изображений с маркировкой CE, состоящая из полностью оборудованного моторизованного флуоресцентного микроскопа и микроскопа с ярким полем, моторизованного предметного столика на 8 слайдов, цифровой камеры, компьютера и монитора. Все аппаратные компоненты, включая микроскоп, камеру и предметный столик, полностью контролируются программным обеспечением для поддержки автоматического сканирования. Система сканирования способна выполнять автоматическое сканирование и анализ до 8 слайдов за один пакет сканирования. Также можно использовать для ручного обзора и захвата. Станция спутникового обзора. Система AllegroPlusвключает одну автономную рабочую станцию SoloTouch, позволяющую просматривать, анализировать и составлять отчеты о данных. Рабочая станция SoloTouch состоит из компьютера и монитора с сенсорным экраном. Кроме того, данные FISH и кариотипа могут быть просмотрены, проанализированы и сообщены с любого компьютера в лаборатории или удаленно (в соответствии с политикой лабораторных ИТ) с помощью веб-браузера InternetExplorer двумя одновременно работающими пользователями. Подробная техническая спецификация, комплектность: 2 шт. Компьютеры (система сканирования и обзорная рабочая станция) - наличие • DELLT3600 - наличие • Процессор: Intel® XeonE5-1603 2.80GHz.4Ghz - наличие • 16 ГБ оперативной памяти DDR 3 1600 МГц - наличие • Графика: 1,0 ГБ NVIDIAQuadro 600 с (1) DP и (1) DVI - наличие • Операционная система: Windows 7 Pro 64Bit - наличие • 1 ТБ 3,5-дюймовый последовательный ATA (7.200 об / мин) Жесткий диск x 2 (рейд 1) - наличие • Оптический привод: 8xSlimlineDVD +/- RWDrive - наличие 1 шт. Компьютер сервера SoloWeb - наличие • DELLPowerEdgeT110 II - наличие • Процессор: четырехъядерный процессор Intel® Xeon® E3-1220, 3,1 ГГц - наличие • 16 ГБ DDR3 без буферизации (UDIMM) 1333 МГц - наличие • Операционная система: WindowsServer 2008 R2 Standard (64 бит) - наличие • Сетеваякарта 1 ГБ (Broadcom 5722 1GbE Single Port NIC, PCIe-1) - наличие • 2 x 500 GbSerialATA Жесткие диски - наличие 1 шт. Сканирующая система и дисплей SoloWeb - наличие • Размер панели: 23 дюйма (23-дюймовый широкоэкранный размер изображения) - наличие • Оптимальное разрешение: разрешение FullHD, 1920 x 1080 при 60 Гц - наличие • Контрастность 1000: 1 (типичная), динамическая контрастность: 2 миллиона: 1 (макс.) - наличие • Яркость: 300 кд / м2 (типичная) - наличие • Время отклика: 8 мс (от серого до серого) - наличие • Угол обзора: (178 ° по вертикали / 178 ° по горизонтали) - наличие • Поддержка цвета: Цвет Гамут (типичный): 82% (CIE 1976) 1 шт. - наличие • Глубина цвета: 16,7 млн. Цветов - наличие • Пиксельная высота: 0,255 мм - наличие • Тип дисплея: широкоэкранный плоский дисплей - наличие • Соотношение сторон: Широкоэкранный (16: 9) - наличие • Интерфейс с плоской панелью: VESA - наличие • Тип панели, поверхность: IPS (внутриплоскостное переключение), антибликовое покрытие с твердым покрытием 3H - наличие • Оптимальное разрешение: разрешение FullHD, 1920 x 1080 при 60 Гц - наличие • Предустановленная область отображения (HxW): 509,2 мм x 286,4 мм - наличие • Контрастность: 1000: 1 (типичный), динамический коэффициент контрастности: 2 миллиона: 1 (макс.) - наличие • Технология подсветки: светодиод - наличие • Время отклика: 8 мс (от серого до серого) - наличие • Угол обзора: (178 ° по вертикали / 178 ° по горизонтали) - наличие • Экранное покрытие экрана: антибликовое покрытие с твердым покрытием 3H - наличие 1 шт. Сенсорный экран станции - наличие • Дисплей: отображение IPSTFT-дисплея - наличие • Поверхность: закаленное антибликовое травление стекла - наличие • Размер экрана: диагональ 21,5 дюйма - наличие • Соотношение сторон: 16: 9 - наличие • Разрешение: 1920 x 1080 пикселей - наличие • Угол обзора: (H / V) 178 ° (89/89) / 178 ° (89/89) (тип) - наличие • Цвета: 16,7 млн. - наличие • Яркость: 210 кд / м2 (тип) - наличие • Контрастность: 900: 1 (тип), 600: 1 (мин) - наличие Таблетка и ручка - наличие • Технология электромагнитного резонанса (ЭМИ) - наличие o Активная область 18,7 дюйма x 10,5 дюйма (475,2 x 267,3 мм) - наличие o Разрешение датчика 2540 lpi (без интерполяции) - наличие o Точность координат ± 0,02 дюйма (0,5 мм) центра - наличие o Скорость передачи 133 балла в секунду. (не интерполированный) - наличие o Уровни давления пера 1024 - наличие o Высота считывания 0,2 дюйма (5 мм) центра - наличие Програмное обепечение Программа для Флуоресцентный анализа гибридизации на хромосомах insitu (FISH) - Наличие Высокоскоростной анализ от съемки до результата, благодаря интеллектуальным настройкам камеры - наличие Число градаций серого не менее 4096 «Живое» изображение с камеры на экране компьютера - наличие Режим фокусировки с ускоренным обновлением кадров при съемке - наличие Возможность обучения и настройки классификатора - наличие Статистика данных и результатов с количеством клеток, площадью, интенсивностью сигналов, соотношением сигнал\шум, индикатором качества пробы Возможность создания собственных классификаторов для других видов - наличие Автоматическое улучшение сигналов – вычитание фона с гамма коррекцией на лету - наличие Полная поддержка работы с полиплоидными клетками - наличие Автоматическая коррекция фона - наличие Количество уровней программного усиления бэндинга не менее 10 Автоматическое определение реального разрешения бэндинга - наличие усиление полос методом обращённого DAPI - наличие Линейный или логарифмический контроль для оптимальных результатов - наличие 6 алгоритмов сочетания цветов (реальное окрашивание и псевдо-окрашивание) - наличие Количественный анализ: для каждого участка по размеру, длине и интенсивности каждого слоя - наличие Количество FISH каналов (псевдоокрашенных изображений) - неограниченно Возможность пользователю добавлять каналы FISH - наличие Многофокусная съемка (съемка сигналов с разных слоев фокуса) на механическом микроскопе - наличие Возможность настройки режимов многофокусной съемки сигналов с разных слоев фокуса - наличие Автоматическое разделение расщепленных сигналов и мгновенный подсчет - наличие Автоматический пропуск полей зрения без сигналов - наличие Наличие кнопок стандартных подписей на изображении (неограниченное количество) для моментального аннотирования анализа - наличие Удобно настраиваемый перетаскиванием меню и кнопок пользовательский интерфейс с созданием видов интерфейсов простых и более развернутых, например, лаборант и исследователь - наличие Интеллектуальный протокол загрузки-дозагрузки образцов (например, возможность проанализированный образец заменить непроанализированным, или дополнительно окрасить образец и продолжить анализ, а также постепенно добавлять образцы) для безостановочной работы на потоке - наличие Сохранение координат клеток , включая повторный просмотр препарата для нахождения того же поля зрения, а также для пересмотра на другом микроскопе, даже другого бренда (координаты пересчитываются автоматически) - наличие Неограниченное количество числа бэндов в идеограмме - наличие Автоматическая генерация идеограмм хромосом с транслокациями при указании точек разрыва - наличие Выделение цветом транслоцированных сегментов - наличие Автоматическая генерация текстовой записи результатов - наличие База данных оптических образов - Встроенная Возможность изменения названий полей и элементов интерфейса встроенными средствами администрирования - наличие Встроенная программная поддержка и наличие драйверов для Цифровой камеры, Моторизированных функций микроскопа (фокусировки, смены объективов, смены фильтров, открытия/закрытия затвора, управления автоматическим конденсором); Интерферометра (оптической головы) для спектрального захвата изображений; Сканирующего предметного столика; Ручного предметного столика с функцией автоматического считывания координат; Устройства автоматической загрузки препаратов на горизонтальных поддонах; Принтера штрих-кодов и устройства чтения штрих-кодов; Механизированных колес флуоресцентных фильтров; Устройства автоматического отключения флуоресцентного осветителя - наличие Клинические случаи - наличие Cлайды (препараты) внутри записей о клинических случаях - наличие Пробы (клетки) внутри записей о слайдах - наличие Возможность поиска по любому сочетанию параметров - наличие Число клеток в галерее образов - Неограниченное Модуль прямого архивирования базы данных на любой носитель информации; Возможность экспорта и импорта глобальных настроек базы данных; Возможность экспорта и импорта индивидуальных случаев - наличие Сохранение координат каждой клетки по нониусу - наличие Отображение координат клеток на навигаторе слайдов - наличие Сохранение и просмотр истории (лога) всех операций с клиническими случаями - наличие Число учетных записей пользователей базы данных - Неограниченное Полное управление правами доступа пользователей к базе данных - наличие Число дополнительных подключаемых рабочих станций - Неограниченное Возможность разделения функций рабочих станций: съемка, сканирование, анализ препаратов, администрирование базы данных - наличие Возможность подключения рабочих станций по сети Интернет и Интранет - наличие Работа с независимыми базами данных нескольких лабораторий - наличие Настраиваемые формы отчетов; Неограниченное число возможных форм отчетов; Контектстно-зависимый выбор отчетов в зависимости от выделенных типов данных (случаи, слайды, клетки, галерея) и типа препарата - наличие Генерация штрих-кодов препаратов средствами базы данных - наличие |  |
|  | Наименование | Светофильтры к микроскопу |  |
| 1 | Светофильтр тройного пропускания DAPI/Orange/Green | Светофильтр тройного пропускания DAPI/Orange/Green. Предназначен для просмотра образцов FISH под микроскопом. Пропускает сигналы реагентов DAPI, оранжевого и зеленого цветов. SpectrumOrange: возбуждение - максимум 559 нм, ширина полосы 38 нм; излучение – максимум 588 нм, ширина полосы – 48 нм. SpectrumGreen: возбуждение - максимум 497 нм, ширина полосы 30 нм; излучение – максимум 524 нм, ширина полосы – 56 нм. В комплекте поставки должен быть реагент для проведения FISH: Неионный детергент, используемый при промывании хромосомных препаратов- 1 фл., 25 мкл, 100 нг/мклNP-40 | Компл. |
| 2 | Светофильтр одинарного пропускания DAPI | Светофильтр одинарного пропускания DAPI. Предназначен для просмотра образцов FISH под микроскопом. Пропускает сигналы реагентов DAPI, оранжевого и зеленого цветов. В комплекте поставки должен быть реагент для проведения FISH: Неионный детергент, используемый при промывании хромосомных препаратов- 1 фл., 25 мкл, 100 нг/мклNP-40 | Компл. |
| 3 | Светофильтр одинарного пропускания Orange | Светофильтр одинарного пропускания Orange. Предназначен для просмотра образцов FISH под микроскопом. Пропускает сигналы реагентов оранжевого цвета. SpectrumOrange: возбуждение - максимум 559 нм, ширина полосы 38 нм; излучение – максимум 588 нм, ширина полосы – 48 нм. В комплекте поставки должен быть реагент для проведения FISH: Неионный детергент, используемый при промывании хромосомных препаратов- 1 фл., 25 мкл, 100 нг/мклNP-40 | Компл. |
| 4 | Светофильтр одинарного пропускания Green | Светофильтр одинарного пропускания Green. Предназначен для просмотра образцов FISH под микроскопом. Пропускает сигналы реагентов зеленого цвета. SpectrumGreen: возбуждение - максимум 497 нм, ширина полосы 30 нм; излучение – максимум 524 нм, ширина полосы – 56 нм. В комплекте поставки должен быть реагент для проведения FISH: Неионный детергент, используемый при промывании хромосомных препаратов- 1 фл., 25 мкл, 100 нг/мклNP-40 | Компл. |
| 5 | Светофильтр одинарного пропускания Aqua | Светофильтр одинарного пропускания Aqua. Предназначен для просмотра образцов FISH под микроскопом. Пропускает сигналы реагентов голубого цвета. SpectrumAqua: возбуждение - максимум 433 нм, ширина полосы 53 нм; излучение – максимум 480 нм, ширина полосы – 55 нм. В комплекте поставки должен быть реагент для проведения FISH: Неионный детергент, используемый при промывании хромосомных препаратов- 1 фл., 25 мкл, 100 нг/мклNP-40 | Компл. |
| 1 | Наименование | Гибридайзер для денатурации/гибридизации | Компл |
| 2 | Назначение | Камера для денатурации/гибридизации позволяет проводить гибридизацию образцов и специфических зондов в заданном программном режиме. |  |
| 3 | Технические требования | Вместимость - до 12 стекол. Программы - до 40 программируемых протоколов. Режимы работы - Денатурация/Гибридизация, только Гибридизация, установленная температура. Температурный режим - программируемый от 300°C до 99°C. Время работы - программируемое от 0 до 100 часов; непрерывное. Рабочие температуры - от 5°C до 40°C. Рабочая влажность - от 20% до 80%. Габариты: не более высота 146мм, ширина 228мм, глубина 451мм. Вес – не более 8,5 кг. Напряжение - 240 В AC (1,6А). Повышение температуры - с 370 C до 95 0 C за 2 мин. Охлаждение - с 95 0 C до 37 0 C за 5 мин. Контроль влажности: стрип-полоски. В комплекте поставки должен быть реагент для проведения FISH: Контркраситель используемый при обработке хромосомных препаратовDAPI, NP-40, 20х SSC. |  |
| 1 | Наименование | Набор реагентов для исследований флуорисцентной insitu гибридизацией (FISH) |  |
| 2 | Набор реагентов для исследований FISH при ХМЛ | Назначение: Двухцветный ДНК-зонд LSIBCR/ABLDualColor, DualFusionTranslocationProbe для обнаружения транслокации хромосом 9 и 22 в регионах 9q34 и 22q11.2, и сложных или маскированных вариантов t(9;22), которые приводят к слиянию генов BCR и ABL. Зонд используется с метафазными хромосомами или интерфазными ядрами. Зонд SpectrumOrangeABL имеет размер 650 т.п.н. от точечного центромера гена аргиносукцинатсинтазы (ASS) до теломера гена ABL на хромосоме 9. Зонд SpectrumGreenBCR между 13 и 14 экзонами (область кластера главной точки разрыва (M-bcr, экзоны 3 и 4) и распространяется в направлении хромосомы 22 центромеры приблизительно на 300 т.п.н. Зонд BCR окружает ожидаемые точки разрыва M-bcr, и охватывает область кластера малой точки разрыва (m-bcr) для t(9;22)(q34;q11.2). В составе набора должны быть: 1) ДНК-зонд, меченный флуорофором, и блокирующий ДНК в буфере Трис-ЭДТА. 2) Декстрансульфат, формамид, SSC (pH 7,0) . | набор |
| 3 | Набор реагентов для исследований FISH при ОМЛt(15;17) | Назначение: ДНК-зонд PML/RARASFFISHProbeKitt(15;17) предназначен для обнаружения транслокации хромосом 15 и 17 – t(15;17), которая приводят к слиянию генов PML / RARA. Набор двухцветных зондов двойного слияния для определения транслокации генов PML / RARA представляет собой смесь зонда SpectrumGreenRARA и зонда SpectrumOrangePML. Длина зонда LSIRARA должна быть длиной 700 кб и охватывать ген RARA. Мишень LSIPML должна охватывать ген PML и составлять приблизительно 530 т.п.н. В пределах цели исследования PML должен быть разрыв в 15 кбайт в покрытии. Состав пробы: меченный флуорофором ДНК-зонд и блокирующий ДНК в Трис-ЭДТА. В комплекте должен быть буфер для гибридизации: декстрансульфат, формамид, SSC (pH 7,0). | набор |
| 4 | Набор реагентов для исследований FISH при ОМЛt(16;16), inv(16) | Назначение: ДНК-зонд CBFBBreakApartFISHProbeKitt(16;16), inv(16) предназначен для обнаружения транслокации хромосом 16 и 16 – t(16;16), а также inv(16), которая приводят к слиянию генов MIH11 / CBFB. Зонд SpectrumRed должен быть размером 130 кб (chr16: 65525674-65655811) и гибридизоваться с центромерой в области точек разрыва inv (16) и t (16; 16). Зонд SpectrumGreen должен быть размером 204 кб (chr16: 65677619-65881775) и гибридизоваться с теломерами в точке разрыва. Состав пробы: меченный флуорофором ДНК-зонд и блокирующий ДНК в Трис-ЭДТА. В комплекте должен быть буфер для гибридизации. | набор |
| 5 | Набор реагентов для исследований FISH при ОМЛ t(4;11), t(9;11), t(11;19) | Назначение: ДНК-зондLSIMLLDualColor, BreakApartRearrangementProbeKitt(4;11), t(9;11), t(11;19) идр. предназначендлявыявленияперестроеквгенеMLLвинтерфазныхиметафазныхпрепаратахкостногомозгаметодомфлуоресцентнойinsituгибридизаци. 5 ′ (центромерный) SpectrumGreenMLL-зонд должен начинаться между экзонами MLL 6 и 8 и простираться примерно на 350 кб по направлению к центромере хромосомы 11. 3 ′ (теломерный) зонд SpectrumOrangeMLL должен начинаться между экзонами MLL 4 и 6 и простираться примерно на 190 кб по направлению к теломере 11q. Состав пробы: двухцветного зонда LSIMLL. В комплекте должен быть буфер для гибридизации, декстрансульфат, формамид, SSC (pH 7,0). | набор |
| 6 | Набор реагентов для исследований FISH при ОЛЛ | Назначение: ДНК-зонд для выявления амплификации локуса MYC (C-MYC) 8q24.12-q24.13. Размер зонда 120 кб, меченный SpectrumOrange, содержащий ~ 5 кб гена MYC из экзона 1 - экзона 3, охватывающий всю кодирующую область. Состав пробы: смеси проб во флаконе, зонда. В комплекте должен быть буфер для гибридизации, декстрансульфат, формамид, SSC (pH 7,0). | набор |
| 7 | Набор реагентов для исследований FISH при МДС и ОМЛ | Назначение:ДНК-зонд для выявления моносомии 5 / del5q и перестроек в гене EGR-1. Двухцветный набор должен содержать смесь зонда SpectrumOrangeEGR1 (5q31) и зонда SpectrumGreenD5S23, D5S721 (5p15). Длина мишени LSIEGR1 должна быть размером 200 КБ. Мишень LSID5S23, D5S721 должна быть размером 450 кБ. Состав пробы: смеси проб во флаконе, зонд. В комплекте должен быть буфер для гибридизации, декстрансульфат, формамид, SSC (pH 7,0). ДНК-зонд для выявления выявления моносомии 7 / del7q, транслокаций по локусу 7q31. Зонд LSID7S486 SpecrtrumOrang/CEP7 SpecrtrumGreen представляет собой смесь зонда SpecrtrumOrangD7S486 (7q31) и зонда SpecrtrumGreenCEP7(7p11.1-q11.1). Длина мишени – зонда LSID7S486 составляет примерно 308 КБ. Зонд CEP7 имеет альфа-сателлитную последовательность D7Z1-альфа на центромеру хромосомы 7.Состав пробы: смесь проб ,зонд, В комплекте должен быть буфер для гибридизации, декстрансульфат, формамид, SSC (pH 7,0) | набор |
| 8 | Набор реагентов для исследований FISH при ХЛЛ | Назначение: Набор смеси проб 1 должен содержать зонд оранжевого цвета LSIp53 (TP53: ген опухолевого белка p53) и зонд зеленого цвета ATM (мутантный ген атаксии-телеангиэктазии). Зонд p53, расположенный в 17p13.1, должен содержать полный ген p53 и иметь длину 145 т.п.н. Около 500 кБ зонда ATM должен содержать полный ген ATM, который находится в 11q22.3. Набор смеси проб 2 должен состоять из приблизительно 130 кБ зонда оранжевого цвета D13S319 (13q14), приблизительно 550 кБ зонда Aqua цвета LSI13q34 (13q34) и зонда зеленого цвета CEP 12, который должен содержать альфа-последовательность D12Z3 альфа, расположенную в центромере хромосомы 12. Состав пробы 1: смеси проб во флаконе, двухцветный зонд p53/ATM. В комплекте должен быть буфер для гибридизации: декстрансульфат, формамид, SSC (pH 7,0). Состав пробы 2: смеси проб во флаконе, двухцветный зонд LSID13S319/LSI 13q34/CEP 12. В комплекте должен быть буфер для гибридизации, декстрансульфат, формамид, SSC (pH 7,0). | набор |
| 9 | Набор реагентов для исследований FISH при ММ | Назначение: ДНК-зонд для определения локуса 13.1 на коротком плече хромосомы 17 в гене ТР53.Зонд SpectrumOrangeLSITP53 размером 145 кБ должен содержать полный ген p53 и находиться в регионе 17p13.1. Состав пробы: смеси проб во флаконе, зонд. В комплекте должен быть буфер для гибридизации,декстрансульфат, формамид, SSC (pH 7,0). | набор |
|  |  | Обязательства поставщика: |  |
|  |  | Поставщик должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми расходными материалами. Перечень расходных материалов должен быть представлен в предложении. |  |
|  |  | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в предложении. |  |
|  |  | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства (одному из): - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ.; - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |
|  |  | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам.(копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Участника). Действие сертификатов и регистрационных удостоверений должно быть актуальным не менее +90 дней от даты предложения. |  |
|  |  | Регистрация: Предлагаемые модели оборудования и тест наборы должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  |  | Документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке; Инструкция по сервисному обслуживанию на русском и английском языке. |  |
|  |  | Установка и ввод в эксплуатацию: Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию Поставщиком на рабочем месте в Научно Исследовательском Институте Гематологии и Переливания крови МЗ РУз. Поставщик должен обеспечить с поставкой оборудования стартовый набор реагентов для запуска оборудования в эксплуатацию. |  |
|  |  | Инструктаж (на русском языке): |  |
|  |  | Инструктаж должен быть проведён Поставщиком на каждом рабочем месте; |  |
|  |  | Инструктаж должен включать необходимые разъяснения по теоретическим и практическим вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования. |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию и проведения Инструктажа. |  |
|  |  | Необходимо предоставить документ, подтверждающий наличие сервисного инженера в штате компании, либо письмо от обслуживающей данную продукцию компании, подтверждающее сотрудничество с участником тендера. |  |
|  |  | Участник должен предоставить гарантийное письмо подтверждающее, что в течение не менее 5 лет с даты поставки, предлагаемая модель будет иметь сервисную поддержку от производителя по запасным частям, комплектующим и реагентам. |  |
|  |  | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2020 года. |  |

17. Техническое задание на

Прямой  медицинский микроскоп камерой для лабораторных исследований  в комплекте с  программным модулем

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий |
| --- | --- | --- |
|  | Бинокулярный микроскоп для цитогенетических исследований с цифровой камерой и программным обеспечением (количество - 1 шт.) |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель и страна происхождения |  |
|  | Назначение: Комплект оборудования бинокулярного микроскопа для исследований кариотипа стандартным цитогенетическим методомпредназначен для визуализации и документирования в цифровом формате метафазных пластинок в проходящем свете с увеличением до 1000 раз, с целью выявления хромосомных патологий (мутаций). Изображения должны сохраняться в базе данных и быть доступны для дальнейшего анализа специализированной программой входящей в комплект. Качество оптической системы микроскопа – рабочий (профессиональный). |  |
|  | Общие требования: |  |
|  | Класс микроскопа по качеству изображения – рабочий (профессиональный, лабораторный). |  |
|  | Методы исследования: |  |
| 1* | Визуализация объектов в проходящем свете для кариотипирования стандартным методом в светлом поле. |  |
|  | Технические требования к микроскопу: |  |
| 2 | Корпус с массивным устойчивым основанием; |  |
| 3 | Головная часть – бинокуляр. Должна обеспечивать выполнение функционального назначения комплекта оборудования с встроенной фотокамерой или тринокуляр с фотонасадкой для подсоединения монохромной фотокамеры. |  |
| 4 | Револьверное устройство должно вмещать до четырёх планахроматических объективов в том числе: 10х, 20х, ~60х (oil), 100х(oil); |  |
| 5 | Объективы: 10х, 20х, ~60х (oil), 100х(oil) планахроматы (ахроматы плоского поля); |  |
| 6 | Оптика, рассчитанная на длину тубуса «Бесконечность»; |  |
| 7 | Хроматическая разность увеличения объективов и окуляров (ХРУ=0%) указать (цветовые искажения исправлены или выровнены); |  |
| 8 | Качество изображения - дифракционное. Волновая абберация на уровне не более -0,25λ; |  |
| 9 | Угол наклона бинокулярных тубусов ~ 30°; |  |
| 10 | Окуляры 10х. Линейное поле окуляров не менее 23 мм (база); |  |
| 11 | Диоптрийная подстройка окуляров и возможность работать в очках; |  |
| 12 | Предметный стол с покрытием стойким к чистке и реактивам, с коаксильными регулировочными винтами; |  |
| 13 | Система освещения по Келеру (подвижный и центрируемый конденсор, регулируемые апертурная и полевые диафрагмы) с укороченной осветительной системой; |  |
| 14 | Источник света – светодиодная лампа мощностью ~ 6В, 30Вт (допускается иная мощность источника света если технологически она обеспечивает выполнение функционального назначения оборудования); |  |
|  | Электропитание, 220±10% V, 50 Гц, Европейский разъем; |  |
|  | Технические требования к монохромной цифровой камере: |  |
|  | Встроенная или съемная с разрешением не менее 9.0 мегапиксель монохромная камера адаптированная к данной модели микроскопа; |  |
|  | Размер матрицы не менее 2/3”; |  |
|  | Выход USB2.0 и питание через USB кабель от компьютера; |  |
|  | Программное обеспечение совместимое Plug&Play с Windows 10 и выше; |  |
|  | Возможность наблюдения изображения на экране компьютера в реальном времени; |  |
|  | Адаптация камеры к предлагаемому микроскопу с использованием фильтров и подавлением шумов. |  |
|  | Комплектующие (для каждой единицы): |  |
|  | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать микроскоп (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в предложение) для сборки и эксплуатации. Перечень таких дополнительных деталей, узлов, материалов должен быть представлен в предложении. Персональный компьютер соответствующий и совместимый с поставляемым оборудованием, может поставляться как в комплекте, так и в рамках технического содействия; |  |
|  | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Поставщика): |  |
|  | Производство предлагаемого оборудования должно соответствовать стандартам: ISO9001:хххх и ISO14000:хххх или аналогичным не хуже; |  |
|  | Документация: |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке, инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке; |  |
| 15 | Гарантии: |  |
|  | Гарантийный период 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| 16 | Установка и ввод в эксплуатацию:Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на рабочем месте (________________________). Инструктаж (на русском языке) для не менее 2-х специалистов проектного места: Инструктаж должен включать необходимые разъяснения по теоретическим и практическим вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования. |  |
| 17 | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 18 | Оборудование должно быть новым, не ранее 20___ года выпуска. |  |

18.Техническое задание на инкубатор СО2

| № | Характеристики инкубатора СО2 | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инкубатор СО2 |  |
| 2 | HLA-типирование |  |
| 3 | Термостат CO₂, обеспечивающие быструю регенерацию температуры и газа, чистоту по классу ISO 5, антимикробное покрытие ISOCIDE ™ и комплект внутренней двери для снижения риска загрязнения. Термостат на 50 л, ИК-датчик, контроль CO2 и O2, влажный обогреватель, с герметичным комплектом внутренней двери - 2 стеклянные двери с защелками. Быстрое восстановление температуры и газа - наличие Быстрое время восстановления температуры и газа с использованием сложной прошивки и оптимально расположенных прецизионных датчиков для контроля и контроля температуры, уровня CO2 и O2 внутри камеры -наличие Комплект внутренней двери помогает быстро восстановить параметры, снижает риск загрязнения, при этом каждая секция имеет отдельную дверную панель. Перфорированные стеллажи для улучшения однородности - наличие Полки нержавеющая сталь. Демонтируется без инструментов для легкой очистки. Габариты: 500х500х655 мм (ШхГхВ)– внешние размеры, не более 345х375х388 мм(ШхГхВ) – размеры рабочей камеры, не более Вес 70 кг, не более |  |
|  | Обязательства поставщика: |  |
|  | Поставщик должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми расходными материалами. Перечень расходных материалов должен быть представлен в предложении. |  |
|  | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в предложении. |  |
|  | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства (одному из): - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ.; - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |
|  | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам. (копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Участника). Действие сертификатов и регистрационных удостоверений должно быть актуальным не менее +90 дней от даты предложения. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемые модели оборудования и тест наборы должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке; Инструкция по сервисному обслуживанию на русском и английском языке. |  |
|  | Установка и ввод в эксплуатацию: Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию Поставщиком на рабочем месте в Научно Исследовательском Институте Гематологии и Переливания крови МЗ РУз. Поставщик должен обеспечить с поставкой оборудования стартовый набор реагентов для запуска оборудования в эксплуатацию. |  |
|  | Инструктаж (на русском языке): |  |
|  | Инструктаж должен быть проведён Поставщиком на каждом рабочем месте; |  |
|  | Инструктаж должен включать необходимые разъяснения по теоретическим и практическим вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования. |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию и проведения Инструктажа. |  |
|  | Необходимо предоставить документ, подтверждающий наличие сервисного инженера в штате компании, либо письмо от обслуживающей данную продукцию компании, подтверждающее сотрудничество с участником тендера. |  |
|  | Участник должен предоставить гарантийное письмо подтверждающее, что в течение не менее 5 лет с даты поставки, предлагаемая модель будет иметь сервисную поддержку от производителя по запасным частям, комплектующим и реагентам. |  |
|  | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2020 года. |  |

19. Техническое задание на Микроскоп инвертированный

| № | Характеристики инвертированного микроскопа | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Микроскоп инвертированный |  |
| 2 | HLA-типирование |  |
| 3 | Инвертированный микроскоп для наблюдения в отраженном и проходящем свете. ход фокусировки 9,5 мм, точный ход 100 мкм / вращение, градация 100/1 мкм. Варианты светового пути для бинокулярного и левого бокового порта: 0: 100, 50:50, 100: 0. Совместим с прожекторами проходящего света IX3-ILL, IX3-RFA, IX3-RFAL, IX3-RFALFE, осветители отраженного света, Светильники U-LH100, U-LH100L, IX3-D6RES, IX3-D6REA носики, IX3-SVR, BX3-SSU-1-2, IX2-SP, IX2-GS, GXSVR, U-TBI90-1-2 Бинокулярная эргономичная трубка с углом наклона от 35 ° до 85 °, диоптрийная регулировка на одном окуляре, высота точки зрения регулируется от 406 до 471 мм WHN10X-1-8 Широкополосный окуляр с полевым номером 22. IX3-ILL-1-2. осветитель для рамок микроскопов IX83P2ZF, IX83P1ZF, IX73P2F, IX73P1F, IX53P1F. Угол наклона не более 30 °. Фокусировка конденсатора осуществляется с помощью передней ручки. Предусмотрен механизм воспроизведения положения конденсатора по высоте. Ход для фокусировки конденсатора: максимум 88 мм. Откидной держатель фильтра, содержащий 4 гнезда для фильтра диаметром 45 мм. Совместим с конденсаторами IX3-LHLEDC, U-LH100L3, U-LH100-3, IX3-LWUCDA, IX2-LWUCD, IX2-MLWCD, IX-ULWCD и U-UCD8 (требуется адаптер IX-ADUCD) и U-AW, вложения UFSHA. Требуется матовый фильтр 45FR. Включая винты.45FR-1-2 матовый фильтр, диаметр 45 мм, для использования в IX3-ILL TH4-200-1-5 Трансформатор на 100 Вт Галогенная лампа, 220-240 В. U-LH100L-3-7 100 Вт Галогенная лампа с коллекторной линзой и длинным соединительным кабелем. AHS-LAMP 12V / 100W GX-SFR Гибкая правая рукоятка сценического хода 50 мм x 50 мм, коаксиальное управление x и y, 180 ° Набор термопластин T-TPi-IX-R Набор термопластин для микроскопов IX73, IX53, IX71, IX51, CKX41, включая: 2-канальный регулятор температуры с укрепленной стеклянной нагревательной пластиной 0,5 мм и датчик температуры. диапазон температур от 5 ° C выше температуры окружающей среды до 60 ° C. Совместим с IX3-SVR, IX3-SVL, GXSFR, GX-SVR, IX2-SP, IX2-GS, IX2-SFR, IX-SVL2, механической ступенью и встроенной ступенью CKX41, IX3-SSU и BX3-SSU- 1-2 моторизованных столика и микроскопа с отверстием Ø 110 мм. Площадь обогрева 70 х 70 мм. Зона наблюдения 61 х 61 мм. Не совместим с объективами с погружением и коротким рабочим расстоянием. Включает удлинитель для датчика температуры, монтажный крюк, CD-ROM (установочное программное обеспечение TEM), USB-кабель, адаптер переменного тока, шнур питания и руководство. Шнур питания UYCP 1,8 М Пылезащитный чехол для IX81 / 71/51 и MVX10 IX2-MLWCD-1-2 Универсальный конденсатор большой рабочей длины для светлого поля, рельефного контраста, фазового контраста и DIC. С числовой апертурой 0,5 и рабочим расстоянием 45 мм. Оснащен диафрагмой и поляризатором для облегчения контраста. Четырехпозиционная турель содержит рельефные контрастные элементы RC1, RC2 и RC3 PLCN4X-1-7 План объектива Ахромат С с 4-кратным увеличением. С рабочим расстоянием 18,5 мм и числовой апертурой 0,1. Подходит для любой толщины покровного стекла CPLN10RC / 0 25 Контрастность рельефа Цель CPlan Ахромат Цель. WD 9,7 мм, NA 0,25 (RC1). LCACHN20XRC / 0,4 Большое рабочее расстояние C Объектив Ахрома с 20-кратным увеличением. С рабочим расстоянием 2,8 мм, числовой апертурой 0,4 и коррекцией крышки 1 мм. Для наблюдения контраста Рельефа (RC2) LCACHN40XRC / 0,55 Большое рабочее расстояние C Объектив Ахрома с 40-кратным увеличением. С рабочим расстоянием 1,9 мм, числовой апертурой 0,55 и коррекцией крышки 1 мм. Для наблюдения контраста Рельефа (RC3). U-TV1X-2-7 видеоадаптер прямого изображения Tube 1x U-CMAD3-1-7 C-Mount Переходное кольцо IX3-CAS-1-3 Устройство промежуточного увеличения с функцией кодирования для IX83P1ZF, IX73P1F и 2-й (нижней) деки рамок микроскопа IX83P2ZF / IX73P2F. Промежуточные увеличения: 1X, 1,6X и 2X, поле № 22. Требуется кабель U-COCBL100 и блок управления U-CB5S для кодированной функции. Цифровая камера HDMI Цифровая камера высокого разрешения HDMI 1080P (5.0MP, 30 кадров в секунду). |  |
|  | Обязательства поставщика: |  |
|  | Поставщик должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми расходными материалами. Перечень расходных материалов должен быть представлен в предложении. |  |
|  | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в предложении. |  |
|  | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства (одному из): - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ.; - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. |  |
|  | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам.(копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Участника). Действие сертификатов и регистрационных удостоверений должно быть актуальным не менее +90 дней от даты предложения. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемые модели оборудования и тест наборы должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке; Инструкция по сервисному обслуживанию на русском и английском языке. |  |
|  | Установка и ввод в эксплуатацию: Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию Поставщиком на рабочем месте в Научно Исследовательском Институте Гематологии и Переливания крови МЗ РУз. Поставщик должен обеспечить с поставкой оборудования стартовый набор реагентов для запуска оборудования в эксплуатацию. |  |
|  | Инструктаж (на русском языке): |  |
|  | Инструктаж должен быть проведён Поставщиком на каждом рабочем месте; |  |
|  | Инструктаж должен включать необходимые разъяснения по теоретическим и практическим вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования. |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию и проведения Инструктажа. |  |
|  | Необходимо предоставить документ, подтверждающий наличие сервисного инженера в штате компании, либо письмо от обслуживающей данную продукцию компании, подтверждающее сотрудничество с участником тендера. |  |
|  | Участник должен предоставить гарантийное письмо подтверждающее, что в течение не менее 5 лет с даты поставки, предлагаемая модель будет иметь сервисную поддержку от производителя по запасным частям, комплектующим и реагентам. |  |
|  | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2020 года. |  |

20. Техническое задание на Ламинарный шкаф для работы с цитостатиками

| № | Описание | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ламинарный шкаф для работы с цитостатиками |  |
| 2 | Назначение: применяется для работы с потенциально опасными токсическими веществами и для изготовления асептических препаратов для внутривенного употребления. |  |
| 3 | Описание:Представленные боксы биологической безопасности для работы с цитостатиками выполнены по типу А2, то есть имеют рециркуляцию воздуха в рабочей камере на 70%. Защита персонала от воздействия противоопухолевых (цитостатических и цитотоксических) препаратов, с которыми осуществляется работа; процент рециркуляции воздуха, % — 70 (тип A2); система очистки поступающего и удаляемого воздуха: один приточный НЕРА-фильтр Н14, расположенный над рабочей камерой; четыре предварительные цилиндрических НЕРА-фильтра Н14, установленные параллельно и расположенные под столешницей рабочей камеры; один выпускной НЕРА-фильтр Н14, расположенный в верхней вентиляционной камере; система вентиляции состоит из трех вентиляторов в верхнем фильтровентиляционном модуле и трех вентиляторов в нижнем фильтровентиляционном модуле5 |  |
| 4 | Особенности: Система электроавтоматики — микропроцессорная; пульт управления боксом — сенсорный; предохранители на линию электрического питания основных функций бокса (вентилятор, освещение, УФ-облучение); предохранители на розетки, установленные в рабочей камере; транспортировочные колеса для перемещения бокса; средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере, м/c — 0,35 ±0,01; средняя скорость воздушного потока, входящего через рабочий проем, м/с, не менее — 0,47 ±0,03; класс установленных HEPA-фильтров согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1 — Н14; габаритные размеры бокса (Ш × Г × В), мм — 1200 × 770 × 2095; габаритные размеры бокса с установленным зонтом (Ш × Г × В), мм — 1200 × 770 × 2175; размеры рабочей камеры бокса (Ш × Г × В), мм — 1105 × 610 × 660; масса бокса, кг, не более — 270; мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенные розетки), Вт, не более — 810/140* (*мощность с установленными в бокс новыми (незасоренными) НЕРА-фильтрами). |  |
| 5 | Условия хранения: для сохранения качество исследований следует хранить бокса согласно инструкциям в руководстве пользователя. Помещение, где находится аппарат должно иметь систему проточной вентиляции и кондиционирования. |  |
| 6 | Срок эксплуатации: бокса должен составлять не менее 70% от срока эксплуатации, предусмотренного производителем. |  |
| 7 | Стандарты: соответствие стандартам качества и управления ISO. |  |

21.Техническое задание на инкубатор миксер для хранения тромбоцитов

| Название Инкубатор - миксер для хранения тромбоцитов | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий |
| --- | --- |

| № | Параметры требований к товару |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1 | Наименование оборудования Инкубатор миксер для хранения тромбоцитов |  |
| 1.2 | Назначение : Предназначены для обеспечения оптимальных условий хранения контейнеров с тромбоцитами, поддерживают и контролируют температуру внутри камеры, в которой установлены тромбомиксеры для помешивания тромбоцитов |  |
| 1.3 | Единица измерения – шт. |  |
| 1.4 | Инструктаж лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара |  |
| 2. | Технические, функциональные характеристики, потребительские свойства |  |
|  | 2.1. Общие требования |  |
| 2.1.1 | Термоизоляция – 5 см слой вспененного полиуретана, дверь с тройным стеклопакетом в Al раме , внутренняя отделка - нержавеющая сталь 18/19 AISI 304. |  |
| 2.1.2 | Датчик Контроля температуры 22+1°С Регистратор температуры с цифровым принтером и картой памяти SD Сигнализации и тревоги: открытой дверки, отклонения температуры, неисправности системы охлаждения Вместимость – тромбомиксера от 24 до 48 доз тромбоцитов |  |
| 2.1.3 | Габаритные размеры Не более 605х610х865мм Размеры камеры Не менее 525х390х480 мм Размеры тромбомиксера не менее 381 х 448 х 388см Вес не более 66 кг |  |
| 2.1.4 | Материал корпуса Сталь с эпоксидным покрытием, дверца прозрачная, с тройным стеклопакетом в алюминиевой раме |  |
| 2.1.5 | Порт интерфейсаRS-485 |  |
| 2.1.6 | Автоматический сигнализатор изменения температуры с памятью на тревоги Не менее чем на 12 последних тревог |  |
| 2.1.7 | Сигнализация отклонения температуры, открытой дверки, неисправного конденсора и испарителя, неисправности датчиков |  |
| 2.1.8 | Материал внутренней отделки Нержавеющая сталь 18/19 AISI 304 |  |
| 2.1.9 | Контроль температуры термостатирование при 22°С при непрерывном помешивании |  |
| 2.1.10 | Точность поддержания температуры в диапазоне + 1°С |  |
| 2.1.11 | Электронного типа, энергонезависимый, с разрешением не более 0,1°С памятью не менее 5 лет, хранение данных на карте памяти SD-типа, с цифровым принтером |  |
| 2.1.11 | Охлаждающая система Со встроенным холодильным компрессором, автоматическим управлением и принудительной вентиляцией |  |
| 2.1.12 | Электропитание230 В, 50Гц, 0.3кВА |  |
| 3 | Требования к условиям транспортировки |  |
| 3.1 | Упаковка: Упаковка товара пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантирует абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки. |  |
| 3.2 | Условия транспортировки: Товар транспортируется с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и Инструкцией по применению. При нарушении данных условий Заказчик (Получатель) имеют право требовать замены товара, поставленного с нарушениями. |  |
| 3.3 | Маркировка: Маркировка отчётливая и содержит номер контракта, номер ящика, вес, наименование получателя. |  |
| 3.4 | Дополнительные требования: товар поставляется с: - техническим паспортом или иным документом на русском языке, содержащий все существенные технические характеристики медицинского оборудования; - инструкцией пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке; - сервисной (при наличии), ремонтно-технической (при наличии) и прочей необходимой документацией на русском языке, либо точный и достоверный перевод на русский язык - Регистрационным удостоверением в соответствующем государственном органе страны |  |

22.Техническое задание на вирусинактиватордля тромбоцитов и плазмы с расходными материалами.

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие данные о продукции |  |
|  | Полное наименование Аппарат для вирусинактивации тромбоцитов и плазмы с расходными материалами (Количество – 1 комплект). |  |
|  | Производитель и страна Происхождения: |  |
|  | Не ранее 2019 года |  |
| 2. | Общие минимальные характеристики |  |
|  | Назначение: ультрафиолетовый облучатель Данная система должна быть предназначена для снижения уровней патогенов (вирусов, бактерии, паразитов) и инактивации остаточных лейкоцитов в донорской крови с применением метода ультрафиолетового облучения с добавлением не вредных для реципиентов и операторов вещества, для необратимой инактивации возбудителей заболеваний путем повреждения нуклеиновых кислот этих патогенов. обработанные препараты могут быть перелиты всем пациентам без каких-либо противопоказаний для пациентов с реакцией гиперчувствительности в анамнезе, на амотосален или другие производные псораленов, а также для новорожденных, получавших фототерапию; процедура облучения компонента донорской крови не должна занимать более 10 минут; по завершении процедуры облучения светом позволяет немедленно выдать обработанные продукты (тромбоциты и плазму); не требует никакого шага фильтрации остаточных фотопродуктов; потеря в концентрации тромбоцитами должна быть минимальной (<5%); эффективна против безоболочных вирусов, таких как HAV, HEV, ParvovirusB19; возможность отслеживания, управления данными о каждой процедуре и действии, а также распечатывания отчетов с помощью специального программного обеспечения. Система для инактивации патогенов в компонентах донорской крови не должна иметь противопоказания к ее применению. Процедура обработки должна включать смешивание компонента крови с раствором не вредного вещества в пакете для облучения, размещение пакета со смесью в камере светового облучения и облучение его рассчитанной дозой световой энергии. Данная система может быть использована вместо гамма-облучения гемокомпонентов, в целях предотвращения посттрансфузионной реакции «трансплантат против хозяина» (TA-GVHD); а также данную систему в сочетании с лейкоредукцией можно использовать в целях предотвращения инфицирование ЦМВ, возможное во время переливания крови, вместо анализа на наличие вируса цитомегаловируса (ЦМВ). Комплектация: Комплектация системы должна включать, как минимум: • камера светового облучения (источник УФ облучения); • одноразовые наборы (состав которого зависит oт требуемого гемпокомпонента); • программное обеспечение для управления данной системы через персональный компьютер; • специальное устройство, используемое для выполнения светового калибровочного теста дозы излучаямых УФ-лучей камерой светового облучения; • сканнер штрих-кодов, для быстрого ввода данных; • принтер для распечатки этикеток с отображением результата облучения; • весы, с возможностью подключения к программному обеспечению системы для точного определения веса облучаемого гемокомпонента; |  |
| 3 | Технические характеристики: |  |
|  | Габаритные размеры и вес камеры светового облучения Высота: не более 38 см Ширина: не более 61 см Глубина: не более 65 см Вес не более 60 кг, без подключенных дополнительных устройств Зазор для потока воздуха и проводки не менее 30,5 см справа и слева от камеры световогооблучения. Требуемая площадь поверхности стола Можно установить на поверхность столика шириной 61 см. Опорная поверхность камеры светового облучения может умещатся на поверхности столика. Передние панели могут выступать за пределы поверхности столика Входное напряжение электропитания от 100 до 240 В среднеквадратичное значение переменного тока, от 50 до 60 Гц. |  |
|  | Использование одного прибора для инактивации патогенов в плазме и в концентрате тромбоцитов |  |
|  | Принцип инактивации Фотохимический |  |
|  | Связывающий агент Фотосенсибилизатор природного происхождения или близкий к естественному метаболиту |  |
|  | Активация связывающего агента Облучение ультрафиолетовым спектром света |  |
|  | Отсутствие необходимости удаления остаточных количеств агента |  |
|  | Время от момента начала инактивации до готовности продукта не более 10 мин. |  |
|  | Замена гамма-облучения концентрата тромбоцитов при инактивации патогенов |  |
| 4. | Требования касаемо программного обеспечения и ИТ: |  |
|  | Полный непрерывный компьютерный контроль процедуры с измерением дозы облучения, температуры и контроль продолжительности облучения. |  |
|  | Автоматический ввод информации через систему штрих-кодирования, совместимость с персональным компьютером, считывателем штрих-кода и принтерами. Русифицированное меню. |  |
| 5. | Система оповещения |  |
|  | Журнал тревог |  |
|  | Неправильные настройки |  |
|  | Сбой сетевого питания |  |
| 6. | Прочие условия: |  |
|  | Установка, монтаж и ввод в эксплуатацию |  |
|  | Требование к эксплутационной документации |  |
|  | Обучение до 6 специалистов на рабочем месте Предоставление эксплутационной документации на русском языке, необходимой для поддержания оборудования в исправном работоспособном состоянии Продолжительность обучения и количество людей, проходящих обучение на оборудование должно составлять не менее 8 часов/день в течение 2 дней |  |
|  | Гарантийное обслуживание, не менее 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию |  |

23.Техническое задание на аппарат  для  стерильной сварки (соединения) трубок.

| № | Описание | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование |  |
| 2 | Аппарат для стерильной сварки (соединения) трубок. |  |
| 3 | Назначение:Аппарат представляет собой систему автоматического стерильного соединения двух секций полихлорвиниловых трубок. |  |
| 4 | Описание:Компактный портативный прибор. Основные части: крышка, жидкокристаллический дисплей с подсветкой, зажимы, коробка для пластин. Система автоматически соединяет два отрезка трубки, используя для этого три элементарные операции. Система может использоваться, как для соединения двух пустых трубок, так и трубок, наполненных кровью или лекарственным раствором. На экран жидкокристаллического дисплея выводятся: информация о рабочем состоянии, подсказки операторам и сообщения об ошибках. Замена пластин осуществляется автоматически. Использованные пластины автоматически удаляются в коробку для пластин без вмешательства оператора. |  |
| 5 | Особенности: Коробка для отработанных пластин встроен в корпус прибора, вместимость - 300 пластин. Пластины упакованы в кассеты (по 70 шт.), что позволяет легко выполнить замену. Пластины предназначены для одноразового использования и являются расходным материалом для аппарата для запаивания магистралей пластикатных контейнеров с кровью. Аппарат стерильно запаивает различные ПВХ трубки-магистралей с внешним диаметром 3,9 мм - 4,5 мм. Условия эксплуатации: температура от -10°С до 40°С; Относительная влажность от 10% до 80%, без конденсации; Внешние размеры: ширина не менее 224 х высота не менее 177 х глубина не более 342 мм. Вес: не более 6,5 кг. Нагревание не менее +300 градусов С. Максимальный диаметр используемой для стерильного соединения трубки-магистрали из ПВХ не более 4,5 мм |  |
| 6 | Условия хранения: для сохранения качество исследований следует хранить бокса согласно инструкциям в руководстве пользователя. Помещение, где находится аппарат должно иметь систему проточной вентиляции и кондиционирования. |  |
| 7 | Срок эксплуатации: бокса должен составлять не менее 70% от срока эксплуатации, предусмотренного производителем. |  |
| 8 | Стандарты: соответствие стандартам качества и управления ISO. |  |

24. Техническое задание на центрифугу лабораторную медицинскую в комплекте с ротором

| Название: Центрифуга лабораторная медицинская в комплекте с ротором | Соответствие тех.заданию с указанием конкретного требуемого значения, страницы в подтверждающем документе, а также обоснованных комментарий в случае выявления несоответствий |
| --- | --- |

| № | Параметры требований к товару |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1 | Наименование оборудования Центрифуга лабораторная медицинская в комплекте с ротором |  |
| 1.2 | Назначение Центрифуга стационарная, рефрижераторная, периодического действия, с цифровой системой управления. Предназначена для разделения на фракции неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 под воздействием центробежных сил. |  |
| 1.3 | Единица измерения – шт. В комплекте имеется ротор 1 шт. |  |
| 1.4 | Инструктаж лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара |  |
| 2. | Технические, функциональные характеристики, потребительские свойства |  |
|  | Наименование характеристики |  |
|  | 2.1. Общие требования |  |
| 2.1.1 | Выполняемые процедуры: Предназначена для разделения на фракции компонентов крови плотностью до 2 г/см3 под воздействием центробежных сил. Максимальная величина фактора разделения – 7300. Максимальный объем центрифуга - 6000 мл. |  |
| 2.1.2 | Максимальная величина фактора разделения – 7300. |  |
| 2.1.3 | Максимальный объем центрифуга - 6000 мл |  |
| 2.1.4 | Центрифуга имеет память 16 программ работы с установкой типа ротора, частоты вращения, времени работы, времени разгона, времени торможения, температурного режима в рабочей камере и обеспечивает цифровую индикацию режимов работы |  |
| 2.1.5 | Частота вращения – программируемая. Обеспечивает частоту вращения от 500 об/мин до 6000 об/мин с дискретностью 100 об/мин. Диапазон регулирования времени работы в режиме автоматического отключения привода – до 99 мин с дискретностью 1 мин. |  |
| 2.1.6 | Время разгона до установленной скорости вращения – программируемое, от 8 до 99 мин с дискретностью 1 мин. Время достижения установившегося рабочего режима работы и время торможения (при отключенном режиме замедленного разгона и торможения) – не более 8 мин. Время торможения – программируемое. Диапазон регулирования времени торможения – до 99 мин с дискретностью 1 мин. |  |
| 2.1.7 | Температурный режим в рабочей камере – программируемый. Диапазон регулирования температуры от минус 5°С до плюс 30°С. Точность поддержания температуры ±1°С. |  |
| 2.1.8 | Система безопасности, обеспечивающая: -блокирование включения вращения ротора при открытой крышке; -блокирование открытия крышки до полной остановки ротора; -автоматическое отключение вращения ротора при превышении максимально допустимой для него скорости; -автоматическое блокирование работы центрифуги при отклонении от заданного температурного режима работы более 5°С; -автоматическое отключение центрифуги при превышении дисбаланса ротора. |  |
| 2.1.9 | Ротор имеет 6 гнезд с креплениями для контейнеров |  |
| 2.1.10 | Питание от однофазной сети переменного тока напряжение, В 220 частота, 50Гц , потребляемая мощность, не более 2,5 кВ•А |  |
| 2.1.11 | Масса Не более 180 кг |  |
| 2.1.12 | Габаритные размеры – длина Не более760 см – ширина Не более 700 см – высота Не более 1100 см |  |
| 3 | Требования к условиям транспортировки |  |
| 3.1 | Упаковка: Упаковка товара пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантирует абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки. |  |
| 3.2 | Условия транспортировки: Товар транспортируется с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и Инструкцией по применению. При нарушении данных условий Заказчик (Получатель) имеют право требовать замены товара, поставленного с нарушениями. |  |
| 3.3 | Маркировка: Маркировка отчётливая и содержит номер контракта, номер ящика, вес, наименование получателя. |  |
| 3.4 | Дополнительные требования: товар поставляется с: - техническим паспортом или иным документом на русском языке, содержащий все существенные технические характеристики медицинского оборудования; - инструкцией пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке; - сервисной (при наличии), ремонтно-технической (при наличии) и прочей необходимой документацией на русском языке, либо точный и достоверный перевод на русский язык - Регистрационным удостоверением в соответствующем государственном органе страны |  |