Техническое задание 

на аппарат Масс спектрометр для идентификации микроорганизмов

	№
	Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию
	Параметры, предлагаемые Поставщиком*

(указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования)

	1.
	Анализатор микробиологический на базе масс-спектрометра
	

	
	Назначение: Идентификация микроорганизмов в клинических образцах на платформе MALDI TOF.
	

	
	1. Общие требования:
	

	1.1
	Производитель:
	

	1.2
	Модель:
	

	1.3
	Год выпуска Не ранее 2021года
	

	1.4
	Страна происхождения:
	

	
	2. Рабочая станция
	

	2.1.
	Рабочая станция на базе ПК, встроенная в корпус основного модуля прибора.
	

	2.2
	Встроенный дисплей с возможность отображения на дисплее цифровых показателей и графики;
	

	
	3. Виды анализируемых образцов:
	

	3.1
	Колонии микроорганизмов
	

	3.2
	Моча
	

	3.3
	Содержимое флаконов для гемкультуры (анализ стерильности крови и СПМЖ)
	

	
	4. Технические характеристики и комплектация:
	

	4.1
	Времяпролетный масс-спектрометр с матричной лазерной десорбцией/ионизацией, управляемый ЭВМ 
	

	4.2
	Возможность соединения нескольких станций подготовки образцов работать, возможность работы с прибором одновременно нескольким операторам
	

	4.3
	База данных: не менее 1000 клинически значимых видов и не менее 15 000 штаммов
	

	4.4
	Эффективность: не менее 190 образцов за одну загрузку
	

	4.5
	Готовые к использованию одноразовые слайды 
	

	4.6
	Разрешение: воспроизводимость в диапазоне > 10 кДа. 
	

	4.7
	Возможность сканирования до 500 кДа.
	

	4.8
	Уровень шума:  < 70 дБА.
	

	4.9
	Спецификации лазера: Длина волны: 337,1 нм
	

	
	5. Электропитание: 
	

	5.1
	Напряжения и частота тока

220 В ± 10 %, 50 Гц
	

	5.2
	Источник бесперебойного питания двойного преобразования мощностью не менее 2000ВА
	

	
	6. Расходные материалы (для каждой единицы)
	

	6.1
	«Набор реактивов для профилирования микроорганизмов с помощью системы проба» (на 1000 определений)

Набор на анализ 1000 микроорганизмов методом белковой экстракции. Годовая потребность 5000 исследований
	

	7.1
	7.Требование по регистрации: Предлагаемые товары должны быть зарегистрированы  в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта.
	

	7.2
	Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001, ISO 13485;

Поставляемое оборудование должно соответствовать: IEC 61010-1, требованиям ЕС, по директиве 98/79/СЕЕ Европейского Парламента и Совета
	

	
	8. Документация: 
	

	8.1
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	

	
	9. Сборка и инсталляция:
	

	9.1
	Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте.
	

	
	10. Гарантийный срок и условия поставки:  
	

	10.1
	12 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию.
	

	
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 г. выпуска
	

	10.2
	Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя:

Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека;

Сервисный инженер – 1 человек.
	

	№
	Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию
Техническое задание на аппарат  для  варки питательных сред
	Параметры, предлагаемые Поставщиком*

(указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования)

	1
	1. Общие требования:
	

	
	Производитель:
	

	
	Модель:
	

	
	Год выпуска  Не ранее 2021года
	

	
	Страна происхождения:
	

	3
	Назначение: Аппарат для стерильной подготовки всех видов питательных сред, агара или бульона
	

	4
	Параметры: –не менее 50 программ
	

	5
	Объем: не менее 10л
	

	6
	Возможность подключения перистальтического

насоса 
	

	7
	Температура стерилизации: 95–125 °С
	

	8
	Наличие фильтра 
	

	9
	Температура розлива 25–80 °С
	

	10
	Функция автозапуска 
	

	11
	Принтер встроенный или внешний 
	

	12
	Защитная крышка с функцией автоматической блокировки от 80 °С
	

	13
	Электропитание: Напряжения и частота тока: 220 В ± 10 %, 50 Гц
	

	14
	Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001, ISO 13485;
	

	15
	Сборка и инсталляция: Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте.
	

	16
	Гарантийный срок и условия поставки: 12 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию.
	

	17
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 г. выпуска
	

	18
	Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя: Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека; Сервисный инженер – 1 человек.
	

	№
	Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию
Техническое задание на аппарат для  автоматического розлива питательных сред 


	Параметры, предлагаемые Поставщиком*

(указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования)

	1
	1. Общие требования:
	

	
	Производитель:
	

	
	Модель:
	

	
	Год выпуска  Не ранее 2021года
	

	
	Страна происхождения:
	

	3
	Назначение: аппарат предназначен для  розлива готовых питательных сред при помощи дозирующего насоса в чашки Петри
	

	4
	Диаметр чашек:  90 или 55 мм
	

	5
	Емкость загрузки карусели: не менее 560 чашек
	

	6
	Производительность: не менее 650 чашек/час
	

	7
	Возможность розлива в двухсекционные чашки
	

	8
	Возможность добавлять кровь 
	

	9
	Возможность печати на боковой поверхности чашки
	

	10
	Объем розлива:  От 1 до 50 мл
	

	11
	Электропитание: Напряжения и частота тока: 220 В ± 10 %, 50 Гц
	

	12
	Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001, ISO 13485;
	

	13
	Сборка и инсталляция: Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте.
	

	14
	Гарантийный срок и условия поставки: 12 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию.
	


	15
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 г. выпуска
	

	16
	Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя: Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека; Сервисный инженер – 1 человек.
	

	№
	Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию
Техническое задание для системы для распределения питательных сред во флаконы, чашки, бутыли
	Параметры, предлагаемые Поставщиком*

(указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования)

	1
	1. Общие требования:
	

	
	Производитель:
	

	
	Модель:
	

	
	Год выпуска  Не ранее 2021года
	

	
	Страна происхождения:
	

	3
	Назначение: автоматическая система предназначена для распределения по пробиркам, бутылкам или чашкам Петри питательных сред в микробиологической лаборатории 
	

	4
	Светодиодные индикаторы состояния системы
	

	5
	Точность распределения: 0,1 мл на 9 мл; 0,2 мл на 18 мл; <2% 
	

	6
	Калибровка
	

	7
	Комплекты трубок с  внутренним  диаметр от 1,6 до 6,4 мм
	

	8
	Диапазон объема дозы: мин .: 1 мл; Макс> 20 л
	

	9
	Возможности подключения: двунаправленная (LIMS)
	

	10
	Регулируемая скорость 
	

	11
	Внутренний диаметр трубки (мм): 1,6 - 3,2 - 4,8 - 6,4
	

	12
	Память:  до 50 программ
	

	13
	Электропитание: Напряжения и частота тока: 220 В ± 10 %, 50 Гц
	

	14
	Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 7218, ISO 6887-1 & ISO 15189
	

	15
	Сборка и инсталляция: Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте.
	

	16
	Гарантийный срок и условия поставки: 12 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию.
	

	17
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 г. выпуска
	

	18
	Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя: Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека; Сервисный инженер – 1 человек.
	

	
	Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию
Техническое задание для автоматического микробиологического анализатора
	Параметры, предлагаемые Поставщиком*

(указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования)

	1
	1. Общие требования:
	

	
	Производитель:
	

	
	Модель:
	

	
	Год выпуска  Не ранее 2021года
	

	
	Страна происхождения:
	

	1.
	Общее описание:
	

	1.1.
	Назначение:  полностью автоматическая система, обеспечивающая идентификацию микроорганизмов и определение их чувствительности к антимикробным препаратам
	

	1.2
	Оснащен системой ПК, совместимой с ЛИС 
	

	1.3.
	Отдельные панели для определения чувствительности и идентификации
	

	1.4
	Количество одновременно выполняемых исследований: не менее 60
	

	1.5
	Производительность: не менее 120 тестов в день 
	

	1.6
	Идентификация: Грамотрицательные палочки, грамположительные кокки, дрожжи, нейссерии , гемофилы, анаэробы, коринебактерии и др. 
	

	1.7
	Методы измерений: 
	

	1.8
	Идентификация  осуществляется на основе биохимических тестов
	

	1.9
	Определение чувствительности осуществляется методом, аналогичным

методу двойных разведений в жидкой/полужидкой среде
	

	1.10
	Результаты идентификации микроорганизмов должны быть получены в среднем в течение не более 8  часов
	

	1.11
	Результаты по определению чувствительности к антибиотикам должны быть получены в среднем в течение не более 15  часов
	

	1.12
	Звуковое и визуальное оповещение о наличии положительного образца с указанием на дисплее месторасположения положительного образца:
	

	1.13
	Количество определяемых микроорганизмов должно быть:
	

	1.14
	Не менее 120 Грам-позитивных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий:
	

	1.15
	Не менее 150 Грам-негативных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий:
	

	1.16
	Чувствительность более 100 антимикробных препаратов
	

	1.17
	Сохранение результатов анализа в памяти аппарата не менее чем за 30 дней
	

	2
	Электропитание:
	

	2.1
	220 В ± 10 %, 50/60 Гц:
	

	2.2
	Сетевой кабель, разъём евростандарт:
	

	2.3
	Источник бесперебойного питания с поддержанием работы не менее 15-20 минут:
	

	3
	Комплектующие, запасные части, расходные материалы:
	

	3.1
	Нефелометр для измерения мутности суспензий микроорганизмов в диапазоне не менее 0,1 - 4,5 по стандарту МакФарланда с калибровочным набором: 
	

	3.2
	Реагенты и расходные материалы для идентификации и определения антибиотикочувствительности не менее 1000 штамов Грам-негативных бактерий:
	

	3.3
	Реагенты и расходные материалы для идентификации и определения антибиотикочувствительности не менее 500 штамов Грам-позитивных бактерий:
	

	3.4
	Реагенты и расходные материалы для идентификации и определения антибиотикочувствительности не менне 100 штамов стрептококков
	

	3.5
	Поставщик должен обеспечить поставку соответствующего количества контрольных сывороток (кровь, плазма), промывочных растворов (при необходимости) и калибровочных наборов, а также иных расходных материалов, стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение. Участник торгов должен включить в конкурсное предложение перечень данных расходных материалов с указанием наименования, количества и стоимости за единицу.
	

	3.6
	К моменту поставки на таможенную территорию Республики Узбекистан срок годности расходных материалов (с ограниченным сроком годности) должен быть не менее 80 % от установленного.
	

	3.7
	Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. 
	

	3.8
	Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в конкурсном предложении.
	

	4
	Стандарты качества и безопасности:
	

	4.1.
	ISO 9001:
	

	4.2
	ISO 13485:
	

	4.3
	CE:
	

	4.4
	Копии сертификатов качества и безопасности должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов.
	

	5
	Требование по регистрации: Предлагаемые товары должны быть зарегистрированы  в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта.
	

	6
	Документация:
	

	6.1
	Инструкция по эксплуатации на русском языке.
	

	6.2
	Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке.
	

	6.3
	Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении.
	

	7
	Гарантийные условия:
	

	7.1
	Гарантийный срок и условия поставки: 12 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию.
	

	7.2
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 г. выпуска
	

	7.3
	Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя: Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека; Сервисный инженер – 1 человек.
	

	№
	Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию
Техническое задание для бактериологического анализатора 


	Параметры, предлагаемые Поставщиком*

(указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования)

	
	1. Общие требования:
	

	
	Производитель:
	

	
	Модель:
	

	
	Год выпуска  Не ранее 2021года
	

	
	Страна происхождения:
	

	1.1
	1. Назначение: Бактериологический анализатор- предназначен для быстрого обнаружения бактериемии и фунгемии в гемокультурах и других стерильных жидкостях организма, а также для обнаружения микобактерий
	

	1.2
	Претендент должен предоставить, как неотъемлемую часть предложения каталоги, паспорта на оборудование и другую техническую документацию для подтверждения соответствия заявленных характеристик.
	

	1.3
	Чувствительность исследования: от 4-х клеток патогена во флаконе
	

	1.4
	Образцы: цельная кровь, ликвор, мокрота, суставная жидкость, плевральная жидкость и др.
	

	1.5
	Объем образца: 10 мл
	

	1.6
	Объем педиатрического образца: от 0,5 до 4 мл
	

	1.7
	Максимальная загрузка : не менее 120 флаконов
	

	1.8
	Время исследования (цикла) (максимальное время нахождения флаконов в анализаторе): не более 5 суток
	

	1.9
	Среднее время выявления роста микроорганизма: 8-10 часов
	

	1.10
	Возможность свободной дозагрузки прибора во время работы
	

	1.11
	Метод исследования: колориметрический 
	

	1.12.
	Возможность отсроченной загрузки флаконов: до 24 часов после отбора
	

	1.13
	Производительность: до 7000 анализов в год.
	

	1.14.
	Возможность подключения к ЛИС.
	

	1.15
	Cенсорный экран
	

	
	2. Электропитание:
	

	2.1
	 220 В ± 10 %, 50 Гц
	

	2.2
	Сетевой кабель с евроразъёмом
	

	3
	3.Требования к сертификации и регистрации : 
	

	3.1.
	Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества: ISO 9001; ISO 13485
	

	3.2.
	Регистрация:  Предлагаемые товары должны быть зарегистрированы  в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта.
	

	4
	4 Документация:
	

	4.1
	Инструкция по эксплуатации на русском языке;
	

	4.2.
	Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке;
	

	5
	5.Сборка и инсталляция (для каждой единицы):
	

	5.1
	Аппарат должен быть собран и проинсталлирован  специалистом поставщика на рабочем месте 
	

	5.2
	Наличие сервисного обслуживания в Республике Узбекистан
	

	6
	Инсталляция и инструктаж:
	

	6.1
	Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя:

Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека;

Сервисный инженер – 1 человек.
	

	7
	Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.  
	

	8
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2021года выпуска
	

	№
	Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию
Техническое задание для системы мониторинга воздуха окружающей среды 

	Параметры, предлагаемые Поставщиком*

(указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования)

	
	1. Общие требования:
	

	
	Производитель:
	

	
	Модель:
	

	
	Год выпуска  Не ранее 2021года
	

	
	Страна происхождения:
	

	1.1
	Назначение: аппарат должен обеспечивать  полный практичный и надежный контроль за аэробиоконтаминацией 
	

	
	Должен состоять из 
	

	1.2
	Пробоотборник воздуха
	

	1.3
	Модуль удаленного контроля со встроенным программным обеспечением и сканером двумерных штрих-кодов
	

	1.4
	Размер частиц 3 - 10µm
	

	1.5
	Возможность автоклавирования 
	

	1.6
	Уровень шума < 50 dB.
	

	1.7
	Жидко кристаллический дисплей
	

	1.8
	Cкорость потока не менее 100 литров в минуту
	

	
	2. Электропитание:
	

	2.1
	Возможность работы  автономно благодаря аккумулятору или при  подключении к зарядному устройству/адаптеру.
	

	3
	3.Требования к сертификации и регистрации : 
	

	3.1.
	Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества: ISO 9001; ISO 13485 ISO 14698 Соответствовать  требованиям 21 CFR, части 11
	

	4
	4 Документация:
	

	4.1
	Инструкция по эксплуатации на русском языке;
	

	4.2.
	Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке;
	


	5
	5.Сборка и инсталляция (для каждой единицы):
	

	5.1
	Аппарат должен быть собран и проинсталлирован  специалистом поставщика на рабочем месте 
	

	5.2
	Наличие сервисного обслуживания в Республике Узбекистан
	

	6
	Инсталляция и инструктаж:
	

	6.1
	Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя:

Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека;

Сервисный инженер – 1 человек.
	

	7
	Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.  
	

	8
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2021года выпуска
	

	№
	Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию
Техническое задание для автоматического прибора окрашивания по Граму клинических образцов и культур микроорганизмов, зафиксированных на предметных стёклах
	Параметры, предлагаемые Поставщиком*

(указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования)

	
	1. Общие требования:
	

	
	Производитель:
	

	
	Модель:
	

	
	Год выпуска  Не ранее 2021года
	

	
	Страна происхождения:
	

	1.1
	1. Назначение: Прибор для автоматического окрашивания по Граму клинических образцов и культур микроорганизмов, зафиксированных на предметных стеклах
	

	1.2
	Производительность: от 12 до  120 слайдов /час
	

	1.3
	Загрузка: Карусель на 12 стекол
	

	1.4
	Автоматическая очистка
	

	1.5
	Время окрашивания: до 30 стёкол за не более чем 6 минут
	

	1.6
	Одинаковое окрашивание всех стекол
	

	1.7
	Функции: первичное окрашивание, фиксация, обесцвечивание и контрастирующее окрашивание
	

	
	2. Электропитание:
	

	2.1
	 220 В ± 10 %, 50 Гц
	

	2.2
	Сетевой кабель с евроразъёмом
	

	3
	3.Требования к сертификации и регистрации : 
	

	3.1.
	Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества: ISO 9001; ISO 13485
	

	4
	4 Документация:
	

	4.1
	Инструкция по эксплуатации на русском языке;
	

	4.2.
	Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке;
	

	5
	5.Сборка и инсталляция (для каждой единицы):
	

	5.1
	Аппарат должен быть собран и проинсталлирован  специалистом поставщика на рабочем месте 
	

	5.2
	Наличие сервисного обслуживания в Республике Узбекистан
	

	6
	Инсталляция и инструктаж:
	

	6.1
	Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя:

Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека;

Сервисный инженер – 1 человек.
	

	7
	Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.  
	

	8
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2021года выпуска
	

	№


	Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию
Техническое задание для Бокса биологической безопасности второго класса  

	Параметры, предлагаемые Поставщиком*

(указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования)

	
	1. Общие требования:
	

	
	Производитель:
	

	
	Модель:
	

	
	Год выпуска  Не ранее 2021года
	

	
	Страна происхождения:
	

	
	Назначение: Бокс биологической безопасности второго класса произведенный в соответствии с требованиями европейского стандарта EN 12469:2000, обеспечивают защиту продукта, оператора и окружающей среды
	

	1. 
	Бокс биологической безопасности (ламинарный шкаф), 2-й класс защиты (согласно классификации ВОЗ)
	

	2. 
	Соответствие требованиям класса чистоты воздуха рабочей камеры по ГОСТ Р 52249-2009 – А. 
	

	3. 
	Соответствие требованиям класса чистоты воздуха рабочей камеры по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 - 5 ИСО. 
	

	4. 
	Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010, NSF/ANSI 49  - II. 
	

	5. 
	Тип бокса согласно NSF/ANSI 49 - A2. 
	

	6. 
	Класс установленных HEPA-фильтров согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 = Н14. 
	

	7. 
	Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером 0,3 мкм, % - не менее 99,995. 
	

	8. 
	Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере, не менее 0,3 м/с, средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проём, не менее 0,45 м/с. 
	

	9. 
	Степень рециркуляции воздуха в боксе, не менее 70%. 
	

	10. 
	Подсветка рабочей камеры лампой(ами) освещения общей мощностью не менее 20 Вт. 
	

	11. 
	Освещенность рабочей зоны в любой её точке не менее 1000 Лк. 
	

	12. 
	Уровень шума на расстоянии 1 м от бокса (на уровне середины рабочего проема при рабочем положении переднего стекла), EN12469 не более 60 дБ / NSF49 не более 61 дБ
	

	13. 
	Полный доступ ко всем внутренним участкам фронтального стекла и рабочей камеры. 
	

	14. 
	Переднее стекло, полностью поднимающееся для обработки и дезинфекции с обратной стороны. Механизм подъема стекла лифт-шарниры, не допускается механизм подъема стекла – на противовесах. Гидравлический демпфер для предотвращения удара при закрытии фронтального стекла. 
	

	15. 
	Переднее стекло в рабочем состоянии должно быть под углом для лучшего обзора всей рабочей поверхности.
	

	16. 
	Бактерицидная лампа мощностью не менее 30 Вт. 
	

	17. 
	Количество фильтров для удаления воздуха из бокса, не менее 1. 
	

	18. 
	Количество фильтров на входе в рабочую камеру, не менее 1. 
	

	19. 
	Выдвижной блок УФО рабочей камеры, во время работы бокса задвигается под столешницу. 
	

	20. 
	Металлический кожух для защиты перекрытия предварительного фильтра. 
	

	21. 
	Плоская секционная съемная столешница из нержавеющей стали. 
	

	22. 
	Микропроцессорная система управления боксом. 
	

	23. 
	ЖК-дисплей на панели управления. 
	

	24. 
	Установка интервала работы лампы УФО с отображением оставшегося времени. 
	

	25. 
	Отображение аварийных надписей в сочетании с визуально-звуковым оповещением: «Ламинарный поток нарушен», «Открыто стекло», «Низкая скорость потока» и др.. 
	

	26. 
	Автоматическое поддержание потока воздуха внутри рабочей камеры и в рабочем проеме, вне зависимости от степени загрязненности фильтра. 
	

	27. 
	Розетки в рабочей камере, не менее 2. 
	

	28. 
	Регулируемая по высоте подставка со стационарными и роликовыми опорами. 
	

	29. 
	Масса ламинарного бокса без подставки (нетто), не более 210 кг. 
	

	
	Внутренний размер (W * D * H): не менее 940 * 600 * 660 мм
	

	
	Внешний размер (W * D * H): не менее 1100 * 750 * 2250 мм
	

	
	Электропитание:
	

	
	 220 В ± 10 %, 50 Гц
	

	
	Сетевой кабель с евроразъёмом
	

	
	Требования к сертификации: 
	

	
	Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества: ISO 9001; ISO 13485:2003;
	

	
	 Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования;
	

	
	Документация:
	

	
	Инструкция по эксплуатации на русском языке;
	

	
	Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке;
	

	
	Сборка и инсталляция (для каждой единицы):
	

	
	Аппарат должен быть собран и проинсталлирован  специалистом поставщика на рабочем месте 
	

	
	Наличие сервисного обслуживания в Республике Узбекистан
	

	
	Инсталляция и инструктаж:
	

	
	Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя:

Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека;

Сервисный инженер – 1 человек.
	

	
	Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.  
	

	
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2021года выпуска
	

	№
	Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию
Техническое задание для  термостата лабораторного
	Параметры, предлагаемые Поставщиком*

(указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования)

	
	1. Общие требования:
	

	
	Производитель:
	

	
	Модель:
	

	
	Год выпуска  Не ранее 2021года
	

	
	Страна происхождения:
	

	1.1
	Назначение: в лабораторной практике применяется для дискретного управления такими процессами, как нагрев и охлаждение. Применяется в различных лабораторных исследованиях, в которых важна стабильная поддержка температуры на протяжении определенного времени.
	

	1.2
	1. Общие требования:
	

	1.3
	Рабочая температура +5-80°,
	

	1.4
	Ёмкость 50 литров
	

	1.5
	Полки,  двойные двери(с учётом того, чтобы посмотреть на образцы через акриловые двери)
	

	1.6
	Защита от перегрева
	

	1.7
	Двойная стена
	

	1.8
	Изоляция от стекловолокна,
	

	1.9
	Регулируемые по высоте полки
	

	2
	Технические характеристики:
	

	2.1
	Температурная стабильность ±0,3С при +37С и ±0,4С  -70°С
	

	2.2
	Шаг температуры 0,1°С
	

	2.3
	Контроль температуры PID
	

	2.4
	Визуальный индикатор тревоги
	

	3
	Электропитание:
	

	3.1
	220 В ± 10 %, 50 Гц
	

	4
	Требования к сертификации:
	

	4.1
	Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001, ISO 13485
	

	5
	Документация:
	

	5.1.
	Инструкция по эксплуатации на русском языке

Руководство по сервисному обслуживанию на русском
	

	6.
	Сборка и инсталляция:
	

	6.1.
	Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте.
	

	7
	Гарантийный срок:
	

	7.1.
	12 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию.
	

	8
	Инструктаж:
	

	8.1.
	Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя:

Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека;

Сервисный инженер – 1 человек.
	

	8.2.
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 г. выпуска.
	

	№
	Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию
Техническое задание для  сухожарового шкафа 

	Параметры, предлагаемые Поставщиком*

(указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования)

	
	1. Общие требования:
	

	
	Производитель:
	

	
	Модель:
	

	
	Год выпуска  Не ранее 2021года
	

	
	Страна происхождения:
	

	1.1
	Назначение: для сушки  и стерилизации лабораторной посуды, изделий медицинского назначения путем воздействия горячим воздухом заданной температуры в течение заданного времени
	

	1.2
	Технические параметры
	

	1.3
	Принудительная циркуляция воздуха;
	

	1.4
	Камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали;
	

	1.5
	Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве
	

	1.6
	Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной температуры
	

	1.7
	Наличие системы охлаждения
	

	1.8
	Загрузочные полки для инструментов из нержавеющей стали не менее 2 шт.
	

	1.9
	Цифровой индикатор, шкала в градусах Цельсия
	

	2
	Таймер с функцией автоматического отключения; задаваемое время не менее диапазона 60-150 мин
	

	2.1
	Объем рабочей камеры не менее 70 л;
	

	2.2
	Регулируемая температура, диапазон 30-300º С
	

	2.3
	Электронный контроль температуры
	

	3
	Электропитание:
	

	3.1
	220 В ± 10 %, 50 Гц
	

	4.
	Требования для сертификации (копии представленных сертификатов должны быть заверены Участником):
	

	4.1.
	Производитель должен иметь следующие международные сертификаты качества ISO 13485 и ISO 9001
	

	5
	Документация:
	

	
	Инструкция по эксплуатации на русском языке 
	

	6
	Гарантийный срок эксплуатации: 12месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
	

	
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 г. выпуска.
	


	№
	Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию
Техническое задание для центрифуги

	Параметры, предлагаемые Поставщиком*

(указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования)

	
	1. Общие требования:
	

	
	Производитель:
	

	
	Модель:
	

	
	Год выпуска  Не ранее 2021года
	

	
	Страна происхождения:
	

	1
	Назначение: Центрифуга предназначена для разделения биологических жидкостей (кровь, моча и др.) в поле центробежных сил в лабораторных условиях.
	

	1.1.
	Описание прибора:
	

	1.2
	Не менее 8 пробирок по 15 мл
	

	1.3
	Диапазон скорости от 300 до 4500 об/мин;
	

	1.4
	Микрокомпьютерный контроль, цифровые или аналоговые индикаторы скорости и времени;
	

	1.5
	Бесщеточный мотор, без пылевого загрязнения;
	

	1.6
	Настольная модель;
	

	1.7
	Примерное время ускорения: 10 сек;
	

	1.8
	Регулируемая скорость с шагом в 100 об/мин;
	

	1.9
	Таймер: 1-99 мин. и непрерывная работа;
	

	1.10
	Автоматическая предохранительная блокирующая крышка во время работы;
	

	2
	Электропитание: 
	

	2.1.
	220 В, 50 Гц, Европейский разъем.
	

	3
	Документация:
	

	3.1
	Инструкция по эксплуатации на узбекском или русском языке;
	

	3.2
	Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке.
	

	4
	Гарантийный срок:
	

	4.1
	12 месяца со дня сдачи в эксплуатацию.
	

	5
	Требования для сертификации
	

	5.1
	Производитель должен иметь следующие международные сертификаты качества ISO 13485 и ISO 9001
	

	
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 г. выпуска.
	


	№
	Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию
Техническое задание для микроскопа


	Параметры, предлагаемые Поставщиком*

(указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования)

	
	1. Общие требования:
	

	
	Производитель:
	

	
	Модель:
	

	
	Год выпуска  Не ранее 2021года
	

	
	Страна происхождения:
	

	1.1.
	Назначение: микроскоп предназначен для визуализации объектов в проходящем свете и темном поле с увеличением до 1000 раз
	

	1.1
	Методы исследования: 
	

	1.2
	В проходящем свете по методу светлого поля;
	

	1.3
	Технические требования к микроскопу:
	

	1.4
	Корпус с массивным устойчивым основанием;
	

	1.5
	Головная часть – бинокулярная;
	

	1.6
	Револьверное устройство должно вмещать до четырёх планахроматических объективов в том числе: 4~8х, 10х, 40х, 100х;
	

	1.7
	Объективы: 4~8х, 10х, 40х, 100х планахроматы (ахроматы плоского поля);
	

	1.8
	Оптика, рассчитанная на длину тубуса «Бесконечность»;
	

	1.9
	Хроматическая разность увеличения объективов и окуляров (ХРУ=0%) указать (цветовые искажения исправлены или выровнены);
	

	1.10
	Качество изображения - дифракционное. Волновая абберация на уровне – не хуже 1,25λ;
	

	1.11
	Угол наклона бинокулярных тубусов ~ 30°;
	

	1.12
	Окуляры 10х. Линейное поле окуляров не менее 18 мм (база);
	

	1.13
	Диоптрийная подстройка окуляров и возможность работать в очках;
	

	1.14
	Предметный стол с покрытием стойким к чистке и реактивам, с коаксильными регулировочными винтами; 
	

	1.15
	Система освещения по Келеру (подвижный и центрируемый 
конденсор, регулируемые апертурная и полевые диафрагмы) с укороченной осветительной системой;
	

	1.16
	Источник света – светодиодная лампа мощностью ~ 6В, 30Вт;
	

	2
	Электропитание:
	

	2.1
	220±10% V, 50 Гц;
	

	2.2
	Сетевой кабель, разъёмы Евростандарт.
	

	3
	Требования к сертификации:
	

	3.1 
	ISO9001:хххх  ISO14000:хххх
	

	4
	Документация:
	

	4.1
	Инструкция по эксплуатации на русском языке,
инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке;
	

	5
	Гарантии:
	

	5.1
	Гарантийный период 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию;
	

	6
	Установка и ввод в эксплуатацию: Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на рабочем месте.
	

	6.1
	 Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021 года
	

	
	Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию
Техническое задание для системы очистки воды 

	Параметры, предлагаемые Поставщиком*

(указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования)

	
	1. Общие требования:
	

	
	Производитель:
	

	
	Модель:
	

	
	Год выпуска  Не ранее 2021года
	

	
	Страна происхождения:
	

	1
	Назначение: Предназначена для получения воды для применения в

лабораторной диагностике
	

	1.1
	Производительность: не менее 25 л/ч чистой воды в час;
	

	1.2
	Ресурс поставленного комплекта системы очистки воды должен составлять не менее 10 000 литров чистой воды в год.
	

	1.3
	Качество получаемой воды:
	

	1.4
	Сопротивление  - 18,2 Мом/см (Resistance:18.2ΜΩ.cm);
	

	1.5
	Эндотоксины(Pyrogen): ≤0.001Eu/ml;
	

	1.6
	Частицы (Particles) (≤0.22μm): ≤1/ml;
	

	1.7
	Бактерии (колониеобразующих единиц в мл.): ≤1cfu/ml;
	

	1.8
	Общее содержание органического углерода TOC: ≤5 ppb.
	

	1.9
	Система должна содержать следующие компоненты:
	

	
	- модуль предварительной очистки;
	

	
	- модуль обратного осмоса;
	

	
	- емкость для чистой воды не менее 30 литров.
	

	2
	Электропитание:
	

	2.1
	Питание 220В, 50Гц (Европейский разъем);
	

	3
	Документация:
	

	3.1
	Инструкция по использованию на русском языке.
	

	3.2.
	Сертификация производства ISO 9001:хххх, EN 61010-1:хххх или аналогичным (указать каким)
	

	4
	Гарантийный срок:
	

	4.1.
	12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию. 
	

	5
	Установка и ввод в эксплуатацию (для каждой единицы):
	

	5.1.
	Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию Поставщиком на рабочем месте 
	

	6
	Инструктаж (на русском языке):
	

	6.1.
	Инструктаж должен быть проведён Поставщиком или местным агентом на рабочем месте.
	

	6.2.
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2021года выпуска.
	

	№
	Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию
Техническое задание для вортекса


	Параметры, предлагаемые Поставщиком*

(указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования)

	 
	1. Общие требования:
	

	
	Производитель:
	

	
	Модель:
	

	
	Год выпуска  Не ранее 2021года
	

	
	Страна происхождения:
	

	1
	Назначение: вортекс для встряхивания и перемешивания смеси, а также для осаждения образца на дно пробирки
	

	1.1.
	Регулируемая скорость вращения ротора.
	

	1.2.
	Комплект сменных роторов для пробирки на 1,5 и 0,5 мл.
	

	1.3
	Два режима вращения ротора: «без фиксации» и «с фиксацией» («quick spin» и «long spin»).
	

	1.4
	Максимальная скорость вращения ротора не менее 3000 оборотов/мин.
	

	1.5
	Время разгона ротора до максимальной скорости не более 3 секунд.
	

	1.6
	Время беспрерывной работы не менее 20 минут
	

	1.7
	Встроенный блок питания.
	

	1.8
	Потребляемая мощность не более 40 Вт.
	

	1.9
	Диаметр пробирки 15 мм, Объем 8-10 мл
	

	2
	Электропитание:
	

	2.1
	 220 В ± 10 %, 50 Гц
	

	2.2
	Сетевой кабель с евроразъёмом
	

	3
	Требования к сертификации: 
	

	3.1.
	Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества: ISO ISO 13485
	

	4.
	Документация:
	

	4.1
	Инструкция по эксплуатации на русском языке;
	

	5
	Сборка и инсталляция (для каждой единицы):
	

	5.1
	Аппарат должен быть собран и проинсталлирован  специалистом поставщика на рабочем месте 
	

	5.2
	Наличие сервисного обслуживания в Республике Узбекистан
	

	6
	Инсталляция и инструктаж:
	

	6.1
	Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя:

Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека;

Сервисный инженер – 1 человек.
	

	7
	Гарантийный срок: 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.  
	

	7.1.
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска
	


